## FieldBeat-Zendesk
Ticket ID | Asunto | Estado | Prioridad | Tipo | Fecha Creación (ZD) | Fecha Última Actualización (ZD) | Cliente (Nombre) | Técnico (Nombre) | Solicitante ID | Tiene Visita? | FB Task ID | Inicio Trabajo (FB) | Término Trabajo (FB) | Máquina (FB) | Es Inhábil? | Duración Trabajo (Minutos) | Tags
9821 | solicitud cambio de thyratron | pending | urgent | incident | 2026-01-20 10:45 | 2026-01-20 11:36 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | SI | 3479 | 2026-01-20 14:01 |  | Linac-201172 | 0 |  | Origen: Zendesk
9817 | Solicitud de conexión para el TRM | pending | low | incident | 2026-01-19 12:29 | 2026-01-19 12:32 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9816 | Falla del tubo de rayos X | new | urgent | incident | 2026-01-15 15:19 | 2026-01-15 15:24 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 35062929091611 | SI | 3473 | 2026-01-19 14:55 |  | N/A | 0 |  | Origen: Zendesk
9812 | Table long | solved | high | incident | 2026-01-14 14:01 | 2026-01-15 16:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9811 | Se solicita calibración de láseres de sala de equipo Versa | new | high | incident | 2026-01-14 13:03 | 2026-01-14 13:03 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | SI | 3491 | 2026-01-26 10:48 |  | N/A | 0 |  | Origen: Zendesk
9809 | Panel iview | open | normal | incident | 2026-01-14 10:45 | 2026-01-15 10:48 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9809 | Panel iview | open | normal | incident | 2026-01-14 10:45 | 2026-01-20 10:41 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9807 | Equipo no logra iniciar | solved | high | incident | 2026-01-13 11:09 | 2026-01-15 12:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9807 | Equipo no logra iniciar | closed | high | incident | 2026-01-13 11:09 | 2026-01-18 12:26 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9806 | Interlock PRF En Chk | pending | high | incident | 2026-01-12 23:27 | 2026-01-15 15:27 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | SI | 3462 | 2026-01-15 10:47 |  | Linac-109256 | 0 |  | Origen: Zendesk
9805 | System on water temp | solved | high | incident | 2026-01-12 11:14 | 2026-01-14 18:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9804 | Calibración hexapod | solved | high | incident | 2026-01-09 17:18 | 2026-01-15 15:06 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9804 | Calibración hexapod | solved | high | incident | 2026-01-09 17:18 | 2026-01-17 15:45 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9801 | Gantry Stop-Infinity detenido - se requiere atencion en terreno lo antes posible | closed | urgent | incident | 2026-01-08 19:18 | 2026-01-13 13:27 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | SI | 3459 | 2026-01-08 19:45 |  | N/A | 1 |  | Origen: Zendesk
9800 | Solicitud de actualizacion de licencias productos Sunnuclear | new | urgent | incident | 2026-01-08 14:25 | 2026-01-08 14:25 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9799 | Interlocks MLC VERSA 1 | solved | high | incident | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-15 12:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9799 | Interlocks MLC VERSA 1 | closed | high | incident | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-18 12:26 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9796 | Gantry Stop aleatorio en CL2 Infinity | closed | urgent | incident | 2026-01-06 13:33 | 2026-01-13 13:27 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9795 | Infinity se apaga solo | new | urgent | incident | 2026-01-06 11:28 | 2026-01-06 11:28 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9792 | Perdida conexión Axesse | new | normal | incident | 2026-01-05 14:08 | 2026-01-05 14:08 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9785 | Maquina se reinicia sola | closed | normal | incident | 2025-12-30 14:22 | 2026-01-10 16:35 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9783 | advertencia Replace Filter - SunSCAN | pending | high | incident | 2025-12-30 12:48 | 2026-01-07 19:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9782 | falla humidificador y AACC del bunker del Infinity | closed | low | incident | 2025-12-30 12:17 | 2026-01-06 17:23 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9781 | Equipo detenido por Problema con "Tasa de dosis baja Canal A" y B | solved | urgent | incident | 2025-12-29 17:54 | 2026-01-15 15:12 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | SI | 3447 | 2025-12-29 22:02 |  | N/A | 1 |  | Origen: Zendesk
9778 | Reaparición falla “Gantry Stop” – CL02 Infinity / Ticket 9774 | closed | urgent | incident | 2025-12-29 17:02 | 2026-01-10 14:33 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | SI | 3449 | 2026-01-02 10:24 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Zendesk
9775 | DOSE RATE MON 6MeV INFINITY | closed | normal | incident | 2025-12-24 17:41 | 2026-01-02 14:44 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | SI | 3442 | 2025-12-26 12:18 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
9774 | falla Gantry Stop - no puedo hacer QA de paciente - Equipo detenido | closed | urgent | incident | 2025-12-24 17:40 | 2025-12-28 21:47 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | SI | 3441 | 2025-12-29 08:49 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Zendesk
9770 | Water Temp | closed | urgent | incident | 2025-12-22 15:44 | 2026-01-11 14:50 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9764 | Multiples interlocks mas charco de agua en sala de maquinas de origen desconocido | closed | urgent | incident | 2025-12-19 11:52 | 2025-12-26 15:25 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | SI | 3438 | 2025-12-19 15:24 |  | CLC-1 | 0 |  | Origen: Zendesk
9762 | Solicitud de MP Flexitro | new | normal | incident | 2025-12-18 13:00 | 2026-01-14 15:13 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9751 | Table long | closed |  | incident | 2025-12-15 12:28 | 2025-12-15 20:39 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9749 | Dose rate mon | closed | urgent | incident | 2025-12-12 12:27 | 2025-12-20 16:13 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020299291 | SI | 3431 | 2025-12-12 13:49 |  | N/A | 0 |  | Origen: Zendesk
9748 | Importación plan respalado | closed | low | incident | 2025-12-12 11:50 | 2025-12-26 12:20 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 40109334283675 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
[7 empty] | Desconocido | Sin Asignar |  | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9746 | Panel de control lateral de camilla está suelto | closed | normal | incident | 2025-12-11 17:40 | 2025-12-16 15:54 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | SI | 3428 | 2025-12-12 15:35 |  | Linac-109452 | 0 |  | Origen: Zendesk
9745 | Interlock Table Long | closed | normal | incident | 2025-12-11 15:02 | 2026-01-10 16:35 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9743 | Switches sin luz | closed | low | incident | 2025-12-11 13:01 | 2025-12-26 12:20 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9742 | Conebeam presenta artefacto | closed | high | incident | 2025-12-10 20:25 | 2025-12-21 17:48 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9740 | verificacion configuracion del Baseline del test de Hancock MLC Suncheck del Infinity | open | urgent | incident | 2025-12-10 15:37 | 2026-01-06 15:56 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9740 | verificacion configuracion del Baseline del test de Hancock MLC Suncheck del Infinity | pending | urgent | incident | 2025-12-10 15:37 | 2026-01-19 12:01 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9739 | Pantalla de acelerador sin señal | closed | high | incident | 2025-12-10 14:57 | 2025-12-14 15:45 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9737 | Versa se apaga de forma espontanea | closed | urgent | incident | 2025-12-09 19:09 | 2025-12-14 15:45 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | SI | 3422 | 2025-12-09 18:06 |  | Linac-109256 | 0 |  | Origen: Zendesk
9734 | Solicitud de colaboración para prueba de interruptores de emergencia del acelerador lineal | closed | normal | incident | 2025-12-09 17:27 | 2025-12-16 15:54 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | SI | 3429 | 2025-12-12 15:37 |  | Linac-109452 | 0 |  | Origen: Zendesk
9733 | ruido muy fuerte al girar el gantry del Infinity - por favor investigar | closed | normal | incident | 2025-12-09 14:45 | 2026-01-10 14:33 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9732 | Falla XVI - Fault 33 - despejada gracias a FM Camilo de la Barra | closed | high | incident | 2025-12-09 13:56 | 2025-12-20 15:13 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9731 | Falla en panel iview | open | urgent | incident | 2025-12-09 12:42 | 2025-12-30 20:30 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | SI | 3497 | 2026-01-28 09:07 |  | Linac-152171 | 0 |  | Origen: Zendesk
9724 | falla intermitente del sistema de audio que dificulta oir al paciente del CL02 Infinity | pending | high | incident | 2025-12-04 13:37 | 2025-12-09 15:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9723 | Problemas MLC Infinity | closed | urgent | incident | 2025-12-04 11:10 | 2025-12-20 16:13 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | SI | 3415 | 2025-12-04 10:30 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
9716 | Notebook de qa no carga | closed | normal | incident | 2025-12-02 11:48 | 2026-01-03 20:17 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9709 | Asunto: Artefacto de anillo en el XVI del Axesee | pending | high | incident | 2025-12-01 11:45 | 2025-12-09 13:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9706 | Problemas en posicionamiento de Hexapod | closed | high | incident | 2025-11-27 19:55 | 2025-12-21 17:48 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | SI | 3425 | 2025-12-16 12:06 |  | Linac-109496 | 0 |  | Origen: Zendesk
9703 | Maquina detenida por falla desconocida | closed | urgent | incident | 2025-11-27 11:27 | 2025-12-02 17:00 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9696 | equipo detenido por problemas con magnetron | closed | urgent | incident | 2025-11-26 13:53 | 2025-12-02 17:00 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9695 | Falla HEXAPOD VERSA 2 | closed | normal | incident | 2025-11-26 12:51 | 2025-12-26 15:25 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9691 | Interlock D1 | closed | high | incident | 2025-11-25 11:24 | 2025-11-29 12:28 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020299547 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9690 | 2T 15MeV electrones | closed | normal | incident | 2025-11-25 10:51 | 2026-01-02 14:44 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | SI | 3443 | 2025-12-26 12:25 |  | Linac-153935 | 0 |  | Origen: Zendesk
9689 | Inestabilidad de los haces de fotones VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-11-24 15:34 | 2025-12-20 16:13 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9688 | Falla telemetro VERSA 2 | pending | normal | incident | 2025-11-24 15:29 | 2025-11-29 18:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9685 | Interlock Low Water Pressure VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-11-24 12:16 | 2025-12-20 16:13 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9684 | Interlock Memoria Acelerador Axesse | closed | normal | incident | 2025-11-24 11:28 | 2025-11-30 15:55 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9680 | Interlock 10. Trp G | closed | high | incident | 2025-11-20 11:24 | 2025-11-30 13:54 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9677 | Problema Mosaiq | closed | normal | incident | 2025-11-19 19:22 | 2026-01-03 20:17 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 40109334283675 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9672 | continua falla isocentro kV vs isocentro reticulo (luz de campo) y falla MLC test de hancock, post reparacion | new | urgent | incident | 2025-11-17 18:16 | 2025-11-17 18:16 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9670 | Dose Rate Mon 10FFF | closed | high | incident | 2025-11-14 16:26 | 2025-11-30 13:54 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9668 | Falla MLC VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-11-14 14:02 | 2025-11-21 12:06 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9664 | Audio funciona mal | closed | normal | incident | 2025-11-13 13:55 | 2025-11-21 21:17 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9663 | Comando se camilla suelto | closed | normal | incident | 2025-11-13 13:55 | 2025-11-21 21:17 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9661 | Interlock reflector MLC VERSA 1 | closed | high | incident | 2025-11-12 20:07 | 2025-12-20 15:13 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9660 | Falla MLC equipo detenido | closed | high | incident | 2025-11-11 16:26 | 2025-11-29 12:28 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020299547 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9654 | El PANEL del XVI DEL AXESSE NO GUARDAR COMPLETAMENTE | closed | high | incident | 2025-11-06 20:37 | 2025-11-28 15:07 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9652 | Linac sin pantallas | closed | normal | incident | 2025-11-06 11:56 | 2025-11-14 12:14 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9630 | Problema datos antiguos paciente | closed | normal | incident | 2025-10-28 11:38 | 2025-11-16 15:59 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 40109334283675 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9628 | Equipo se detiene por problema en MLC | closed | urgent | incident | 2025-10-27 17:37 | 2025-11-30 13:54 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9627 | Asunto: consulta a elekta por comportamiento de DLG | open | high | incident | 2025-10-27 13:11 | 2025-12-17 12:19 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020299291 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9626 | Fan Detection Error en CCP VERSA 1 | closed | high | incident | 2025-10-27 12:40 | 2025-10-28 21:04 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9624 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Xvi malo | closed | normal | incident | 2025-10-24 17:27 | 2025-10-28 17:47 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9623 | Falla en adquisición de CBCT | closed | normal | incident | 2025-10-24 15:20 | 2025-10-31 18:50 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9620 | Problema almacenamiento XVI | closed | normal | incident | 2025-10-23 17:45 | 2025-11-01 18:09 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 40109334283675 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9617 | Problemas en posición brazo de tubo de rx | closed | normal | incident | 2025-10-23 11:28 | 2025-10-31 18:50 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9616 | Equipo detenido por Table Clutch | closed | urgent | incident | 2025-10-23 10:10 | 2025-10-28 15:38 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9607 | Dose rate mon Infinity | closed | normal | incident | 2025-10-21 11:44 | 2025-10-26 13:35 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9599 | FALLA apagado automatico del Integrity - se requiere asistencia de ingeniero en terreno - Equipo Detenido | closed | urgent | incident | 2025-10-16 18:34 | 2025-10-20 21:45 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9598 | Upgrade Monaco 6.2.3 Oncorad | closed | normal | incident | 2025-10-16 15:30 | 2025-11-07 12:54 | Oncorad | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9592 | Interlock Table Long | closed | normal | incident | 2025-10-15 11:39 | 2025-12-13 19:26 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | SI | 3419 | 2025-12-05 14:51 |  | Linac-109452 | 0 |  | Origen: Zendesk
9590 | Derrame fluido sobre gantry | closed | normal | incident | 2025-10-14 14:07 | 2025-10-18 20:09 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9589 | Equipo con error dose rate mon | closed | urgent | incident | 2025-10-14 13:52 | 2025-10-20 21:44 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9583 | "Virtual Memory Threshold Exceeded" en Pantalla del Integrity | closed | urgent | incident | 2025-10-13 11:14 | 2025-10-17 13:40 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9582 | falla detección del panel de kV. Equipo No Operativo | closed | urgent | incident | 2025-10-13 11:02 | 2025-10-17 13:40 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9581 | Problema medicion paciente especifico | closed | urgent | incident | 2025-10-11 14:24 | 2025-10-18 13:00 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 35063016361243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9576 | Solicitud manejo de cables en sala de comando | closed | urgent | incident | 2025-10-10 12:49 | 2025-11-28 16:59 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9569 | Ghosting Calibration -XVI | closed | normal | incident | 2025-10-07 16:57 | 2025-10-13 22:24 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9568 | Sonido en el cabezal al girar el colimador | closed | high | incident | 2025-10-07 16:32 | 2025-10-13 22:24 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9567 | Revisión de bomba de agua del equipo SunScan Reservoir | closed | normal | incident | 2025-10-07 14:25 | 2025-12-15 19:17 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9566 | FALLA EN IMPRESORA ZEBRA | solved | normal | incident | 2025-10-06 16:22 | 2026-01-14 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 27800736907291 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9566 | FALLA EN IMPRESORA ZEBRA | closed | normal | incident | 2025-10-06 16:22 | 2026-01-17 13:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 27800736907291 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9565 | Ayuda ajustando láser | closed | normal | incident | 2025-10-03 14:52 | 2025-10-24 16:58 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9563 | Equipo presenta error de colisión | closed | urgent | incident | 2025-10-03 12:41 | 2025-10-07 15:43 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9560 | Table long | closed | high | incident | 2025-10-02 17:38 | 2025-10-03 20:47 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9559 | falla aleatoria intermitente 2T I ctrl en Infinity | closed | urgent | incident | 2025-10-02 14:29 | 2025-10-17 13:40 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9556 | Ayuda ajustando telémetro láser | closed | urgent | incident | 2025-10-01 15:06 | 2025-10-13 14:19 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9555 | Movimiento vertical de camilla precise no funciona | closed | urgent | incident | 2025-10-01 11:23 | 2025-10-17 13:40 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020299291 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9548 | Dose Rate Mon 6FFF | closed | normal | incident | 2025-09-26 18:00 | 2025-10-20 21:44 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9545 | Equipo se detiene en Dose rate mon en cada campo | closed | high | incident | 2025-09-26 11:26 | 2025-10-17 13:40 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9544 | Falla MLC Infinity | closed | urgent | incident | 2025-09-25 22:03 | 2025-09-30 17:48 | ROS | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9540 | Interlock M.Fil | closed | normal | incident | 2025-09-25 12:59 | 2025-10-03 19:55 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9538 | Confirmación de MP Sábado 11 de Octubre Acelerador Axesse | closed | normal | incident | 2025-09-24 13:45 | 2025-10-17 13:40 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9537 | Pantalla de camaras no funciona | closed | low | incident | 2025-09-24 10:10 | 2025-10-24 16:58 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9531 | Incidencia durante tratamiento con 10MV – Mensaje M.FIL Ctrl | closed | normal | incident | 2025-09-23 12:54 | 2025-10-03 19:55 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9530 | Falla brazo kV | closed | urgent | incident | 2025-09-22 19:13 | 2025-09-26 20:22 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9521 | Cierre inesperado monaco | closed | low | incident | 2025-09-15 13:19 | 2025-10-10 11:54 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 40109334283675 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9511 | Problema Impresora Planificacion RT | closed | normal | incident | 2025-09-10 16:52 | 2025-09-16 16:04 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 40109334283675 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9502 | Pistola Reconocimiento Bunker | closed | normal | incident | 2025-09-08 15:02 | 2025-11-09 17:47 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26459473670427 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9500 | Problemas en ASU | closed | high | incident | 2025-09-05 18:02 | 2025-09-09 20:03 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9499 | Problemas en Conebeam Versa HD | closed | high | incident | 2025-09-05 18:01 | 2025-09-09 20:03 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9498 | Problemas en 10fff | closed | normal | incident | 2025-09-05 14:02 | 2025-10-03 19:55 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9496 | otro apagado automático de consola | open | urgent | incident | 2025-09-05 12:52 | 2025-10-22 00:42 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | SI | 3518 | 2026-02-06 18:13 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Zendesk
9484 | Error en mosaiq repositorio temporal | closed | normal | incident | 2025-09-02 13:51 | 2025-09-16 16:04 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9482 | Conebeam no funciona | closed | urgent | incident | 2025-09-02 01:45 | 2025-09-15 16:03 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9480 | Cambio de Hora equipos APOTECA. | closed | low | incident | 2025-09-01 21:25 | 2025-09-12 19:03 | Fundación Arturo López Pérez QF | Sin Asignar | 20254020295195 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9476 | Table long | closed | high | incident | 2025-08-29 15:59 | 2025-10-18 20:09 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9473 | Problemas con láminas en Suragility | closed | high | incident | 2025-08-28 23:19 | 2025-10-17 13:40 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9471 | Coordinación cambio de hora sábado 06 de Septiembre | closed | normal | incident | 2025-08-28 15:06 | 2025-12-16 13:50 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9468 | Falla en panel iview | closed | high | incident | 2025-08-26 17:00 | 2025-08-30 18:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9461 | Desplazamiento de Tablero Principal del Detector de Area Ludlum - Braquiterapia | closed | low | incident | 2025-08-22 16:23 | 2025-08-31 14:02 | Oncorad | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9451 | Intermitencia de operación del Suargility | closed | high | incident | 2025-08-19 12:52 | 2025-08-26 17:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254011642523 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9448 | Falla intermitente en adquisición de imágenes CBCT (XVI) | closed |  | incident | 2025-08-18 15:29 | 2025-08-18 15:33 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 40109334283675 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9447 | RE: Falla intermitente en adquisición de imágenes CBCT (XVI) | closed | normal | incident | 2025-08-18 15:14 | 2025-09-14 16:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9444 | Dose rate mon | closed | high | incident | 2025-08-14 21:42 | 2025-08-26 17:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9442 | Alta frecuencia de falla MLC VERSA 1 | closed | high | incident | 2025-08-14 20:26 | 2025-09-08 21:03 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9435 | Procedimiento para aumentar presion de SF6 | closed | normal | incident | 2025-08-12 15:51 | 2025-09-08 16:02 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9433 | Solicitud de Gestión de cables en Sala de Mando INRAD Elekta Compact | new | high | incident | 2025-08-12 15:48 | 2025-11-28 16:59 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9428 | Coordinación mantenimiento preventivo Flexitron | closed | normal | incident | 2025-08-11 16:15 | 2025-12-16 13:50 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9419 | Ruido de algo suelto en gantry VERSA 1 | closed | normal | incident | 2025-08-06 13:03 | 2025-08-17 14:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9414 | reparación de la mesa consola requiere desconexión/retiro monitores de Elekta Infinity | closed | normal | incident | 2025-08-04 23:17 | 2025-09-05 15:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9413 | Pin iView afuera de su posición | closed | urgent | incident | 2025-08-04 23:16 | 2025-08-18 21:03 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9410 | Falla CL02 | closed | urgent | incident | 2025-08-04 12:25 | 2025-09-02 14:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 35063014974875 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9405 | Computador dra duran | closed |  | incident | 2025-08-01 16:11 | 2025-08-04 14:43 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969312027 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9403 | Problemas con XVI versa HD | closed | high | incident | 2025-08-01 13:14 | 2025-08-05 17:04 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9401 | Problemas en Conebeam Versa HD | closed | high | incident | 2025-08-01 13:03 | 2025-08-05 17:04 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9378 | Problema con Suncheck, se solicita asistencia URGENTE. | closed | urgent | incident | 2025-07-23 14:46 | 2025-08-12 18:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 35063014974875 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9376 | Computador dra duran malo | closed | high | incident | 2025-07-22 14:02 | 2025-08-29 13:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969312027 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9375 | Firma para documento eScribe | closed | low | incident | 2025-07-22 13:51 | 2025-09-14 16:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9372 | Equipo se apaga sorpresivamente | closed | normal | incident | 2025-07-21 12:53 | 2025-09-11 15:03 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020299291 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9365 | Problemas camilla equipo Infinity | closed | urgent | incident | 2025-07-18 12:00 | 2025-07-25 16:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 35063016361243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9364 | Prueba de frotado//Flexitron | closed | normal | incident | 2025-07-17 18:42 | 2025-08-04 21:03 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9361 | falla Gantry - Stop fuera de tolerancia y ruido anormal en gantry | closed | urgent | incident | 2025-07-17 02:26 | 2025-07-25 16:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9356 | MP 18/07/25 | closed | normal | incident | 2025-07-15 15:50 | 2025-08-02 15:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9354 | Interlock system on | closed | normal | incident | 2025-07-14 19:25 | 2025-07-19 00:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9353 | Instalación citrix | closed | normal | incident | 2025-07-14 17:39 | 2025-07-19 12:01 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9348 | MOSAIQ pc del tac | closed | low | incident | 2025-07-11 16:51 | 2025-07-18 19:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9339 | RATM falla interface, tolerancia mesa | closed | urgent | incident | 2025-07-09 22:33 | 2025-07-14 15:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9333 | Se solicita cambio de micrófono | closed | normal | incident | 2025-07-08 17:28 | 2025-07-18 18:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9328 | FCO Iview/Xvi | closed | normal | incident | 2025-07-07 22:24 | 2025-07-18 18:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9324 | Mosaiq 27 | closed | low | incident | 2025-07-07 12:58 | 2025-07-12 15:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9321 | Mosaiq del Secuencer no se conecta al XVI | closed | urgent | incident | 2025-07-04 14:43 | 2025-07-08 16:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9315 | Fallo reference reflector colimador | closed | urgent | incident | 2025-07-01 21:44 | 2025-07-18 18:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 36797767752731 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9314 | paciente orina en equipo - equipo detenido | closed | urgent | incident | 2025-07-01 19:03 | 2025-07-06 00:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9310 | Perno Gantry | closed | high | incident | 2025-07-01 16:00 | 2025-07-13 14:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9308 | Alineamiento de Laser | closed | high | incident | 2025-07-01 12:43 | 2025-07-13 14:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9307 | Suragility inoperativo | closed | urgent | incident | 2025-07-01 00:27 | 2025-07-11 18:03 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9301 | Dosecheck no registra fracción cero | closed | normal | incident | 2025-06-27 17:42 | 2025-07-25 12:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9298 | Reporte de Incidencia Técnica Miércoles 18 de junio y cotizacción | closed | normal | incident | 2025-06-27 16:46 | 2025-10-17 14:42 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9297 | Falla Table-Long que requiere recalibrar los potenciometros (ver hoy de 12:30 a 13:30) | closed | urgent | incident | 2025-06-27 13:30 | 2025-07-14 15:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9288 | Falla reflector MLC VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-06-25 15:23 | 2025-07-18 18:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9285 | Inundación Compact | closed | high | incident | 2025-06-24 16:14 | 2025-08-18 16:03 | Oncorad | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9282 | falla audio bidireccional en sala de bunker | closed | urgent | incident | 2025-06-24 12:28 | 2025-06-30 19:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9281 | Rotura gancho handheld hexapod 2 | closed | normal | incident | 2025-06-24 12:26 | 2025-07-25 16:03 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020299291 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9279 | Retroiluminado no funciona | closed | low | incident | 2025-06-23 17:36 | 2025-06-29 17:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9277 | Falla Magnetron VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-06-23 15:14 | 2025-06-27 20:03 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9274 | Maquina no inicia | closed | high | incident | 2025-06-23 10:10 | 2025-06-29 17:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9273 | Falla XVI VERSA 1 Interlock Fault (16) | closed | urgent | incident | 2025-06-19 20:23 | 2025-06-28 01:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9270 | Batería de UPS camilla acelerador/canalización de cables sala de comando | closed | high | incident | 2025-06-18 19:44 | 2025-10-17 14:42 | INRAD | Sin Asignar | 20254050945819 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9269 | Conexión de Pc - Tablet de láseres CTSIM+ Sun Nuclear - Reposición de Router NetGear | closed | normal | incident | 2025-06-17 19:33 | 2025-06-29 13:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9267 | Falla MLC VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-06-16 16:41 | 2025-06-23 15:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9266 | Table long | closed | normal | incident | 2025-06-13 17:15 | 2025-06-27 12:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9263 | Optimización perfil del haz 10FFF | closed | high | incident | 2025-06-12 23:27 | 2025-07-11 16:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9262 | Falla MLC VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-06-12 16:52 | 2025-06-23 15:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9261 | Interlock Table Clutch | closed | high | incident | 2025-06-12 16:04 | 2025-07-25 18:03 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9259 | Invitación a Charla Sistema NOVEC | closed | normal | incident | 2025-06-12 12:43 | 2025-06-18 14:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9258 | Falla en reposicionamiento XVI | closed | high | incident | 2025-06-11 20:05 | 2025-09-02 14:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9256 | Solicitud de revisión técnica por derrame de liquido en cabezal | closed | normal | incident | 2025-06-11 15:42 | 2025-06-15 18:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9254 | Registro de gestión – Modificación visualización parámetros acelerador | closed | normal | incident | 2025-06-11 13:26 | 2025-06-15 18:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9252 | Ruido y vibracion PC CCP VERSA 1 | solved | urgent | incident | 2025-06-11 12:46 | 2026-01-13 15:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9252 | Ruido y vibracion PC CCP VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-06-11 12:46 | 2026-01-16 14:40 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9250 | ORINA EN MAQUINA | closed | normal | incident | 2025-06-10 14:37 | 2025-06-15 18:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9248 | Interlock Target chk infintiy | closed | urgent | incident | 2025-06-09 15:36 | 2025-07-11 17:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9247 | Incidencia con pantallas del equipo y comunicación Televisor - Mosaiq | closed | normal | incident | 2025-06-09 13:59 | 2025-06-14 17:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9246 | Interlock coll.movng | closed | urgent | incident | 2025-06-09 12:00 | 2025-07-14 15:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9245 | Re: Puntos a considerar para el mantenimiento del equipo Infinity – 06 de junio | closed | normal | incident | 2025-06-06 14:08 | 2025-10-17 14:42 | E&G Medical Systems | Sin Asignar | 20238462419355 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9244 | Movimiento vertical del couch - Bloqueado | closed | urgent | incident | 2025-06-05 17:25 | 2025-06-10 17:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9243 | Tasa de dosis de electrones muy alta VERSA 2 | closed | high | incident | 2025-06-05 13:47 | 2025-06-29 16:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9242 | Falla MLC VERSA 1, equipo detenido | closed | urgent | incident | 2025-06-05 13:34 | 2025-06-15 21:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9241 | Revisión de PCs de Mosaiq | closed | normal | incident | 2025-06-05 12:47 | 2025-06-17 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9239 | Equipo Suragility no irradia | closed | urgent | incident | 2025-06-04 12:48 | 2025-06-15 21:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9237 | Solicitud de Cambio de MP Versa Clinica San Carlos | closed | normal | incident | 2025-06-03 11:53 | 2025-07-14 15:03 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9230 | Revisión de integración iView-SunCHECK | closed | normal | incident | 2025-05-29 17:35 | 2025-06-29 16:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9229 | Licencias suncheck | closed | normal | incident | 2025-05-28 17:10 | 2025-06-07 19:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9226 | Tolerancia mlc | closed | normal | incident | 2025-05-28 12:22 | 2025-06-02 20:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9225 | Problema con estación Mosaiq | closed | high | incident | 2025-05-28 12:19 | 2025-06-02 16:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9224 | Capacitacion Simmetry | closed | low | incident | 2025-05-27 11:41 | 2025-07-25 12:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969312027 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9222 | Interlock Target Check Infinity | closed | urgent | incident | 2025-05-26 17:36 | 2025-06-06 15:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9219 | Falla MLC | closed | urgent | incident | 2025-05-22 13:56 | 2025-06-01 13:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9218 | Baja presión de agua en Suragility | closed | high | incident | 2025-05-20 19:09 | 2025-05-30 21:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9217 | TPS estan muy lentos | pending | low | incident | 2025-05-20 17:21 | 2026-01-13 12:16 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9211 | Hump Err en el Infinity para 6 MV | closed | high | incident | 2025-05-19 12:47 | 2025-07-14 15:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9206 | Suragility con temperatura alta | closed | high | incident | 2025-05-15 19:15 | 2025-05-26 13:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9203 | Falla camilla | closed | urgent | incident | 2025-05-15 12:51 | 2025-05-20 14:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9202 | Versa- Problema en irradiación planes VMAT | closed | urgent | incident | 2025-05-15 01:22 | 2025-05-27 16:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9191 | Falla con backup diario de integrity | closed | high | incident | 2025-05-12 16:34 | 2025-06-15 21:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9190 | Falla con backup diario de integrity | closed | high | incident | 2025-05-12 16:31 | 2025-06-15 21:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9186 | Generator no ready or in fault condition | closed | high | incident | 2025-05-09 13:14 | 2025-05-17 22:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9185 | Linac Sur Inoperativo | closed | urgent | incident | 2025-05-09 02:00 | 2025-05-20 14:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9184 | interlock Dose Rate MON VERSA 2 | closed | urgent | incident | 2025-05-08 20:57 | 2025-06-29 14:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9181 | Pendant no operativo | solved | high | incident | 2025-05-07 19:11 | 2026-01-15 15:08 | INRAD | Sin Asignar | 20254050946715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9179 | 2R para energía de 9 MeV para el Axesse | closed | high | incident | 2025-05-07 12:18 | 2025-06-09 16:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9178 | DOSE RATE MOD 6 FFF AXESSE | closed | high | incident | 2025-05-07 12:16 | 2025-05-20 14:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9176 | Falla Vertical Camilla | closed | urgent | incident | 2025-05-05 17:12 | 2025-06-06 15:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9173 | Verificación de flexmaps | closed | high | incident | 2025-05-02 17:28 | 2025-07-11 16:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9172 | Maquina no inicia | closed | normal | incident | 2025-05-02 16:53 | 2025-05-09 18:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9170 | Reference reflector | closed | high | incident | 2025-05-02 12:23 | 2025-05-20 15:03 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9167 | Falla backup bateria dose monitor VERSA 2 | closed | urgent | incident | 2025-04-30 12:49 | 2025-05-04 21:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9166 | mosaiq no lee isocentro desde plan tps | closed | high | incident | 2025-04-29 17:46 | 2025-11-09 16:42 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9164 | RE: [Externo][E&G Medical Systems] Asunto: Versa Norte no dispara | closed | normal | incident | 2025-04-29 16:29 | 2025-05-27 16:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9162 | Solicitud de calibracion laser TAC de simulacion | closed | high | incident | 2025-04-29 15:29 | 2025-05-08 17:32 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 35063014974875 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9161 | Falla CBCT VERSA 2 | closed | normal | incident | 2025-04-29 13:07 | 2025-06-29 16:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9157 | INTERLOCK PRESS GAS EN EL INFINITY | closed | high | incident | 2025-04-28 15:04 | 2025-08-18 21:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9156 | Falla brazo XVI | closed | urgent | incident | 2025-04-28 13:42 | 2025-05-02 17:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9155 | Chiller está liberando agua desde salida de desagüe 2 | closed | high | incident | 2025-04-28 13:22 | 2025-05-03 15:02 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020299291 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9153 | Computador iView | closed | high | incident | 2025-04-25 21:24 | 2025-08-12 18:03 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020298267 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9149 | Falla filtro F0 VERSA 2 | closed | normal | incident | 2025-04-25 13:33 | 2025-06-29 16:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9147 | coincidencia haz de radiación y haz de imagen | closed | normal | incident | 2025-04-24 18:39 | 2025-05-16 15:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9146 | Archivos de Dose plane no llegan a carpeta del servidor | closed | normal | incident | 2025-04-24 17:53 | 2025-05-02 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9145 | falla movimiento vertical de camilla | closed | urgent | incident | 2025-04-24 16:22 | 2025-04-28 20:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9144 | No llegan los planes a DoseCheck | closed | normal | incident | 2025-04-23 19:32 | 2025-05-02 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9142 | Solicitud Arreglo de cables de acelerador | closed | high | incident | 2025-04-23 14:15 | 2025-09-11 15:03 | INRAD | Sin Asignar | 20254050946715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9139 | Falla camilla | closed | urgent | incident | 2025-04-22 21:21 | 2025-04-27 21:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9137 | RE: Cambio de cañon de electrones Suragility | closed | high | incident | 2025-04-22 15:30 | 2025-05-20 14:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9136 | Solicitud de acompañamiento técnico durante trabajos en Bunker Acelerador Lineal – 25 y 26 de abril | closed | low | incident | 2025-04-22 14:45 | 2025-05-06 18:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9130 | Target Check con 18 MV para el Axesse | closed | high | incident | 2025-04-16 17:39 | 2025-04-27 20:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9129 | Monaco 2 no calcula electrones | closed | normal | incident | 2025-04-16 17:19 | 2025-04-21 18:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9126 | leaf 8 missing MLC falló | closed | urgent | incident | 2025-04-16 02:16 | 2025-04-20 20:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9121 | Falla relacionada con el microswitch IVIEW | closed | normal | incident | 2025-04-15 12:45 | 2025-04-26 19:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9115 | Falla importacion estructuras monaco | closed | high | incident | 2025-04-11 12:51 | 2025-04-15 13:02 | ROS | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9109 | Re: Reporte de tarea Nº 2973 ¦ Cambio de tubo Suragility | closed | normal | incident | 2025-04-10 13:12 | 2025-10-17 14:42 | E&G Medical Systems | Sin Asignar | 19579487161371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9105 | Hump Err en el Infinity para 6 MV | closed | high | incident | 2025-04-09 16:22 | 2025-04-27 20:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9103 | Repetir el Flex map del Axesse | closed | high | incident | 2025-04-09 13:26 | 2025-04-27 20:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9092 | Suragility | closed | urgent | incident | 2025-04-03 12:56 | 2025-04-18 16:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9091 | Falla simetria 10fff | closed | normal | incident | 2025-04-02 17:48 | 2025-04-09 00:19 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9090 | Falla panel iview | closed | high | incident | 2025-04-02 17:48 | 2025-04-09 00:19 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9089 | MESA DEL INFINITY BLOQUEADA EN MOVIMIENTO LAT POR INCIDENTE DE LIQUIDO | closed | high | incident | 2025-04-02 13:41 | 2025-04-14 20:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9085 | Cambio de hora en LINAC/Servidores | closed | normal | incident | 2025-04-02 11:21 | 2025-04-12 13:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254034214299 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9084 | Instalacion de "Haces Modelado" Monaco | closed | normal | incident | 2025-04-01 20:42 | 2025-04-21 22:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288539 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9082 | FALLA INFINITY 31/03 | closed | high | incident | 2025-04-01 14:43 | 2025-04-18 16:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 26328805307547 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9081 | Cambio de hora 2025 en Elekta Synergy | closed | normal | incident | 2025-03-31 19:32 | 2025-04-12 14:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9072 | inhibit 10-4 trp T | closed | urgent | incident | 2025-03-31 10:53 | 2025-04-18 16:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9063 | Falla MLC | closed | urgent | incident | 2025-03-27 11:29 | 2025-06-01 13:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9060 | Reporte de evento durante entrega de tratamiento | closed | normal | incident | 2025-03-26 14:26 | 2025-04-09 00:19 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9059 | Revisión del servidor SNC | closed | normal | incident | 2025-03-26 14:07 | 2025-04-05 12:52 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9055 | Vac Target | closed | urgent | incident | 2025-03-25 18:22 | 2025-03-31 21:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9046 | Solicitud de colaboración para desconexión y movimiento de equipos en sala de planificación | closed | normal | incident | 2025-03-21 12:58 | 2025-03-30 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9045 | Problema de acceso a la carpeta compartida QAFM | closed | normal | incident | 2025-03-21 12:23 | 2025-03-30 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9029 | Reporte de Falla de Conexión entre TAC y Sistema TPS | closed | normal | incident | 2025-03-17 17:06 | 2025-03-22 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9022 | interlock 2T desde el viernes por la tarde | closed | urgent | incident | 2025-03-15 23:21 | 2025-03-29 14:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9018 | CORRIMIENTO ISO CAMILLA AXESSE | closed | urgent | incident | 2025-03-14 16:11 | 2025-04-27 20:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9015 | Falla MLC | closed | normal | incident | 2025-03-13 13:46 | 2025-03-29 14:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9013 | Equipo no inicia correctamente | closed | high | incident | 2025-03-13 10:33 | 2025-03-17 16:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9011 | SNC no reconoce Fracción cero | closed | normal | incident | 2025-03-12 12:32 | 2025-04-06 15:20 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9001 | Solicitud de revisión del Fotón de 15MV equipo Suragility | closed | urgent | incident | 2025-03-07 12:09 | 2025-05-20 14:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8997 | Computador dra duran | closed |  | incident | 2025-03-06 19:24 | 2025-03-07 12:32 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969312027 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8995 | Mantenimiento preventivo Servidores | closed | normal | incident | 2025-03-06 14:27 | 2025-03-21 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969312027 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8993 | Apagado del equipo inesperado | closed | urgent | incident | 2025-03-05 13:48 | 2025-08-01 19:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050949787 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8992 | Solicitud de reactivación de cuenta en Soporte Elekta | closed | normal | incident | 2025-03-05 13:27 | 2025-03-14 19:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8991 | MP 21/03/24 | closed | normal | incident | 2025-03-04 19:35 | 2025-03-29 13:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8986 | Falla en puerta bunker | closed | high | incident | 2025-03-04 00:21 | 2025-03-24 17:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8983 | Sin conexión SNC para Cálculo de DoseCheck y Fracción0 | closed | high | incident | 2025-03-03 11:32 | 2025-03-09 19:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8980 | Falla MLC | closed | urgent | incident | 2025-02-28 10:59 | 2025-03-11 21:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8975 | Problemas con el XVI | closed | urgent | incident | 2025-02-26 13:22 | 2025-03-02 16:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050949787 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8973 | Problema con subida de servidor Monaco - Sun Nuclear | closed | urgent | incident | 2025-02-26 11:11 | 2025-03-02 14:00 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050949787 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8967 | Falla con pendant/controlador de Linac | closed | high | incident | 2025-02-24 11:48 | 2025-03-02 16:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050949787 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8962 | DOSE RATE MOD 6 FFF AXESSE | closed | high | incident | 2025-02-19 21:35 | 2025-03-11 21:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8958 | Mosaiq se cae Dra duran | closed | normal | incident | 2025-02-17 19:12 | 2025-04-13 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969312027 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8956 | Cambio Fechas MP Versa y Axesse | closed | normal | incident | 2025-02-17 18:32 | 2025-03-09 14:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8955 | Jaw X2: Outside Range | closed | normal | incident | 2025-02-17 18:02 | 2025-02-25 21:44 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8953 | Desinstalación de PC láser Scanner | closed | normal | incident | 2025-02-17 12:32 | 2025-04-06 12:15 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8950 | Beam Timer 6 y 6FFF Infinity | closed | high | incident | 2025-02-14 11:27 | 2025-02-21 20:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8947 | Falla exportación Monaco a DoseCheck | closed | normal | incident | 2025-02-13 12:48 | 2025-02-18 13:00 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8944 | DOSE RATE MOD 10 MV AXESSE | closed | high | incident | 2025-02-12 18:27 | 2025-02-17 13:33 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8942 | Equipo se reinicia 2 veces | closed | high | incident | 2025-02-12 12:16 | 2025-03-24 18:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050949787 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8941 | No se puede cargar plan de tratamiento en maquina | closed | high | incident | 2025-02-11 15:39 | 2025-02-16 12:42 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8938 | solicitud de cambio de fecha de mantencion de febrero | closed | high | incident | 2025-02-07 14:38 | 2025-03-11 21:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8935 | Solicitud de creación de usuario y/o autorización a plataforma de solicitudes EyG | closed | normal | incident | 2025-02-07 12:54 | 2025-02-11 20:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8934 | Registro de trabajos realizados | closed | low | incident | 2025-02-07 12:16 | 2025-02-11 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8933 | DOSE RATE MON EN 10MV Axesse | closed | urgent | incident | 2025-02-07 11:26 | 2025-02-15 13:23 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8931 | Problema de Backup acelerador lineal | closed | normal | incident | 2025-02-06 13:56 | 2025-02-15 13:23 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8930 | Panel de control lateral de camilla está suelto | closed | low | incident | 2025-02-06 13:50 | 2025-02-17 14:34 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8929 | DOSE RATE MON EN 6MV | closed | high | incident | 2025-02-06 11:40 | 2025-03-11 21:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8928 | Mesa cae a closed | closed | high | incident | 2025-02-05 20:09 | 2025-02-11 15:03 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8927 | El Mirror del Axesse se rompio | closed | high | incident | 2025-02-04 19:02 | 2025-02-15 13:23 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8926 | Muestra de como usar la manivela | closed | normal | incident | 2025-02-04 18:44 | 2025-02-17 13:33 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8922 | Xvi no gira | closed | normal | incident | 2025-02-03 15:15 | 2025-04-04 23:47 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8920 | Falla al abrir Suncheck | closed | high | incident | 2025-02-03 11:30 | 2025-02-05 14:58 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050949787 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8918 | Fw: Solicitud de instalación mosaiq | closed | low | incident | 2025-02-02 19:36 | 2025-05-30 20:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969312027 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8917 | Servidor SunCheck no disponible | closed | high | incident | 2025-02-02 17:06 | 2025-02-17 15:35 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8916 | Leaf missing pair 13, 15, 21, 23 | closed | urgent | incident | 2025-01-31 15:33 | 2025-02-11 16:03 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8912 | Grupo Led 3 apagado | closed | normal | incident | 2025-01-30 19:36 | 2025-02-11 15:03 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8911 | Falla PC iView | closed | high | incident | 2025-01-30 11:41 | 2025-02-03 18:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8907 | falla namer | closed |  | incident | 2025-01-28 17:30 | 2025-01-29 11:55 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8905 | Falla de Arccheck | closed | urgent | incident | 2025-01-28 12:21 | 2025-09-11 15:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050949787 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8903 | MLC NOT READY | closed | high | incident | 2025-01-27 19:42 | 2025-02-01 17:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8895 | Xvi malo | closed | high | incident | 2025-01-23 11:57 | 2025-04-15 19:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8894 | interlock -320 Mon | closed | high | incident | 2025-01-23 10:31 | 2025-01-27 14:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8893 | XVI mensaje de mantención | closed | normal | incident | 2025-01-22 17:18 | 2025-01-27 14:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8891 | Falla exportación de planes Monaco a Mosaiq | closed | normal | incident | 2025-01-22 13:54 | 2025-02-21 12:52 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8890 | Falla Auto-inicio sistema acelerador lineal | closed | high | incident | 2025-01-22 13:50 | 2025-01-28 12:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8889 | Luz azul "Versa DH" | closed | normal | incident | 2025-01-22 11:29 | 2025-01-27 14:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8888 | limpieza de rack RT | closed | normal | incident | 2025-01-22 11:25 | 2025-02-02 16:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8887 | Interlock -320 Mon para electrones de 15 | closed | high | incident | 2025-01-22 11:23 | 2025-01-27 14:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8884 | Falla MLC axesse | closed | high | incident | 2025-01-20 16:37 | 2025-02-15 13:23 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8878 | Chiller está liberando agua desde salida de desagüe | closed | urgent | incident | 2025-01-16 13:43 | 2025-02-10 17:04 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020299291 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8876 | Desconexión sistema iVIew con Dicom Server | closed |  | incident | 2025-01-16 12:37 | 2025-01-20 14:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8871 | Solicitud revisión mosaiq/ Dra duran | closed | low | incident | 2025-01-14 17:41 | 2025-02-14 13:59 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969312027 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8870 | Hump err 6FFF | closed | normal | incident | 2025-01-14 13:14 | 2025-01-27 17:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8869 | Exportación automática | closed | low | incident | 2025-01-14 08:31 | 2025-05-03 14:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8867 | Telémetro | closed | normal | incident | 2025-01-13 17:22 | 2025-02-17 12:32 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8866 | -320 V Mon | closed | normal | incident | 2025-01-13 17:18 | 2025-01-27 14:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8862 | Falla xvi | closed | high | incident | 2025-01-13 14:15 | 2025-01-20 14:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8861 | ISO MECANICO CAMILLA FUERA DE TOLERANCIA | closed | high | incident | 2025-01-10 21:40 | 2025-01-27 17:03 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8857 | 2R en 6MV | closed | high | incident | 2025-01-10 13:34 | 2025-01-27 17:03 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8855 | Error Bend Mag V | closed | urgent | incident | 2025-01-09 16:11 | 2025-03-09 14:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8848 | botonera suelta | closed |  | incident | 2025-01-07 14:02 | 2025-01-11 16:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8847 | falla XVI | closed | high | incident | 2025-01-07 14:01 | 2025-01-20 14:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8843 | Panel del iView no se mueve | closed | urgent | incident | 2025-01-04 00:23 | 2025-01-10 14:03 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8840 | Error Reset required | closed | high | incident | 2025-01-02 16:42 | 2025-03-11 21:03 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8839 | OC 4500703890 | closed | normal | incident | 2025-01-02 15:52 | 2025-05-20 14:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8836 | Falla Beam Timer Axesse | closed | high | incident | 2024-12-30 23:45 | 2025-01-11 14:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8835 | Falla MLC Axesse | closed | high | incident | 2024-12-30 18:29 | 2025-01-14 15:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8833 | Pendant Linac Infinity | closed | urgent | incident | 2024-12-30 11:32 | 2025-01-27 17:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8832 | Interlock Target Chek | closed | urgent | incident | 2024-12-30 11:24 | 2025-04-27 21:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8830 | Dose Rate Mon 6 y 10 FFF | closed | high | incident | 2024-12-23 21:58 | 2025-01-11 14:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8825 | Ctrl 2T y velocidad de giro de gantry | closed | high | incident | 2024-12-19 14:58 | 2025-01-11 14:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948763 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8823 | Fw: Fantoma ArcCheck sufrió caída y rotura | closed | high | incident | 2024-12-18 04:04 | 2025-05-30 20:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969312027 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8822 | Rotura de fantoma ArcCheck | closed |  | incident | 2024-12-17 22:08 | 2025-01-27 12:36 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8820 | Problemas con inicio de Conebeam | closed |  | incident | 2024-12-17 12:51 | 2025-01-03 17:04 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8816 | Problemas con servidor de sunnuclear | closed | high | incident | 2024-12-13 21:54 | 2024-12-20 20:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8813 | Dosisoft - ajuste de ganancia en energía 6 FFF | closed | high | incident | 2024-12-13 11:26 | 2025-01-20 15:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8812 | Falla intermitente 2T | closed | high | incident | 2024-12-13 00:04 | 2025-01-11 13:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8800 | Falla TRM VERSA1 | closed | urgent | incident | 2024-12-06 11:56 | 2024-12-15 13:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8798 | Asunto: Pantalla de sistema Clarity pierde señal | pending | normal | incident | 2024-12-05 14:46 | 2025-10-28 19:10 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | SI | 3696 | 2026-05-14 08:08 |  | Linac-109256 | 1 |  | Origen: Zendesk
8795 | Dose Rate Mon 6 MV | closed | high | incident | 2024-12-04 14:55 | 2025-01-03 16:03 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8792 | Encendido Acelerador Lineal | closed |  | incident | 2024-12-03 15:27 | 2024-12-10 16:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8791 | Configuración de energía 6MV para adquisición de imágenes planares KV mediante XVI | closed | high | incident | 2024-12-03 14:09 | 2025-10-03 15:50 | ROS | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8790 | Falla conexion MOSAIQ con ambos aceleradores VERSA1 y VERSA2 | closed | urgent | incident | 2024-12-03 11:57 | 2024-12-03 12:23 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8788 | Falla de laminas e Interlock PRF En Chk | closed |  | incident | 2024-12-02 16:57 | 2024-12-21 14:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8787 | Ruido cabezal | closed | high | incident | 2024-12-02 11:33 | 2024-12-13 18:04 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8784 | Falla conexion MOSAIQ en ambos aceleradores VERSA1 y VERSA2 | closed | urgent | incident | 2024-11-29 18:37 | 2024-12-13 14:03 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8783 | problemas con exportación de paciente y cargar fotos en pacientes en simulados | closed | high | incident | 2024-11-29 12:20 | 2024-12-03 14:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 26912536492699 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8779 | Equipo realiza apagado automático con aviso de alimentación desde batería backup | closed | high | incident | 2024-11-27 18:26 | 2025-02-01 17:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948763 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8778 | Touchguard | closed | urgent | incident | 2024-11-27 17:51 | 2024-12-01 20:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8777 | Interlock Gantry Demand | closed | high | incident | 2024-11-27 10:46 | 2024-12-06 14:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8772 | falla detector MV | closed | high | incident | 2024-11-26 10:53 | 2024-12-01 01:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8770 | Panel de I-View trabado | closed | normal | incident | 2024-11-22 16:18 | 2024-12-22 15:02 | INRAD | Sin Asignar | 20254050946715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8769 | Actualizacion Monaco SIM | closed | high | incident | 2024-11-22 14:23 | 2025-04-01 17:04 | Oncorad | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8768 | Gantry error//Mosaiq//Pinlock | closed | urgent | incident | 2024-11-22 11:49 | 2024-12-08 13:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8766 | No se envian imagenes desde xvi a mosaiq | closed | high | incident | 2024-11-21 19:02 | 2024-11-29 13:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8762 | MP Noviembre | closed | normal | incident | 2024-11-20 13:48 | 2024-12-06 16:03 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8759 | Falla MLC | closed |  | incident | 2024-11-18 17:50 | 2024-12-13 18:04 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8756 | Re: Revisión lentitud sistema PS | closed | high | incident | 2024-11-15 17:32 | 2024-12-15 18:03 | Fundación Arturo López Pérez QF | Sin Asignar | 20254020293275 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8754 | Re: Instalación de MOSAIQ | closed | normal | incident | 2024-11-14 19:54 | 2024-12-14 16:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 29297841873947 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8752 | Integrity VERSA 2 no inicia | closed | urgent | incident | 2024-11-14 13:51 | 2025-01-27 17:03 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8751 | Creación carpeta compartida | closed | normal | incident | 2024-11-14 13:02 | 2024-11-25 20:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8749 | Desconexión intermitente tubo rx XVI | closed | urgent | incident | 2024-11-13 15:26 | 2024-12-01 01:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948763 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8748 | Falla importación CT PACS | closed | normal | incident | 2024-11-13 14:39 | 2025-02-02 12:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 30890377929243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8745 | Inhibir de freno no desaparece | closed | urgent | incident | 2024-11-13 12:10 | 2024-11-17 16:03 | INRAD | Sin Asignar | 20254050946715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8742 | Error M.Film Vmon | closed | urgent | incident | 2024-11-11 21:59 | 2024-11-22 16:04 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8741 | Vida útil cable braqui | closed | high | incident | 2024-11-11 20:09 | 2025-01-14 18:03 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020298395 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8739 | Panel XVI no se mueve | closed | high | incident | 2024-11-11 15:28 | 2024-11-22 15:05 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8736 | Problemas Software SUNCHECK | closed | high | incident | 2024-11-11 12:21 | 2025-09-28 15:49 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8735 | Aire acondicionado sala de maquinas | closed | normal | incident | 2024-11-09 21:06 | 2024-11-19 16:04 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8733 | Falla Sonido retorno Bunker - Sala comando | closed | normal | incident | 2024-11-08 11:21 | 2024-11-17 16:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8725 | Error en Mosaiq del PC de los TENS | closed | normal | incident | 2024-11-04 18:14 | 2024-12-09 14:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8724 | Reemplazo GUN | closed | normal | incident | 2024-11-04 18:07 | 2024-11-22 16:04 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8723 | Revisión DLG//Frenos | closed | high | incident | 2024-11-04 18:00 | 2024-11-22 15:05 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8722 | Lamina MLC | closed |  | incident | 2024-11-04 17:58 | 2024-11-09 13:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8720 | Multilaminas Suragility | closed |  | incident | 2024-11-04 14:59 | 2024-12-13 17:03 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8719 | Generator not ready or in Fault condition | closed |  | incident | 2024-11-04 13:13 | 2024-12-13 18:04 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8718 | Linac Infinity no parte luego de no hacer backups | closed | high | incident | 2024-11-04 12:29 | 2024-11-08 17:03 | Oncorad | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8716 | Xvi no da imagenes | closed |  | incident | 2024-10-31 20:12 | 2024-11-08 14:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8714 | Solicita configuracion especial mosaiq-xvi | closed |  | incident | 2024-10-29 12:56 | 2024-11-15 17:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8711 | Dose Rate Mon 6 FFF | closed | high | incident | 2024-10-28 22:24 | 2024-11-08 14:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8709 | SNC Machine no recibe datos del equipo | closed | normal | incident | 2024-10-28 13:09 | 2024-12-10 15:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8707 | Escala angular camilla Infinity | closed | high | incident | 2024-10-25 18:36 | 2024-12-06 22:03 | Oncorad | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8705 | Ajuste de Dose Rate Electrones | closed |  | incident | 2024-10-25 14:55 | 2024-10-29 21:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8701 | Table Clutch | closed | normal | incident | 2024-10-24 16:07 | 2024-11-24 14:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8699 | Error iview | closed | normal | incident | 2024-10-22 16:47 | 2024-10-27 17:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8697 | corte de energía en el hospital | closed | normal | incident | 2024-10-21 16:50 | 2025-02-03 19:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8694 | TPS Monaco VMAT | closed | normal | incident | 2024-10-21 14:42 | 2025-02-28 16:21 | Oncorad | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8693 | Lentitud TPS Oncentra 4.6.3 (equipo en garantia) | closed | urgent | incident | 2024-10-21 13:40 | 2024-11-29 16:03 | Oncorad | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8691 | El Axesse no inicializa | closed | high | incident | 2024-10-21 11:28 | 2024-10-25 20:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8688 | TPS ONCENTRA BRACHY no procede a inicio de sesion | closed | urgent | incident | 2024-10-17 20:01 | 2025-03-03 19:16 | Oncorad | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8686 | DOSE RATE MON 6MV | closed | high | incident | 2024-10-17 15:33 | 2024-10-25 20:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8685 | cambio de mails a los que llegan los reportes | closed | low | incident | 2024-10-17 12:42 | 2024-10-21 14:02 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020300315 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8684 | aire acondicionado planificacion | closed | normal | incident | 2024-10-17 12:03 | 2024-10-29 14:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8683 | No funciona el envio de imagenes desde XVI y iView | closed | high | incident | 2024-10-17 11:46 | 2024-10-21 14:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948763 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8679 | Interlock Dose Diff | closed | normal | incident | 2024-10-16 18:24 | 2024-10-29 14:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8678 | Falla MLC | closed | urgent | incident | 2024-10-15 23:30 | 2024-10-20 18:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8677 | Monaco 01 no calcula electrón | closed | normal | incident | 2024-10-15 18:50 | 2024-10-22 14:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8675 | Configurar VersaHD SCA en Monaco CAS | closed | normal | incident | 2024-10-15 12:36 | 2025-02-07 12:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288539 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8673 | Gantry 2 Demand | closed | urgent | incident | 2024-10-14 23:53 | 2024-10-20 18:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8672 | Camara de Sala comando Equipo Infinity con desfase en imagen | closed | high | incident | 2024-10-14 17:40 | 2024-10-20 12:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050949787 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8670 | Falla DVH parte 2 - la venganza del DVH | closed | normal | incident | 2024-10-14 12:45 | 2024-10-26 16:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8667 | ASU camilla inoperativo, necesario para calibrar potenciometros height de camilla | closed | high | incident | 2024-10-10 16:36 | 2024-10-16 15:02 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020299291 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8666 | Desconexión aleatoria de tubo de rayos XVI | closed | normal | incident | 2024-10-10 14:29 | 2024-10-19 20:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948763 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8664 | problemas con exportación de paciente | closed | urgent | incident | 2024-10-09 15:07 | 2024-10-13 20:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 26912536492699 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8663 | 2R 10 FFF | closed | normal | incident | 2024-10-09 12:03 | 2024-10-18 16:03 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8658 | suelto pendant lado B | closed | low | incident | 2024-10-07 13:45 | 2024-10-16 15:02 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020300315 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8656 | Alta temperatura de salsa de máquina (acelerador lineal) | closed |  | incident | 2024-10-04 21:00 | 2024-10-11 20:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8652 | Problemas couch | closed | high | incident | 2024-10-02 16:46 | 2024-10-07 20:04 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8648 | Interlock Dose Rate Mon 12MeV | closed |  | incident | 2024-09-30 14:13 | 2024-10-06 14:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8647 | Error de Adquisición de imagen | closed |  | incident | 2024-09-30 09:24 | 2024-10-07 19:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
501 | Problema laser SunNuclear | closed | normal | incident | 2024-09-27 11:17 | 2024-10-22 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
499 | Hump error 10MV | closed |  | incident | 2024-09-25 18:31 | 2024-10-06 14:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
498 | nodo MONACO en TAC imagenologia | closed | normal | incident | 2024-09-25 17:46 | 2024-10-18 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
497 | fallas DoseRate Mon y 2TL - Equipo Detenido | closed | high | incident | 2024-09-25 13:03 | 2024-10-18 16:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
496 | Hump err | closed |  | incident | 2024-09-25 11:21 | 2024-09-29 19:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
493 | Falla equipo (No inicia) | closed |  | incident | 2024-09-24 12:23 | 2024-09-29 19:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
492 | Detención de Suragility | closed |  | incident | 2024-09-23 18:57 | 2024-10-07 19:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
491 | Intalar Mosaiq | closed | high | incident | 2024-09-23 17:28 | 2024-09-30 13:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
490 | Pantalla de sistema Clarity pierde señal | closed | high | incident | 2024-09-23 14:06 | 2024-11-26 12:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
487 | Situación Sur Agility | closed | urgent | incident | 2024-09-17 13:59 | 2024-10-07 19:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254011642523 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
486 | Calibración Ghosting XVI | closed | normal | incident | 2024-09-17 12:56 | 2024-10-05 14:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
485 | Conexión de Intellimax | closed | urgent | incident | 2024-09-17 12:11 | 2024-09-27 13:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254011642523 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
481 | Carcasa del panel de IVIEW del infinity tiene una grieta | closed | high | incident | 2024-09-16 17:59 | 2024-11-09 13:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
480 | RV: Soporte Fiestas Patrias | closed |  | incident | 2024-09-16 12:14 | 2024-09-27 21:03 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
479 | Presión de agua SURAGILITY | closed |  | incident | 2024-09-13 20:02 | 2024-12-13 16:03 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254020288667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
476 | MP Septiembre | closed | normal | incident | 2024-09-12 18:04 | 2024-10-14 13:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
468 | Gas Pressure Versa2 | closed | urgent | incident | 2024-09-09 18:58 | 2024-09-14 20:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020291995 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
467 | Posición Gantry Versa1 | closed | urgent | incident | 2024-09-09 18:55 | 2024-09-14 20:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020291995 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
465 | Calibración Hexapod | closed | high | incident | 2024-09-09 15:28 | 2024-10-05 14:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
463 | Problemas movimiento camilla y sensor EPID | closed | high | incident | 2024-09-09 14:09 | 2025-12-08 13:55 | INRAD | Sin Asignar | 20254050946715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
458 | Mensaje de Monaco referente al DVH | closed | normal | incident | 2024-09-06 12:29 | 2024-10-11 15:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
456 | Cambio Horario de Verano Chile | closed | high | incident | 2024-09-05 18:28 | 2024-09-13 22:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
453 | Cambio de hora en equipos Elekta RT | closed | normal | incident | 2024-09-04 17:25 | 2024-09-14 00:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20253958178715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
452 | Cambio de Hora TPS y Servidor Mosaiq | closed | urgent | incident | 2024-09-03 13:06 | 2024-09-13 21:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
451 | UPS servidores con alarma, olor a quemado y ruido en sala de servidores | closed | urgent | incident | 2024-09-02 21:28 | 2024-09-08 20:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
447 | Interlock Fltr.parit | closed | normal | incident | 2024-09-02 13:47 | 2025-03-31 15:02 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020299291 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
446 | Movimiento errático Mesa | closed | high | incident | 2024-09-02 13:27 | 2024-10-14 13:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
445 | Acceso mosaiq nuevo usuario | closed | normal | incident | 2024-08-30 15:32 | 2024-09-03 16:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050949275 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
443 | Sin conexión Intellimax | closed | high | incident | 2024-08-30 13:18 | 2024-09-13 13:02 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
438 | Gantry cae a Closed | closed | high | incident | 2024-08-28 23:12 | 2024-09-16 20:03 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
435 | Monitor de TPS se desconecta espontaneamente | closed | normal | incident | 2024-08-27 20:23 | 2024-09-15 13:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
432 | DOSE RATE MOD 6 FFF INFINITY | closed | high | incident | 2024-08-27 18:21 | 2024-09-01 21:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
431 | Mesa Precise | closed | urgent | incident | 2024-08-27 18:09 | 2024-09-07 21:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
430 | Alarma PRTG / MOSAIQ Inbound MOSAIQ ADT | closed | high | incident | 2024-08-27 13:59 | 2024-09-09 17:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 26078020182171 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
429 | Re: [Externo][E&G Medical Systems] Asunto: Presion de Agua SURAGILITY | closed |  | incident | 2024-08-26 22:23 | 2024-09-08 18:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254011642523 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
428 | Solicitud de permiso para integración | closed | normal | incident | 2024-08-23 17:28 | 2024-10-08 13:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969312027 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
427 | Interlock de último hombre inhabilitado en el bunker del Axesse | closed | high | incident | 2024-08-23 14:19 | 2024-09-07 13:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
425 | Problemas Mosaiq | closed | high | incident | 2024-08-22 18:57 | 2025-01-21 20:03 | Oncorad | Sin Asignar | 28514344956315 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
424 | [At:SunNuclear] Problema en suncheck invivo cuando AFS | closed |  | incident | 2024-08-22 18:08 | 2024-09-10 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
423 | Falla envio de imagenes desde XVI y iView | closed | high | incident | 2024-08-22 15:38 | 2024-08-29 22:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948763 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
422 | Desconexión panel XVI al momento de adquirir imágenes | closed | high | incident | 2024-08-22 12:11 | 2024-09-08 19:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948763 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
421 | Problemas con exportación de paciente | closed | high | incident | 2024-08-22 12:04 | 2024-08-29 22:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050949275 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
420 | Error de interfaz de maquina | closed |  | incident | 2024-08-22 11:21 | 2024-08-26 16:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
415 | Acelerador no reconoce inhibits | closed | urgent | incident | 2024-08-21 12:55 | 2024-08-25 15:02 | INRAD | Sin Asignar | 20254050946715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
412 | MLC Infinity No Parte | closed | high | incident | 2024-08-20 12:07 | 2024-10-14 13:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
408 | FALLA EN EL MLC DEL INFINITY | closed | urgent | incident | 2024-08-19 13:18 | 2024-08-23 22:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
407 | Calibracion de la mesa precise del Infinity | closed | high | incident | 2024-08-19 12:26 | 2024-09-07 21:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
405 | Ajuste Perfil 10 FFF | closed | high | incident | 2024-08-16 17:35 | 2024-08-23 15:03 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
404 | Falla equipo Infiniry | closed | high | incident | 2024-08-16 14:36 | 2024-08-23 15:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
403 | Parámetros fuera de rango | closed | urgent | incident | 2024-08-14 20:32 | 2024-08-24 16:02 | Fundación Arturo López Pérez QF | Sin Asignar | 20254020296603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
401 | MLC DEL AXESSE FALLAS EN LAS LÁMINAS 14 DE AMBOS BANDOS | closed | high | incident | 2024-08-13 21:25 | 2024-08-18 21:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
399 | Ruido raro en cbct | closed |  | incident | 2024-08-13 14:26 | 2024-08-20 17:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
397 | Mensajes que se han presentado en XVI | closed | normal | incident | 2024-08-13 12:43 | 2024-12-10 16:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
394 | RV: Solicitud de retiro de caja de sala de preparación de paciente | closed | normal | incident | 2024-08-12 13:09 | 2024-08-20 17:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
393 | Información sobre Mantenimiento de servidores 23/08 | closed | normal | incident | 2024-08-09 18:03 | 2024-08-31 19:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
389 | MLC Infinity | closed | urgent | incident | 2024-08-09 11:33 | 2024-08-23 15:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
381 | Dose Rate Mon 6 FFF | closed | high | incident | 2024-08-06 00:54 | 2024-08-16 00:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
379 | PANEL DEL XVI DEL INFINITY SIN TOMAR POSICIÓN (S, M, L) | closed | urgent | incident | 2024-08-05 18:49 | 2024-08-11 16:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
377 | Configuración MOSAIQ | closed | high | incident | 2024-08-05 16:39 | 2024-08-05 18:30 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20253958178715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
376 | Configuración MOSAIQ | closed | high | incident | 2024-08-05 16:38 | 2024-08-05 18:30 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20253958178715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
375 | Configuración MOSAIQ | closed | high | incident | 2024-08-05 16:37 | 2024-08-05 18:30 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20253958178715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
374 | Configuración MOSAIQ | closed | high | incident | 2024-08-05 16:36 | 2024-08-05 18:30 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20253958178715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
373 | Configuración MOSAIQ | closed | high | incident | 2024-08-05 16:35 | 2024-08-05 18:30 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20253958178715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
372 | Configuración MOSAIQ | closed | high | incident | 2024-08-05 16:33 | 2024-08-20 18:03 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20253958178715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
370 | Presion de Agua SURAGILITY | closed | urgent | incident | 2024-08-05 14:37 | 2024-08-23 19:03 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254011642523 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
367 | Acelerador no enciende | closed | urgent | incident | 2024-08-05 01:01 | 2024-08-09 16:03 | INRAD | Sin Asignar | 20254050946715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
366 | RV: Now Released - SunCHECK V5.0 | closed | normal | incident | 2024-08-02 18:08 | 2024-08-30 19:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
365 | problema xvi inicio diario | closed | normal | incident | 2024-08-02 18:07 | 2024-09-08 16:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
363 | Equipo VERSA 1 NO OPERATIVO por interlock Vac Targ | closed | urgent | incident | 2024-08-02 12:49 | 2024-08-09 16:03 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
360 | Couch Synergy rotación lenta | closed | high | incident | 2024-08-01 13:18 | 2024-09-16 20:03 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
358 | Ajuste tasa de dosis de fotones de 10MV | closed | high | incident | 2024-07-31 19:36 | 2024-09-14 20:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
354 | Revision pendant iView VERSA 1 | closed | high | incident | 2024-07-30 15:09 | 2025-06-15 21:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
352 | Dose Rate Mon 6 MV | closed |  | incident | 2024-07-29 15:55 | 2024-08-09 18:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
351 | Problema lector QR | closed |  | incident | 2024-07-29 14:55 | 2024-08-05 18:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969312027 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
348 | Error MLC no Ready | closed | urgent | incident | 2024-07-26 16:17 | 2024-08-02 19:03 | Fundación Arturo López Perez RT | Sin Asignar | 20254020297371 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
346 | Interlock -320V MON VERSA 1 | closed | normal | incident | 2024-07-26 14:30 | 2024-08-04 17:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
341 | Error al momento de guardar calculo en Mónaco | closed | normal | incident | 2024-07-24 18:10 | 2024-09-06 22:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
334 | Dose Rate Mon 10 FFF | closed | normal | incident | 2024-07-23 15:26 | 2024-08-16 00:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
333 | interlock filter parit | closed | normal | incident | 2024-07-23 13:15 | 2024-09-08 13:02 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020300315 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
331 | Se desconecta Sistema XVI | closed | normal | incident | 2024-07-22 15:34 | 2024-08-20 18:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
329 | Descarga de complemento Citrix | closed | normal | incident | 2024-07-19 18:28 | 2024-07-27 19:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
327 | Panel KV XVI se desconecta al girar gantry | closed | high | incident | 2024-07-19 12:02 | 2024-08-11 16:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948763 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
314 | Monitor TPS1 no recibe señal | closed |  | incident | 2024-07-15 17:18 | 2024-07-21 14:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
307 | Ticket #687997 Falla en señal de imagen ABC | closed | normal | incident | 2024-07-15 16:50 | 2025-06-30 20:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 20254020292379 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
300 | Bomba de vacio del gun en el equipo Axesse inestable | closed |  | incident | 2024-07-15 15:10 | 2024-08-16 20:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
298 | Problema intermitente en proyección de pantalla al interior del bunker | closed | normal | incident | 2024-07-15 12:43 | 2024-09-03 14:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
297 | No inició correctamente el acelerador | closed |  | incident | 2024-07-15 11:32 | 2024-07-22 14:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
293 | Curso GO LIVE | closed | normal | incident | 2024-07-12 17:59 | 2024-08-12 16:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
291 | Crear nuevo Usuario para citrixx | closed |  | incident | 2024-07-12 13:38 | 2024-07-22 19:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
290 | RV: pantallazos monaco | closed | high | incident | 2024-07-12 13:04 | 2024-07-28 19:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
289 | Axesse - FCO 200-02-103-085-Uncontrolled Xvi ViewGT Arm Extension Modification | closed | normal | incident | 2024-07-12 01:47 | 2024-07-16 02:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
271 | XVI FAULT 16 | closed | urgent | incident | 2024-07-03 12:17 | 2024-07-03 15:55 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
260 | RV: Elekta Case #03591903 - MONACO electron plan problem [ ref:!00D600IYoG.!5006g016CMtf:ref ] | closed |  | incident | 2024-06-28 15:49 | 2024-07-21 16:02 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254050945435 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
245 | Falla de chiller | closed |  | incident | 2024-06-21 16:11 | 2024-07-26 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
240 | No se puede ingresar a MONACO 1 y 2 | closed | urgent | incident | 2024-06-18 12:37 | 2024-06-18 12:43 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
235 | Revisión Conexión Tablet Láseres Gammex | closed | normal | incident | 2024-06-17 12:44 | 2024-06-28 17:01 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254034214299 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
219 | Perdida conexión servidor de cálculo | closed |  | incident | 2024-06-10 14:43 | 2024-06-19 16:33 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
202 | Interlock Gantry | closed | high | incident | 2024-05-31 19:20 | 2024-06-01 01:15 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
196 | Revisión MOSAIQ | closed |  | incident | 2024-05-29 19:39 | 2024-05-29 22:23 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 26077991072667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
195 | Revisión MOSAIQ | closed |  | incident | 2024-05-29 19:38 | 2024-05-29 22:23 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 26077991072667 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
156 | falla rescate pacte cecilia troncoso | closed | normal | incident | 2024-05-13 13:46 | 2024-05-17 17:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050949019 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
151 | SIN ingreso a Citrix/Monaco | closed | high | incident | 2024-05-09 12:15 | 2024-05-14 14:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050949787 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
97 | Solicitud Cambio Hora Sistema Mosaiq | closed | high | incident | 2024-04-08 14:24 | 2024-04-16 16:03 | INRAD | Sin Asignar | 20254050946715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
87 | Incorporación frascos | closed | normal | incident | 2024-03-28 16:55 | 2024-07-27 17:02 | Fundación Arturo López Pérez QF | Sin Asignar | 20254020294427 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
85 | Run Check Hexapod | closed | high | incident | 2024-03-27 16:07 | 2024-03-27 18:39 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
83 | Ticket #629166 Desconexión del DICOM NAMER | closed | normal | incident | 2024-03-25 19:15 | 2024-04-12 15:03 | Oncorad | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
82 | Ticket #397177 Reporte de evento emitido por el TCS Oncentra | closed | normal | incident | 2024-03-25 19:08 | 2024-04-12 15:03 | Oncorad | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
78 | Ticket #509457 Panel de IView no se retrae | closed | high | incident | 2024-03-25 17:48 | 2024-04-21 18:02 | INRAD | Sin Asignar | 20254050946715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
77 | Ticket #266989 Cotización disco duro IView | closed | normal | incident | 2024-03-25 17:34 | 2024-04-16 16:03 | INRAD | Sin Asignar | 20254050946715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
74 | DOSE RATE MON | closed | normal | incident | 2024-03-22 13:40 | 2024-03-26 22:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
69 | TRM no funciona | closed | high | incident | 2024-03-20 19:39 | 2024-03-29 18:03 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050953243 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
67 | Falla agendamiento de pacientes | closed | urgent | incident | 2024-03-19 20:01 | 2024-03-24 18:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
63 | FCO - 382-05-MON-055 - Agility MLC plans may be incorrectly calculated | closed | normal | incident | 2024-03-15 17:30 | 2024-03-22 21:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
61 | Configuración de ruta de exportacion de pacientes desde Mosaiq a Monaco | closed | urgent | incident | 2024-03-14 13:00 | 2024-03-29 17:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
60 | En el Monaco01 hay problemas con importa imágenes desde la carpeta de escritorio | closed | high | incident | 2024-03-13 16:44 | 2024-03-23 15:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
57 | 2T EN EL INFINITY | closed | normal | incident | 2024-03-11 15:23 | 2024-03-19 21:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
54 | testing - tickets user | closed | normal | incident | 2024-03-09 21:42 | 2024-04-11 21:02 | Desconocido | Sin Asignar | 23649649383707 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
51 | FCO (371-05-MSQ-073) - MOSAIQ® Partial Wedge Fields, CFS and Plan Re-Promotion | closed | normal | incident | 2024-03-07 18:09 | 2024-03-12 13:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
48 | LA PRUEBAS DEL MLC PARA EL AXESSE FALLA EN LOS CONTROLES | closed | normal | problem | 2024-03-06 12:46 | 2024-03-11 13:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
46 | En dosisoft el indice gamma esta fallando para el Acelerador Axesse | closed | high | problem | 2024-03-05 14:34 | 2024-03-15 15:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
40 | El isocentro del Infinity no coincide con el 0 de la camilla esta desviado +2 mm | closed | normal | problem | 2024-03-04 12:50 | 2024-05-03 12:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
39 | El inifinity en varias oportunidad esta con problemas de Hump Err | closed | normal | problem | 2024-03-01 18:21 | 2024-03-19 21:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
27 | Problema con las láminas o optimización de energías | closed | low | problem | 2024-02-20 23:08 | 2024-03-14 00:02 | E&G Medical Systems | Sin Asignar | 15768454754715 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
7 | Ticket de prueba: Correo electrónico de un cliente | closed | high | problem | 2023-05-16 11:35 | 2023-05-23 23:04 | E&G Medical Systems | Sin Asignar | 14734559344539 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
1 | Ticket de muestra: le presentamos el ticket | closed | normal | incident | 2023-04-12 17:01 | 2024-02-19 15:02 | Desconocido | Sin Asignar | 14481411156123 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9792 | Perdida conexión Axesse | new | normal | incident | 2026-01-05 14:08 | 2026-01-21 17:24 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9821 | solicitud cambio de thyratron | solved | urgent | incident | 2026-01-20 10:45 | 2026-01-21 18:05 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | SI | 3479 | 2026-01-20 14:01 |  | Linac-201172 | 0 |  | Origen: Zendesk
9795 | Infinity se apaga solo | closed | urgent | incident | 2026-01-06 11:28 | 2026-01-22 15:52 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9496 | otro apagado automático de consola | open | urgent | incident | 2025-09-05 12:52 | 2026-01-22 15:52 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | SI | 3518 | 2026-02-06 18:13 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Zendesk
9832 | Falla intermitente de posicion de laminas | pending | urgent | incident | 2026-01-23 00:55 | 2026-01-23 11:50 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9817 | Solicitud de conexión para el TRM | pending | low | incident | 2026-01-19 12:29 | 2026-01-24 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9740 | verificacion configuracion del Baseline del test de Hancock MLC Suncheck del Infinity | pending | urgent | incident | 2025-12-10 15:37 | 2026-01-24 13:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9762 | Solicitud de MP Flexitro | solved | normal | incident | 2025-12-18 13:00 | 2026-01-25 13:28 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9809 | Panel iview | open | normal | incident | 2026-01-14 10:45 | 2026-01-26 12:43 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9845 | Problemas para ingresar a mosaiq de manera local | closed | urgent | incident | 2026-01-27 12:20 | 2026-01-27 12:54 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9841 | Optimización 10 FFF y 10 WFFF | pending | high | incident | 2026-01-26 17:36 | 2026-01-27 14:14 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | SI | 3498 | 2026-01-27 21:19 |  | Linac-109256 | 1 |  | Origen: Zendesk
9841 | Optimización 10 FFF y 10 WFFF | solved | high | incident | 2026-01-26 17:36 | 2026-01-28 11:25 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | SI | 3498 | 2026-01-27 21:19 |  | Linac-109256 | 1 |  | Origen: Zendesk
9832 | Falla intermitente de posicion de laminas | solved | urgent | incident | 2026-01-23 00:55 | 2026-01-28 11:37 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9854 | Dose rate mon Infinity | new | urgent | incident | 2026-01-29 11:09 | 2026-01-29 11:34 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | SI | 3502 | 2026-01-29 09:25 |  | N/A | 0 |  | Origen: Zendesk
9853 | consulta por situacion MLC en rojo (falla) en Mosaiq con Infinity sin inhibits irradiando | new | urgent | incident | 2026-01-29 10:46 | 2026-01-29 11:36 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9850 | Cambio de los bancos del MLC | new | high | incident | 2026-01-28 16:29 | 2026-01-29 11:38 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9832 | Falla intermitente de posicion de laminas | solved | urgent | incident | 2026-01-23 00:55 | 2026-01-29 12:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9762 | Solicitud de MP Flexitro | closed | normal | incident | 2025-12-18 13:00 | 2026-01-29 14:24 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9841 | Optimización 10 FFF y 10 WFFF | solved | high | incident | 2026-01-26 17:36 | 2026-01-30 00:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | SI | 3498 | 2026-01-27 21:19 |  | Linac-109256 | 1 |  | Origen: Zendesk
9854 | Dose rate mon Infinity | solved | urgent | incident | 2026-01-29 11:09 | 2026-01-31 20:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | SI | 3502 | 2026-01-29 09:25 |  | N/A | 0 |  | Origen: Zendesk
9851 | equipo detenido por lamina 37 | solved | high | incident | 2026-01-28 16:33 | 2026-01-31 20:02 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020300315 | SI | 3500 | 2026-01-28 21:48 |  | Linac-154325 | 1 |  | Origen: Zendesk
9847 | Beam Timer Energia de 6MV | solved | high | incident | 2026-01-27 20:08 | 2026-01-31 20:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9832 | Falla intermitente de posicion de laminas | closed | urgent | incident | 2026-01-23 00:55 | 2026-02-01 11:52 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9862 | Interlock target chk | new | high | incident | 2026-02-02 11:34 | 2026-02-02 12:05 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | SI | 3516 | 2026-02-04 14:21 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
9868 | Optimización de la tasa de dosis | new | high | incident | 2026-02-03 15:20 | 2026-02-03 15:20 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9868 | Optimización de la tasa de dosis | new | high | incident | 2026-02-03 15:20 | 2026-02-04 12:03 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9873 | Licencias arccheck vencidas | new |  | incident | 2026-02-05 10:27 | 2026-02-05 10:27 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9873 | Licencias arccheck vencidas | pending | high | incident | 2026-02-05 10:27 | 2026-02-06 11:01 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9878 | falla MLC equipo detenido, por favor atender a primera hora el lunes | new | urgent | incident | 2026-02-06 23:27 | 2026-02-07 14:44 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | SI | 3523 | 2026-02-09 12:52 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Zendesk
9873 | Licencias arccheck vencidas | pending | high | incident | 2026-02-05 10:27 | 2026-02-09 12:30 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9879 | Perdida de Reflector Campos Grandes | new | urgent | incident | 2026-02-09 12:32 | 2026-02-09 12:32 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9880 | Pendant Mov de Camilla Hexapod con Problemas | new | urgent | incident | 2026-02-09 12:36 | 2026-02-09 12:36 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9862 | Interlock target chk | closed | high | incident | 2026-02-02 11:34 | 2026-02-09 12:41 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | SI | 3516 | 2026-02-04 14:21 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
9882 | XVI con poco espacio en disco | new | high | incident | 2026-02-09 13:03 | 2026-02-09 13:03 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20253958178715 | SI | 3526 | 2026-02-09 19:05 |  | Linac-109496, Linac-152171 | 1 |  | Origen: Zendesk
9817 | Solicitud de conexión para el TRM | solved | low | incident | 2026-01-19 12:29 | 2026-02-10 12:19 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9809 | Panel iview | pending | normal | incident | 2026-01-14 10:45 | 2026-02-10 12:19 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9873 | Licencias arccheck vencidas | pending | high | incident | 2026-02-05 10:27 | 2026-02-10 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9817 | Solicitud de conexión para el TRM | solved | low | incident | 2026-01-19 12:29 | 2026-02-11 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9897 | 10 MV con Coll.lockd - haz inoperativo | new | normal | incident | 2026-02-12 12:52 | 2026-02-12 12:52 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020300315 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9898 | falla Linac Console Backup todos los dias y Infinity-Integrity no enciende automaticamente por las mañanas | new | urgent | incident | 2026-02-12 12:56 | 2026-02-12 12:56 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | SI | 3550 | 2026-02-23 21:15 |  | INC-156473 | 1 |  | Origen: Zendesk
9899 | falla CBCT por Gantry Rotation Stopped aleatorio en algunos pacientes | new | urgent | incident | 2026-02-12 13:02 | 2026-02-12 13:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9897 | 10 MV con Coll.lockd - haz inoperativo | pending | normal | incident | 2026-02-12 12:52 | 2026-02-13 11:16 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020300315 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9817 | Solicitud de conexión para el TRM | closed | low | incident | 2026-01-19 12:29 | 2026-02-14 12:35 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9809 | Panel iview | pending | normal | incident | 2026-01-14 10:45 | 2026-02-15 13:01 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9890 | Interlock Target chk | solved | high | incident | 2026-02-10 23:56 | 2026-02-16 16:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | SI | 3532 | 2026-02-13 11:15 |  | Linac-109256 | 0 |  | Origen: Zendesk
9890 | Interlock Target chk | solved | high | incident | 2026-02-10 23:56 | 2026-02-17 11:49 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | SI | 3532 | 2026-02-13 11:15 |  | Linac-109256 | 0 |  | Origen: Zendesk
9809 | Panel iview | open | normal | incident | 2026-01-14 10:45 | 2026-02-17 12:35 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9897 | 10 MV con Coll.lockd - haz inoperativo | pending | normal | incident | 2026-02-12 12:52 | 2026-02-18 12:01 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 20254020300315 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9724 | falla intermitente del sistema de audio que dificulta oir al paciente del CL02 Infinity | pending | high | incident | 2025-12-04 13:37 | 2026-02-19 14:54 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9915 | Conebeam de versa se detiene | pending | urgent | incident | 2026-02-20 11:31 | 2026-02-20 11:42 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | SI | 3546 | 2026-02-20 13:43 |  | Linac-109496 | 0 |  | Origen: Zendesk
9915 | Conebeam de versa se detiene | solved | urgent | incident | 2026-02-20 11:31 | 2026-02-21 18:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | SI | 3546 | 2026-02-20 13:43 |  | Linac-109496 | 0 |  | Origen: Zendesk
9910 | Interlock 2R Err 10MV Infinity | pending | urgent | incident | 2026-02-17 18:38 | 2026-02-22 15:11 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9916 | 12 Y 15 MEV CON 2R Y 2T y tasa baja para 10 MV en el Axeese | pending | urgent | incident | 2026-02-23 11:19 | 2026-02-23 12:11 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | SI | 3575 | 2026-03-09 10:22 |  | Linac-153935 | 0 |  | Origen: Zendesk
9916 | 12 Y 15 MEV CON 2R Y 2T y tasa baja para 10 MV en el Axeese | pending | urgent | incident | 2026-02-23 11:19 | 2026-02-24 12:01 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | SI | 3575 | 2026-03-09 10:22 |  | Linac-153935 | 0 |  | Origen: Zendesk
9918 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Falla XVI | open |  | incident | 2026-02-23 14:47 | 2026-02-25 12:04 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 36797767752731 | SI | 3654 | 2026-04-16 14:56 |  | CLC-1 | 0 |  | Origen: Zendesk
9930 | CAMBIO DE FECHA DE MP AXESSE | new | urgent | incident | 2026-02-26 13:49 | 2026-02-26 13:49 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9931 | Table long | new |  | incident | 2026-02-26 15:05 | 2026-02-26 15:05 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9934 | Imagen iView cortada | new | normal | incident | 2026-02-27 11:47 | 2026-02-27 12:14 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 25208295741851 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9916 | 12 Y 15 MEV CON 2R Y 2T y tasa baja para 10 MV en el Axeese | pending | urgent | incident | 2026-02-23 11:19 | 2026-02-28 12:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | SI | 3575 | 2026-03-09 10:22 |  | Linac-153935 | 0 |  | Origen: Zendesk
9921 | Usuario citrix | closed | low | incident | 2026-02-24 21:43 | 2026-03-02 01:52 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9936 | Laser de simulacion no se mueve | pending | normal | incident | 2026-03-02 12:12 | 2026-03-03 13:01 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9941 | falla XVI - no finaliza la adquisicion CBCT- se detiene el gantry - equipo detenido - ingeniero en terreno urgente | open | urgent | incident | 2026-03-03 14:11 | 2026-03-04 12:27 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | SI | 3566 | 2026-03-04 14:49 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Zendesk
9949 | Infinity no enciende - no operativo | open | urgent | incident | 2026-03-05 10:40 | 2026-03-05 10:51 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9952 | Posicion de panel de iView no logra su posicion de seguridad | new | urgent | incident | 2026-03-06 11:24 | 2026-03-06 11:33 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 35062929091611 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9783 | advertencia Replace Filter - SunSCAN | solved | high | incident | 2025-12-30 12:48 | 2026-03-06 13:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9946 | Medicion de Torque Fijacion Infinity | new | high | incident | 2026-03-04 17:41 | 2026-03-07 14:30 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9952 | Posicion de panel de iView no logra su posicion de seguridad | open | urgent | incident | 2026-03-06 11:24 | 2026-03-07 14:56 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 35062929091611 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9916 | 12 Y 15 MEV CON 2R Y 2T y tasa baja para 10 MV en el Axeese | open | urgent | incident | 2026-02-23 11:19 | 2026-03-09 12:27 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | SI | 3575 | 2026-03-09 10:22 |  | Linac-153935 | 0 |  | Origen: Zendesk
9783 | advertencia Replace Filter - SunSCAN | closed | high | incident | 2025-12-30 12:48 | 2026-03-09 13:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9946 | Medicion de Torque Fijacion Infinity | solved | high | incident | 2026-03-04 17:41 | 2026-03-10 14:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9961 | Eliminar datos de paciente en focal data | solved | low | incident | 2026-03-09 14:53 | 2026-03-10 14:22 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9918 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Falla XVI | pending | normal | incident | 2026-02-23 14:47 | 2026-03-10 15:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 36797767752731 | SI | 3654 | 2026-04-16 14:56 |  | CLC-1 | 0 |  | Origen: Zendesk
9916 | 12 Y 15 MEV CON 2R Y 2T y tasa baja para 10 MV en el Axeese | open | urgent | incident | 2026-02-23 11:19 | 2026-03-11 14:16 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | SI | 3575 | 2026-03-09 10:22 |  | Linac-153935 | 0 |  | Origen: Zendesk
9918 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Falla XVI | open | normal | incident | 2026-02-23 14:47 | 2026-03-11 14:23 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 36797767752731 | SI | 3654 | 2026-04-16 14:56 |  | CLC-1 | 0 |  | Origen: Zendesk
9961 | Eliminar datos de paciente en focal data | solved | low | incident | 2026-03-09 14:53 | 2026-03-11 15:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9971 | Falla CBCT Clinac Infinity | new | urgent | incident | 2026-03-12 00:31 | 2026-03-12 10:36 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 35063014974875 | SI | 3587 | 2026-03-12 16:49 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Zendesk
9972 | Infinity corrientes de los proyectores LED (continuidad ticket #9919) | new | high | incident | 2026-03-12 10:57 | 2026-03-12 10:57 | Oncorad | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9946 | Medicion de Torque Fijacion Infinity | closed | high | incident | 2026-03-04 17:41 | 2026-03-13 14:05 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9910 | Interlock 2R Err 10MV Infinity | solved | urgent | incident | 2026-02-17 18:38 | 2026-03-14 13:18 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9974 | 2T Y 2R EN 6MV EN EL INFINITY | solved | high | incident | 2026-03-12 16:56 | 2026-03-14 13:20 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | SI | 3592 | 2026-03-13 15:54 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
9961 | Eliminar datos de paciente en focal data | closed | low | incident | 2026-03-09 14:53 | 2026-03-14 14:32 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9974 | 2T Y 2R EN 6MV EN EL INFINITY | solved | high | incident | 2026-03-12 16:56 | 2026-03-15 14:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | SI | 3592 | 2026-03-13 15:54 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
9910 | Interlock 2R Err 10MV Infinity | solved | urgent | incident | 2026-02-17 18:38 | 2026-03-15 14:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9970 | Mylar manchado | pending | normal | incident | 2026-03-11 17:18 | 2026-03-16 14:19 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | SI | 3600 | 2026-03-20 19:00 |  | N/A | 1 |  | Origen: Zendesk
9977 | Solicitud envío de informe de trabajo mantención preventiva septiembre 2025 | new | high | incident | 2026-03-17 13:10 | 2026-03-17 13:10 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9974 | 2T Y 2R EN 6MV EN EL INFINITY | closed | high | incident | 2026-03-12 16:56 | 2026-03-18 13:35 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | SI | 3592 | 2026-03-13 15:54 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
9910 | Interlock 2R Err 10MV Infinity | closed | urgent | incident | 2026-02-17 18:38 | 2026-03-18 13:35 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9980 | Equipo se apaga, UPS no carga | new | urgent | incident | 2026-03-18 14:17 | 2026-03-18 14:17 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 25208295741851 | SI | 3596 | 2026-03-19 08:37 |  | Linac-154325 | 0 |  | Origen: Zendesk
9981 | Se rompio ganchito control hexapod | pending | low | incident | 2026-03-18 14:23 | 2026-03-18 14:47 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9980 | Equipo se apaga, UPS no carga | pending | urgent | incident | 2026-03-18 14:17 | 2026-03-19 12:48 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 25208295741851 | SI | 3596 | 2026-03-19 08:37 |  | Linac-154325 | 0 |  | Origen: Zendesk
9981 | Se rompio ganchito control hexapod | pending | low | incident | 2026-03-18 14:23 | 2026-03-20 21:34 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9970 | Mylar manchado | solved | normal | incident | 2026-03-11 17:18 | 2026-03-20 21:38 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | SI | 3600 | 2026-03-20 19:00 |  | N/A | 1 |  | Origen: Zendesk
9980 | Equipo se apaga, UPS no carga | solved | urgent | incident | 2026-03-18 14:17 | 2026-03-22 15:02 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 25208295741851 | SI | 3596 | 2026-03-19 08:37 |  | Linac-154325 | 0 |  | Origen: Zendesk
9953 | interlock M.fil.ch1 | solved | urgent | incident | 2026-03-06 15:31 | 2026-03-22 15:02 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 25208295741851 | SI | 3585 | 2026-03-10 08:30 |  | Linac-154325 | 1 |  | Origen: Zendesk
9981 | Se rompio ganchito control hexapod | pending | low | incident | 2026-03-18 14:23 | 2026-03-23 15:01 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9970 | Mylar manchado | solved | normal | incident | 2026-03-11 17:18 | 2026-03-24 14:28 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | SI | 3600 | 2026-03-20 19:00 |  | N/A | 1 |  | Origen: Zendesk
9980 | Equipo se apaga, UPS no carga | closed | urgent | incident | 2026-03-18 14:17 | 2026-03-25 15:41 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 25208295741851 | SI | 3596 | 2026-03-19 08:37 |  | Linac-154325 | 0 |  | Origen: Zendesk
9953 | interlock M.fil.ch1 | closed | urgent | incident | 2026-03-06 15:31 | 2026-03-25 15:41 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 25208295741851 | SI | 3585 | 2026-03-10 08:30 |  | Linac-154325 | 1 |  | Origen: Zendesk
9995 | Falla MLC o colimador | new | normal | incident | 2026-03-26 11:41 | 2026-03-26 11:44 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 25208295741851 | SI | 3629 | 2026-03-30 16:00 |  | Linac-154325 | 0 |  | Origen: Zendesk
9979 | UPS de MONACO 01 con incremento de Temperatura | solved | normal | incident | 2026-03-17 15:08 | 2026-03-26 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9996 | Cambio sistema pacs | pending | low | incident | 2026-03-26 12:56 | 2026-03-26 13:04 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10002 | LINAC Versa 01 sin iniciar | new | urgent | incident | 2026-03-27 12:22 | 2026-03-27 12:22 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 36797767752731 | SI | 3633 | 2026-04-01 08:25 |  | CLC-1 | 1 |  | Origen: Zendesk
9996 | Cambio sistema pacs | pending | low | incident | 2026-03-26 12:56 | 2026-03-27 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10002 | LINAC Versa 01 sin iniciar | open | urgent | incident | 2026-03-27 12:22 | 2026-03-28 13:02 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 36797767752731 | SI | 3633 | 2026-04-01 08:25 |  | CLC-1 | 1 |  | Origen: Zendesk
9981 | Se rompio ganchito control hexapod | solved | low | incident | 2026-03-18 14:23 | 2026-03-30 11:26 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10007 | RE: [E&G Medical Systems] Asunto: Mylar manchado | new |  | incident | 2026-03-31 10:09 | 2026-03-31 10:09 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10008 | Quedan 10 GB en xvi | new |  | incident | 2026-03-31 10:10 | 2026-03-31 10:10 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10008 | Quedan 10 GB en xvi | pending | normal | incident | 2026-03-31 10:10 | 2026-04-01 11:01 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10007 | RE: [E&G Medical Systems] Asunto: Mylar manchado | pending | normal | incident | 2026-03-31 10:09 | 2026-04-01 11:01 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10010 | MOSAIQ presenta caída | solved | normal | incident | 2026-03-31 12:02 | 2026-04-02 11:53 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10008 | Quedan 10 GB en xvi | pending | normal | incident | 2026-03-31 10:10 | 2026-04-02 11:54 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9981 | Se rompio ganchito control hexapod | closed | low | incident | 2026-03-18 14:23 | 2026-04-03 11:27 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10010 | MOSAIQ presenta caída | solved | normal | incident | 2026-03-31 12:02 | 2026-04-03 12:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10019 | Equipo se apaga, UPS no carga | new | high | incident | 2026-04-04 21:25 | 2026-04-04 22:14 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 25208295741851 | SI | 3641 | 2026-04-06 13:30 |  | N/A | 0 |  | Origen: Zendesk
10020 | Falla MLCs Compact | new | urgent | incident | 2026-04-06 10:31 | 2026-04-06 10:31 | Oncorad | Sin Asignar | 20254050950939 | SI | 3661 | 2026-04-20 09:10 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Zendesk
10009 | Interlock Table Long | solved | normal | incident | 2026-03-31 11:51 | 2026-04-07 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10027 | Telemetro no prende | new |  | incident | 2026-04-08 10:26 | 2026-04-08 10:26 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10028 | Usuario citrix | new |  | incident | 2026-04-09 11:46 | 2026-04-09 11:46 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10029 | Sur ¦ Equipo inoperativo | new | urgent | incident | 2026-04-10 11:33 | 2026-04-10 11:48 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | SI | 3636 | 2026-04-14 19:28 |  | Linac-152171 | 1 |  | Origen: Zendesk
10028 | Usuario citrix | open | low | incident | 2026-04-09 11:46 | 2026-04-10 12:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10028 | Usuario citrix | solved | low | incident | 2026-04-09 11:46 | 2026-04-11 14:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10008 | Quedan 10 GB en xvi | closed | normal | incident | 2026-03-31 10:10 | 2026-04-12 13:05 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10032 | Mensaje XVI | new |  | incident | 2026-04-13 12:09 | 2026-04-13 12:09 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10033 | Interlock Table Long | open | normal | incident | 2026-04-13 12:18 | 2026-04-14 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10032 | Mensaje XVI | open | normal | incident | 2026-04-13 12:09 | 2026-04-14 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9996 | Cambio sistema pacs | solved | low | incident | 2026-03-26 12:56 | 2026-04-14 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10028 | Usuario citrix | closed | low | incident | 2026-04-09 11:46 | 2026-04-14 13:18 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10037 | Ajuste láminas de MLC (picket fence) | new | normal | incident | 2026-04-14 14:02 | 2026-04-14 14:06 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 25208295741851 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10038 | Sur¦ actualización de flexmap | new | normal | incident | 2026-04-15 12:41 | 2026-04-15 12:51 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9918 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Falla XVI | pending | normal | incident | 2026-02-23 14:47 | 2026-04-15 13:35 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 36797767752731 | SI | 3654 | 2026-04-16 14:56 |  | CLC-1 | 0 |  | Origen: Zendesk
9918 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Falla XVI | open | normal | incident | 2026-02-23 14:47 | 2026-04-16 13:50 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 36797767752731 | SI | 3654 | 2026-04-16 14:56 |  | CLC-1 | 0 |  | Origen: Zendesk
9217 | TPS estan muy lentos | closed | low | incident | 2025-05-20 17:21 | 2026-04-17 12:59 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9996 | Cambio sistema pacs | closed | low | incident | 2026-03-26 12:56 | 2026-04-17 12:59 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10043 | Sur¦ equipo inoperativo | open | urgent | incident | 2026-04-17 19:07 | 2026-04-18 13:40 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | SI | 3665 | 2026-04-23 16:35 |  | Linac-152171 | 0 |  | Origen: Zendesk
10043 | Sur¦ equipo inoperativo | open | urgent | incident | 2026-04-17 19:07 | 2026-04-20 13:08 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | SI | 3665 | 2026-04-23 16:35 |  | Linac-152171 | 0 |  | Origen: Zendesk
10045 | Perdida de MLC en campos grandes | open | normal | incident | 2026-04-20 14:28 | 2026-04-21 15:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | SI | 3684 | 2026-05-06 10:19 |  | Linac-153935 | 0 |  | Origen: Zendesk
9918 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Falla XVI | open | normal | incident | 2026-02-23 14:47 | 2026-04-22 21:09 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 36797767752731 | SI | 3654 | 2026-04-16 14:56 |  | CLC-1 | 0 |  | Origen: Zendesk
10053 | isorot de camilla fuera de tolerancia | open | normal | incident | 2026-04-23 19:00 | 2026-04-24 20:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080982926747 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10056 | Inhibit 2T I ctrl y lámina 61/Y2 con intermitencia | open | urgent | incident | 2026-04-25 20:22 | 2026-04-26 17:32 | ROS | Sin Asignar | 20254050950939 | SI | 3677 | 2026-04-27 10:43 |  | Linac-156187 | 0 |  | Origen: Zendesk
10060 | 2T Err y Hump err Infinity en 6MV | new | normal | incident | 2026-04-27 16:39 | 2026-04-27 16:39 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9918 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Falla XVI | open | normal | incident | 2026-02-23 14:47 | 2026-04-28 13:56 | Clinica las Condes | Sin Asignar | 36797767752731 | SI | 3654 | 2026-04-16 14:56 |  | CLC-1 | 0 |  | Origen: Zendesk
10056 | Inhibit 2T I ctrl y lámina 61/Y2 con intermitencia | solved | urgent | incident | 2026-04-25 20:22 | 2026-04-30 00:02 | ROS | Sin Asignar | 20254050950939 | SI | 3677 | 2026-04-27 10:43 |  | Linac-156187 | 0 |  | Origen: Zendesk
10066 | mouse estacion monaco 03 | open | normal | incident | 2026-04-30 18:30 | 2026-05-01 13:15 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10060 | 2T Err y Hump err Infinity en 6MV | pending | normal | incident | 2026-04-27 16:39 | 2026-05-04 01:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10070 | Calibración hexapod | open | high | incident | 2026-05-04 12:35 | 2026-05-05 13:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | SI | 3688 | 2026-05-07 22:30 |  | Linac-109256 | 1 |  | Origen: Zendesk
10073 | Caida de Tasa de Dosis 10 MV Axesse | open | high | incident | 2026-05-05 12:30 | 2026-05-05 13:43 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10073 | Caida de Tasa de Dosis 10 MV Axesse | open | high | incident | 2026-05-05 12:30 | 2026-05-06 13:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10077 | Interlock Table long | new |  | incident | 2026-05-07 14:07 | 2026-05-07 14:07 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10080 | Problemas Versa - Equipo Inoperativo | open | urgent | incident | 2026-05-07 14:58 | 2026-05-08 15:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254011642523 | SI | 3687 | 2026-05-12 12:33 |  | Linac-109496 | 0 |  | Origen: Zendesk
10077 | Interlock Table long | open | normal | incident | 2026-05-07 14:07 | 2026-05-08 15:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
8798 | Asunto: Pantalla de sistema Clarity pierde señal | pending | normal | incident | 2024-12-05 14:46 | 2026-05-09 13:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | SI | 3696 | 2026-05-14 08:08 |  | Linac-109256 | 1 |  | Origen: Zendesk
10088 | Falla Mylar Infinity | open | urgent | incident | 2026-05-09 01:50 | 2026-05-09 13:11 | Oncorad | Sin Asignar | 20254050950939 | SI | 3693 | 2026-05-11 15:15 |  | Linac-156187 | 0 |  | Origen: Zendesk
10070 | Calibración hexapod | solved | high | incident | 2026-05-04 12:35 | 2026-05-10 15:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | SI | 3688 | 2026-05-07 22:30 |  | Linac-109256 | 1 |  | Origen: Zendesk
10077 | Interlock Table long | open | normal | incident | 2026-05-07 14:07 | 2026-05-11 17:44 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10095 | Conexión impresoras | pending | low | incident | 2026-05-12 11:52 | 2026-05-12 11:56 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10095 | Conexión impresoras | pending | low | incident | 2026-05-12 11:52 | 2026-05-13 12:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10060 | 2T Err y Hump err Infinity en 6MV | solved | normal | incident | 2026-04-27 16:39 | 2026-05-14 17:35 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10072 | Olor extraño en búnker y sala de comando | solved | normal | incident | 2026-05-04 16:00 | 2026-05-14 17:35 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10107 | Usuario citrix | new |  | incident | 2026-05-14 17:45 | 2026-05-14 17:45 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10110 | Problema con dos equipos de radioterapia | pending | normal | incident | 2026-05-15 11:38 | 2026-05-15 11:41 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10110 | Problema con dos equipos de radioterapia | pending | normal | incident | 2026-05-15 11:38 | 2026-05-16 12:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10112 | falla intermitente Dose Rate Mon | solved | urgent | incident | 2026-05-15 20:00 | 2026-05-17 14:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | SI | 3702 | 2026-05-15 20:28 |  | INC-156473 | 1 |  | Origen: Zendesk
10113 | 2r 10FFF / simetria 10 MV | open | high | incident | 2026-05-15 23:18 | 2026-05-18 17:27 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | SI | 3708 | 2026-05-20 09:46 |  | Linac-109256 | 0 |  | Origen: Zendesk
10072 | Olor extraño en búnker y sala de comando | closed | normal | incident | 2026-05-04 16:00 | 2026-05-18 18:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10060 | 2T Err y Hump err Infinity en 6MV | closed | normal | incident | 2026-04-27 16:39 | 2026-05-18 18:03 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10095 | Conexión impresoras | closed | low | incident | 2026-05-12 11:52 | 2026-05-19 11:38 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10110 | Problema con dos equipos de radioterapia | pending | normal | incident | 2026-05-15 11:38 | 2026-05-20 12:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10115 | Check Fail HT2 aleatorio al finalizar tratamientos | solved | urgent | incident | 2026-05-19 00:28 | 2026-05-22 14:21 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | SI | 3709 | 2026-05-20 09:54 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Zendesk
10115 | Check Fail HT2 aleatorio al finalizar tratamientos | solved | urgent | incident | 2026-05-19 00:28 | 2026-05-23 15:03 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | SI | 3709 | 2026-05-20 09:54 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Zendesk
10108 | Re: Ord. N° 1.775 del 2026 de la Dirección del Hospital Clínico de Magallanes | closed | normal | incident | 2026-05-14 19:19 | 2026-05-24 21:09 | E&G Medical Systems | Sin Asignar | 20238527080859 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10125 | Gotera aire acondicionado interior del bunker | pending | urgent | incident | 2026-05-25 11:31 | 2026-05-26 12:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | SI | 3714 | 2026-05-26 08:52 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Zendesk
10137 | Falla inicio Infinity | open | urgent | incident | 2026-05-27 11:54 | 2026-05-27 11:59 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | SI | 3726 | 2026-06-01 13:22 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
10130 | Paciente focal data | solved | low | incident | 2026-05-26 13:40 | 2026-05-27 12:03 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10110 | Problema con dos equipos de radioterapia | pending | normal | incident | 2026-05-15 11:38 | 2026-05-27 12:06 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10107 | Usuario citrix | solved | normal | incident | 2026-05-14 17:45 | 2026-05-27 12:06 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10137 | Falla inicio Infinity | open | urgent | incident | 2026-05-27 11:54 | 2026-05-28 12:01 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | SI | 3726 | 2026-06-01 13:22 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
10110 | Problema con dos equipos de radioterapia | pending | normal | incident | 2026-05-15 11:38 | 2026-05-28 12:05 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10137 | Falla inicio Infinity | open | urgent | incident | 2026-05-27 11:54 | 2026-05-29 11:47 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | SI | 3726 | 2026-06-01 13:22 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
10144 | Calibración MLC | open | normal | incident | 2026-05-28 15:51 | 2026-05-30 11:46 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952603 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10137 | Falla inicio Infinity | open | urgent | incident | 2026-05-27 11:54 | 2026-05-30 11:55 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | SI | 3726 | 2026-06-01 13:22 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
10107 | Usuario citrix | closed | normal | incident | 2026-05-14 17:45 | 2026-05-31 12:50 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10130 | Paciente focal data | closed | low | incident | 2026-05-26 13:40 | 2026-05-31 12:50 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10142 | Olor a quemado al interior del bunker | solved | urgent | incident | 2026-05-27 15:11 | 2026-05-31 13:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | SI | 3718 | 2026-05-27 13:02 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Zendesk
10135 | DOSE RATE MON 6 MV AXESSE | solved | high | incident | 2026-05-26 19:37 | 2026-05-31 13:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | SI | 3717 | 2026-05-27 11:23 |  | Linac-153935 | 0 |  | Origen: Zendesk
10125 | Gotera aire acondicionado interior del bunker | solved | urgent | incident | 2026-05-25 11:31 | 2026-05-31 13:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050948123 | SI | 3714 | 2026-05-26 08:52 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Zendesk
10111 | filtración de agua en sala de maquinas, mal olor, y falla de CBCT | solved | urgent | incident | 2026-05-15 15:56 | 2026-05-31 13:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947483 | SI | 3706 | 2026-05-17 13:37 |  | INC-156473 | 1 |  | Origen: Zendesk
10065 | Chirrido movimiento longitudinal de camilla | solved | high | incident | 2026-04-30 14:46 | 2026-05-31 13:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | SI | 3720 | 2026-05-29 00:29 |  | INC-156473 | 1 |  | Origen: Zendesk
10150 | Falla MLC Infinity | new | urgent | incident | 2026-06-01 10:27 | 2026-06-01 10:27 | ROS | Sin Asignar | 20254050950939 | SI | 3732 | 2026-06-03 13:36 |  | Linac-156187 | 0 |  | Origen: Zendesk
10110 | Problema con dos equipos de radioterapia | pending | normal | incident | 2026-05-15 11:38 | 2026-06-02 13:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10157 | Versa¦ problemas en hexapod | new | urgent | incident | 2026-06-03 12:06 | 2026-06-03 12:06 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | SI | 3730 | 2026-06-03 15:33 |  | Linac-109496 | 0 |  | Origen: Zendesk
10141 | Asunto: Infinity Inhibit Dose rate Mon | open | high | incident | 2026-05-27 14:26 | 2026-06-04 11:55 | ROS | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10164 | Eliminar pctes desde carpeta import | new |  | incident | 2026-06-05 12:10 | 2026-06-05 12:10 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26132276827035 | SI | 3741 | 2026-06-06 14:13 |  | OIS-HCM, TPS-HCM | 1 |  | Origen: Zendesk
10151 | Falla handheld XVI | solved | high | incident | 2026-06-01 14:27 | 2026-06-06 17:02 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 25208295741851 | SI | 3727 | 2026-06-01 14:43 |  | Linac-154325 | 0 |  | Origen: Zendesk
10161 | Pantallas desconfiguradas al interior del bunker | open | urgent | incident | 2026-06-04 12:28 | 2026-06-07 13:45 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | SI | 3736 | 2026-06-04 11:09 |  | N/A | 0 |  | Origen: Zendesk
10157 | Versa¦ problemas en hexapod | open | urgent | incident | 2026-06-03 12:06 | 2026-06-07 13:55 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | SI | 3730 | 2026-06-03 15:33 |  | Linac-109496 | 0 |  | Origen: Zendesk
10156 | Versa¦ problemas en mesa | open | urgent | incident | 2026-06-02 15:54 | 2026-06-07 13:56 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10080 | Problemas Versa - Equipo Inoperativo | solved | urgent | incident | 2026-05-07 14:58 | 2026-06-07 14:05 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 20254011642523 | SI | 3687 | 2026-05-12 12:33 |  | Linac-109496 | 0 |  | Origen: Zendesk
10161 | Pantallas desconfiguradas al interior del bunker | solved | urgent | incident | 2026-06-04 12:28 | 2026-06-08 11:47 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | SI | 3736 | 2026-06-04 11:09 |  | N/A | 0 |  | Origen: Zendesk
10167 | Problema ventilador Aire acondicionado Sala Servidores | solved | low | incident | 2026-06-05 12:48 | 2026-06-09 11:53 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10161 | Pantallas desconfiguradas al interior del bunker | solved | urgent | incident | 2026-06-04 12:28 | 2026-06-09 12:02 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | SI | 3736 | 2026-06-04 11:09 |  | N/A | 0 |  | Origen: Zendesk
10167 | Problema ventilador Aire acondicionado Sala Servidores | solved | low | incident | 2026-06-05 12:48 | 2026-06-10 12:02 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
9873 | Licencias arccheck vencidas | open | high | incident | 2026-02-05 10:27 | 2026-06-11 13:17 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10184 | Interlock "Uniformity" 10FFF | new |  | incident | 2026-06-11 13:37 | 2026-06-11 13:48 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10190 | MLC, falla una lámina | new | urgent | incident | 2026-06-11 20:36 | 2026-06-12 11:56 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 25208295741851 | SI | 3749 | 2026-06-11 22:34 |  | Linac-154325 | 1 |  | Origen: Zendesk
10161 | Pantallas desconfiguradas al interior del bunker | closed | urgent | incident | 2026-06-04 12:28 | 2026-06-12 12:10 | Instituto Nacional del Cancer | Sin Asignar | 20254050947739 | SI | 3736 | 2026-06-04 11:09 |  | N/A | 0 |  | Origen: Zendesk
10167 | Problema ventilador Aire acondicionado Sala Servidores | closed | low | incident | 2026-06-05 12:48 | 2026-06-13 12:38 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10189 | Dificultad de la rotación de la camilla y el isocentro desviado del Infinity | open | high | incident | 2026-06-11 14:38 | 2026-06-13 13:24 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10188 | Dose rate para 12 y 15 MeV en el Infinity | open | high | incident | 2026-06-11 14:33 | 2026-06-13 13:26 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | SI | 3760 | 2026-06-17 12:06 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
10186 | Telemetro intermitente para encender en el Infinity | open | normal | incident | 2026-06-11 14:29 | 2026-06-13 13:28 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10173 | FALLA BRAZO XVI AXESSE | open | urgent | incident | 2026-06-08 12:52 | 2026-06-13 13:30 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952347 | SI | 3748 | 2026-06-12 13:21 |  | Linac-153935 | 0 |  | Origen: Zendesk
10190 | MLC, falla una lámina | open | urgent | incident | 2026-06-11 20:36 | 2026-06-13 13:39 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 25208295741851 | SI | 3749 | 2026-06-11 22:34 |  | Linac-154325 | 1 |  | Origen: Zendesk
10184 | Interlock "Uniformity" 10FFF | open | normal | incident | 2026-06-11 13:37 | 2026-06-13 13:42 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10193 | Versa¦ gas SF6 | open | urgent | incident | 2026-06-13 15:36 | 2026-06-14 16:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | SI | 3756 | 2026-06-15 15:26 |  | Linac-109496 | 0 |  | Origen: Zendesk
10188 | Dose rate para 12 y 15 MeV en el Infinity | open | high | incident | 2026-06-11 14:33 | 2026-06-15 13:07 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | SI | 3760 | 2026-06-17 12:06 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
10193 | Versa¦ gas SF6 | solved | urgent | incident | 2026-06-13 15:36 | 2026-06-15 13:26 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | SI | 3756 | 2026-06-15 15:26 |  | Linac-109496 | 0 |  | Origen: Zendesk
10193 | Versa¦ gas SF6 | solved | urgent | incident | 2026-06-13 15:36 | 2026-06-16 14:03 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | SI | 3756 | 2026-06-15 15:26 |  | Linac-109496 | 0 |  | Origen: Zendesk
10197 | Computador de LINAC se queda pegado frecuentemente | open | urgent | incident | 2026-06-16 15:42 | 2026-06-17 16:03 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | SI | 3761 | 2026-06-17 14:52 |  | N/A | 0 |  | Origen: Zendesk
10137 | Falla inicio Infinity | open | urgent | incident | 2026-05-27 11:54 | 2026-06-18 13:25 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | SI | 3726 | 2026-06-01 13:22 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
10198 | Inhibit -320V Mon | new | urgent | incident | 2026-06-19 09:55 | 2026-06-19 09:55 | ROS | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10188 | Dose rate para 12 y 15 MeV en el Infinity | solved | high | incident | 2026-06-11 14:33 | 2026-06-20 12:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | SI | 3760 | 2026-06-17 12:06 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
10186 | Telemetro intermitente para encender en el Infinity | solved | normal | incident | 2026-06-11 14:29 | 2026-06-20 12:02 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10199 | Interlock target check | solved | high | incident | 2026-06-19 12:31 | 2026-06-21 16:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | SI | 3771 | 2026-06-24 08:20 |  | Linac-109256 | 1 |  | Origen: Zendesk
10157 | Versa¦ problemas en hexapod | solved | urgent | incident | 2026-06-03 12:06 | 2026-06-21 16:02 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | SI | 3730 | 2026-06-03 15:33 |  | Linac-109496 | 0 |  | Origen: Zendesk
10199 | Interlock target check | open | high | incident | 2026-06-19 12:31 | 2026-06-22 12:30 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | SI | 3771 | 2026-06-24 08:20 |  | Linac-109256 | 1 |  | Origen: Zendesk
10188 | Dose rate para 12 y 15 MeV en el Infinity | closed | high | incident | 2026-06-11 14:33 | 2026-06-23 12:00 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | SI | 3760 | 2026-06-17 12:06 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
10186 | Telemetro intermitente para encender en el Infinity | closed | normal | incident | 2026-06-11 14:29 | 2026-06-23 12:00 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 20254050952475 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10165 | Cambio de panel Iview | open | normal | incident | 2026-06-05 12:13 | 2026-06-24 12:14 | Hospital Carlos Van Buren | Sin Asignar | 25208295741851 | SI | 3765 | 2026-06-19 19:57 |  | Linac-154325 | 1 |  | Origen: Zendesk
10214 | Dose rate mon 6MeV Infinity | new | normal | incident | 2026-06-24 13:01 | 2026-06-24 13:01 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10210 | Versa¦equipo desenergizado | open | urgent | incident | 2026-06-23 12:26 | 2026-06-24 13:03 | Clinica Alemana | Sin Asignar | 36182421530907 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10141 | Asunto: Infinity Inhibit Dose rate Mon | solved | high | incident | 2026-05-27 14:26 | 2026-06-24 13:03 | ROS | Sin Asignar | 20254050950939 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10110 | Problema con dos equipos de radioterapia | pending | normal | incident | 2026-05-15 11:38 | 2026-06-25 15:54 | Hospital Clinico de Magallanes | Sin Asignar | 26080969273499 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10225 | Solicitud reparación manilla EPID | new | high | incident | 2026-06-26 13:17 | 2026-06-26 13:17 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10226 | Confirmación compra Magnetron y coordinación posterior | new | high | incident | 2026-06-26 13:19 | 2026-06-26 13:19 | INRAD | Sin Asignar | 38368479928987 | NO |  |  |  |  | 0 |  | Origen: Zendesk
10208 | 2R y 2T en 6MV y 10MV | open | normal | incident | 2026-06-19 19:18 | 2026-06-27 16:06 | UC Christus CECA | Sin Asignar | 23562920769947 | SI | 3767 | 2026-06-22 09:23 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Zendesk
10199 | Interlock target check | pending | high | incident | 2026-06-19 12:31 | 2026-06-28 23:02 | UC Christus SCA | Sin Asignar | 20254050952987 | SI | 3771 | 2026-06-24 08:20 |  | Linac-109256 | 1 |  | Origen: Zendesk
9867 | Datos ZD No Disponibles (Se efectuo optimizacion de energía de 6MV vía remota con resultados conforme.) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - CECA | Tecnico FB |  | SI | 3496 | 2026-01-27 18:25 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9833 | Datos ZD No Disponibles (Se reemplaza tarjeta PCB reguladora de Voltaje. Telémetro no funciona con el voltaje nominal de operación (11 vac). Se procede a bajar voltaje de alimentación a 6 vac, logrando una activación aleatoria. ) | FINISHED | - | - |  |  | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Tecnico FB |  | SI | 3495 | 2026-01-27 19:21 |  | Linac-156187 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9784 | Datos ZD No Disponibles (se realiza instalacion de vm intellimax en nss del suragility, adicionalmente se revisa backup de integrity verificando que los backup se estan almacenando correctamente en el sequencer) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3492 | 2026-01-27 21:35 |  | Linac-152171 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9819 | Datos ZD No Disponibles (mantencion completa de rack ccp y perifericos de ambos linac, se realiza backup mediante acronis de xvi e iview (infinity y axesse) limpieza profunda de estaciones Monaco y Mosaiq ubicadas en dosimetria y sala fisica) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - CECA | Tecnico FB |  | SI | 3486 | 2026-01-24 13:24 |  | N/A | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9835 | Datos ZD No Disponibles (Se asiste a sitio a hora acordada y se espera a termino de pacientes, se verifica e inspecciona movimiento del panel encontrandose que a mitad de camino pierde el middle position para retraer, se calibra mediante software y sin resultados positivos, se revisa cadena de switch encontrandose activo al momento de retraer (posicion normal) al retraer pierde posicion y entra en loop de busqueda, se graba video de falla y se consultara a elekta.) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3485 | 2026-01-23 20:32 |  | INC-156473 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9819 | Datos ZD No Disponibles (mantencion rack ccp, iview, xvi, tps) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - SCA | Tecnico FB |  | SI | 3483 | 2026-01-21 22:18 |  | N/A | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9822 | Datos ZD No Disponibles (se realiza inspeccion de lo reportado por fisica medica, se puede observar una incrogruencia con lo irradiado y el campo corformado, se realiza la investigacion correspondiente y se determina que el equipo requiere calibracion de los perfiles del haz de luz para buscar la mejor manera de centrar el haz de radiacion y poder ajustar los perfiles del campo.) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3482 | 2026-01-22 14:45 |  | N/A | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9822 | Datos ZD No Disponibles (Ajuste de perfiles energéticos) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3481 | 2026-01-23 09:11 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9754 | Datos ZD No Disponibles (traslado de repuesto linac, mantenimiento, cambio de ups y cambio de disco a rtp99.) | FINISHED | - | - |  |  | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Tecnico FB |  | SI | 3472 | 2026-01-16 21:50 |  | N/A | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9813 | Datos ZD No Disponibles (Se asiste a sitio por inhibit Gantry stop, una vez entregado el equipo se efectuan pruebas notando perdida de fuerza en sentido de giro CCW, se revisa ajuste de correas y tension, lo cual se corrije, se verifica gearbox con nivel y se ajusta. Se realizan pruebas con resultados satisfactorios, se entrega equipo a FM el cual realiza sus pruebas correspondientes con resultados ok) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3464 | 2026-01-15 20:19 |  | INC-156473 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9810 | Datos ZD No Disponibles (FALLA REVERSE CURRENT EQUIPO COMPACT) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3463 | 2026-01-14 18:19 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9790 | Datos ZD No Disponibles (Ajuste Telemetro Equipo Compact) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3458 | 2026-01-08 17:37 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9694 | Datos ZD No Disponibles (se realiza el cambio del cable XVI del versa norte ya que presentaba fallas de reconstruccion cuando se realizaba un cbct,la falla se debia a uncabke cortado el cual fue sustituido por uno nuevo.) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3456 | 2026-01-07 15:08 |  | N/A | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9793 | Datos ZD No Disponibles (Revisión conexión Cámara Iview Compact) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3455 | 2026-01-05 17:53 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9789 | Datos ZD No Disponibles (Se realizó cambio de 8 fuentes de poder de los KVM del TCS por corto circuito) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3454 | 2026-01-07 11:29 |  | Linac-152171 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9790 | Datos ZD No Disponibles (Cambio de Ampolleta Telemetro Compact ) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3452 | 2026-01-05 10:00 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9758 | Datos ZD No Disponibles (Cambio de Carbones motor Z Camilla Compact) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3436 | 2025-12-17 14:24 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9753 | Datos ZD No Disponibles (se asiste al equipo para verificar y corregir la falla reportada por la posicion de la MLC la cual pierde la referencia de los reflecores de posicion, se realiza la investigacion encontrandose los valores preestablecidos estaban fuera de lugar, se realiza la correccion de valores de los reflectores de referencia y se realiza la calibracion completa del agility, la cual pudo corregir los valores establecidos dejando todo en tolerancia, se realiza la verificacion e inspeccion del movimiento vertical de la mesa de tratamiento encontrandose un pendal de la camilla con cierta falla en uno de sus potenciometros lo cual se requiere un cambio de la pieza ya que la que posee presenta desgaste, se enviara cotizacion para su aprobacion previa y luego se agendara para proceder a su sustitucion, se realiza verificacion visual de los tamaños de campos y se realizan ajustes (optimizacion) de las energias de fotones y electrones.) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA LAS CONDES | Tecnico FB |  | SI | 3434 | 2025-12-16 10:21 |  | CLC-1 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
938 | Datos ZD No Disponibles (Cambio PCB Leaf Motor Drive) | FINISHED | - | - |  |  | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Tecnico FB |  | SI | 3427 | 2025-12-12 09:44 |  | Linac-156187 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9726 | Datos ZD No Disponibles (OPTIMIZACION GUN EQUIPO INFINITY) | FINISHED | - | - |  |  | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Tecnico FB |  | SI | 3421 | 2025-12-05 18:02 |  | Linac-156187 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
0 | Datos ZD No Disponibles (mantención preventiva anual equipo de braquiterapia Flexitron) | FINISHED | - | - |  |  | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | Tecnico FB |  | SI | 3417 | 2025-12-04 17:37 |  | HDR-FT07026 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9722 | Datos ZD No Disponibles (Se asiste de forma remota para poder optimizar y ajustar energias 6 MV y 6 FFF, se realizan ajustes corredpondientes junto a FM con resultados ok y se entrega en equipo. FM realiza pruebas con resultados satisfactorios.) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - SCA | Tecnico FB |  | SI | 3416 | 2025-12-04 10:01 |  | Linac-109256 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9720 | Datos ZD No Disponibles (OPTIMIZACION OPTICA MLC2) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3414 | 2025-12-03 20:00 |  | Linac-201110 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9712 | Datos ZD No Disponibles (se revisa configuracion de impresora zebra instalada por TI de UC Chritus, detectando un exceso de oscuridad en configuracion de impresora. parametro oscuridad se observa en 27, se realizan pruebas disminuyendo hasta 13 puntos oscuridad. hecho esto pistola de codigo de barra lee sin problemas a los pacientes) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - SCA | Tecnico FB |  | SI | 3413 | 2025-12-03 16:09 |  | N/A | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9852 | Datos ZD No Disponibles (Se asiste a sitio por problemas en lamina 38 Y2, se reemplaza motor, nuez y tornillo y se realiza limpieza y lubricacion de la lamina , se realiza prueba de paciente en servicio estando todo ok, se entrega a FM la cual realiza pruebas con resultados satisfactorios.) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - SCA | Tecnico FB |  | SI | 3499 | 2026-01-28 21:50 |  | N/A | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9855 | Datos ZD No Disponibles (se reinicia conexion entre xio a iview logrando exportar paciente correctamente) | FINISHED | - | - |  |  | INRAD | Tecnico FB |  | SI | 3505 | 2026-01-29 15:48 |  | N/A | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9858 | Datos ZD No Disponibles (Problemas con Touchgard) | FINISHED | - | - |  |  | INRAD | Tecnico FB |  | SI | 3503 | 2026-01-29 14:41 |  | Linac-201172 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9429 | Datos ZD No Disponibles (Diafragma Y2 se mueve aleatoriamente, por gravedad, se manifiesta mayoritariamente con gantry 90 y 270, BLD 0. Se investiga la anomalía y se detecta la correa qué mueve el diafragma, con poca tensión por fatiga de esta por el uso. Se ajusta lo mejor posible, corrigiendo esta anomalía. ) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3506 | 2026-01-30 12:41 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9859 | Datos ZD No Disponibles (Revisión diagnóstico de MLC en conjunto con físico médico, para revisar los planes reportados y ver parámetros involucrados respecto a las tolerancias establecidas y configuradas en Mosaiq. Se copiaron planes a servicio, se realizó registro fotográfico para entregar en caso abierto con Elekta y queda en observación. Se realizó igualmente un ciclaje de láminas (x5).) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3507 | 2026-01-30 20:55 |  | INC-156473 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9864 | Datos ZD No Disponibles (se revisa sequenciador del suragility por problema de inicialization ATM. se revisan configuraciones de controlador de red. puntos de control anteriores archivo impac de sequencer dominio sequencer ) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3512 | 2026-02-03 00:51 |  | Linac-152171 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9865 | Datos ZD No Disponibles (Se asiste a sitio para acompañar a Hans en la reparación del Chiller. Luego de verificar circuito interno, válvulas y presiones de agua se procede a reparar y verificar nuevamente el funcionamiento, encontrándose todo en orden.) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3513 | 2026-02-03 14:57 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9864 | Datos ZD No Disponibles (Elekta se conecta directamente al servidor mosaiq para tratar problema de caracterizacion de maquina. en paralelo se resuelve falla de deteccion de laminas en sequencer del suragility ) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3514 | 2026-02-03 17:01 |  | N/A | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9883 | Datos ZD No Disponibles (Se asiste a sitio para verificar problema reportado por FM. Se encuentra cable de alimentación dañado de PC XVI lo que impedía que este encendiera. Posterior a ello, se realiza el cambio de cable de alimentación y queda funcionando correctamente.) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3524 | 2026-02-09 11:33 |  | Linac-152171 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9884 | Datos ZD No Disponibles (Calibración de energías) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - CECA | Tecnico FB |  | SI | 3525 | 2026-02-10 13:55 |  | Linac-153935 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9866 | Datos ZD No Disponibles (Se realiza test de baterias por alarma de cambio preventivo de la ups del rack ccp, donde todos los test pasaron sin problemas y las baterias muestran una vida util del 87% se pretendia realizar el cambio pero el stock que tenemos corresponde a baterias de 12v y 7ah y se requien baterias de 12v y 9ah, por lo tanto se realizara la compra de baterias con esas carasteristicas y se remplazaran de manera preventiva. se chequeo la entrega de voltaje de cada bateria, las cuales muestran una entrega optima de 12v cada una. se realiza un encendido de los equipos y todos pasan las pruebas sin problemas) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - SCA | Tecnico FB |  | SI | 3528 | 2026-02-10 20:21 |  | Linac-109256 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9894 | Datos ZD No Disponibles (se realiza la inspeccion del interlock para ser corregido, se verifica los botones de emergencia de los mandos laterales de la camilla, se realiza un reset motor y se realiza los 6 movimientos de la camilla precise solucionando el interlock correspondiente.) | FINISHED | - | - |  |  | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | Tecnico FB |  | SI | 3531 | 2026-02-11 16:58 |  | N/A | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9888 | Datos ZD No Disponibles (se realiza optimizacion de la energia de 10 FFF porque arrojaba interlock dose rate mon durante tratamiento) | FINISHED | - | - |  |  | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | Tecnico FB |  | SI | 3529 | 2026-02-12 12:30 |  | N/A | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9871-9870-9728 | Datos ZD No Disponibles (Inspeccion, correcciones y ajustes.) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA LAS CONDES | Tecnico FB |  | SI | 3530 | 2026-02-13 11:15 |  | CLC-1 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9905 | Datos ZD No Disponibles (se realiza el apagado de ña EIM se espera durante 1 minuto, se reinicia la EIM y se recupera los movimientos de la mesa) | FINISHED | - | - |  |  | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | Tecnico FB |  | SI | 3536 | 2026-02-13 17:38 |  | N/A | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9901 | Datos ZD No Disponibles (Se asiste a sitio para verificar falla reportada en el sistema CBCT, con presencia del equipo LINAC ASU 1 lo que da indicio de ser un problema de señal entre dispositivos. Se realiza el reemplazo del Function Keypad (FKP) y posteriormente se ejecutan pruebas de verificación mediante la adquisición de imágenes CBCT de prueba, confirmando el correcto funcionamiento del sistema y quedando operativo sin anomalías.) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3535 | 2026-02-13 18:30 |  | Linac-109496 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9911 | Datos ZD No Disponibles (Problemas de Gantry Stop) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3540 | 2026-02-18 17:59 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9913 | Datos ZD No Disponibles (Se lleva a cabo la optimización de la energía 6MV. Posteriormente, se verifica el beam start-up y se realiza el ajuste correspondiente en el AFC de dicha energía. A continuación, se efectúan pruebas de tratamiento en modo servicio. Finalmente, el área de Física Médica ejecuta el tratamiento en modo QA, obteniéndose resultados dentro de margen.) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3542 | 2026-02-19 09:30 |  | Linac-109496 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9923 | Datos ZD No Disponibles (Equipo sin Luz de campo) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3552 | 2026-02-26 09:08 |  | Linac-152171 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9924 | Datos ZD No Disponibles (se realiza la evaluación correspondiente de lo reportado por fisicamedica en la cual se quedaba trabada una lámina durante su posicion en el tratamiento clínico, se realiza un test de ciclado de las laminas donde se observo y de manera preventiva el cambio de tres motores de laminas, se observo problema con un reflector de laminas el cual fue cambiado de manera inmediata para evitar fallas a futuro.) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3555 | 2026-02-26 18:54 |  | INC-156473 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9926 | Datos ZD No Disponibles (Cambio de ampolleta Telemetro Compact) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3556 | 2026-02-27 14:17 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9793 | Datos ZD No Disponibles (Instalación Cámara Iview Compact post reparación ) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3564 | 2026-03-04 12:15 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9948 | Datos ZD No Disponibles (Se asiste al HCM para verificar problema con cámaras del bunker, se procede a verificar y diagnosticar, encontrando ausencia de señal de vídeo en una de sus cámaras. se procede a re-conectar cable de red, luego se reinicia NVR y se recupera video, quedando funcionando y operativa ambas cámaras de video del bunker.) | FINISHED | - | - |  |  | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | Tecnico FB |  | SI | 3567 | 2026-03-04 17:07 |  | N/A | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9919 | Datos ZD No Disponibles (Verificación de Dose Rate Mon del Indinity) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3569 | 2026-03-05 13:41 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9947 | Datos ZD No Disponibles (Pruebas varias por falla intermitente ) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3572 | 2026-03-06 11:18 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9947 | Datos ZD No Disponibles (Se intervino falla CBCT kv enabled dropped, se hicieron ajustes, calibracion generador y cambio de los siguientes componentes: - Cable CAN RIC a XIM - framegrabber de iView y XVI cabinet control - MV DCB - MTU site B RIC - KV DCB - Tarjeta COM generador - microfono treatment room Se.mantendra bajo observacion tecnica.) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3570 | 2026-03-06 10:33 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9938 | Datos ZD No Disponibles (se repara CBS (central backup server) de suragility permitiendo almacenar e iniciar la partida automatica del linac correctamente) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3574 | 2026-03-06 21:10 |  | Linac-152171 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9919 | Datos ZD No Disponibles (Cambio ventilador Projector LED) | FINISHED | - | - |  |  | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Tecnico FB |  | SI | 3579 | 2026-03-09 09:24 |  | Linac-156187 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9825 | Datos ZD No Disponibles (con apoyo de Elekta Br se realiza traslado de modelados de aplicadores Oncentra, el cual se transfiere desde pc Oncentra Antiguo al Nuevo. adicionalmente se atiende ticket 9929 el cual se realiza espacio en la unidad D del antiguo Pc Oncentra.) | FINISHED | - | - |  |  | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | Tecnico FB |  | SI | 3588 | 2026-03-12 16:45 |  | N/A | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9967 | Datos ZD No Disponibles (Cambio y ajuste cámara Iview equipo Compact) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3597 | 2026-03-19 15:01 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9951 | Datos ZD No Disponibles (se realiza ajustes de energia, se realizan verificación del beam Star up, se ajusta afc, se verifica perfiles y se realizan pruebas de medición con DQA ) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - SCA | Tecnico FB |  | SI | 3598 | 2026-03-20 12:55 |  | Linac-109256 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9988 | Datos ZD No Disponibles (23 de marzo 2926 Se asiste para verificar lo reportado. Se efectua chequeo de Preset y ventilador de tubo. 24 de marzo 2026 Se chequea equipo en conjunto con equipo FM, y réplica problema. el cual se crea un preset con menos corriente a 16 ma el cual completa el tratamiento. lo que puede indicar una degradación del Tubo. Se procederá indicar esto a Elekta por la plataforma EPC.) | FINISHED | - | - |  |  | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Tecnico FB |  | SI | 3606 | 2026-03-24 08:49 |  | Linac-154325 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9951 | Datos ZD No Disponibles (se realiza la calibracion del single level calibration del panel iview GT para corregir ganancias y off set del panel.) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - SCA | Tecnico FB |  | SI | 3605 | 2026-03-24 11:48 |  | Linac-109256 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9997 | Datos ZD No Disponibles (se realiza verificación del gantry stop, realizando un chequeo de los potenciometros de posicion del gantry, colimador y mesa de tratamiento, esta verificación nos dio un indicio que los movimientos de la camilla se encontraban un poco desfasado, se realiza un learnning del sistema y se corrige dicha discrepancia.) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3611 | 2026-03-26 14:31 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9945 | Datos ZD No Disponibles (Se realizó la instalación de KVM que unifica las pantallas de XVI y iView en un solo monitor, teclado y mouse. Adicionalmente se configuro pantalla auxiliar del linac (Integrity) en sala de control para ver parámetros de maquina. También se organizó la disposición de las pantallas según requerimientos del personal clínico.) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3620 | 2026-03-27 13:36 |  | Linac-109496 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9947 | Datos ZD No Disponibles (se realiza el cambio del cable de comunicación del CAN 1 el cual generaba detención en los CBCT creando malas reconstruciones en sus pacientes y detenía el equipo creando retraso en los pacientes.) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3621 | 2026-03-27 20:44 |  | INC-156473 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9997 | Datos ZD No Disponibles (se realiza el cambio del motor pancake el cual se encontraba con un ruido inusual, antes del cambio se realizaron pruebas de medición de consumo de corriente y verificación de funcionamiento, estos valores se compartirán con elekta para su análisis al fin de llegar a una mejor indagación del porque se estan quemando los motores tan rápido en este linac. una vez completadas las pruebas se realiza el cambio del motor y tambien se registra su consumo de corriente para su posterior análisis. ) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3617 | 2026-03-27 20:44 |  | INC-156473 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
0 | Datos ZD No Disponibles (Mantenimiento se ups y ccp rack) | FINISHED | - | - |  |  | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | Tecnico FB |  | SI | 3628 | 2026-03-30 15:23 |  | OIS-HCM | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
0 | Datos ZD No Disponibles (mantenimiento de servidores) | FINISHED | - | - |  |  | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | Tecnico FB |  | SI | 3627 | 2026-03-30 15:20 |  | TPS-HCM | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9969 | Datos ZD No Disponibles (Revisión Inhibit Embrague Mesa) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3622 | 2026-03-30 17:54 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
1013 | Datos ZD No Disponibles (Lámina 18 Banco Y1, optimizacion de óptica MLC) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3635 | 2026-04-01 11:36 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10011 | Datos ZD No Disponibles (se realiza la inspección de la falla reportada y se observo que la fuente del agility presenta un fuerte ruido en su FAN de ventilación ) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA LAS CONDES | Tecnico FB |  | SI | 3634 | 2026-04-01 13:41 |  | CLC-2 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9937 | Datos ZD No Disponibles (se realiza el ajuste de la camara óptica del sistema agulity la cual se realiza una apertura del zoom óptico y se ajustavla posicion de las columnas y filas de referencia de los reflectores de referencia. se realiza work flow del agulity oara su calibracion.) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA LAS CONDES | Tecnico FB |  | SI | 3632 | 2026-04-01 13:41 |  | CLC-1 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9984 | Datos ZD No Disponibles (Verificación de CBCT problemas varios. se hicieron varia pruebas con 3 tratamientos de pacientes que faltaban y se determinó que ) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3601 | 2026-04-02 15:58 |  | Linac-109496 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9826 | Datos ZD No Disponibles (Se realizó calibración de ganancia y Bad pixel y SLG se soluciono el problema Equipo operativo) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3602 | 2026-04-02 15:56 |  | Linac-152171 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9955 | Datos ZD No Disponibles (se realiza cambio de horario verano a invierno en las estaciones monaco y tambien en linac tanto sede SCA como CECA. cambio de hora a servidores mosaiq cambio de hora integrity) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - CECA | Tecnico FB |  | SI | 3638 | 2026-04-02 23:15 |  | N/A | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
100026 | Datos ZD No Disponibles (se realiza el destrabamiento del freno mecánico ) | FINISHED | - | - |  |  | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | Tecnico FB |  | SI | 3645 | 2026-04-08 16:16 |  | HDR-FT07026 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10024 | Datos ZD No Disponibles (ingeniero de elekta reinstala synergistic sin obtener resultados positivos, se opta por deshacer cambios hechos en septiembre del 2025 el cual se cambio puerto 104 a 108, se revierte esta configuracion dejando el puerto 104 nuevamente como el estandar del servicio impac_dcm) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3646 | 2026-04-08 20:45 |  | N/A | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9994 | Datos ZD No Disponibles (se realiza reemplazo de ups antigua de servidor mosaiq y rtp99 por una nueva por alerta de eol en baterias, se revisa que sistemas levanten correctamente. sistema de cintas lto el cual no estaba realizando correctamente backup se le realiza verificacion percatandonos que cable de comunicacion del sistema lto se encontraba en mal estado, por lo que se reemplazo y se configuro nuevamente en sw veritas backup exe. ) | FINISHED | - | - |  |  | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Tecnico FB |  | SI | 3648 | 2026-04-10 22:17 |  | N/A | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10036 | Datos ZD No Disponibles (Inspección láser con falla) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - SCA | Tecnico FB |  | SI | 3651 | 2026-04-15 12:28 |  | Linac-109256 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9526 | Datos ZD No Disponibles (Se asiste al sitio para realizar el reemplazo del repuesto "User Interface Side B FRU", previamente diagnosticado como defectuoso debido a fallas en los potenciómetros encargados de controlar los movimientos, específicamente el movimiento del eje Z. Se procede con el cambio del componente y posteriormente se realizan pruebas de funcionamiento en compañía de físico médico, verificando que el sistema opera correctamente y queda en condiciones normales de uso.) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA LAS CONDES | Tecnico FB |  | SI | 3653 | 2026-04-16 15:01 |  | CLC-1 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10036 | Datos ZD No Disponibles (Se reemplazo el Láser A) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - SCA | Tecnico FB |  | SI | 3666 | 2026-04-20 23:01 |  | Linac-109256 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10042 | Datos ZD No Disponibles (Se chequea equipo y funcionamiento de panel XVI con resultados conforme. se mantendrá en observación. ) | FINISHED | - | - |  |  | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Tecnico FB |  | SI | 3668 | 2026-04-21 08:28 |  | Linac-154325 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10042 | Datos ZD No Disponibles (Se asistió y verifico el panel Xvi , en primera instancia no permitía movimiento, posteriormente se reseteo del breaker y se efectua su calibracion por software, con resultados positivos posteriormente se hacen movimientos a diferentes posiciones sin presentar ningún problema , quedando operativo. Igualmente mañana se verificará la partida de equipo y su funcionamiento nuevamente. ) | FINISHED | - | - |  |  | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Tecnico FB |  | SI | 3667 | 2026-04-21 08:16 |  | Linac-154325 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10036 | Datos ZD No Disponibles (Cambio Láser Lado A) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - SCA | Tecnico FB |  | SI | 3669 | 2026-04-22 14:34 |  | Linac-109256 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10046 | Datos ZD No Disponibles (Se asiste a verificar panel encontradose sin movimientos, por lo que se verificaron los led de ACB y los logs del XVI. para ser enviados a Soporte ELEKTA LATAM. Por lo que equipo queda inoperativo. ) | FINISHED | - | - |  |  | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Tecnico FB |  | SI | 3671 | 2026-04-22 21:48 |  | Linac-154325 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9951...10061 | Datos ZD No Disponibles (Se optimizo energia 6 mv y ademas se realizo calibracion de agility. Se cambio tarjeta PCB DLG and Diaphragm por oscilacion de driafragma. Se hacen pruebas de PF G0 y PF G0 VDR. Se entrega equipo a FM el cual realiza pruebas con resultados satisfactorios.) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - SCA | Tecnico FB |  | SI | 3680 | 2026-04-29 00:33 |  | Linac-109256 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10046 | Datos ZD No Disponibles (27 de abril 2026 Se asistió y se efectuaron pruebas para diagnosticar el problema. Lo que indica que puede tener problemas la PCB ARM CONTROL BOARD. La cual ya fue solicitada en calidad de urgente, Mañana se continuara con investigación del problema. 28 de abril 2026 Buenas Noches hoy se logra dejar el led 3.6 como corresponde ajustando el actuador del mismo, probé todos movimientos, funcionando bien, PERO NUEVAMENTE PIN DE RETRAIDO SUBIO SIN PODER MOVER, se.soluciona bajando el breaker y esperando unos minutos y vuelve a funcionar, por lo menos se descartó eso. Cuando el pin esta abajo funciona todo bien, pero estando en la posición M o si estas moviendo y sube el. Pin el Panel se queda bloqueado todo. Y cuando está funcionando bien incluyendo guardando el panel con el. Pin abajo funciona bien, el pin sube y a pesar de no estar efectuando ningún movimiento después de bastante tiempo y el panel desplegado o guardado el pin sube y no se puede mover nada. orientado a PCB ACB.) | FINISHED | - | - |  |  | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Tecnico FB |  | SI | 3679 | 2026-04-29 12:08 |  | Linac-154325 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10046 | Datos ZD No Disponibles (Se efectua medición de bending sin tener presencia de algun problema. Además se.verifica trabajo de panel Xvi en comparación con IVIEW , sin presentar diferencias. Se mantiene el equipo XVI en espera de.repuestos. ) | FINISHED | - | - |  |  | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Tecnico FB |  | SI | 3683 | 2026-05-05 11:16 |  | Linac-154325 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
9967 | Datos ZD No Disponibles (Ajuste Cámara Iview Compact) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3685 | 2026-05-06 17:39 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10081 | Datos ZD No Disponibles (se reporta accidente de presencia de líquidos entorno al cabezal (paciente se orino) se realiza la asistencia al equipo a investigar la magnitud del problema) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3686 | 2026-05-07 16:17 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10086 | Datos ZD No Disponibles (se revisa configuracion de servidor suncheck, el cual fisicos reportan que no estaban llegando las imagenes realizadas desde el iview las cuales se almacenan en mosaiq.) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3694 | 2026-05-12 14:32 |  | N/A | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10046 | Datos ZD No Disponibles (Se efectua reemplazo de PCB ARM CONTROL BOARD de panel XVI posteriormente se efectua calibtacion de la misma y se entrega equipo.a FM para sus controles de calidad. Se informaran novedades posterior a sus controles ) | FINISHED | - | - |  |  | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Tecnico FB |  | SI | 3695 | 2026-05-13 20:55 |  | Linac-154325 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10100 | Datos ZD No Disponibles (Remplazo de monitor interior de bunker lado A) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3697 | 2026-05-14 08:07 |  | INC-156473 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
0 | Datos ZD No Disponibles (Se realizo MLG del Iview ) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3699 | 2026-05-15 21:12 |  | Linac-109496 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10118 | Datos ZD No Disponibles (se realiza la verificación y corrección del dose rate mon de las energias reportadas ) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - SCA | Tecnico FB |  | SI | 3710 | 2026-05-20 12:41 |  | Linac-109256 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10126 | Datos ZD No Disponibles (Se asiste a sitio para verificar problema reportado de pérdida de lámina 12 Y1. Se realiza prueba de Agility Test con el objetivo de verificar posibles fallas asociadas al banco de láminas o al sistema de reflectores. Durante la ejecución del test, este finaliza correctamente, identificándose únicamente dos láminas fuera de tolerancia, las cuales podrían mantenerse en observación para seguimiento. Por otra parte, se revisan valores de reflectores para revisar los precedentes e intervenir en otra ocasión ya que por temas de agenda de pacientes no hay tiempo para intervenir actualmente. ) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - CECA | Tecnico FB |  | SI | 3712 | 2026-05-25 11:45 |  | Linac-109374 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10134 | Datos ZD No Disponibles (Falla Low Dose Rate Channel A y B) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Tecnico FB |  | SI | 3715 | 2026-05-26 13:36 |  | Linac-201110 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10140 | Datos ZD No Disponibles (se revisa pc xvi el cual cliente reporta que no deja trabajar debido a almacenamiento lleno en la unidad C en el cual se encuentra el sistema operativo, se realiza chequeo de carpetas encontrando carpeta backup del sistema XVI en la unidad C, se configurar sri.ini para apuntar backup hacia el disco secundario de mayor capacidad. se traslada backup anteriores a disco D.) | FINISHED | - | - |  |  | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Tecnico FB |  | SI | 3719 | 2026-05-27 13:58 |  | N/A | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10148 | Datos ZD No Disponibles (Asistencia remota via whatsapp por problemas de fixed video, se recomienda apagar y revisar a primera AM ) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - SCA | Tecnico FB |  | SI | 3721 | 2026-05-29 10:11 |  | Linac-109256 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10148 | Datos ZD No Disponibles (Se asiste a sitio por repetida falla en MLC, la cual provoca pérdida de comunicación de la cámara, mostrando una “X” en Integrity. Siguiendo el troubleshooting indicado en manuales de Elekta, se procede al reemplazo de las tarjetas PCB Router y CCU. Posterior a la intervención, el equipo es entregado a FM para continuar con la agenda de pacientes. Nos quedamos hasta el término de la jornada, sin registrarse nuevas fallas y encontrándose el funcionamiento dentro de parámetros normales.) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - SCA | Tecnico FB |  | SI | 3723 | 2026-05-29 20:35 |  | Linac-109256 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10093 | Datos ZD No Disponibles (Cambio de Pancake motor) | FINISHED | - | - |  |  | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Tecnico FB |  | SI | 3733 | 2026-06-03 13:50 |  | Linac-156187 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10131 | Datos ZD No Disponibles (Se efectua chequeo de Fuente de filamento del magnetron. Posteriormente se efectuan 6 tratamientos de pacientes guardados en servicio sin presentarse Inhibits Magfil Ctrl. Se mantendrá en observación.) | FINISHED | - | - |  |  | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Tecnico FB |  | SI | 3746 | 2026-06-08 22:12 |  | Linac-154325 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10175 | Datos ZD No Disponibles (serealiza el ajuste de la tensión del freno longitudinal ya que se encontraba un poco flojo. se realiza pruebas con ayuda del dinamometro ajustando la tensión del freno ) | FINISHED | - | - |  |  | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | Tecnico FB |  | SI | 3745 | 2026-06-09 08:59 |  | INC-156473 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10083 | Datos ZD No Disponibles (se realiza instalacion de monaco version 6.1.2 en estacion z8 g4 que se encontraba en desuso por parte del cliente, con esta instalacion se renueva el antiguo monaco 1, quedando la nueva estacion como actual tps 01. se realiza cambio de ip de .22 a .17 y se activa rdp para futuro soporte. adicionalmente Fisico Erick Salcedo solicita instalacion Mosaiq en la antigua estacion z840 por lo que se instala sin inconvenientes. ) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - CECA | Tecnico FB |  | SI | 3747 | 2026-06-09 13:36 |  | N/A | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10146 | Datos ZD No Disponibles (Cambio RF Output Window equipo Infinity) | FINISHED | - | - |  |  | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Tecnico FB |  | SI | 3759 | 2026-06-17 10:46 |  | Linac-156187 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10062 | Datos ZD No Disponibles (CAMBIO DE ODI EQUIPO INFINITY) | FINISHED | - | - |  |  | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Tecnico FB |  | SI | 3758 | 2026-06-17 10:34 |  | Linac-156187 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10204 | Datos ZD No Disponibles (se revisa servicios, antivirus y unidades compartidas. se deshabilita servicio de windows "connect device platform" para evitar bucle de conexion a unidad compartida.) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - CECA | Tecnico FB |  | SI | 3763 | 2026-06-19 16:54 |  | N/A | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10220 | Datos ZD No Disponibles (Se asiste a sitio por problemas de MLC y al llegar el equipo de FM ya habia resuelto reiniciando el equipo y se mantendra en observacion.) | FINISHED | - | - |  |  | CLÍNICA LAS CONDES | Tecnico FB |  | SI | 3773 | 2026-06-25 14:02 |  | CLC-2 | 0 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10054 | Datos ZD No Disponibles (Verificación Inhibit Embrague de Mesa y Dose rate Mon) | FINISHED | - | - |  |  | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Tecnico FB |  | SI | 3775 | 2026-06-26 18:32 |  | Linac-156187 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)
10227 | Datos ZD No Disponibles (Problemas con XVI error 40) | FINISHED | - | - |  |  | UC CHRISTUS - CECA | Tecnico FB |  | SI | 3776 | 2026-06-27 17:05 |  | Linac-109374 | 1 |  | Origen: Fieldbeat (Huérfano)

## Reporte_Tickets_Detallado
Timestamp | Id FB | Id Ticket | Status | Cliente | Maquina | Descripcion | MailLink
2026-01-27 21:19 | 3498 | 9841 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Se efectua optimizacion de energias 10mv y 10FFF en donde se mantuvo en espera de chequeo dosimetrico por parte de Fisico Medico | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPlGjlflgzT6j_wvNolFqfhh2Wr2yDb0LM
2026-01-27 18:25 | 3496 | 9867 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | Se efectuo optimizacion de energía de 6MV vía remota con resultados conforme. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP5bxtS8PPAcUm57-Ldgkhdza2HbJN3S68
2026-01-27 19:21 | 3495 | 9833 | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Se reemplaza tarjeta PCB reguladora de Voltaje. Telémetro no funciona con el voltaje nominal de operación (11 vac). Se procede a bajar voltaje de alimentación a 6 vac, logrando una activación aleatoria. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNNnNaepmv_UQMrG9h9TdAd-CfC4wh_lQc
2026-01-27 17:57 | 3493 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | N/A | prueba | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP954RE8YWKsXedwQLtzQZQhmALy-8_xfc
2026-01-27 21:35 | 3492 | 9784 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | se realiza instalacion de vm intellimax en nss del suragility, adicionalmente se revisa backup de integrity verificando que los backup se estan almacenando correctamente en el sequencer | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPK1xW-mmd02VCwrjQKdl-EfplAkfp3zdI
2026-01-26 10:48 | 3491 | 9811 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | N/A | se asiste al inicio del linac, el suragility sin problemas durante la partida y los controles de fisica medica dieron positivamente, el fisico medico me indica que no se esta realizando el back up del equipo de manera automatica, le comente que lo conversare con el grupo de TI de eyg para buscar solucion, en el versa norte se esta presentando un desalineamiento de los laser con respecto a frame de la hexapod lo cual se realizara su respectiva correccion. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPnoEirxcbN7hu2jbXqiJLa-ExNps6bpoM
2026-01-26 09:09 | 3490 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se efectua chequeo de equipo posterior a mantenimiento Preventivo de Chiller y Convertidor, AA de sala de equipos conforme | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMoHLiST6pFDdSqE8NIaGisqZA8hSixp8c
2026-01-26 08:35 | 3488 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se efectuo mantenimiento Preventivo a Chiller , Convertidor y Aire Acondicionado. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DN8VSAmKM3_x_AQLv2_6YQLokoWPUYj1uI
2026-01-24 14:33 | 3487 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | N/A | Mantenimiento preventivo Flexitron UC | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMwyYt83kTv7Z4KvO9QCwLCmCWv56DU31Q
2026-01-24 13:24 | 3486 | 9819 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | N/A | mantencion completa de rack ccp y perifericos de ambos linac, se realiza backup mediante acronis de xvi e iview (infinity y axesse) limpieza profunda de estaciones Monaco y Mosaiq ubicadas en dosimetria y sala fisica | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO7fUFGu0eZZfNNAaZO_TQk9mOBGF9PGSw
2026-01-23 20:32 | 3485 | 9835 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Se asiste a sitio a hora acordada y se espera a termino de pacientes, se verifica e inspecciona movimiento del panel encontrandose que a mitad de camino pierde el middle position para retraer, se calibra mediante software y sin resultados positivos, se revisa cadena de switch encontrandose activo al momento de retraer (posicion normal) al retraer pierde posicion y entra en loop de busqueda, se graba video de falla y se consultara a elekta. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNIUwThTUHE0reAC6nTH8zOdXTI887E-Aw
2026-01-23 16:20 | 3484 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Ajuste Centrado Mesa Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOZwMPNGNCDW-DLAh4PV7Vhr1L592sIu6M
2026-01-21 22:18 | 3483 | 9819 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | N/A | mantencion rack ccp, iview, xvi, tps | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM3uG8sZMb7Htqg32buYSB6gJbHBbQChg4
2026-01-22 14:45 | 3482 | 9822 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | N/A | se realiza inspeccion de lo reportado por fisica medica, se puede observar una incrogruencia con lo irradiado y el campo corformado, se realiza la investigacion correspondiente y se determina que el equipo requiere calibracion de los perfiles del haz de luz para buscar la mejor manera de centrar el haz de radiacion y poder ajustar los perfiles del campo. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOjrVlfp0ZzZMmXDNQRw9UDOVZZtTD7lwg
2026-01-23 09:11 | 3481 | 9822 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Ajuste de perfiles energéticos | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMFQY8PjCdtSoVoFrJ_mho5bWrodgdct1U
2026-01-20 14:01 | 3479 | 9821 | FINISHED | INRAD | Linac-201172 | Se reemplazó Thyratron, por estar esta en préstamo. Se realiza acondicionamiento. Se realiza QA por físico, con resultados satisfactorios. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOgQJKFITh2prbntKvElDBwMjsFAO-etvA
2026-01-19 12:51 | 3477 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | se realiza MP linac | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOcTRB-3hroNs8wv9wO7ETTJEdQQDdQ5to
2026-01-21 08:33 | 3476 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | Asistencia remota por Dose Rate Mon | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOt0HoW-8xzZBxfy_Skk05e2VQCcDg-UIQ
2026-01-19 11:00 | 3475 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se asiste al sitio para brindar apoyo en la puesta en marcha del equipo. FM realiza controles de QA en horario AM de forma normal. Posteriormente, al volver a revisar el equipo, este se encontraba fuera de servicio debido a un inhibit de "Water Temp", asociada directamente a un problema en el chiller, el cual estaba siendo revisado al momento de la falla. Tras unos minutos, el equipo recupera su funcionamiento normal y se da inicio al tratamiento de pacientes. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPul1hdND3DzLpwkKc7xk7koSXGDk6zg2k
2026-01-19 08:33 | 3474 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se efectua chequeo de equipo en conjunto de en conjunto de Fisico Medico, conforme | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPrSOhb6XTBZnu0tSFMMEwvWL1QQnxSIJY
2026-01-19 14:55 | 3473 | 9816 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | N/A | se realiza inspeccion del sistema xvi por lo reportado por el cliente, al llegar el sistema xvi arroja error 40, se verifica en el manual tecnico de servicio el error y se realiza la investigacion correspondiente del caso, despues de un analisis y seguimiento de falla se logra observar que la tarjeta de control del generador se encontraba dañada, ese corto en la tarjeta tambien ocaciono daño en el filamento del tubo razon por la cual se realizo el cambio, durante el cambio del tubo de Rx se pudo observar una fisura en el cable de HT del catodo del tubo de Rx y por precaucion se realiza el cambio de los cables de HT del tubo de Rx. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMGooRmPx_q4KtKBevTkiup70hIbVImp2o
2026-01-16 21:50 | 3472 | 9754 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | N/A | traslado de repuesto linac, mantenimiento, cambio de ups y cambio de disco a rtp99. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO7dmoQHZA0SQU17x8AdbgMzTnzPenCs6o
2026-01-19 08:40 | 3471 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Cambio de GUN | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP2QIe5dj1h1CN3UYsa6cHseXWg-uhqM7s
2026-01-17 15:27 | 3470 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | MP XVI y iviewGT Se asiste el dia sabado para recalibracion del sistema XVI, se veriica junto a FM y realizando sus pruebas con resultados satisfactorios. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNn4y35wrRxU1TupT7VImt_RxZNcsghMd0
2026-01-17 15:27 | 3469 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | Se realiza MP Linac | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMWkHX0jx07TZSnGGOX4sW5MJA-TQGiydY
2026-01-19 08:40 | 3467 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Mantenimiento Preventivo | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOg4lj4ggiQ_ySUjJRNw1jQQgZqo0W-C-I
2026-01-15 20:19 | 3464 | 9813 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Se asiste a sitio por inhibit Gantry stop, una vez entregado el equipo se efectuan pruebas notando perdida de fuerza en sentido de giro CCW, se revisa ajuste de correas y tension, lo cual se corrije, se verifica gearbox con nivel y se ajusta. Se realizan pruebas con resultados satisfactorios, se entrega equipo a FM el cual realiza sus pruebas correspondientes con resultados ok | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMcRfWLHPslhWTseuvSutsuT-O3rYLplG4
2026-01-14 18:19 | 3463 | 9810 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | FALLA REVERSE CURRENT EQUIPO COMPACT | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPT0Mfz29PCO4VJ1SRBJwr7qJ0mej0Eaew
2026-01-15 10:47 | 3462 | 9806 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Calibración Exapod y Limpieza Agility | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMCvouHBjyCM36_7UNK8KGM2KXeJerlRIM
2026-01-12 10:33 | 3461 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | N/A | Eliminación de Usuarios Equipo Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPBIrgjXKBE1Xjdpa2e2dGLZRNdXsPCQWc
2026-01-12 09:04 | 3460 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | se acompaña a FM en puesta en marcha estando todo ok en el equipo, ademas, se realizan pruebas diarias estando todo ok | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMkgyhadZUSGnk1_j_miSoaHrYPtpP232U
2026-01-08 19:45 | 3459 | 9801 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | N/A | se realiza verificacion de los motores pancake, se logra observar que las correas de los motores se encuentran un poco floja, se realiza el ajuste y tension de la correa, se realiza un learning del sitema de posicionamiento y se realiza pruebas de tratamientos VMAT en modo servicio | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DN3IAkvAuJWE0qp5uO0D-Com7vtUFHRGQk
2026-01-08 17:37 | 3458 | 9790 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Ajuste Telemetro Equipo Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMp9Et7b6gjfaV5STHEQwbXKT4oWJqY7Kg
2026-01-07 11:32 | 3457 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se efectua Optimizacion de energía 6FFF , vía remota, posteriormente FM efectua control dosimetrico con resultados conforme. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DN6m8WMAr-VmJm444cVDRv95aEW2Nf1M-Q
2026-01-07 15:08 | 3456 | 9694 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | N/A | se realiza el cambio del cable XVI del versa norte ya que presentaba fallas de reconstruccion cuando se realizaba un cbct,la falla se debia a uncabke cortado el cual fue sustituido por uno nuevo. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMiDny5GVJMqs1IZbDUgtRwZ14fpZ6BblQ
2026-01-05 17:53 | 3455 | 9793 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Revisión conexión Cámara Iview Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP3-0uF3xKbsV4zByxTNwl-OrFdaR7JXPs
2026-01-07 11:29 | 3454 | 9789 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se realizó cambio de 8 fuentes de poder de los KVM del TCS por corto circuito | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOR_V3v2vu7SXc4FwRr_eGfWtozCglpoOo
2026-01-05 12:27 | 3453 | 9781 | FINISHED | INRAD | N/A | Se realiza el cambio de Thyratron. Thyratron usado (Oncorad). Se realiza ajustes de frecuencias ok. Se efectúa QA conforme. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMJWJDVqkgv3UvnN-c1Qz1_gFeqvvowAOA
2026-01-05 10:00 | 3452 | 9790 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Cambio de Ampolleta Telemetro Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPLLvYEnXE-bSV6fEQQF9K8McPqwCfDVjs
2026-01-02 23:42 | 3451 | 9778 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Se asiste al sitio en la fecha y hora previamente acordadas para realizar el cambio del motor pancake, debido a la activación recurrente del inhibit gantry stop y al ruido anómalo que presentaba. El reemplazo se realiza de manera satisfactoria y se llevan a cabo las pruebas de funcionamiento correspondientes, verificando la correcta operación del sistema. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO4nkHxJQ12k7C0sA70q-6oRicKHQYPiY4
2026-01-02 15:31 | 3450 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | APOTECA-CHEMO | Se realizó ajuste de cierre puerta derecha Robot Apoteca Chemo. Se realuzó cambio de soporte jeringa 50ml roto sector numero 2 del carrusel. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNsXMMB_Q0_pCoQcfX3JOcrbWAgqKYaT_4
2026-01-02 10:24 | 3449 | 9778 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | se realiza la sustitucion de los motores pancake ya que uno de ellos se encontraba quemado y sin movimiento, el otro motor al queda expuesto a trabajar solo se considera el desgaste por lo que se requiere el cambio lo mas rapido posible para evitar que se dañe el otro motor pancake nuevo, para realizar el cambio se requiere tiempo de maquina | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPS4mWTzOJSz0m0sz-Lu4u7upncsueGxqQ
2025-12-31 11:22 | 3448 | 9781 | FINISHED | INRAD | Linac-201172 | Se realizó visita a sitio para verificar problemas de baja tasa de dosis en los canales A y B. Durante la intervención se efectuaron mediciones del thyratron, las cuales arrojaron valores elevados que indican la necesidad de su reemplazo. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNHvQM4xI_cOCY-NjiuGydVGhLUWkBiY38
2025-12-29 22:02 | 3447 | 9781 | FINISHED | INRAD | N/A | Vía telefónica se asiste, ajustando parámetro de la PRF de 200 MU, logrando anular interlock de baja tasa. Físico efectúa QA conforme. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOuuOPHR9kI5M9Ljtz4IFzL2xvn1H-t-FM
2025-12-29 10:40 | 3446 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | se asiste al bunker a realizar el acopañamiento del inicio del linac, se realiza el inicio de la maquina y se observa una mala comunicacion con el central backup sistem el cual se debe coordinar para reañizar verificacion con tiempo de maquina, se coordinara para realizar dicha maniobra. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DN0TyRfCa0oXAaj_IGUlpk1gFDwQbYVdV0
2025-12-29 08:40 | 3444 | 9731 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | se realiza verificacion de la falla, se realiza la calibracion del movimiento longitudinal del panel, se realiza calibracion del movimiento de posicion S, M, L, se verifica la tension y se realiza ajuste para que el movimiento sea fluido, se realizan pruebas pero sigue apareciendo la misma intermitencia de la falla. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNBve0-uhnVAcQ6ujl2ypCeqshOuW05pn4
2025-12-26 12:25 | 3443 | 9690 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-153935 | se realiza optimizacion de la energia de 15 MeV por presentar 2T | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNWPuHMgPZoEFSKelmeoqhCMtkN4bRxh6Q
2025-12-26 12:18 | 3442 | 9775 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | se realiza optimizacion de la energia de 6MeV por presentar dose rate mon, se realiza optimizacion de energia de 6 MV por presentar 2R , se realiza el back up de los datos de linac ya que en la partida en las mañanas apatece problemas de back up. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DN_ikwBuRrmCShsryNk11jA9uBg_BGHO5o
2025-12-29 08:49 | 3441 | 9774 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Verificación del estado del Gantry | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOZfRg6YIKqp6GmTHYAI3EPc5FzdZnCehM
2025-12-22 10:52 | 3439 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se realiza acompañamiento y verificación de parámetros de funcionamiento durante tratamientos AM para asistir en caso que se presente algún contratiempo en la jornada de tratamiento de pacientes. El equipo funcionando con normalidad en tratamiento y parámetros dentro de rango: Water Press: 10 PSI Temperature: 28°C Sf6 Press: 0.75 Bar | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMZoFpVpzagdxKtU4db5FD3ZSPnQrN3S1g
2025-12-19 15:24 | 3438 | 9764 | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-1 | se realiza visita de inspeccion para verificar lo reportado, presencia de agua en la sala de maquina y multiples interlot del linac, se realiza la verificacion del sistema y se consigue un conector en el intercambiador por donde se fugaba el agua, se realiza apriete correspondiente para eliminar la fuga y poder solucionar, se realiza inspeccion de la zona donde se encontro la fuga y se procedio a realizar limpieza y secado del transformado principal de la LVPSU, secado de toda la parte trasera del gantry, comprobacion del sistema de alimentacion, se pudo observar que las ruedas del gantry al mojarse presentaban oxidacion por la combinacion de grasa y agua, se realiza limpieza y lubricacion de las ruedas del gantry. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM2AdFiG_1rDBLaMrvdGIefJQJUPV-zV-Y
2025-12-18 11:42 | 3437 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-2 | se realiza calibracion de los flexmap, fisica medica ajusta los laseres, se realiza calibracion de la hexapod con fantoma MIMI, se verifica posicion de laser con crosswire, se realiza controles de pruebas en movimiento, se verifica el funcionamiemto del telemetro del linac. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMGhzyuXEhEeJ0ZzrmkBJIRGvvft-R0e5Q
2025-12-17 14:24 | 3436 | 9758 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Cambio de Carbones motor Z Camilla Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNeHM2YR79xDFikrWt7w-Z05IPhi9yzzr4
2025-12-15 16:55 | 3435 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se asiste a puesta en marcha edtando todo ok | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOsknwDwNNdyxFlI8fidfOs3j2A2ef9AT8
2025-12-16 10:21 | 3434 | 9753 | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-1 | se asiste al equipo para verificar y corregir la falla reportada por la posicion de la MLC la cual pierde la referencia de los reflecores de posicion, se realiza la investigacion encontrandose los valores preestablecidos estaban fuera de lugar, se realiza la correccion de valores de los reflectores de referencia y se realiza la calibracion completa del agility, la cual pudo corregir los valores establecidos dejando todo en tolerancia, se realiza la verificacion e inspeccion del movimiento vertical de la mesa de tratamiento encontrandose un pendal de la camilla con cierta falla en uno de sus potenciometros lo cual se requiere un cambio de la pieza ya que la que posee presenta desgaste, se enviara cotizacion para su aprobacion previa y luego se agendara para proceder a su sustitucion, se realiza verificacion visual de los tamaños de campos y se realizan ajustes (optimizacion) de las energias de fotones y electrones. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOy1-uGM_AFadNEm9Xn0N22xrbdT9jOdwE
2025-12-15 12:46 | 3433 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Ajuste engranaje de motor del BLD Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOknW-binimK9oMRe41u6vsOKyeJSSfSxE
2025-12-12 13:49 | 3431 | 9749 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | N/A | Recibido el llamado se procedió a efectuar ajuste de tasa vía remota, de energía 6 FFF, conforme, se mantendrá en observación durante el día. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNyt99Sp19ov98jhCnj8H_RdwB-BOkB_uQ
2025-12-12 12:50 | 3430 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | APOTECA-CHEMO | Se realizó el Mantenimiento Semestral del robot Apoteca Chemo. Actividades: *Ajuste y limpieza de sector de carga, sector de preparación. *Ajuste y limpieza de puertas de sector de carga y preparación. *Revisíon de funcionamiento sensores de seguridad, capacitivos y laser. *revisión y ajuste de brazo de robot. *revisión y ajuste de sector de dosificación. *revisión, ajuste y limpieza de estacionamientos de viales. *revisión y calibración de sensores laser altura de viales. *revisión y limpieza sector de contenedor de desechos. *Revisión y ajuste de Clamps Viaflex. (7) uno con detalles. *Revisión de lamparas UV (Cambio en Mtto. Anual. *Revisión de Voltaje en L1/L2/L3, sin novedad. *Revisión, ajuste y limpieza de puertas frontales, sector de carga y preparación. *Limpieza de rejillas superiores sector de preparación. *Limpieza sector de balanza. *Revisión de presión robot (Estable) *Revisión y limpieza de impresoras. *Revisión de lectores códigos de barras, pistola y lector interno. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO507lAldc5EApYq32MXY3-9Q1iaX67pi8
2025-12-12 15:37 | 3429 | 9734 | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | Linac-109452 | Se asiste a sitio para realizar pruebas de Botones de emergencia del Acelerador, solicitado por cliente. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMVObgL_GoXqwN_xiU0xkvZ9_fYsuPcHQs
2025-12-12 15:35 | 3428 | 9746 | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | Linac-109452 | Se asiste a sitio para realizar apriete del User Interface del lado A de la camilla, quedando resuelto y funcionando correctamente control. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNTh-Wo3Pu7jbFcBEuGfi-MJZiDUlWIlIc
2025-12-12 09:44 | 3427 | 938 | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Cambio PCB Leaf Motor Drive | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOn9SMTgKiJ0DoLq7pGQFf9kTO3lr_OPbc
2025-12-11 10:33 | 3426 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | N/A | Se realizó toma de datos viales: *PEMGEM 500mg (Dr. Reddy's) *Varitrinox 10mg (VARIFARMA) *Lippod 20 20mg (CELON LABS) | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DN26AAsy8Z1jckNpGj7YU-CX6NgKY7SXn0
2025-12-16 12:06 | 3425 | 9706 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Claibraciones y reinstalacion | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNfwO7QEP__Vwcbz2Y9-zFmV1JDiYzMJ5s
2025-12-10 15:48 | 3424 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | N/A | Se realizó instalación de Apoteca Manager y M@A en CPU oficina upo y CPU en oficina 1. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNnmVqKlFdU3LYAprxzuzngQiHjlyLZLo8
2025-12-10 09:59 | 3423 | 9723 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | se realiza inspeccion del sistema mlc en el cual se verifica que las laminas par no poseen movimiento, se verifica las tarjetas LMD y se encuentra con una tarjeta dañada | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPxHrh041OFIepycDbWjGpGQ6LlzVv0aGo
2025-12-09 18:06 | 3422 | 9737 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | se asiste a verificar lo reportado y no se inicia en equipo quedando en no inicializado y no se puede realizar los tratamientos en los pacientes, al verificar la cadena de alimentacion y control de equipo, midiendo voltaje y verificando funcionamiento, se pudo encontrar un boton de emergencia activado. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPeczGsMTcytFmV056mais40tJtCYRJprg
2025-12-05 18:02 | 3421 | 9726 | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | OPTIMIZACION GUN EQUIPO INFINITY | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOh1-j3ShEdtKXf_hJ25Bzh8O8zW6SxMAk
2025-12-09 13:04 | 3420 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Reemplazo de partes preventivamente | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMf0imOX7Y6cBDxNov7lcfh4CGwW08ptXs
2025-12-05 14:51 | 3419 | 9592 | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | Linac-109452 | Se asiste a sitio para realizar el cambio del conjunto completo del eje longitudinal que produce presencia de interlock Table Long. posteriormente al cambio se realizan pruebas de stress, calibraciones y aprendizajes de la mesa, quedando operativo y funcionando correctamente. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DN1R8cehm8wwvPq4xsD_XNTPApJX8qgR00
2025-12-06 14:31 | 3418 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | mantencion preventiva del linac | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNHS4QxcM2d-9KhQV3mSmFuYGuPHZF0KGs
2025-12-04 17:37 | 3417 | 0 | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | HDR-FT07026 | mantención preventiva anual equipo de braquiterapia Flexitron | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPxqUBGVaMwSpqYSfjiALoLVBQhe5MmyhI
2025-12-04 10:01 | 3416 | 9722 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Se asiste de forma remota para poder optimizar y ajustar energias 6 MV y 6 FFF, se realizan ajustes corredpondientes junto a FM con resultados ok y se entrega en equipo. FM realiza pruebas con resultados satisfactorios. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNUmTFWgwJR2G7G3utO6746m2u5WabNWs4
2025-12-04 10:30 | 3415 | 9723 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | Se asiste al sitio para verificar el problema de conformación de campos. Al llegar, se observa el interlock “... Serial Comms”, indicando posibles intermitencias en las conexiones seriales. Se realiza el reajuste correspondiente y se verifica la intensidad de luz de los reflectores, constatando que todo se encuentra dentro de los parámetros. Finalmente, se ejecutan pruebas de ciclaje para comprobar el movimiento, sin detectarse anomalías. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM5nx2PHwzEmgIJjH00dI5eGYfXLDsEtAU
2025-12-03 20:00 | 3414 | 9720 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | OPTIMIZACION OPTICA MLC2 | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOQgeyIerWhIoDLcJ0vkDjSjgHPjSDQQLg
2025-12-03 16:09 | 3413 | 9712 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | N/A | se revisa configuracion de impresora zebra instalada por TI de UC Chritus, detectando un exceso de oscuridad en configuracion de impresora. parametro oscuridad se observa en 27, se realizan pruebas disminuyendo hasta 13 puntos oscuridad. hecho esto pistola de codigo de barra lee sin problemas a los pacientes | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPH4SnBaE1sWpOzBnjwkLW9tGSSyTwK9Vo
2025-12-05 16:35 | 3411 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 |  | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNO7HaefuIlBMwu2AZjqTF6AQpB0_f8PK4
2026-01-28 09:52 | 3478 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-1 | mantencion preventiva a versa hd CLC1 (9166) | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPqFbuGwxPxDrUqCKF0nTEVzDAs4EBQddQ
2026-01-28 09:52 | 3494 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-2 | se realiza mantencion del acelerador lineal Versa HD CLC2 | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNGnd9z4Mp0heYc9rmKh9Rq86-SgwHAEwU
2026-01-28 09:07 | 3497 | 9731 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se asiste a sitio para reemplazar el cable del movimiento longitudinal (PL9), para solventar el problema de detencion aleatoria del panel y mala retraccion del mismo, ademas, se volvio a calibrar las posiciones mecanicas del panel tanto longitudinal y lateralmente, a pesar de todo esto mencionado persiste la intermitencia del movimiento longitudinal tanto para retraer y extender el panel. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMwY2PLAUyaKRjtx5Y43eAb4EmTP45JiOo
2026-01-28 21:50 | 3499 | 9852 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | N/A | Se asiste a sitio por problemas en lamina 38 Y2, se reemplaza motor, nuez y tornillo y se realiza limpieza y lubricacion de la lamina , se realiza prueba de paciente en servicio estando todo ok, se entrega a FM la cual realiza pruebas con resultados satisfactorios. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMTXy7makagMSk3_LGQOhiJNGQ1HPfMtBw
2026-01-28 21:48 | 3500 | 9851 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | se efectua diagnostico inicial, en donde se detecto lamina 37 se desprendió el rubi, por lo que se efectuo plan de reemplazo de ruby. Posteriormente se efectuo pruebas de ciclaje y de un VMAT con pacientes grabados a servicio con resultados satisfactorios, se informa vía wsp de los resultados a FM Isabella liedtke. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMAGHGC8hQM49L7DiSPoKnreMWYpjzWZ1E
2026-01-29 15:48 | 3505 | 9855 | FINISHED | INRAD | N/A | se reinicia conexion entre xio a iview logrando exportar paciente correctamente | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP6AcZb1Hs-5pbxx9KzzXQdXsS710-_zKc
2026-01-29 14:41 | 3503 | 9858 | FINISHED | INRAD | Linac-201172 | Problemas con Touchgard | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMohW02KefFWV0lJqhE6cMBuVJXAbDFB4s
2026-01-29 14:20 | 3504 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | TPS-HCM, OIS-HCM |  | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP_DNRbEwyNgh_7dJBAezQuLx1FNmm5TdE
2026-01-29 14:00 | 3501 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA (ISP) | PANASONIC-ISP | Se asiste al Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) para la ejecución de mantenimiento preventivo a equipo marca Panasonic, modelo UD-716. Se realiza desarme parcial del equipo, limpieza general y verificación de componentes electrónicos internos. Asimismo, se efectúan mediciones de voltajes de entrada y salida, encontrándose dentro de los rangos establecidos por el fabricante. Posteriormente, se realizan pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento del equipo, sin detectarse anomalías. Equipo se mantiene operativo y conforme. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOeexs2AJ2VS7I9LgEENYX866rBaTYHhEo
2026-01-29 12:22 | 3489 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 |  | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPtrHNBmddWYsYQrQMtkRkT2vQoptsJrvU
2026-01-29 09:25 | 3502 | 9854 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | N/A | se reporta dose rate mon en energia de 6MV en el equipo infinity, se coordina asistencia presencial y remota, Jose Echeverria se conecta remotamente mirntras se asiste de manera presencial de mi parte, se realiza los ajustes cotrespondiente y se deja operativo el equipo | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP48jb5OYjvEr2aM1kORE6yOwpRT09ORK0
2026-01-30 12:41 | 3506 | 9429 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Diafragma Y2 se mueve aleatoriamente, por gravedad, se manifiesta mayoritariamente con gantry 90 y 270, BLD 0. Se investiga la anomalía y se detecta la correa qué mueve el diafragma, con poca tensión por fatiga de esta por el uso. Se ajusta lo mejor posible, corrigiendo esta anomalía. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPTXvPBsmH7X6kDte0nYQfbwyPlkYhLdqA
2026-01-30 20:55 | 3507 | 9859 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Revisión diagnóstico de MLC en conjunto con físico médico, para revisar los planes reportados y ver parámetros involucrados respecto a las tolerancias establecidas y configuradas en Mosaiq. Se copiaron planes a servicio, se realizó registro fotográfico para entregar en caso abierto con Elekta y queda en observación. Se realizó igualmente un ciclaje de láminas (x5). | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMUvlQc9tlaYfZSaeTr31xsNNorLbYkta4
2026-02-03 00:51 | 3512 | 9864 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | se revisa sequenciador del suragility por problema de inicialization ATM. se revisan configuraciones de controlador de red. puntos de control anteriores archivo impac de sequencer dominio sequencer | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOWSlmnm_XJKiy4DyEwyUOx1lj1T_MIEHo
2026-02-03 14:57 | 3508 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se asiste a sitio para realizar mantenimiento preventivo por calendario. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM9pJCecVTFvdvSTQ8ENsfDUL5KaGlU6Q0
2026-02-03 14:57 | 3513 | 9865 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Se asiste a sitio para acompañar a Hans en la reparación del Chiller. Luego de verificar circuito interno, válvulas y presiones de agua se procede a reparar y verificar nuevamente el funcionamiento, encontrándose todo en orden. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPIMT6TQ2urZG7Q6hcoLZt1J3K1-qnwa6g
2026-02-03 17:01 | 3514 | 9864 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | N/A | Elekta se conecta directamente al servidor mosaiq para tratar problema de caracterizacion de maquina. en paralelo se resuelve falla de deteccion de laminas en sequencer del suragility | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP-yCGH2dx4sWQEZa-BFO87WXKJGWkKd3w
2026-02-04 09:10 | 3515 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | Se realiza cambio predictivo por peticion de elekta de bracket & fan en el banco Y2 | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMqbJgbXcgxrpMPVwEGAKkgO7vFLrTAI9Y
2026-02-04 12:26 | 3511 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 |  | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNxx4GJqao3PjkKTMLfFe3oV_RR3Xc8pqo
2026-02-04 12:25 | 3510 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Mantenimiento preventivo Mesa Precise | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNRPxYMGbBtB-6iXQNRJygX75x8HEPH9a8
2026-02-04 14:21 | 3516 | 9862 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | Cambio de Target Driver y Ion Pump | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOrOkZogwauey2HBXp97HLy6Y1qjUMFxTk
2026-02-06 18:56 | 3517 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Se realiza MP Linac | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNYAiWXoI9IkhsMnOBSHXXPm_BBp46Wt34
2026-02-06 18:13 | 3518 | 9496 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | se realizan las siguientes tareas -cambio de ups de rack ccp por apagados automatico de integrity -limpieza de perifericos xvi e iview -respaldo mediante acronis (imagen de sistema) xvi e iview -chequeo de cables rack ccp -actualizacion de sistema citrix cmsda2 -limpieza servidores rack elekta -chequeo de cables rack elekta. -limpieza de monacosim ubicados en sala de dosimetria | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM-gHrej9QzMAhRUWIpIMttcYtSETgk7tE
2026-02-07 13:56 | 3520 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | HDR-FT02211 | se acompaña en toma de datos y niveles de radiación en sitio. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMirDTo6RLq6d5eSFuR1ZNcrLi8KGMwWqo
2026-02-07 13:42 | 3519 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | HDR-FT02211 | Instalación de primera fuente de Ir-192 en Flexitron | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP8BrP6ucf7R5N7uxo6zJZzBpcLRkpo7Qs
2026-02-09 08:41 | 3522 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se efectua Puesta en marcha de equipo linac con FM conforme sin novedad | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMMgXxDAMFPcBod_13LFN3Ll_eIw6zphLU
2026-02-09 11:33 | 3524 | 9883 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se asiste a sitio para verificar problema reportado por FM. Se encuentra cable de alimentación dañado de PC XVI lo que impedía que este encendiera. Posterior a ello, se realiza el cambio de cable de alimentación y queda funcionando correctamente. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPlBnNgaiw337uRzEnulU3-6XvF70V85LQ
2026-02-09 12:52 | 3523 | 9878 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Cambio de tarjetas controladores DLG and Diaphragma | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO7-XG1x55xZzlh1cVTeAHKjIZRdo-XpbA
2026-02-09 12:23 | 3521 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se asiste a aconpañamiento en puesta en marcha | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNWWh8pCUaN_il_M-jJ7-24gCugEOvMgdk
2026-02-09 19:05 | 3526 | 9882 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496, Linac-152171 | Se asiste a terreno para realizar un chequeo de XVI VersaNorte por alerta de Hard Disk Drive, el cliente menciona que esta alerta aparece despues de finalizar un CBCT. se revisa el estado del Raid de xvi pero esta funcionando sin problemas. se recolectaron logs y se realizo un informe para realizar la consulta a Elekta. tambien se chequea la vida util de los discos y todo esta funcionando correctamente. adicionalmente se realiza conexion de alimentacion de xvi del SurAgility a la ups del rack TCS, ya que provisoriamente se habia conectado a un enchufe para poder operar el equipo. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOvwLubVZd7kIc4yd5pzNkcytb8sGwU9DU
2026-02-10 13:55 | 3525 | 9884 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-153935 | Calibración de energías | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMm7r2gFZCoAeoy5PHdn4am8SNkbN-8mEs
2026-02-10 20:21 | 3528 | 9866 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Se realiza test de baterias por alarma de cambio preventivo de la ups del rack ccp, donde todos los test pasaron sin problemas y las baterias muestran una vida util del 87% se pretendia realizar el cambio pero el stock que tenemos corresponde a baterias de 12v y 7ah y se requien baterias de 12v y 9ah, por lo tanto se realizara la compra de baterias con esas carasteristicas y se remplazaran de manera preventiva. se chequeo la entrega de voltaje de cada bateria, las cuales muestran una entrega optima de 12v cada una. se realiza un encendido de los equipos y todos pasan las pruebas sin problemas | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNz2IQtH2IlMabSUeuEnlV74DFUXbLWvZI
2026-02-11 13:23 | 3527 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 |  | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPzc64_9QduakNWdLKYuoug-drxrfEiukE
2026-02-11 16:58 | 3531 | 9894 | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | N/A | se realiza la inspeccion del interlock para ser corregido, se verifica los botones de emergencia de los mandos laterales de la camilla, se realiza un reset motor y se realiza los 6 movimientos de la camilla precise solucionando el interlock correspondiente. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPlir0nVv6ZHjQ6HRuGoqTe8VrQTO0TDG8
2026-02-12 12:36 | 3533 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | CALIBRACION MLC EQUIPO COMPACT | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOCy21VMSq_e7pkeDPzw1y36fW0DeTcL4I
2026-02-12 12:30 | 3529 | 9888 | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | N/A | se realiza optimizacion de la energia de 10 FFF porque arrojaba interlock dose rate mon durante tratamiento | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNbaBFD2A3hHtp1CZ_t4hMnFbcSwebi9jk
2026-02-13 08:28 | 3534 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se asiste pos tratamientos objeto verificar el problemaa reportado por FM lo cual se concluye que existe un problema en la bobina L1 controladora de movimiento del collimaador en la energía de 10MV por lo que se.debe programar su intervención una vez en sitio el repuesto. otras energías están operativas. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPyZ5tY6IsghLwyzHgwgExsQXyyeLVdt8M
2026-02-13 11:15 | 3530 | 9871-9870-9728 | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-1 | Inspeccion, correcciones y ajustes. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP9OgWxMzLqZNGOygcmLBcljru_sg6LIco
2026-02-13 11:15 | 3532 | 9890 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Corrección de la posición del Target Driver | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOhL7kDgpIlloQO7g88yvuH1mKQx3do188
2026-02-13 17:38 | 3536 | 9905 | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | N/A | se realiza el apagado de ña EIM se espera durante 1 minuto, se reinicia la EIM y se recupera los movimientos de la mesa | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPtuWUcZJpcPmR0iIH8UReEOfXBFl8y2JY
2026-02-13 18:30 | 3535 | 9901 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Se asiste a sitio para verificar falla reportada en el sistema CBCT, con presencia del equipo LINAC ASU 1 lo que da indicio de ser un problema de señal entre dispositivos. Se realiza el reemplazo del Function Keypad (FKP) y posteriormente se ejecutan pruebas de verificación mediante la adquisición de imágenes CBCT de prueba, confirmando el correcto funcionamiento del sistema y quedando operativo sin anomalías. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNGVe3LULZeV5L7kgnPgoVFsjy51CqZAJY
2026-02-16 09:31 | 3537 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se asiste a sitio para acompañar en puesta en marcha del equipo y apoyar en caso de presentarse algún inconveniente. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNHhOFLgLNvOT6B-fNrtdtFgF0NmSBrmCo
2026-02-18 09:47 | 3539 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | HDR-FT02181 | CAMBIO DE FUENTE EQUIPO FLEXITRON | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOwqcZHb7bBBuOQhZXKWVhcKNDDLuKsGSA
2026-02-18 11:35 | 3541 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Ajuste MLC equipo Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNUIf3PlDB4nwXCBqUg5issrCjKRG_iurg
2026-02-18 17:59 | 3540 | 9911 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Problemas de Gantry Stop | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNmXvelFPY8s5oITPvarlnXw9Re3AL_kgU
2026-02-19 08:12 | 3543 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-153935 | se efectua diagnostico de comportamiento de la en campos grandes , lo que afecta es por pérdida de luminosidad de Led UV . | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOR9XQIa0VejAbEmTT3ps-HwmDfv5I6aS0
2026-02-19 09:30 | 3542 | 9913 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Se lleva a cabo la optimización de la energía 6MV. Posteriormente, se verifica el beam start-up y se realiza el ajuste correspondiente en el AFC de dicha energía. A continuación, se efectúan pruebas de tratamiento en modo servicio. Finalmente, el área de Física Médica ejecuta el tratamiento en modo QA, obteniéndose resultados dentro de margen. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM3I8OpHn08xwzADved3cNgXYrAOJKkPtg
2026-02-19 16:25 | 3545 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | HDR-FT02181 | Equipo Prostate no enciende | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMB8Nts3G7Q0XSuqQB2o6ew3T91v1AWKOs
2026-02-20 13:43 | 3546 | 9915 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Funcionamiento incorrecto del CBCT | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPdOHryAtbs9YCILvAZkQ_9lPUYfnDQxDQ
2026-02-23 09:04 | 3548 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496, Linac-152171 | se asiste para el inicio del linac, sur agility y versa norte de la clínica | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO9s_pngXGwJylg1YPu7-w6wrg8CXIIstw
2026-02-23 10:37 | 3549 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | N/A | se instala key de iview para entrenamiento SNC | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNdnuGrMWKuJJRrCDviB_HXuWpkXolBOBw
2026-02-23 21:15 | 3550 | 9898 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Se reviso estado del NAS - Central Backup Server, el cual se encontraba apagado. Se realizó encendido del CBS y se procedió a realizar archive de la data actual y luego respaldo de todo los sistemas. Luego de realizar respaldo manual, se reinicio el linac para constatar partida automática, la cual se realizó correctamente y el equipo partió automáticamente. Se deja equipo en standby y mañana deberá partir de forma automática. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOsAFizJMDUA57T8tIw0HDlwq2IXwH5UxA
2026-02-25 07:55 | 3551 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | se realiza la sustitucion de la tarjeta SIB y se ajustan las energias, se realizan la sustitucion del telemetro láser | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOLocYp5foGVOJPaYeB7V3CXuf1G69dAIA
2026-02-26 09:11 | 3553 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | se realiza el cambio del fan de la luz de campo | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNo-ZBPoSKNOAlpv9vXWmyjg4rI2uGR9_4
2026-02-26 09:08 | 3552 | 9923 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Equipo sin Luz de campo | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNMkYbDEe8E_2VYHTGCAmKMRpOr8wgBEU8
2026-02-26 11:17 | 3554 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | N/A | Se realizó instalación de Apoteca Manager y Apoteca M@A en CPU recetario magistral -IP: 172.16.1.19 ID DIVICE: 490 Se realizó instalación de Apoteca M@A en CPU recetario magistral: IP : 172.16.1.9 IP : 10.229.23.213 (Notebook) | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMUWLsjSQi65l8e7C1XL7grMdDKowUriwg
2026-02-26 18:54 | 3555 | 9924 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | se realiza la evaluación correspondiente de lo reportado por fisicamedica en la cual se quedaba trabada una lámina durante su posicion en el tratamiento clínico, se realiza un test de ciclado de las laminas donde se observo y de manera preventiva el cambio de tres motores de laminas, se observo problema con un reflector de laminas el cual fue cambiado de manera inmediata para evitar fallas a futuro. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP7mU4PYXbmdyE0e2TOmqvoVOaMqq_2MWM
2026-02-27 14:17 | 3556 | 9926 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Cambio de ampolleta Telemetro Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPCcmkwj9-hUieS2stiR0YyQIdMaPe_Zlw
2026-02-27 20:58 | 3559 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | N/A | Se realizó Mtto. Preventivo UPI. -Se realizó limpieza y verificación de monitor. PS3 -Función Touch S/N PS 3. -Ajuste y limpieza de Balanza PS3. -Ajuste y limpieza de soporte para Bolsa. PS3 -Ajuste y reparación de cable de poder. PS3 -Ajuste y torque de placa exterior. PS3 -Limpieza de rodillo impresora. PS3 -Verificación de impresión S/N. PS3 -Se realizó limpieza y verificación de monitor. PS4. -Función Touch S/N PS4. -Ajuste y limpieza de Balanza PS4. -Ajuste y limpieza de soporte para Bolsa. PS4 -Ajuste y reparación de cable de poder. PS4 -Ajuste y torque de placa exterior. PS4 -Limpieza de rodillo impresora. PS4 -Verificación de impresión S/N. PS4 | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPkS_sZf9Lp6-uCYwgu-P5C-rrqsJVOSSs
2026-02-27 20:24 | 3558 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | N/A | Mtto. Preventivo UPO. -Chequeo y limpieza de Monitor. PS1 -Ajuste y limpieza de balanza. PS 1 -Ajuste de resortes balanza. PS 1 -Ajuste de soporte par bolsas. PS 1 -Limpieza de Impresora / Rodillo. PS 1 -Pruebas de verificación PS 1. -Chequeo y limpieza de Monitor. PS 2 -Ajuste y limpieza de balanza. PS 2 -Ajuste de resortes balanza. PS 2 -Ajuste de soporte par bolsas. PS 2 -Limpieza de Impresora / Rodillo. PS2 -Pruebas de verificación PS 2. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNoI1q_YMqUX3_blQGqa2J9mQIbXdkqm7c
2026-03-02 11:12 | 3561 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Falla Inhibit Low Gas Pressure | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP0p9iSBx5G_OQ9fMIiqSW3vl8EhErjVkk
2026-03-02 11:07 | 3557 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | se realiza la mantencion preventiva del Linac correspondiente por calendario, se realiza el cambio de los 4 bancos de motores de laminas y se realiza la calibracion del sistema agulity, se realiza la calibracion del flexmap, se realiza inspecciones y pruebas de funcionamiento | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOnZ-v2CjGLuqiMTi6CruZ2ZYUVy0eOaWc
2026-03-04 10:15 | 3563 | 9941 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | se realiza la verificación de lo reportado por fisicamedica, se realiza una simulación y se logra observar la falla, se empieza a investigar y diagnosticar el interlock realizando multiples pruebas | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMj-9xVwsxw_ztQT1P_wQ4ggojdOTucrk0
2026-03-04 13:27 | 3560 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 |  | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPMsIcJ9Kj2yiDhSdh7JwmsaYQQvMbKngo
2026-03-04 12:15 | 3564 | 9793 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Instalación Cámara Iview Compact post reparación | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP6eL1xsRrJBTO_Pwz3bBjk5QSJPKX0eas
2026-03-04 17:07 | 3567 | 9948 | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | N/A | Se asiste al HCM para verificar problema con cámaras del bunker, se procede a verificar y diagnosticar, encontrando ausencia de señal de vídeo en una de sus cámaras. se procede a re-conectar cable de red, luego se reinicia NVR y se recupera video, quedando funcionando y operativa ambas cámaras de video del bunker. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPCmgsyu2kcxRxhDxZaAwkCMxHXvVqrV5w
2026-03-04 14:49 | 3566 | 9941 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Se reemplazo Cable Sk60 CAN | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNStbpB7vjXkiuvcYs1K3jRb_dQSeBfKX8
2026-03-04 19:33 | 3568 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Se asiste acompañamiento capacitacion Hexapod iguide, se informa por parte del aplicacionista Danilo de Elekta que pudo solucionar del error de RTAM con iguide que lo habilito en la configuracion, ademas, se revisa y lubrica contrapeso de panel XVI y entregando a FM para revisar el ruido y sin sintomas aparente del chillido. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNdL3g_N7ywywtVuAatrYH8bIMJbNsO55w
2026-03-05 13:41 | 3569 | 9919 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Verificación de Dose Rate Mon del Indinity | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMJswwvCNJYnZX4CnJ9GtsQpPk-ZXfYpYI
2026-03-06 11:18 | 3572 | 9947 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Pruebas varias por falla intermitente | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNU_wuFu5HZ-lCcbcBpd-8ulMqg9NLHjrk
2026-03-06 10:33 | 3570 | 9947 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Se intervino falla CBCT kv enabled dropped, se hicieron ajustes, calibracion generador y cambio de los siguientes componentes: - Cable CAN RIC a XIM - framegrabber de iView y XVI cabinet control - MV DCB - MTU site B RIC - KV DCB - Tarjeta COM generador - microfono treatment room Se.mantendra bajo observacion tecnica. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNjix_cEPSS4uM57dd2WFxixokF2SNT14c
2026-03-06 15:14 | 3573 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | N/A | se realiza upgrade de agente o tellimax el cual se encontraba en su version antigua antes de la nueva plataforma de elekta thingworx, al upgradear se añaden nuevamente todas las maquinas disponibles para conectar intellimax | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOj5VTAMjSSpFoHaURNAuCHpn5XW42nU70
2026-03-06 21:10 | 3574 | 9938 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | se repara CBS (central backup server) de suragility permitiendo almacenar e iniciar la partida automatica del linac correctamente | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPd1gRS6r8QHEkxjqiumzq1zYR9yLr9U40
2026-03-09 09:24 | 3579 | 9919 | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Cambio ventilador Projector LED | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM0oSRIyEthreA96OTMixpXggOChH5Fm3Y
2026-03-09 10:22 | 3575 | 9916 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-153935 | Intervención compleja | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPoO7ebusu8Bm9NYkavCrATGYNgzjxHPB0
2026-03-09 12:31 | 3581 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | Linac-109452 | se realiza control diario posterior al PM linac del HCM. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNmto_3MHVPA9fOFF0Xf1SYoIkaYCbLjuU
2026-03-09 12:24 | 3580 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | Linac-109452 | Se realiza Mantenimiento Preventivo al Linac, todo de acuerdo con manuales Elekta. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNyEv-MJt00hfTWpXeGqa9lEUvxFTLiWpg
2026-03-09 15:26 | 3583 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | Linac-109452 | Se asiste a sitio para verificar movimiento de los Laser del scanner, se informa de parte del HCM que se resolvió, pero adicionalmente FM Enrique Lozano, solicita ajuste de Láser CT Sim+ Eje X, se procede a ajustar Laser OK y ajustado exitosamente. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOm5eWpqFbdBfTpldzW4kVyqgEJB9b4Pjk
2026-03-09 17:01 | 3584 | 9918 | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-1 | Se asiste a sitio para continuar con las labores de diagnóstico relacionadas con el sistema de generación de rayos X. Actividades realizadas: - Medición de voltajes en la fuente del generador de rayos X. - Verificación de continuidad en el cable de poder entre el generador de rayos X y el tubo de rayos X. - Comprobación de continuidad y resistencia del tubo de rayos X mediante la prueba de la ampolleta. - Lubricación de los terminales de conexión del sistema. - Inspección del ánodo del tubo de rayos X. - Actualización y verificación de software del generador de rayos X. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPrgI21vSvTCJsgRejzKhKja-Slv_bXnvo
2026-03-09 16:50 | 3582 | 9918 | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-1 | Durante la jornada se realizaron pruebas orientadas a identificar posibles fallas en el sistema de generación de rayos X y en la comunicación asociada al sistema XVI, debido a inconvenientes en la adquisición de imágenes CBCT a determinados niveles de energía. Actividades realizadas: - Intercambio de la interface board del generador de rayos X con el fin de verificar posibles problemas de comunicación en el sistema. - Ejecución del procedimiento de medición del tubo de rayos X para evaluar su estado operativo. - Realización de pruebas de adquisición de CBCT a distintos niveles de energía (kV) para descartar sobrevoltaje. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOzcRnQxEqwCa13BYxlOD_cHNhg0CmDf0c
2026-03-09 16:50 | 3571 | 9918 | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-1 | Durante la jornada se realizaron actividades correctivas en el acelerador debido a una falla en el sistema XVI, la cual impedía la adquisición de imágenes CBCT. Las acciones realizadas tuvieron como objetivo identificar posibles fallas en los componentes de comunicación y adquisición de imagen del sistema. Actividades realizadas: - Reemplazo temporal de la tarjeta XIM para realizar pruebas de funcionamiento del sistema. - Revisión y ajuste del cableado de comunicación entre la RIC y la tarjeta XIM (CAN1-SK60). - Verificación de conexiones y componentes asociados al sistema XVI. - Ejecución de pruebas de adquisición de imágenes tras los cambios realizados. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO9R1ndi_uA_VxyDALGrTPhqThU86f2MNI
2026-03-10 08:30 | 3585 | 9953 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se efctua ajuste de parámetros 326 parte 135 (mag.fol.ctrl) por presentarse inhibits y detiene tratamiento. Se mantiene en observacion | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNYUMtWeX-Jq5vQ-Jb_uA0cpVcmj1zZF5M
2026-03-12 16:49 | 3587 | 9971 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | se asiste a realizar la verificación y calibracion de posicion del panel XVI en sus posiciones L, M y S la cual fue corregida. se verifica de tambien el problema que se presentaba al querer guardar el panel no se podía debido a un cable enl el sistema que se encontraba dañado,se realiza el cambio de ese cable de movimiento y ya se puede guardar el panel xvi. se realiza la verificación del panel iView GT el cual no se podía guardar por reporte de fisica medica, se soluciono lo reportado quedando operativo el guardado del panel. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM9YOviSD7WVzlgU6HwdF1DvNpksJQdu0c
2026-03-12 16:45 | 3588 | 9825 | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | N/A | con apoyo de Elekta Br se realiza traslado de modelados de aplicadores Oncentra, el cual se transfiere desde pc Oncentra Antiguo al Nuevo. adicionalmente se atiende ticket 9929 el cual se realiza espacio en la unidad D del antiguo Pc Oncentra. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM1vfo2D4QjQM2FMP2LM9Eg6YDO2aMhDfY
2026-03-12 22:02 | 3589 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Se asiste a sitio para verificar ruido reportado en panel XVI y tubo de rayos X. Se realiza desarme de cubiertas del tubo de rayos X, encontrándose una partícula en su interior que generaba el sonido. Se retira la partícula y se procede con el reensamble del equipo. Posteriormente, se verifica el ruido indicado por el cliente en el panel. Se realiza revisión de planos para identificar componentes potencialmente involucrados en el ruido metálico. Se procede al desarme para inspección del sistema de contrapeso, efectuando inspección visual, lubricación y pruebas de funcionamiento. El mismo procedimiento se realiza para el panel iView. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPTx2ejFEXRC_nkK_Wd5qGhAmnuG0BFOQk
2026-03-13 15:54 | 3592 | 9974 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | Asistencia remota | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPeM1ZALvnk8X19psBdIOeQLAE-aeeQ66A
2026-03-13 15:49 | 3591 | 9970 | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | N/A | Se asiste a sitio para verificar mancha del Crosswire. efectivamente es producto de fluido de paciente. Se requiere cambio de Crosswire. Se solicito Stgo. llegará próxima semana y se coordinará con FM del HCM su respectivo cambio. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPvAzeY2JlnnPVtUE96h8VHDkMvoD2y2uU
2026-03-16 09:05 | 3594 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | N/A | Se realizó toma de datos (mm) para vial: BUSULFAN 6mg/mL (VARIFARMA). Actualización para su uso en ROBOT. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPPny9diCRJ6dYk-qBsCidfI8RoQFPWFAA
2026-03-16 08:35 | 3593 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se asiste a puesta en marcha con FM | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOwPRS-HqINKfdOjNRsWzHzwCoyQg0ASzg
2026-03-18 11:04 | 3595 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | N/A | CALIRACIÓN DE ETIQUETAS: 10802001 ABXEDA 100mg/4ml (ABBOTT) 10812001 OXALIPLATINO 100mg/20ml (BLAU) 95272001 DARZALEX 100mg/5ml (JANSSEN-CILAG) 94942001 DARZXALEX 400mg/20ml (JANSSEN-CILAG) 63742001 IRINOTECAN 100mg/5mL (PHARMATECH) TOMA DE DATOS: CARBOPLATINO 450mg/45mL (SEVEN PHARMA) PENDIENTE: 99282001 BUSULFAN 60mg/10ml (VARIFARMA) Debido a error en Archivo .dat | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM0U3n8pN_zPucZrzJQBMteEqt5W5t4UpY
2026-03-19 08:37 | 3596 | 9980 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | En visita tras reporte de COMPUTADOR RT a shutdonw. 18 de marzo 2026: • *Problema detectado* : El computador RT cambiaba de estado a "shutdown" de forma inesperada tras aproximadamente 30 minutos de operación. • *Diagnóstico* : Al extraer la unidad del gabinete, se identificó que el ventilador de la CPU presentaba resistencia mecánica (estaba forzado/obstruido). • *Acción correctiva* : o Desmontaje del sistema de ventilación. o Limpieza profunda mediante aspiración y aire comprimido. o Verificación de libre rotación del ventilador tras el mantenimiento. • *Resultado de pruebas* : Se reincorporó el equipo y se realizaron pruebas de irradiación alterna durante una hora, funcionando con normalidad y sin caídas de sistema. • *Estado actual:* El equipo queda operativo pero en observación. 19 de.marzo 2026 Se realiza Daily QA en conjunto con equipo de FM con resultados conforme. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNWDzcrbtK51tpVZXZT60munzHZlSfZ9lE
2026-03-19 15:01 | 3597 | 9967 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Cambio y ajuste cámara Iview equipo Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO8clJWI5wieUzBskq3aXqJ8e0B8G1vtbY
2026-03-20 12:55 | 3598 | 9951 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | se realiza ajustes de energia, se realizan verificación del beam Star up, se ajusta afc, se verifica perfiles y se realizan pruebas de medición con DQA | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO6wAnO7XKfxtoKq4-SE_HS8ibsLAm3WSk
2026-03-20 15:54 | 3599 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | APOTECA-CHEMO | Se realizó revisión y arreglo provisorio de puerta deslizante robot APOTECA CHEMO. Se revisó y ajusto contenedor amarillo de desechos. Se realizó calibración de etiquetas vial BUSULFAN 60mg (VARIFARMA) | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPOHZwtKDRWnwybVqXVDnDw9IJm_1cXUEQ
2026-03-20 19:00 | 3600 | 9970 | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | N/A | Se realiza el cambio de Crosswire del cabezal Agility del HCM exitosamente. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMoPsL4-Fa9AKCIim5VF3Mxg-EHLbaTrWg
2026-03-23 09:01 | 3603 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Asistencia durante primeros tratamientos de pacientes. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO-CCXDDvRCl_MXW0LoA7e7b640PmgWNGo
2026-03-23 12:31 | 3604 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Cambio de sin fin de laminas 25-Y1 y 26 Y2 | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNFkiXDhzJFaO6gUhlyJX5q9fTFrriXIas
2026-03-24 08:49 | 3606 | 9988 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | 23 de marzo 2926 Se asiste para verificar lo reportado. Se efectua chequeo de Preset y ventilador de tubo. 24 de marzo 2026 Se chequea equipo en conjunto con equipo FM, y réplica problema. el cual se crea un preset con menos corriente a 16 ma el cual completa el tratamiento. lo que puede indicar una degradación del Tubo. Se procederá indicar esto a Elekta por la plataforma EPC. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNdtlaXqTEd10nWu_VetLmZhl87HmyCsck
2026-03-24 11:48 | 3605 | 9951 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | se realiza la calibracion del single level calibration del panel iview GT para corregir ganancias y off set del panel. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPP0guF7BZ8ZvndOlRL7S4ZcB4hYQP8ruk
2026-03-25 10:21 | 3607 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | APOTECA-CHEMO | -Se realizó calibración de etiqueta CARBOPLATINO 450mg/45mL (SEVEN PHARMA), vial sin problemas en robot. -Se realizó test de componentes VINblastina 10mg (FREENIUS KABI), vial sin problemas en el robot. -Se revisó Tapa de contenedor de desechos. Tapa sin problemas, descarga normal. -Se realizó codificación de PA. BUSULFAN Código de entrada 362. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP3E4aM-dr3XnA5rsGtmgXnkZ9hxaol7Sc
2026-03-25 13:08 | 3608 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Ajuste óptica MLCi2 Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM-qdpX_6tK5XIaJh9bcgMW87Tv8XEzlQk
2026-03-26 11:36 | 3610 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | APOTECA-CHEMO | Se realizó medida correctiva para puerta deslizante. Precaución al manipular. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMmQQwRstN7Ms2a_0e8D_mh3F4Ofu3HVIg
2026-03-26 14:31 | 3611 | 9997 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | se realiza verificación del gantry stop, realizando un chequeo de los potenciometros de posicion del gantry, colimador y mesa de tratamiento, esta verificación nos dio un indicio que los movimientos de la camilla se encontraban un poco desfasado, se realiza un learnning del sistema y se corrige dicha discrepancia. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPI_Gtx_hnfPblxDYYdViJoQ1_18WBQoJE
2026-03-26 19:08 | 3612 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | APOTECA-CHEMO | Se realizó acción correctiva en puerta deslizante Apoteca Chemo. Puerta operativa. Manipular con precaución. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMOHJduKKQHLHXPRNLQN5sdZVVlUCROmSQ
2026-03-27 13:36 | 3620 | 9945 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Se realizó la instalación de KVM que unifica las pantallas de XVI y iView en un solo monitor, teclado y mouse. Adicionalmente se configuro pantalla auxiliar del linac (Integrity) en sala de control para ver parámetros de maquina. También se organizó la disposición de las pantallas según requerimientos del personal clínico. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPzKFRx0VZXeZyj4vb3VN6uYFvAdobqvSM
2026-03-27 19:28 | 3615 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Mantenimiento preventivo programado. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMseYYvD09cBenHs8YRTc1f3O65xs5cBfw
2026-03-27 19:28 | 3616 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Mantenimiento Preventivo de Precise. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOE4ELl44ZbIpdxonVKLblsivOz9HUYyN4
2026-03-27 18:15 | 3623 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | N/A | -Se realizó ajuste de balanza equipo PS3 UPI. -Se verificó integridad de equipo. PS3/PS4 -Se verificó elasticidad de Soporte. PS3/PS4 Equipos sin observaciones. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPzJk6lJuHXfQZb1CcGcJyq5HKDcJCs7CI
2026-03-27 20:44 | 3621 | 9947 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | se realiza el cambio del cable de comunicación del CAN 1 el cual generaba detención en los CBCT creando malas reconstruciones en sus pacientes y detenía el equipo creando retraso en los pacientes. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNIWjTgM0D3k7EHqnKs5hG0wqfXdExCrgI
2026-03-27 20:44 | 3617 | 9997 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | se realiza el cambio del motor pancake el cual se encontraba con un ruido inusual, antes del cambio se realizaron pruebas de medición de consumo de corriente y verificación de funcionamiento, estos valores se compartirán con elekta para su análisis al fin de llegar a una mejor indagación del porque se estan quemando los motores tan rápido en este linac. una vez completadas las pruebas se realiza el cambio del motor y tambien se registra su consumo de corriente para su posterior análisis. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMbsmFXcnqi4-sdl1gvVk6eanM2YaSL1OI
2026-03-30 10:09 | 3624 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | se asiste al inicio del linac y sus tratamientos | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNex1hWUAwWtY8yeRKHFiUv3Q4lb9ALYyw
2026-03-30 16:00 | 3629 | 9995 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se asistio y se efectuaron pruebas relacionadas con lo informado sin encontrar o visualizar algun problema, Se efectuó un learning al colimador. Mantendremos en observación y atentos a cualquier requerimiento | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMoScUUVhVgftyJF-paCQnSZMWlkcouX1A
2026-03-30 15:23 | 3628 | 0 | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | OIS-HCM | Mantenimiento se ups y ccp rack | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNTDYRaI4pX6ASeB0ek8mOE1y3CLtRohWU
2026-03-30 15:20 | 3627 | 0 | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | TPS-HCM | mantenimiento de servidores | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMi8zw5mqpmH0EvDy5q6qk6p2o8kX7hDOU
2026-03-30 17:54 | 3622 | 9969 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Revisión Inhibit Embrague Mesa | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPkYf0AXRjKKkFPjHFK_XUIV-SNi1ov9f4
2026-03-30 17:51 | 3631 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Workflow Cabezal Agility | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNoBFXZqFAN_8aFgSU4OwaRAdcgFwIJCTc
2026-03-30 17:30 | 3630 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | APOTECA-CHEMO | Se realizó cambio de bloque rodillo puerta deslizante Robot APOTECA CHEMO. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOvlhBfTC8pC_CTHvN5F4F7d7I-wnCV6q8
2026-04-01 08:25 | 3633 | 10002 | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-1 | Se investiga porque el equipo se apago repentinamente y se encontro junto a EM un boton de parada de emergencia activado, se vuelve a reestablecer el boton y se prende el equipo, se hace un disparo de calentamiento encontrandose el equipo operativo se entrega a FM | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP1ZhVphwyTLydYiToYvtBSOpOFAy-Jlok
2026-04-01 11:36 | 3635 | 1013 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Lámina 18 Banco Y1, optimizacion de óptica MLC | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNhhFDOuBSmh9oMbqGjBvU0h8hJ5oRQehE
2026-04-01 13:41 | 3634 | 10011 | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-2 | se realiza la inspección de la falla reportada y se observo que la fuente del agility presenta un fuerte ruido en su FAN de ventilación | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNia1RNuFYXYcHlBNFSu4be1fpSny7pUeo
2026-04-01 13:41 | 3632 | 9937 | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-1 | se realiza el ajuste de la camara óptica del sistema agulity la cual se realiza una apertura del zoom óptico y se ajustavla posicion de las columnas y filas de referencia de los reflectores de referencia. se realiza work flow del agulity oara su calibracion. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOAPo6Hx1X83xwBETtVVNFLnP0muoWBDeY
2026-04-02 15:58 | 3601 | 9984 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Verificación de CBCT problemas varios. se hicieron varia pruebas con 3 tratamientos de pacientes que faltaban y se determinó que | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNR-DdN9EgNfOLIoBUc71MUVDIgfX5m-UM
2026-04-02 15:56 | 3602 | 9826 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se realizó calibración de ganancia y Bad pixel y SLG se soluciono el problema Equipo operativo | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOmjBFLlDliNHQbqqhBpLx49_zSyQGtQWo
2026-04-02 19:25 | 3637 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | N/A | se realiza cambio de horario verano a invierno en linac y servidores rack elekta | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO06j2jGvWzOK3ETQWtzq3QzWdGURJBFgg
2026-04-02 23:15 | 3638 | 9955 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | N/A | se realiza cambio de horario verano a invierno en las estaciones monaco y tambien en linac tanto sede SCA como CECA. cambio de hora a servidores mosaiq cambio de hora integrity | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM7uu1ioCibbF8rpd2sdnR99j_T_j0TjDk
2026-04-06 10:28 | 3639 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | se realiza la asistencia para el inicio de los linac y acompañamientos a los físicos médicos en sus controles. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO5VvNh_PARmy-JZN1YcDiPdG9xTpdMvkA
2026-04-06 10:20 | 3640 | 10020 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Optimizacion laminas MLC Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNEnBRMENcZq8jXApd8ixSsD5efBjNyDn0
2026-04-06 13:30 | 3641 | 10019 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | N/A | por apagados repentino de pc rt se realiza cambio de ventilador de refrigeracion cpu, ademas se reemplaza pasta termica. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO0YjCCJAvWSA8WDMjeUA_BfDzin5yF9Vw
2026-04-06 15:20 | 3642 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | APOTECA-CHEMO | Se realizó cambio y configuración de Barcode Gun en Robot Apoteca Chemo por desgaste. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNl0JPZOGuurcTwvs-a6W2z8h3Q8umln3g
2026-04-08 12:12 | 3626 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | INRAD | Linac-201172 | se efectua mantenimiento Preventivo a equipo Compact de acuerdo a manual Elekta. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOxR4BGnnLvsPhy8xhrph9T5rsWq_i25bE
2026-04-08 16:16 | 3645 | 100026 | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | HDR-FT07026 | se realiza el destrabamiento del freno mecánico | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMXV0wN7nSNDvdwCrI_h6pwrzTmcn41XL4
2026-04-08 20:45 | 3646 | 10024 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | N/A | ingeniero de elekta reinstala synergistic sin obtener resultados positivos, se opta por deshacer cambios hechos en septiembre del 2025 el cual se cambio puerto 104 a 108, se revierte esta configuracion dejando el puerto 104 nuevamente como el estandar del servicio impac_dcm | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMCf0sK9MHTlx876v7lFV9J_2lIiv_h3gg
2026-04-10 14:05 | 3647 | 10029 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se asiste a sitio por equipo detenido, se inspeciona encontrandose GTO overload y se procede hacer pruebas y cambiando Diode del modulador, se reinicia el equipo haciendo pruebas y tomando datos emcontrandose todo ok. Se entrega a FM quienes realizan dus pruebas estando todo dentro de parametros, se acompaña en tratamientos de los pacientes tratando sin problemas. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DN67xa_UNYxUfoNXtUunQgsnHd6osPg3u4
2026-04-10 20:30 | 3643 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Mantenimiento Preventivo de LINAC. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNhTFQZEOQ1D0auWKbEuMox_M1BGM0Bd8M
2026-04-10 22:17 | 3648 | 9994 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | N/A | se realiza reemplazo de ups antigua de servidor mosaiq y rtp99 por una nueva por alerta de eol en baterias, se revisa que sistemas levanten correctamente. sistema de cintas lto el cual no estaba realizando correctamente backup se le realiza verificacion percatandonos que cable de comunicacion del sistema lto se encontraba en mal estado, por lo que se reemplazo y se configuro nuevamente en sw veritas backup exe. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOMJE2xqGi7lv-smr-7XwmGWU9YGXWS_eE
2026-04-13 11:24 | 3649 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | N/A | Se realizó instalación de Apoteca Manager CPU Recetario Magistral IP: 172.16.1.20 Se realizó instalación de Apoteca M@A. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM59a2jLTfAebCl_D4YKO9M_w5eaHj7CVQ
2026-04-14 11:50 | 3650 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | lunes 13 de abril Se conecto en forma remota por un llamado via wsp.problemas en Mlc y al ver se encontró una lamina sin movimiento lamina 58 BANCO Y2 se informa asistencia martes a primera hora. martes 14 de abril Se asiste aprimera hora y se procede a efaecturar el reemplazo del motor de la.lamina involucrada posteriormente e hace pruebas de campos y ciclaje con resultados conforme. Se.entrrga equipo a FM para sus controles diarios. Posteriormente se espera por inicio de tratamientos sin novedad | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOeSo3-Z9Sh_GIDsv9YbmWqUYkKV7sX5oA
2026-04-14 19:28 | 3636 | 10029 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se reemplaza Thyratron y Magnetron | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOs7hGoztQHVOxpRXqH3aRQWXktAfgKB-w
2026-04-15 12:28 | 3651 | 10036 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Inspección láser con falla | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOf361WmFW2aX5qe8TQ6gGTF4sBpqojxFk
2026-04-15 20:31 | 3652 | 9918 | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-1 | Se asiste a sitio para cambiar el cable de alta tensión entre tubo de rayos x y generador de rayos x. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNECwuSKD1Z_8QykbZVx-QhaXK_AggT618
2026-04-16 15:01 | 3653 | 9526 | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-1 | Se asiste al sitio para realizar el reemplazo del repuesto "User Interface Side B FRU", previamente diagnosticado como defectuoso debido a fallas en los potenciómetros encargados de controlar los movimientos, específicamente el movimiento del eje Z. Se procede con el cambio del componente y posteriormente se realizan pruebas de funcionamiento en compañía de físico médico, verificando que el sistema opera correctamente y queda en condiciones normales de uso. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMTj5jiqUKwa2Cvpa0tdImljndl8eq7I5I
2026-04-16 14:56 | 3654 | 9918 | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-1 | se realizan pruebas de funcionamiento del XVI después de haber realizado el cambio de cable de HT. para determinar con seguridad el origen de la falla como se comento en el reporte anterior. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNcdfGdgJt1kIoEaLtI8wJPjtEk5xQ_y20
2026-04-16 17:04 | 3655 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | N/A | Se realizó: TEST DE COMPONENTE Y CALIBRACIÓN DE ETIQUETA OXALIPLATINO 100mg/20mL (BLAU) Se modificó: Vial Hight 72.5 a 71.5 mm. Hight Taking 62 a 61.mm Distance collar member 10.5 a 10mm. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM1-FOeKf0Vf2gB8-11UVRWaud8jjf8Xec
2026-04-17 16:10 | 3658 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | TPS-HCM | se asiste a ditio para verificar ruido y aumento de temperatura de ups de monaco 1, se realiza lubricación de ventilador, se saca protecciones plásticas por ruido, ups operativa. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMZxOk2v_p5aQ68RBGRUoW-ECUxcsKU_BY
2026-04-17 15:57 | 3657 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | Linac-109452 | se asiste a sitio para identificar ruido en sala de equipos al girar gantry. se logra identificar, se lubrica y desaparece ruido al girar Gantry. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DN3C9zdcAlLOUf__UML-_Wf0W4bRv-mowQ
2026-04-17 15:44 | 3656 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | Linac-109452 | se asiste a sitio para identificar ruido en la parte de sala de equipos del Linac al girar el Gantry, adicionalmente se recepciona insumos para trabajos en Linac y TI | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPWiRoKqbZke1Vy_Cb974tKb2BQR7Bg6AE
2026-04-17 19:30 | 3659 | 10043 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se asiste a sitio para verificar problema indicado por el cliente; se realiza medición de fuente de alimentación de -320 V encontrándose así, un valor mas bajo de lo normal, lo que indicaría la fuente de alimentación del área 12 (RHCA) dañada. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMFEcpp2kqEbZfiMoLriD8iCL7KelB4oDA
2026-04-20 09:13 | 3663 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Mantencion Planificada 4 meses equipo Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPptoS6oYce5oOU9gFsVCkjd4cruqkK1Uo
2026-04-20 09:10 | 3661 | 10020 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Cambio de luz de Campo equipo Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMwUXlUaCdM5z6qLKpkwNrmHS3k1D3Q0-U
2026-04-20 09:02 | 3662 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se asiste por inicio de equipo posterior a mantenimiento Preventivo camilla Hexapod y cambio de grabador DVD mosaiq. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM26US9OiQmT-pBC2jZAj-KzVgCKBZDSW4
2026-04-20 08:42 | 3660 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se efectua mantenimiento Preventivo anual a camilla hexapod de acuerdo a protocolo Elekta. Conforme. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM4ZyofKGp7tnz5ZKB57n9-eZPKGeWXvUU
2026-04-20 14:42 | 3664 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-1 | Se realiza distribucion de botones de interface lado B de la mesa precise. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNLoUcK4f_Kku7TEhoSiPaa-iSy9ONVQZo
2026-04-20 23:01 | 3666 | 10036 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Se reemplazo el Láser A | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMk07b5PK_60evGlp1LTahhpmWBMtwK49E
2026-04-21 08:28 | 3668 | 10042 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se chequea equipo y funcionamiento de panel XVI con resultados conforme. se mantendrá en observación. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNwtafp4lxZu8X-zUsz1jU7qHEN-K8dgQc
2026-04-21 08:16 | 3667 | 10042 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se asistió y verifico el panel Xvi , en primera instancia no permitía movimiento, posteriormente se reseteo del breaker y se efectua su calibracion por software, con resultados positivos posteriormente se hacen movimientos a diferentes posiciones sin presentar ningún problema , quedando operativo. Igualmente mañana se verificará la partida de equipo y su funcionamiento nuevamente. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOBuuI0BmiRJ7oLCwuElfphrgduosIR16E
2026-04-22 14:34 | 3669 | 10036 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Cambio Láser Lado A | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNiNEVFCSW9ZeNhiL9BodUon0rGLA8fwXE
2026-04-22 22:03 | 3670 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | N/A | revision profunda de configuraciones realizadas por aplicacionistas de elekta en iview y en servidor suncheck instalado en clinica alemana. observamos que varios parametros de dicom settings del suncheck se encontraban apuntando a los antiguos servidores mosaiq quail, por lo que corregimos estas ip hacia los actuales servidores app y sql (mercia y york). | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOKLcuI8PCwczmOL4Eo7DuVeBovb6UZwE8
2026-04-22 21:48 | 3671 | 10046 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se asiste a verificar panel encontradose sin movimientos, por lo que se verificaron los led de ACB y los logs del XVI. para ser enviados a Soporte ELEKTA LATAM. Por lo que equipo queda inoperativo. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPSuLRzutcL0Rhi7pg4qTuh7kCUi8JSCQs
2026-04-23 10:03 | 3672 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Verificacion Touchguard Panel XVI | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPIPo0MnMr4FmiIumZzyiUeTmUicJGcPdk
2026-04-23 16:35 | 3665 | 10043 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | El 20/04 se reemplazó la fuente de alimentación de -320 VDC por entregar un valor erróneo, pero el problema persistió. Al investigar la cadena de funcionamiento, se detectó que la cámara iónica estaba dañada, por lo que se procedió a su reemplazo, se optimizó la tasa de dosis y perfiles de energía. Durante esta optimización, se presentó una caída de vacío en las bombas iónicas. El 21/04 se cambió la fuente de alimentación de las bombas para descartar lecturas erróneas, sin éxito. Se verificó el funcionamiento de las bombas, detectando degradación o fuga de vacío. Se reemplazaron ambas bombas iónicas (target y gun) y el sello de goma del drift tube, rompiendo vacío. Posteriormente, se dejó toda la noche haciendo vacío. El 22/04 se ensambló el equipo, se realizó outgasing con radiofrecuencia y luego con radiación; se ajustan energías y perfiles junto al área de FM. El 23/04 FM realiza sus pruebas de verificación encontrándose todo en orden. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOnfjGYyciRBED2N018nX8xHYC2utrEJ1w
2026-04-24 09:14 | 3673 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se efectuo Optimizacion de energía ee 10 MV en forma remota a petición de equipo FM , se mantiene en observación durante el dia. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNRPlh51cTzLbnpBqW9df6Fmf7JyNNdqgs
2026-04-25 06:43 | 3674 | 8798 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | N/A | se realiza cambio de gpu y splitter pero anomalia de parpadeo de pantalla continua. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMsiV3Ot5wH-6Wl1-IKojdNjbppBwde_mk
2026-04-25 18:03 | 3676 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-153935 | se realiza mantencion preventiva del linac axesse | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOXBNxCPxdhc9rURrS0xxdEHN7czrh7gco
2026-04-25 18:03 | 3675 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-153935 | se realiza la mantencio de los sistemas iView GT y XVI por calendario, se repirta falla de alarma en el sistema iView GT enbcual detiene los tratamientos | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOYcgH_dQLRKHrbBrDhCiSuFekKGFuLhnA
2026-04-27 10:43 | 3677 | 10056 | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Inhibit 2 T control y falla lamina 61 Y2 equipo Infinity | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM6M0caTH5DR7SIf1aMYiEH3swZfYn6YxY
2026-04-29 00:33 | 3680 | 9951...10061 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Se optimizo energia 6 mv y ademas se realizo calibracion de agility. Se cambio tarjeta PCB DLG and Diaphragm por oscilacion de driafragma. Se hacen pruebas de PF G0 y PF G0 VDR. Se entrega equipo a FM el cual realiza pruebas con resultados satisfactorios. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNVoSrOZwGezzvFMcZZUooE7lLp17On9uo
2026-04-29 12:08 | 3679 | 10046 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | 27 de abril 2026 Se asistió y se efectuaron pruebas para diagnosticar el problema. Lo que indica que puede tener problemas la PCB ARM CONTROL BOARD. La cual ya fue solicitada en calidad de urgente, Mañana se continuara con investigación del problema. 28 de abril 2026 Buenas Noches hoy se logra dejar el led 3.6 como corresponde ajustando el actuador del mismo, probé todos movimientos, funcionando bien, PERO NUEVAMENTE PIN DE RETRAIDO SUBIO SIN PODER MOVER, se.soluciona bajando el breaker y esperando unos minutos y vuelve a funcionar, por lo menos se descartó eso. Cuando el pin esta abajo funciona todo bien, pero estando en la posición M o si estas moviendo y sube el. Pin el Panel se queda bloqueado todo. Y cuando está funcionando bien incluyendo guardando el panel con el. Pin abajo funciona bien, el pin sube y a pesar de no estar efectuando ningún movimiento después de bastante tiempo y el panel desplegado o guardado el pin sube y no se puede mover nada. orientado a PCB ACB. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNVIYPCcvqPjAsL30GbExrbryE3gnRow_M
2026-04-29 16:16 | 3678 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | HDR-FT02211 | se realiza ajuste a switch selector conforme a lo solicitado y cumpliendo a que cada equipo tenga funcionamiento y selección adecuada, por parte de eléctrico Francisco Aravena. Luego de ello se realizan pruebas en equipos de Braquiterapia (Flexitron) y Teleterapia (Infinity), comprobando su funcionamiento y bloqueo, conforme a las opciones de selección y opciones de bloqueo. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPlu4dBHoy3HNvVPrCFKAI5kC-QklJPpmI
2026-04-30 13:26 | 3681 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Ajuste servo 2T y optimacion GUN | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM0R7uqy1qM9ABI-GVIB60ltH_9P5QyJQk
2026-05-04 08:57 | 3682 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 |  | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP75VKN16jmYXSa9PNnOUFT9EhOkiR6KvE
2026-05-05 11:16 | 3683 | 10046 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se efectua medición de bending sin tener presencia de algun problema. Además se.verifica trabajo de panel Xvi en comparación con IVIEW , sin presentar diferencias. Se mantiene el equipo XVI en espera de.repuestos. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPJMkyJfRqPTVi5G9LYzKsm1tv70S9R2T0
2026-05-06 10:19 | 3684 | 10045 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-153935 | se asiste para realizar el cambio del protector led, tarjeta de control led del cabezal agility, ajuste del sistema agulity, verificación de campos. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOkTlSyT0XbJQ6DVOqlQup9hEtTxLytN8c
2026-05-06 17:39 | 3685 | 9967 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Ajuste Cámara Iview Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOv9BnL5Qckx2ioFGHD_D4oxEuXjXrNYVw
2026-05-07 16:17 | 3686 | 10081 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | se reporta accidente de presencia de líquidos entorno al cabezal (paciente se orino) se realiza la asistencia al equipo a investigar la magnitud del problema | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO70DuTKdjaRF1kqHmQl5a0PEghm39_3JI
2026-05-07 22:30 | 3688 | 10070 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Se realiza calibración del Hexapod siguiendo el procedimiento de Elekta. Al finalizar la calibración, se presenta un error persistente de tolerancias. Tras la investigación, se determina que el sistema se encontraba corrupto, por lo que se reinstala la configuración de iGuide utilizando el CD correspondiente. Posteriormente, se realiza nuevamente la calibración de forma exitosa. Finalmente, se entrega el sistema a FM para la ejecución de pruebas de verificación, quedando todo operativo y conforme. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPqq6MbhKUUwdoYaJAJaF-xx8O904Dzh5I
2026-05-09 12:01 | 3691 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Se coordino para que especialista asiste.hoy AM y verificar lo reportado por Ingeniero Carlos Carrasquel en su visita ayer viernes 8 de.mayo de filtracion en sistema de.aire acondicionado del Bunker Posteriormente se me informo que el sistema quedo operativo tras reemplazar la bomba de condensado del sistema, se realiza el chequeo de funcionamiento conforme y se hace entrega a FM Camilo de.la Barra el cual da conformidad al trabajo efectuado quedando sistema operativo. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPEbtTlsVo1TO74H0laP_0RbE9LzWsoOxY
2026-05-11 09:19 | 3692 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se asiste en la partida de equipo se ajusta energia de.6 mv , conforme. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMyC4jbQBKIO9Tqq0nmaM7h7dDIEQVbxLs
2026-05-11 15:15 | 3693 | 10088 | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Cambio de Mirror y Projector Led | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMK_9K5Kms3AqvOOaADyvFGsGi6xAFH164
2026-05-12 10:18 | 3690 | 10065 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | se realiza visita para ajustar y verificar el freno y movimiento longitudinal de la camilla de tratamiento, se realizan pruebas y la camilla esta operativa. se realiza el cambio de los ventiladores fans de las LMD este cambio fue sugerido de manera preventiva por elekta el cual lo comunico con un caso predictivo. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMBn4lCGB_LyJw4PmqswIWGRSlnjerWnRs
2026-05-12 12:33 | 3687 | 10080 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Solución con reparar Botón de parada del HHC precise | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP0svvSY8L2bMtnMBMmZlPKQZIucTlbEOo
2026-05-12 14:32 | 3694 | 10086 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | N/A | se revisa configuracion de servidor suncheck, el cual fisicos reportan que no estaban llegando las imagenes realizadas desde el iview las cuales se almacenan en mosaiq. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPqZ5U0YOeAKM2CkaNRqBrZnon3sF9wd0Q
2026-05-13 20:55 | 3695 | 10046 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se efectua reemplazo de PCB ARM CONTROL BOARD de panel XVI posteriormente se efectua calibtacion de la misma y se entrega equipo.a FM para sus controles de calidad. Se informaran novedades posterior a sus controles | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM8Hk5xfoi6NE2BzQv1qIvohDHi2hbplm4
2026-05-14 08:08 | 3696 | 8798 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Se realizan pruebas con cable Utp cat6e para conexion entre Kvms del equipo clarity | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP37UcZKXqOckiQ5ilePStOr0Vb8cO2GJE
2026-05-14 08:07 | 3697 | 10100 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Remplazo de monitor interior de bunker lado A | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMO_m3PmGqnvnvZKPbORLvAa9v6OY9dZeU
2026-05-14 08:57 | 3698 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | se realiza la optimizaccion y verificación de las energias de 6MV, 10MV y 6FFF. se realiza inspección del tubo de rayos X verificando los logs de errores. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNxZn8jI_GyneLE1p0ODNdL5cHwOEXoulA
2026-05-15 17:32 | 3700 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-1 | se realiza las mediciones, toma de datos y documentación del procedimiento enviado a CLC por el tema del generador. se realizan obtención de datos, fotos y comprobación de logs y regustro de las fallas presentados en el generador. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOGlYt7pqugwRrXiPaHipqZSmhTIxivqYk
2026-05-15 18:14 | 3704 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | N/A | Se realiza mantenimiento al Chiller y a los diseñas de A/A del HCM, se cambia bomba de condenado del A/A de la saña de servidores, se instala resistencia al chiller y se cambia filtro. posterior al trabajo de chiller se realizan pruebas con el Linac funcionando correctamente. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOgGPjeygt7Przk7dgi-PYT2ji720sMbz4
2026-05-15 21:12 | 3699 | 0 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Se realizo MLG del Iview | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMxPCAPALvCer0Pt_Ro0Ka6s0lg10gltLo
2026-05-15 20:28 | 3702 | 10112 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Se realizó optimización de energía debido a desviación en dose rate mon, encontrándose el dose rate por debajo del valor nominal indicado. Por lo anterior, se procedió a efectuar la optimización de energía correspondiente. Posteriormente, FM realizó pruebas de funcionamiento del equipo, verificándose operación normal y sin nuevas anomalías. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPZxythjTGW2aavrC0jYWNGFc0ccJUOQ2U
2026-05-15 20:28 | 3701 | 10111 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Se realizó revisión del generador debido a presencia de mal olor en sala de máquinas, similar a desagüe y/o componente quemado. Se inspeccionó visualmente en busca de ingreso de agua o humedad, además de revisar tarjetas, ánodo y cátodo, sin encontrar anomalías en esos componentes. FM realiza pruebas encontrándose todo en orden. Durante la inspección se observó que el sistema de aire acondicionado estaba expulsando una cantidad considerable de agua, por lo que se dejó el generador un poco más alejado como medida preventiva. Posteriormente se revisó el inconveniente reportado en el panel, relacionado con falta de movimiento en posiciones M, S y L y al guardarlo. Inicialmente apareció el error una vez. Se retiraron las tapas para verificar concordancia entre láseres y LEDs de la ACB, encontrándose todo en orden. Luego se realizó calibración por software y, tras múltiples pruebas posteriores, la falla no volvió a presentarse, aunque podría tratarse de una condición intermitente. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP3yc69ZtmRv9f7iDXAC-ANXO6ZFA7SDXQ
2026-05-17 13:37 | 3706 | 10111 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Se chequea aire acondicionado general el cual se limpio circuito y filtros, Además se limpio el circuito de sala de maquinas el cual se desarmo que presentaba circuito tapado por eso se.prodicia el.rebalse y la bomba no era capaz de suplir el desagüe. Además se efetuaron la limpieza de los filtros que presentaban alto nivel de polvo lo que se rexomiendaa una mantencion mas periódica debido a la alta acumulación de polvo en suspensión. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DN-Vq9aHQklPfUkhXkU-beRqifwzGcGAEY
2026-05-18 11:48 | 3705 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | Se realizó mantenimiento Preventivo LINAC - Agility | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM4eZTOjQ-4axceMF4jVzSHcbzO8v6ABiA
2026-05-18 20:37 | 3707 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Se asiste aconpañamiento a base line suncheck con iviewGT en el transcurso del proceso el iViewGT presenta falla de comunicacion en toma de imagenes con Vmat arco/arco se informa a FM y se elevara el caso con elekta. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMZW71AWW-zHeqDzgYBNBmiK3AQFMB7DXc
2026-05-20 09:54 | 3709 | 10115 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Se asiste a sitio por problemas de chek fail HT2, se cambia PCB DOSE B y se ajusta Pressure de la camara con un barometro externo y se entrega a FM quienes ajustan camaras ionicas, se realizan pruebas con resultados satisfactorios. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOYpiuasPwlQgEWSbfyVj9oePmOWm2n6JY
2026-05-20 09:46 | 3708 | 10113 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | se realiza optimizacion y verificación de perfiles en las energias de 10MV y 10FFF las cuales presentaban aleatoriamentw el inhibit de 2R dirantevtratamientos. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNdjoFl8KSIjoKJCREV8GNgL3Z2NbElFHk
2026-05-20 12:41 | 3710 | 10118 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | se realiza la verificación y corrección del dose rate mon de las energias reportadas | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMLp-wGQWzntnxxkBpJR4CyM272hg8G3_A
2026-05-25 11:55 | 3711 | 10125 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Aumento de pendiente del contenedor del aire acondicionado. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMHnJgbLnJmnnxm1EqPEBBFYKBOodpkwJE
2026-05-25 11:45 | 3712 | 10126 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | Se asiste a sitio para verificar problema reportado de pérdida de lámina 12 Y1. Se realiza prueba de Agility Test con el objetivo de verificar posibles fallas asociadas al banco de láminas o al sistema de reflectores. Durante la ejecución del test, este finaliza correctamente, identificándose únicamente dos láminas fuera de tolerancia, las cuales podrían mantenerse en observación para seguimiento. Por otra parte, se revisan valores de reflectores para revisar los precedentes e intervenir en otra ocasión ya que por temas de agenda de pacientes no hay tiempo para intervenir actualmente. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOaIRP-G2nUhoMiehABNWj4kna3M5tFcgM
2026-05-25 13:16 | 3713 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Ajuste de Energía de 6 Mv Infinity | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP7ApNJWXlAksAh8bYOgETWcLcnk0FlkVw
2026-05-26 08:52 | 3714 | 10125 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | El dia de ayer AM Servicio Técnico E&G asistio para verificar lo reportado y efectuo un ajuste en la.bandeja de recepción de agua , quedando funcionando correctamente , de igual forma asiste especialista HANSS ALEGRIA en horario posterior a tratamientos de paciente como.se.indico por parte de equipo de FM , el cual chequeo el trabajo efectuado y confirmo el funcionamiento operativo del aire acondicionado. que hasta el momento no se ha vuelto a reportar el goteo irregular. Se mantendrá en observacion. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPk8O-_6xvQ55ukFFRw9KFnxq8knChfuRE
2026-05-26 13:36 | 3715 | 10134 | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Falla Low Dose Rate Channel A y B | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNxsAFuLaT7Qni7XdtyJ3UhdbMgJtFLF6E
2026-05-27 11:23 | 3717 | 10135 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-153935 | Se realiza optimización de energías de 6MV y 6FFF y se entrega a FM. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOc-Auaa-ssLsbwoQXSczkxLuZ_iZJw1Kw
2026-05-27 11:22 | 3716 | 10137 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | Se asiste a sitio por falla "LCD Dose Monitor" durante el inicio del Linac. Durante la inspección se identifica falla en el módulo BMDM (BEAM MU DOSE MODULE), el cual se encontraba sin batería, impidiendo su correcta inicialización en el sistema Integrity. Se procede con el reemplazo del BMDM y posterior verificación operativa. Tras la intervención, el equipo logra inicializar y encender correctamente, quedando operativo sin presentar nuevamente la alarma reportada. FM realiza prueba de funcionamiento inicial sin inconvenientes. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO2uJJFPddTZip2G6Q0oTTm-jCulUrbXps
2026-05-27 13:58 | 3719 | 10140 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | N/A | se revisa pc xvi el cual cliente reporta que no deja trabajar debido a almacenamiento lleno en la unidad C en el cual se encuentra el sistema operativo, se realiza chequeo de carpetas encontrando carpeta backup del sistema XVI en la unidad C, se configurar sri.ini para apuntar backup hacia el disco secundario de mayor capacidad. se traslada backup anteriores a disco D. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMPOSiDy17rIPFw5hyqP5bgnCWt4HX_79o
2026-05-27 13:02 | 3718 | 10142 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Inspección visual del equipo por olor fuerte. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMwWPr6UBZ6ftK9LJQOCzfWM_dBWf4b5bY
2026-05-29 00:29 | 3720 | 10065 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Cambio de Freno Longitudinal de la camilla Precise | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMXoOqNVrAJpxt6_0cVL7VeBQS6itmPN8U
2026-05-29 10:11 | 3721 | 10148 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Asistencia remota via whatsapp por problemas de fixed video, se recomienda apagar y revisar a primera AM | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNLKCZzCkEzpJq1Bs2XJ1d1Lc44u43LKLI
2026-05-29 14:39 | 3722 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | APOTECA-CHEMO | Se realiza toma de datos de 4 viales entregados, luego en robot se toma peso de viales, se registra un problema con vial Nestafar e Irinotecan. Luego se cambia cable de red categoría 6E y se prueba con usuario Planadmin la conexión a Oracle, la cual fue exitosa. Luego en UPO se restablece conexión con el aplicativo Meta y se soluciona lo reportado. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNstJ3JBj0YOKGhGF5IHC0dbnLjajISFTc
2026-05-29 20:35 | 3723 | 10148 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Se asiste a sitio por repetida falla en MLC, la cual provoca pérdida de comunicación de la cámara, mostrando una “X” en Integrity. Siguiendo el troubleshooting indicado en manuales de Elekta, se procede al reemplazo de las tarjetas PCB Router y CCU. Posterior a la intervención, el equipo es entregado a FM para continuar con la agenda de pacientes. Nos quedamos hasta el término de la jornada, sin registrarse nuevas fallas y encontrándose el funcionamiento dentro de parámetros normales. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNLsiy9WT-i8KtnaE74xOhGtxuiACsEtPM
2026-06-01 13:36 | 3724 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | se realiza la auditoria programada a solicitud del cliente. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNOEl3j4dTd18jgJ71x-KIQZj_cheOI4Cg
2026-06-01 13:35 | 3725 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-152171 | se asiste a revisar la reportado por alta temperatura del tubo de rayos X. se revisa y se limpia la rejilla de ventilación del tubo de rayos x y se verifica su comportamiento. el equipo funciona sin novedad ni problema | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO7WNLCJhSJU9GLz4nZxnTDrdu-S6f71_w
2026-06-01 13:22 | 3726 | 10137 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | Se asiste a sitio por problemas de lcd dose y mlc reset, se cambia BMDM y se realizan pruebas con resultados ok. se entrega a FM el cual hace sus pruebas estando todo ok | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNt6ZfCAi6Qo6tvO_v--sTi5qeRT-zXnnU
2026-06-01 14:43 | 3727 | 10151 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se asiste a verificar lo reportado lo que se aprecia HANDHELD inoperativo posterior a la caída del mismo. Se solicitó repuesto a santiago el cual se efectuo el reemplazo y posteriormente pruebas operacionales OK , quedando operativo. Posterior a a las pruebas de control hubo un microcorte de poder el que apago el equipo y se tubo que reiniciar controles diarios lo que produjo un retraso en la entrega. Equipo operativo. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPFmzISOWmOlItq2yAl3fklFhDMmP1hYqk
2026-06-01 17:26 | 3728 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | N/A | Se realizó: -Instalación de Apoteca Manager y M@A CPU IP: 172.16.1.30 -Instalación de Apoteca M@A CPU IP: 172.16.2.181 | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOddrRQVkzBmsczCebQD2f-pWAbp3zXRao
2026-06-03 13:50 | 3733 | 10093 | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Cambio de Pancake motor | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNfqE0l2tntFwD99pkg-TTL_jeuGlFTzB4
2026-06-03 13:36 | 3732 | 10150 | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Cambio laminas1 Y1 y 15 Y2 Cabezal Agility | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNIf4e02d8wCjyafJqEp5SuRUlK5AlOcDY
2026-06-03 13:22 | 3731 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Inhibit Pressure 1 | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMmcHMVU7EUfGoSzxZ8yqRBx0opysX7WLA
2026-06-03 12:45 | 3729 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Cambio De frenos | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPNy2i3joPYm2iLAupSaI0HGSWUsx3Jgq4
2026-06-03 15:33 | 3730 | 10157 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Verificación de funcionamiento Hexapod | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOqvnygEeI7nE2XCAScM4aviQfL3IeyBsM
2026-06-04 10:12 | 3735 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Mantencion Planificada de 6 meses equipo Infinity | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOCvDAN4NxHHH7x9SCkHDQamfT-0ISRkxA
2026-06-04 10:01 | 3734 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Ajuste de Energía equipo Infinity | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOifgQcgGZB543O3f6U48S4yYLjmM-6fgM
2026-06-04 11:09 | 3736 | 10161 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | N/A | se realiza apagados forzados y desconexion de cables en trm del bunker para forzar imagen en televisor | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNdPXDncMuoBAx5tQ5dCP57LkVCPcmGnGY
2026-06-04 18:03 | 3737 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | N/A | Se realizó revisón de tornillo sector balanza PS1, equipo queda operativo, pero se detecta tornillo rodado. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNqwo16LPQI__SPqDSykV_ISs1VvIwaVdk
2026-06-05 14:35 | 3739 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | APOTECA-CHEMO | Se calibran las etiquetas de 4 viales: Irinotecan Pharmatech Etoposido Blau Metotrexato Blau Nestafar Pharmatech Para los 4 viales se hizo, calibración de etiqueta y pruebas de componente en robot. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOn5OcHjyQVoARUp1bgAGE4n0YIvV7Mnx0
2026-06-06 15:14 | 3738 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 |  | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPWxzz3GczsERFVO07uxpVn-rJMz3SlV4s
2026-06-06 15:14 | 3740 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | Mantenimiento y Cambio De DLG/Diaphragma PCB | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPyGFm5Gf6pwLnMrHywQmxmNbCWqbB0JvE
2026-06-06 14:13 | 3741 | 10164 | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | OIS-HCM, TPS-HCM | revisión estación mosaiq y rtp99 | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO5Fy3Y-jMcZES0zbiwm77KDeXzijTN2Pk
2026-06-08 09:56 | 3742 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Reinicio y Calibración del Generador XVI | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMXM_QwWjxdKDMnAfs8QQDF9bM-muT87F4
2026-06-08 22:12 | 3746 | 10131 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se efectua chequeo de Fuente de filamento del magnetron. Posteriormente se efectuan 6 tratamientos de pacientes guardados en servicio sin presentarse Inhibits Magfil Ctrl. Se mantendrá en observación. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPu2GhPVL3o14TvnNNgje3n5rP4KmoKi3k
2026-06-09 08:59 | 3745 | 10175 | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | serealiza el ajuste de la tensión del freno longitudinal ya que se encontraba un poco flojo. se realiza pruebas con ayuda del dinamometro ajustando la tensión del freno | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMBrqzGZZzIYvOLOVAEsVVl0VpnyD3CntA
2026-06-09 13:36 | 3747 | 10083 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | N/A | se realiza instalacion de monaco version 6.1.2 en estacion z8 g4 que se encontraba en desuso por parte del cliente, con esta instalacion se renueva el antiguo monaco 1, quedando la nueva estacion como actual tps 01. se realiza cambio de ip de .22 a .17 y se activa rdp para futuro soporte. adicionalmente Fisico Erick Salcedo solicita instalacion Mosaiq en la antigua estacion z840 por lo que se instala sin inconvenientes. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOIaP8to_Iuy27m-9rTdL5yd_4ktFKzR8Q
2026-06-11 22:34 | 3749 | 10190 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Se asiste por falla en MLC lamina 32 Y2 trabada durante tratamientos, se efectua Cambio de motor kit , posteriormente se hace ciclaje y se efectuaron pruebas con pacientes grabados a servicio que fallaba lamina 32 Banco Y2 , y sin presentarse el problema, equipo operativo. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPx7KkVTFpWKgNy0UZ5-n-Cyiozlom2PsY
2026-06-12 13:21 | 3748 | 10173 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-153935 | Se asiste por brazo xvi que se encontraba inoperativo, se encuentra un switch accionado por una tapa, se reapreta la tapa y se ajusta el switch volviendo el movimiento del panel. ademas, continua el problema del pin lock, se cambia el pin locking solenoid sin resultados satisfactorios | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPzOoBDdBeN1AI72RVW65VOBFlKCO1NAOw
2026-06-12 16:30 | 3750 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | APOTECA-CHEMO | Test de componente - Oxaliplatino BLAU | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMko5KOcJUuuzjcCBJ4rA4JGbAn1n7YVk8
2026-06-13 13:36 | 3751 | 10193 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | Se asiste en forma remota a FM Gabriel Zelada indicándole las acciones para resolver interlock Gas Press, quedando nivel SF6 en parametros al limite , igualmente equipo quedo operando en forma normal , se.recomienda efectuar la recarga de botella de relleno de SF6 , a la brevedad, objeto no se vuelva a presentar dicho interlock. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOS6-enMoYhUBssbB8ZQsM9cQ3yTBclZjQ
2026-06-13 19:30 | 3752 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | se realiza la mantencion preventiva correspondiente por calendario | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM7xoUo_Kr5s9lyki4Pol0S8nXJbSvbDmM
2026-06-13 19:29 | 3753 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | mantencion preventiva de los sistemas XVI e iView GT | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMXzr4uugk2YFMOWtBm-GehERQkRdkmJ1c
2026-06-15 08:38 | 3754 | 10193 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496, Linac-152171 | Se efectua chequeo de gass Sf6 reportado el sábado por FM , en Versa Norte encontrando nivel.normal 0 9 PSI Además se.acompaña.a.fisico.en chequeo de laa partida de equipos y chequeos diarios con resultados satisfactorios , se Acompaña a tratamoento de.promer paciente sin novedad. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DP9zLU4-bRDrQrhVzT8Z589ePjom-owhJw
2026-06-15 13:47 | 3755 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD) | Linac-201110 | Ajuste Tuner Preset equipo Compact | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMswS-xkCrcu0aBqOs92KSRc83Kh2MdlGY
2026-06-15 15:26 | 3756 | 10193 | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | se realiza investigación de la alarma reportada, se pudo constatar que el problema era el límite inferior del manómetro el cual estaba muy ajustado, se realiza la corrección según manual de servicio y se corrige el inhibit dejando el linac operativo | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNZ7iTXZWASF1hJXQjH5SFBmcR7loSyfgg
2026-06-17 12:06 | 3760 | 10188 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | Se realiza optimización del Gun Servo para las energías de 12 MeV y 15 MeV, ajustando los parámetros operativos con el fin de mejorar la estabilidad y el desempeño del sistema. Posteriormente, se verifican los valores obtenidos, confirmando que las energías quedan dentro de los parámetros de funcionamiento establecidos. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOG3GGfDQVdXk5RXyWgEL0Y9ExX69HexCc
2026-06-17 10:46 | 3759 | 10146 | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Cambio RF Output Window equipo Infinity | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOM_BIMfi1WdqjtQx8f5YbSMOrYwuI2JEo
2026-06-17 10:34 | 3758 | 10062 | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | CAMBIO DE ODI EQUIPO INFINITY | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DN5TS93KMTCMQT52V7UmFwP_df9JHywY-U
2026-06-17 14:52 | 3761 | 10197 | FINISHED | INRAD | N/A | se desmonta pc rt para diagnosticar que puede estar provocando la falla, se visualiza pasta termica de procesadores totalmente seca por lo que se realiza limpieza superficial. al encender equipo bios del sistema indica que uno de los discos se encuentra en mal estado por lo que hay que reemplazar. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DM7b_LltLkMh3Espw4FG1BhBsv7Ruw2UEg
2026-06-19 18:05 | 3764 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | HDR-FT02181 | Desconexion aleatoria de TDU Flexitron | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO3oS9LqMbemnDQQk7PpSMfMeTbGyaAfTk
2026-06-19 16:54 | 3763 | 10204 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | N/A | se revisa servicios, antivirus y unidades compartidas. se deshabilita servicio de windows "connect device platform" para evitar bucle de conexion a unidad compartida. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNpQnacFUfa06Y5kaxRjSQyRuRilOHeX3Y
2026-06-19 19:57 | 3765 | 10165 | FINISHED | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA) | Linac-154325 | Cambio de Panel Iview | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DONwXQ1Du0__c8QIsTQrgbzPO7F5RUwJZQ
2026-06-19 19:34 | 3766 | 10199 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Se realiza ajuste en Integrity del i262 p1 para resolver el problema de Target Chk. Se modifican valores para energías de fotones y ē; Se realizan pruebas de funcionamiento por parte de FM (DailyQA y verificación de perfiles). | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNt-VnpZJqlMJYkC2eUoodEuJ0twrbYJTE
2026-06-19 18:45 | 3762 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES | TPS-HCM | Cambio de placa madre y fuente de poder | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMd1MaLddHPBQwYvDtzWw89C2YoCkunDDg
2026-06-22 09:23 | 3767 | 10208 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | se realiza la optimizacion del gun para las energias de 6MV y 10MV | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO9-LSwGVtnEF34WXjGVIZuRNROGIWKYXo
2026-06-22 09:23 | 3768 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO | Linac-109496 | se asiste al inicio del linac, se reporta falla en el calentamiento del tubo de rayos x, se reinicio el generador, se reinicia el sistema xvi y se realiza movimientos de pisicion del panel xvi logrando sacar la falla | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOu_y_TC2cxu1-wc2O0EAAA9PwkqxPMusI
2026-06-22 10:37 | 3769 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | APOTECA-CHEMO | Se realiza test de componente con Citarabina 500mg 10mL Blau Luego de no identificar en ID etiqueta, se recalibra la misma. Luego de recalibrar etiqueta, el vial tiene manejo correcto en todas las posiciones de robot y logra identificación correcta. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMuJEm3TkI8KmE5I2cAu4kvtYEHTiHq40I
2026-06-24 07:30 | 3770 | 10199 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Confirmación de desgaste Target check | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNnae-rbspBA2m1lfuduYI0zUhP8HQ3ZKk
2026-06-24 08:20 | 3771 | 10199 | FINISHED | UC CHRISTUS - SCA | Linac-109256 | Ajuste de tarjeta drive y Facias | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNX01aWQZa56NzbC2gtK79lmy6-ZuFmdT4
2026-06-25 08:44 | 3772 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-153935 | se asiste por lo reportado por fisicamedica lo cual indica equipo detenido en el sistema de adquisicion de imagen XVI | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DOxZoOmcL9e12U-8CN1ipOxfn5SKkjjJT4
2026-06-25 14:02 | 3773 | 10220 | FINISHED | CLÍNICA LAS CONDES | CLC-2 | Se asiste a sitio por problemas de MLC y al llegar el equipo de FM ya habia resuelto reiniciando el equipo y se mantendra en observacion. | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DNjc-oyOA_J5crfpawJcSZ8BK5zRJb59L0
2026-06-25 23:33 | 3774 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | Instituto Nacional del Cáncer (INC) | INC-156473 | se eealiza la toma de datos según el CAT del MV ISO para su verificación y estudio por parte de elekta | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DO6huYRGEMLA9TRFVxLZsiHrHZwD05b-Mg
2026-06-26 18:32 | 3775 | 10054 | FINISHED | RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR | Linac-156187 | Verificación Inhibit Embrague de Mesa y Dose rate Mon | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DN-ceATCJ_fz-9CyY5TIe6K5HicTsPPVv8
2026-06-27 17:05 | 3776 | 10227 | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | Problemas con XVI error 40 | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DPKx7sCsdsO_KtXuMdOYjtX96NdwJzRXsk
2026-06-27 21:18 | 3778 | Tarea Sin Ticket | FINISHED | UC CHRISTUS - CECA | Linac-109374 | se realiza la mantencion preventiva del linac infinity HD y su sistema Agility. realizando el work flow completo del agulity, se realizan verificación y pruebas en el sistema comprobando su correcto funcionamiento | https://mail.google.com/mail?extsrc=sync&client=docs&plid=ACUX6DMk6pIwtjRqfHeNAWkmHy62dwV5P-OhMV8

## DB_Tickets_Zendesk
Ticket ID | Asunto | Estado | Prioridad | Tipo | Creado (Fecha) | Actualizado (Fecha) | ID Organización | ID Solicitante | ID Técnico | Tags | Custom Fields (JSON Dump)
9821 | solicitud cambio de thyratron | pending | urgent | incident | 2026-01-20 10:45 | 2026-01-20 11:36 | 14742026913435 | 38368479928987 |  | acelerador_lineal, braquiterapia, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9817 | Solicitud de conexión para el TRM | pending | low | incident | 2026-01-19 12:29 | 2026-01-19 12:32 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9816 | Falla del tubo de rayos X | new | urgent | incident | 2026-01-15 15:19 | 2026-01-15 15:24 | 14741593614363 | 35062929091611 |  | citrix, elekta, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9812 | Table long | solved | high | incident | 2026-01-14 14:01 | 2026-01-15 16:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9811 | Se solicita calibración de láseres de sala de equipo Versa | new | high | incident | 2026-01-14 13:03 | 2026-01-14 13:03 | 14741318546075 | 36182421530907 |  | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9809 | Panel iview | open | normal | incident | 2026-01-14 10:45 | 2026-01-15 10:48 | 14741543428379 | 26080982926747 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_de_imagen_portal_iview, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_portal_iview"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9809 | Panel iview | open | normal | incident | 2026-01-14 10:45 | 2026-01-20 10:41 | 14741543428379 | 26080982926747 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_de_imagen_portal_iview, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_portal_iview"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9807 | Equipo no logra iniciar | solved | high | incident | 2026-01-13 11:09 | 2026-01-15 12:02 | 14741318546075 | 36182421530907 | 22297930568347 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9807 | Equipo no logra iniciar | closed | high | incident | 2026-01-13 11:09 | 2026-01-18 12:26 | 14741318546075 | 36182421530907 | 22297930568347 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9806 | Interlock PRF En Chk | pending | high | incident | 2026-01-12 23:27 | 2026-01-15 15:27 | 20265216319003 | 20254050952987 |  | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9805 | System on water temp | solved | high | incident | 2026-01-12 11:14 | 2026-01-14 18:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9804 | Calibración hexapod | solved | high | incident | 2026-01-09 17:18 | 2026-01-15 15:06 | 20265216319003 | 20254050952987 | 22297930568347 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9804 | Calibración hexapod | solved | high | incident | 2026-01-09 17:18 | 2026-01-17 15:45 | 20265216319003 | 20254050952987 | 22297930568347 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9801 | Gantry Stop-Infinity detenido - se requiere atencion en terreno lo antes posible | closed | urgent | incident | 2026-01-08 19:18 | 2026-01-13 13:27 | 14741593614363 | 20254050947483 | 22297930568347 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9800 | Solicitud de actualizacion de licencias productos Sunnuclear | new | urgent | incident | 2026-01-08 14:25 | 2026-01-08 14:25 | 14741593614363 | 20254050948123 |  | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9799 | Interlocks MLC VERSA 1 | solved | high | incident | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-15 12:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 22297930568347 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9799 | Interlocks MLC VERSA 1 | closed | high | incident | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-18 12:26 | 14741389938587 | 20254020292379 | 22297930568347 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9796 | Gantry Stop aleatorio en CL2 Infinity | closed | urgent | incident | 2026-01-06 13:33 | 2026-01-13 13:27 | 14741593614363 | 20254050947483 | 22297930568347 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9795 | Infinity se apaga solo | new | urgent | incident | 2026-01-06 11:28 | 2026-01-06 11:28 | 14741593614363 | 20254050947483 |  | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9792 | Perdida conexión Axesse | new | normal | incident | 2026-01-05 14:08 | 2026-01-05 14:08 | 14741297259931 | 23562920769947 |  | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9785 | Maquina se reinicia sola | closed | normal | incident | 2025-12-30 14:22 | 2026-01-10 16:35 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9783 | advertencia Replace Filter - SunSCAN | pending | high | incident | 2025-12-30 12:48 | 2026-01-07 19:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 14734559344539 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, storage, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9782 | falla humidificador y AACC del bunker del Infinity | closed | low | incident | 2025-12-30 12:17 | 2026-01-06 17:23 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, linac, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9781 | Equipo detenido por Problema con "Tasa de dosis baja Canal A" y B | solved | urgent | incident | 2025-12-29 17:54 | 2026-01-15 15:12 | 14742026913435 | 38368479928987 | 22297930568347 | acelerador_lineal, braquiterapia, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, requerimiento, si, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9778 | Reaparición falla “Gantry Stop” – CL02 Infinity / Ticket 9774 | closed | urgent | incident | 2025-12-29 17:02 | 2026-01-10 14:33 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, linac, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9775 | DOSE RATE MON 6MeV INFINITY | closed | normal | incident | 2025-12-24 17:41 | 2026-01-02 14:44 | 14741297259931 | 20254050952347 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, infinity, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9774 | falla Gantry Stop - no puedo hacer QA de paciente - Equipo detenido | closed | urgent | incident | 2025-12-24 17:40 | 2025-12-28 21:47 | 14741593614363 | 20254050947483 | 20210900681499 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9770 | Water Temp | closed | urgent | incident | 2025-12-22 15:44 | 2026-01-11 14:50 | 20265216319003 | 20254050953243 | 20210900681499 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, problema, si, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9764 | Multiples interlocks mas charco de agua en sala de maquinas de origen desconocido | closed | urgent | incident | 2025-12-19 11:52 | 2025-12-26 15:25 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, hexapod, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9762 | Solicitud de MP Flexitro | new | normal | incident | 2025-12-18 13:00 | 2026-01-14 15:13 | 14741297259931 | 20254050952347 |  | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9751 | Table long | closed |  | incident | 2025-12-15 12:28 | 2025-12-15 20:39 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9749 | Dose rate mon | closed | urgent | incident | 2025-12-12 12:27 | 2025-12-20 16:13 | 14741597726619 | 20254020299291 | 22297930568347 | acelerador_lineal, elekta, físico, hexapod, iview, no, problema, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":""},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9748 | Importación plan respalado | closed | low | incident | 2025-12-12 11:50 | 2025-12-26 12:20 | 14741543428379 | 40109334283675 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9746 | Panel de control lateral de camilla está suelto | closed | normal | incident | 2025-12-11 17:40 | 2025-12-16 15:54 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9745 | Interlock Table Long | closed | normal | incident | 2025-12-11 15:02 | 2026-01-10 16:35 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9743 | Switches sin luz | closed | low | incident | 2025-12-11 13:01 | 2025-12-26 12:20 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9742 | Conebeam presenta artefacto | closed | high | incident | 2025-12-10 20:25 | 2025-12-21 17:48 | 14741318546075 | 36182421530907 | 20210900681499 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9740 | verificacion configuracion del Baseline del test de Hancock MLC Suncheck del Infinity | open | urgent | incident | 2025-12-10 15:37 | 2026-01-06 15:56 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, requerimiento, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9740 | verificacion configuracion del Baseline del test de Hancock MLC Suncheck del Infinity | pending | urgent | incident | 2025-12-10 15:37 | 2026-01-19 12:01 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, requerimiento, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9739 | Pantalla de acelerador sin señal | closed | high | incident | 2025-12-10 14:57 | 2025-12-14 15:45 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_ccp, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_ccp"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9737 | Versa se apaga de forma espontanea | closed | urgent | incident | 2025-12-09 19:09 | 2025-12-14 15:45 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, linac, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9734 | Solicitud de colaboración para prueba de interruptores de emergencia del acelerador lineal | closed | normal | incident | 2025-12-09 17:27 | 2025-12-16 15:54 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9733 | ruido muy fuerte al girar el gantry del Infinity - por favor investigar | closed | normal | incident | 2025-12-09 14:45 | 2026-01-10 14:33 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, infinity, linac, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9732 | Falla XVI - Fault 33 - despejada gracias a FM Camilo de la Barra | closed | high | incident | 2025-12-09 13:56 | 2025-12-20 15:13 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | elekta, físico, infinity, integrity, iview, linac, no, problema, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9731 | Falla en panel iview | open | urgent | incident | 2025-12-09 12:42 | 2025-12-30 20:30 | 14741318546075 | 36182421530907 |  | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9724 | falla intermitente del sistema de audio que dificulta oir al paciente del CL02 Infinity | pending | high | incident | 2025-12-04 13:37 | 2025-12-09 15:03 | 14741593614363 | 20254050947483 |  | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9723 | Problemas MLC Infinity | closed | urgent | incident | 2025-12-04 11:10 | 2025-12-20 16:13 | 14741297259931 | 23562920769947 | 27816237178267 | cabezal_agility, elekta, físico, infinity, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9716 | Notebook de qa no carga | closed | normal | incident | 2025-12-02 11:48 | 2026-01-03 20:17 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9709 | Asunto: Artefacto de anillo en el XVI del Axesee | pending | high | incident | 2025-12-01 11:45 | 2025-12-09 13:02 | 14741297259931 | 20254050952475 |  | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9706 | Problemas en posicionamiento de Hexapod | closed | high | incident | 2025-11-27 19:55 | 2025-12-21 17:48 | 14741318546075 | 36182421530907 | 20210900681499 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9703 | Maquina detenida por falla desconocida | closed | urgent | incident | 2025-11-27 11:27 | 2025-12-02 17:00 | 14742026913435 | 38368479928987 | 19579474867355 | acelerador_lineal, compact, elekta, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":""},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9696 | equipo detenido por problemas con magnetron | closed | urgent | incident | 2025-11-26 13:53 | 2025-12-02 17:00 | 14742026913435 | 38368479928987 | 19579474867355 | acelerador_lineal, compact, elekta, problema, si, tcs | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9695 | Falla HEXAPOD VERSA 2 | closed | normal | incident | 2025-11-26 12:51 | 2025-12-26 15:25 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, hexapod, no, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MX4Z0KY2MHPJMC4ZM7C8T1"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9691 | Interlock D1 | closed | high | incident | 2025-11-25 11:24 | 2025-11-29 12:28 | 14741597726619 | 20254020299547 | 22297930568347 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, requerimiento, rtp99, si, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9690 | 2T 15MeV electrones | closed | normal | incident | 2025-11-25 10:51 | 2026-01-02 14:44 | 14741297259931 | 23562920769947 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, elekta, físico, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9689 | Inestabilidad de los haces de fotones VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-11-24 15:34 | 2025-12-20 16:13 | 14741389938587 | 20254020292379 | 20210900681499 | acelerador_lineal, elekta, físico, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9688 | Falla telemetro VERSA 2 | pending | normal | incident | 2025-11-24 15:29 | 2025-11-29 18:02 | 14741389938587 | 20254020292379 |  | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MX4Z0KY2MHPJMC4ZM7C8T1"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9685 | Interlock Low Water Pressure VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-11-24 12:16 | 2025-12-20 16:13 | 14741389938587 | 20254020292379 | 20210900681499 | acelerador_lineal, elekta, físico, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9684 | Interlock Memoria Acelerador Axesse | closed | normal | incident | 2025-11-24 11:28 | 2025-11-30 15:55 | 14741297259931 | 20254050952347 | 22297930568347 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9680 | Interlock 10. Trp G | closed | high | incident | 2025-11-20 11:24 | 2025-11-30 13:54 | 14741297259931 | 20254050952603 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, requerimiento, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9677 | Problema Mosaiq | closed | normal | incident | 2025-11-19 19:22 | 2026-01-03 20:17 | 14741543428379 | 40109334283675 | 14481448391451 | elekta, error, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9672 | continua falla isocentro kV vs isocentro reticulo (luz de campo) y falla MLC test de hancock, post reparacion | new | urgent | incident | 2025-11-17 18:16 | 2025-11-17 18:16 | 14741593614363 | 20254050947483 |  | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9670 | Dose Rate Mon 10FFF | closed | high | incident | 2025-11-14 16:26 | 2025-11-30 13:54 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, linac, no, requerimiento, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9668 | Falla MLC VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-11-14 14:02 | 2025-11-21 12:06 | 14741389938587 | 20254020292379 | 31525538040603 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9664 | Audio funciona mal | closed | normal | incident | 2025-11-13 13:55 | 2025-11-21 21:17 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | consultas_rt, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"consultas_rt"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9663 | Comando se camilla suelto | closed | normal | incident | 2025-11-13 13:55 | 2025-11-21 21:17 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9661 | Interlock reflector MLC VERSA 1 | closed | high | incident | 2025-11-12 20:07 | 2025-12-20 15:13 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | cabezal_agility, elekta, físico, hexapod, no, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9660 | Falla MLC equipo detenido | closed | high | incident | 2025-11-11 16:26 | 2025-11-29 12:28 | 14741597726619 | 20254020299547 | 22297930568347 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, requerimiento, rtp99, si, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9654 | El PANEL del XVI DEL AXESSE NO GUARDAR COMPLETAMENTE | closed | high | incident | 2025-11-06 20:37 | 2025-11-28 15:07 | 14741297259931 | 20254050952475 | 27816237178267 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9652 | Linac sin pantallas | closed | normal | incident | 2025-11-06 11:56 | 2025-11-14 12:14 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9630 | Problema datos antiguos paciente | closed | normal | incident | 2025-10-28 11:38 | 2025-11-16 15:59 | 14741543428379 | 40109334283675 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, tarea, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9628 | Equipo se detiene por problema en MLC | closed | urgent | incident | 2025-10-27 17:37 | 2025-11-30 13:54 | 14741318546075 | 36182421530907 | 20210900681499 | agility, elekta, no, problema, sinergy, suncheck, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9627 | Asunto: consulta a elekta por comportamiento de DLG | open | high | incident | 2025-10-27 13:11 | 2025-12-17 12:19 | 14741597726619 | 20254020299291 |  | cabezal_agility, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, rtp99, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9626 | Fan Detection Error en CCP VERSA 1 | closed | high | incident | 2025-10-27 12:40 | 2025-10-28 21:04 | 14741389938587 | 20254020292379 | 22968357015195 | closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9624 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Xvi malo | closed | normal | incident | 2025-10-24 17:27 | 2025-10-28 17:47 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9623 | Falla en adquisición de CBCT | closed | normal | incident | 2025-10-24 15:20 | 2025-10-31 18:50 | 14741318546075 | 36182421530907 | 20210900681499 | agility, elekta, problema, si, sinergy, sistema_camilla_precise, supervisor_de_equipo_médicos | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9620 | Problema almacenamiento XVI | closed | normal | incident | 2025-10-23 17:45 | 2025-11-01 18:09 | 14741543428379 | 40109334283675 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9617 | Problemas en posición brazo de tubo de rx | closed | normal | incident | 2025-10-23 11:28 | 2025-10-31 18:50 | 14741318546075 | 36182421530907 | 20210900681499 | acelerador_lineal, agility, elekta, no, problema, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9616 | Equipo detenido por Table Clutch | closed | urgent | incident | 2025-10-23 10:10 | 2025-10-28 15:38 | 14741318546075 | 36182421530907 | 20210900681499 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9607 | Dose rate mon Infinity | closed | normal | incident | 2025-10-21 11:44 | 2025-10-26 13:35 | 14741297259931 | 23562920769947 | 20210900681499 | acelerador_lineal, axesse, elekta, físico, infinity, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9599 | FALLA apagado automatico del Integrity - se requiere asistencia de ingeniero en terreno - Equipo Detenido | closed | urgent | incident | 2025-10-16 18:34 | 2025-10-20 21:45 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | elekta, físico, infinity, integrity, iview, linac, no, problema, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9598 | Upgrade Monaco 6.2.3 Oncorad | closed | normal | incident | 2025-10-16 15:30 | 2025-11-07 12:54 | 14742056643483 | 20254050950939 | 28818463039515 | brachy, comapact, compact, consultas, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, monaco, monaco_tps, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"consultas"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9592 | Interlock Table Long | closed | normal | incident | 2025-10-15 11:39 | 2025-12-13 19:26 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9590 | Derrame fluido sobre gantry | closed | normal | incident | 2025-10-14 14:07 | 2025-10-18 20:09 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | cabezal_agility, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, médico, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9589 | Equipo con error dose rate mon | closed | urgent | incident | 2025-10-14 13:52 | 2025-10-20 21:44 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, problema, si, sinergy, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9583 | "Virtual Memory Threshold Exceeded" en Pantalla del Integrity | closed | urgent | incident | 2025-10-13 11:14 | 2025-10-17 13:40 | 14741593614363 | 20254050947483 | 20210900681499 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9582 | falla detección del panel de kV. Equipo No Operativo | closed | urgent | incident | 2025-10-13 11:02 | 2025-10-17 13:40 | 14741593614363 | 20254050947483 | 20210900681499 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9581 | Problema medicion paciente especifico | closed | urgent | incident | 2025-10-11 14:24 | 2025-10-18 13:00 | 14741593614363 | 35063016361243 | 20210900681499 | cabezal_agility, elekta, incidente, infinity, iview, linac, si, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9576 | Solicitud manejo de cables en sala de comando | closed | urgent | incident | 2025-10-10 12:49 | 2025-11-28 16:59 | 14742026913435 | 38368479928987 | 19579474867355 | acelerador_lineal, braquiterapia, closed_by_merge, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9569 | Ghosting Calibration -XVI | closed | normal | incident | 2025-10-07 16:57 | 2025-10-13 22:24 | 20265216319003 | 20254050953243 | 20210900681499 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9568 | Sonido en el cabezal al girar el colimador | closed | high | incident | 2025-10-07 16:32 | 2025-10-13 22:24 | 20265216319003 | 20254050953243 | 20210900681499 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9567 | Revisión de bomba de agua del equipo SunScan Reservoir | closed | normal | incident | 2025-10-07 14:25 | 2025-12-15 19:17 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9566 | FALLA EN IMPRESORA ZEBRA | solved | normal | incident | 2025-10-06 16:22 | 2026-01-14 13:02 | 14741543428379 | 27800736907291 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9566 | FALLA EN IMPRESORA ZEBRA | closed | normal | incident | 2025-10-06 16:22 | 2026-01-17 13:03 | 14741543428379 | 27800736907291 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9565 | Ayuda ajustando láser | closed | normal | incident | 2025-10-03 14:52 | 2025-10-24 16:58 | 14742026913435 | 38368479928987 | 19579474867355 | acelerador_lineal, compact, elekta, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":""},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9563 | Equipo presenta error de colisión | closed | urgent | incident | 2025-10-03 12:41 | 2025-10-07 15:43 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579504854939 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9560 | Table long | closed | high | incident | 2025-10-02 17:38 | 2025-10-03 20:47 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9559 | falla aleatoria intermitente 2T I ctrl en Infinity | closed | urgent | incident | 2025-10-02 14:29 | 2025-10-17 13:40 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | elekta, físico, infinity, integrity, linac, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9556 | Ayuda ajustando telémetro láser | closed | urgent | incident | 2025-10-01 15:06 | 2025-10-13 14:19 | 14742026913435 | 38368479928987 | 19579474867355 | acelerador_lineal, braquiterapia, closed_by_merge, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9555 | Movimiento vertical de camilla precise no funciona | closed | urgent | incident | 2025-10-01 11:23 | 2025-10-17 13:40 | 14741597726619 | 20254020299291 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, hexapod, iguide, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":""},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9548 | Dose Rate Mon 6FFF | closed | normal | incident | 2025-09-26 18:00 | 2025-10-20 21:44 | 14741297259931 | 20254050952347 | 27816237178267 | acelerador_lineal, axesse, elekta, físico, infinity, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9545 | Equipo se detiene en Dose rate mon en cada campo | closed | high | incident | 2025-09-26 11:26 | 2025-10-17 13:40 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, no, problema, sinergy, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9544 | Falla MLC Infinity | closed | urgent | incident | 2025-09-25 22:03 | 2025-09-30 17:48 | 28890463805723 | 20254050950939 | 19579504854939 | brachy, cabezal_agility, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXDCESYQCDDCHFAM8HPRZM"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9540 | Interlock M.Fil | closed | normal | incident | 2025-09-25 12:59 | 2025-10-03 19:55 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9538 | Confirmación de MP Sábado 11 de Octubre Acelerador Axesse | closed | normal | incident | 2025-09-24 13:45 | 2025-10-17 13:40 | 14741297259931 | 20254050952347 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, consultas, elekta, físico, infinity, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"consultas"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9537 | Pantalla de camaras no funciona | closed | low | incident | 2025-09-24 10:10 | 2025-10-24 16:58 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9531 | Incidencia durante tratamiento con 10MV – Mensaje M.FIL Ctrl | closed | normal | incident | 2025-09-23 12:54 | 2025-10-03 19:55 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, error, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9530 | Falla brazo kV | closed | urgent | incident | 2025-09-22 19:13 | 2025-09-26 20:22 | 14741297259931 | 23562920769947 | 20210900681499 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9521 | Cierre inesperado monaco | closed | low | incident | 2025-09-15 13:19 | 2025-10-10 11:54 | 14741543428379 | 40109334283675 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9511 | Problema Impresora Planificacion RT | closed | normal | incident | 2025-09-10 16:52 | 2025-09-16 16:04 | 14741543428379 | 40109334283675 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, platform, problema, si, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9502 | Pistola Reconocimiento Bunker | closed | normal | incident | 2025-09-08 15:02 | 2025-11-09 17:47 | 14741543428379 | 26459473670427 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_sequencer, médico, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_sequencer"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9500 | Problemas en ASU | closed | high | incident | 2025-09-05 18:02 | 2025-09-09 20:03 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579504854939 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9499 | Problemas en Conebeam Versa HD | closed | high | incident | 2025-09-05 18:01 | 2025-09-09 20:03 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579504854939 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9498 | Problemas en 10fff | closed | normal | incident | 2025-09-05 14:02 | 2025-10-03 19:55 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9496 | otro apagado automático de consola | open | urgent | incident | 2025-09-05 12:52 | 2025-10-22 00:42 | 14741593614363 | 20254050947483 |  | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9484 | Error en mosaiq repositorio temporal | closed | normal | incident | 2025-09-02 13:51 | 2025-09-16 16:04 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9482 | Conebeam no funciona | closed | urgent | incident | 2025-09-02 01:45 | 2025-09-15 16:03 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, problema, si, sinergy, sistema_de_imagen_cbct_xvi, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9480 | Cambio de Hora equipos APOTECA. | closed | low | incident | 2025-09-01 21:25 | 2025-09-12 19:03 | 15484666348187 | 20254020295195 | 14734559344539 | achemo, apoteca, apoteca_manager, aps, full_risk_week___weekend_pack, hardware_y_software, loccioni, manager, media, meta, no, ps, requerimiento, robot, upi, upo, upo-r | [{"id":22950764862363,"value":"apoteca_manager"},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9476 | Table long | closed | high | incident | 2025-08-29 15:59 | 2025-10-18 20:09 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9473 | Problemas con láminas en Suragility | closed | high | incident | 2025-08-28 23:19 | 2025-10-17 13:40 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, no, problema, sinergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9471 | Coordinación cambio de hora sábado 06 de Septiembre | closed | normal | incident | 2025-08-28 15:06 | 2025-12-16 13:50 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579487161371 | brachy, elekta, flexitron, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9468 | Falla en panel iview | closed | high | incident | 2025-08-26 17:00 | 2025-08-30 18:02 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579504854939 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9461 | Desplazamiento de Tablero Principal del Detector de Area Ludlum - Braquiterapia | closed | low | incident | 2025-08-22 16:23 | 2025-08-31 14:02 | 14742056643483 | 20254050950939 | 19579486425499 | brachy, comapact, compact, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9451 | Intermitencia de operación del Suargility | closed | high | incident | 2025-08-19 12:52 | 2025-08-26 17:02 | 14741318546075 | 20254011642523 | 31525538040603 | agility, elekta, hardware_y_software, incidente, monaco, mosaiq, no, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9448 | Falla intermitente en adquisición de imágenes CBCT (XVI) | closed |  | incident | 2025-08-18 15:29 | 2025-08-18 15:33 | 14741543428379 | 40109334283675 | 14481448391451 | closed_by_merge, elekta, error, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9447 | RE: Falla intermitente en adquisición de imágenes CBCT (XVI) | closed | normal | incident | 2025-08-18 15:14 | 2025-09-14 16:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, error, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9444 | Dose rate mon | closed | high | incident | 2025-08-14 21:42 | 2025-08-26 17:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 31525538040603 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9442 | Alta frecuencia de falla MLC VERSA 1 | closed | high | incident | 2025-08-14 20:26 | 2025-09-08 21:03 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | cabezal_agility, elekta, físico, hardware_y_software, no, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9435 | Procedimiento para aumentar presion de SF6 | closed | normal | incident | 2025-08-12 15:51 | 2025-09-08 16:02 | 14742026913435 | 38368479928987 | 19579487161371 | acelerador_lineal, braquiterapia, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9433 | Solicitud de Gestión de cables en Sala de Mando INRAD Elekta Compact | new | high | incident | 2025-08-12 15:48 | 2025-11-28 16:59 | 14742026913435 | 38368479928987 |  | acelerador_lineal, braquiterapia, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9428 | Coordinación mantenimiento preventivo Flexitron | closed | normal | incident | 2025-08-11 16:15 | 2025-12-16 13:50 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579487161371 | brachy, elekta, flexitron, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9419 | Ruido de algo suelto en gantry VERSA 1 | closed | normal | incident | 2025-08-06 13:03 | 2025-08-17 14:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, hexapod, no, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9414 | reparación de la mesa consola requiere desconexión/retiro monitores de Elekta Infinity | closed | normal | incident | 2025-08-04 23:17 | 2025-09-05 15:03 | 14741593614363 | 20254050947483 | 14734559344539 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, requerimiento, sistema_ccp, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_ccp"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9413 | Pin iView afuera de su posición | closed | urgent | incident | 2025-08-04 23:17 | 2025-08-18 21:03 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | elekta, físico, iview, linac, problema, si, sistema_de_imagen_cbct_xvi, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9410 | Falla CL02 | closed | urgent | incident | 2025-08-04 12:25 | 2025-09-02 14:03 | 14741593614363 | 35063014974875 | 19579474867355 | elekta, incidente, infinity, integrity, linac, si, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9405 | Computador dra duran | closed |  | incident | 2025-08-01 16:11 | 2025-08-04 14:43 | 14741543428379 | 26080969312027 | 14481448391451 | closed_by_merge, elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, médico, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9403 | Problemas con XVI versa HD | closed | high | incident | 2025-08-01 13:14 | 2025-08-05 17:04 | 14741318546075 | 36182421530907 | 27816237178267 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9401 | Problemas en Conebeam Versa HD | closed | high | incident | 2025-08-01 13:03 | 2025-08-05 17:04 | 14741318546075 | 36182421530907 | 27816237178267 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9378 | Problema con Suncheck, se solicita asistencia URGENTE. | closed | urgent | incident | 2025-07-23 14:46 | 2025-08-12 18:03 | 14741593614363 | 35063014974875 | 14734559344539 | no, on_hold_1h, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9376 | Computador dra duran malo | closed | high | incident | 2025-07-22 14:02 | 2025-08-29 13:03 | 14741543428379 | 26080969312027 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, médico, platform, si, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9375 | Firma para documento eScribe | closed | low | incident | 2025-07-22 13:51 | 2025-09-14 16:03 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9372 | Equipo se apaga sorpresivamente | closed | normal | incident | 2025-07-21 12:53 | 2025-09-11 15:03 | 14741597726619 | 20254020299291 | 14734559344539 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, rtp99, sistema_ccp, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_ccp"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9365 | Problemas camilla equipo Infinity | closed | urgent | incident | 2025-07-18 12:00 | 2025-07-25 16:03 | 14741593614363 | 35063016361243 | 19579474867355 | citrix, elekta, hardware_y_software, incidente, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9364 | Prueba de frotado//Flexitron | closed | normal | incident | 2025-07-17 18:42 | 2025-08-04 21:03 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579487161371 | brachy, elekta, flexitron, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9361 | falla Gantry - Stop fuera de tolerancia y ruido anormal en gantry | closed | urgent | incident | 2025-07-17 02:26 | 2025-07-25 16:03 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9356 | MP 18/07/25 | closed | normal | incident | 2025-07-15 15:50 | 2025-08-02 15:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, hardware_y_software, no, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy, tarea | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9354 | Interlock system on | closed | normal | incident | 2025-07-14 19:25 | 2025-07-19 00:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, problema, si, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9353 | Instalación citrix | closed | normal | incident | 2025-07-14 17:39 | 2025-07-19 12:01 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | citrix, elekta, hardware_y_software, hexapod, instalación, iview, linac, monaco, monaco_sim, mosaiq, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_sim"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"instalación"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9348 | MOSAIQ pc del tac | closed | low | incident | 2025-07-11 16:51 | 2025-07-18 19:03 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, médico, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9339 | RATM falla interface, tolerancia mesa | closed | urgent | incident | 2025-07-09 22:33 | 2025-07-14 15:03 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, problema, si, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9333 | Se solicita cambio de micrófono | closed | normal | incident | 2025-07-08 17:28 | 2025-07-18 18:02 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, hardware_y_software, incidente, mosaiq, no, sinergy, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9328 | FCO Iview/Xvi | closed | normal | incident | 2025-07-07 22:24 | 2025-07-18 18:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, fco, no, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"fco"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9324 | Mosaiq 27 | closed | low | incident | 2025-07-07 12:58 | 2025-07-12 15:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9321 | Mosaiq del Secuencer no se conecta al XVI | closed | urgent | incident | 2025-07-04 14:43 | 2025-07-08 16:03 | 14741593614363 | 20254050947739 | 22968357015195 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9315 | Fallo reference reflector colimador | closed | urgent | incident | 2025-07-01 21:44 | 2025-07-18 18:02 | 14741389938587 | 36797767752731 | 20210900681499 | acelerador_lineal, elekta, físico, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9314 | paciente orina en equipo - equipo detenido | closed | urgent | incident | 2025-07-01 19:03 | 2025-07-06 00:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 31525538040603 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9310 | Perno Gantry | closed | high | incident | 2025-07-01 16:00 | 2025-07-13 14:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, no, requerimiento, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9308 | Alineamiento de Laser | closed | high | incident | 2025-07-01 12:43 | 2025-07-13 14:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, no, problema, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9307 | Suragility inoperativo | closed | urgent | incident | 2025-07-01 00:27 | 2025-07-11 18:03 | 14741318546075 | 36182421530907 | 20210900681499 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9301 | Dosecheck no registra fracción cero | closed | normal | incident | 2025-06-27 17:42 | 2025-07-25 12:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9298 | Reporte de Incidencia Técnica Miércoles 18 de junio y cotizacción | closed | normal | incident | 2025-06-27 16:46 | 2025-10-17 14:42 | 14742026913435 | 38368479928987 | 19579474867355 | acelerador_lineal, compact, elekta, incidente, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":""},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9297 | Falla Table-Long que requiere recalibrar los potenciometros (ver hoy de 12:30 a 13:30) | closed | urgent | incident | 2025-06-27 13:30 | 2025-07-14 15:03 | 14741593614363 | 20254050947483 | 20210900681499 | acelerador_lineal, citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, on_hold_1h, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9288 | Falla reflector MLC VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-06-25 15:23 | 2025-07-18 18:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 20210900681499 | acelerador_lineal, elekta, físico, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9285 | Inundación Compact | closed | high | incident | 2025-06-24 16:14 | 2025-08-18 16:03 | 14742056643483 | 20254050950939 | 19579486425499 | acelerador_lineal, brachy, comapact, compact, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9282 | falla audio bidireccional en sala de bunker | closed | urgent | incident | 2025-06-24 12:28 | 2025-06-30 19:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 31525538040603 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9281 | Rotura gancho handheld hexapod 2 | closed | normal | incident | 2025-06-24 12:26 | 2025-07-25 16:03 | 14741597726619 | 20254020299291 | 27816237178267 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, rtp99, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9279 | Retroiluminado no funciona | closed | low | incident | 2025-06-23 17:36 | 2025-06-29 17:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9277 | Falla Magnetron VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-06-23 15:14 | 2025-06-27 20:03 | 14741389938587 | 20254020292379 | 27816237178267 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9274 | Maquina no inicia | closed | high | incident | 2025-06-23 10:10 | 2025-06-29 17:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, problema, si, sistema_ccp, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_ccp"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9273 | Falla XVI VERSA 1 Interlock Fault (16) | closed | urgent | incident | 2025-06-19 20:23 | 2025-06-28 01:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9270 | Batería de UPS camilla acelerador/canalización de cables sala de comando | closed | high | incident | 2025-06-18 19:44 | 2025-10-17 14:42 | 14742026913435 | 20254050945819 | 20210900681499 | acelerador_lineal, compact, coordinadora, elekta, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":""},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9269 | Conexión de Pc - Tablet de láseres CTSIM+ Sun Nuclear - Reposición de Router NetGear | closed | normal | incident | 2025-06-17 19:33 | 2025-06-29 13:02 | 14741318546075 | 36182421530907 | 28818463039515 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9267 | Falla MLC VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-06-16 16:41 | 2025-06-23 15:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | cabezal_agility, elekta, físico, hexapod, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9266 | Table long | closed | normal | incident | 2025-06-13 17:15 | 2025-06-27 12:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9263 | Optimización perfil del haz 10FFF | closed | high | incident | 2025-06-12 23:27 | 2025-07-11 16:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9262 | Falla MLC VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-06-12 16:52 | 2025-06-23 15:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9261 | Interlock Table Clutch | closed | high | incident | 2025-06-12 16:04 | 2025-07-25 18:03 | 20265216319003 | 20254050952987 | 27816237178267 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9259 | Invitación a Charla Sistema NOVEC | closed | normal | incident | 2025-06-12 12:43 | 2025-06-18 14:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9258 | Falla en reposicionamiento XVI | closed | high | incident | 2025-06-11 20:05 | 2025-09-02 14:03 | 14741593614363 | 20254050947739 | 19579474867355 | elekta, físico, infinity, linac, no, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9256 | Solicitud de revisión técnica por derrame de liquido en cabezal | closed | normal | incident | 2025-06-11 15:42 | 2025-06-15 18:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | cabezal_agility, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9254 | Registro de gestión – Modificación visualización parámetros acelerador | closed | normal | incident | 2025-06-11 13:26 | 2025-06-15 18:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9252 | Ruido y vibracion PC CCP VERSA 1 | solved | urgent | incident | 2025-06-11 12:46 | 2026-01-13 15:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 22968357015195 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, problema, sistema_ccp, system_email_notification_failure, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_ccp"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9252 | Ruido y vibracion PC CCP VERSA 1 | closed | urgent | incident | 2025-06-11 12:46 | 2026-01-16 14:40 | 14741389938587 | 20254020292379 | 22968357015195 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, problema, sistema_ccp, system_email_notification_failure, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_ccp"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9250 | ORINA EN MAQUINA | closed | normal | incident | 2025-06-10 14:37 | 2025-06-15 18:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | cabezal_agility, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, médico, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9248 | Interlock Target chk infintiy | closed | urgent | incident | 2025-06-09 15:36 | 2025-07-11 17:03 | 14741297259931 | 20254050952603 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, infinity, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9247 | Incidencia con pantallas del equipo y comunicación Televisor - Mosaiq | closed | normal | incident | 2025-06-09 13:59 | 2025-06-14 17:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9246 | Interlock coll.movng | closed | urgent | incident | 2025-06-09 12:00 | 2025-07-14 15:03 | 14741297259931 | 20254050952603 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, infinity, requerimiento, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9245 | Re: Puntos a considerar para el mantenimiento del equipo Infinity – 06 de junio | closed | normal | incident | 2025-06-06 14:08 | 2025-10-17 14:42 | 14481410802331 | 20238462419355 | 19579474867355 | acelerador_lineal, mosaiq, no, problema, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9244 | Movimiento vertical del couch - Bloqueado | closed | urgent | incident | 2025-06-05 17:25 | 2025-06-10 17:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 27816237178267 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, problema, si, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9243 | Tasa de dosis de electrones muy alta VERSA 2 | closed | high | incident | 2025-06-05 13:47 | 2025-06-29 16:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579504854939 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9242 | Falla MLC VERSA 1, equipo detenido | closed | urgent | incident | 2025-06-05 13:34 | 2025-06-15 21:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9241 | Revisión de PCs de Mosaiq | closed | normal | incident | 2025-06-05 12:47 | 2025-06-17 13:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9239 | Equipo Suragility no irradia | closed | urgent | incident | 2025-06-04 12:48 | 2025-06-15 21:02 | 14741318546075 | 36182421530907 | 20210900681499 | agility, elekta, hardware_y_software, incidente, monaco, mosaiq, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9237 | Solicitud de Cambio de MP Versa Clinica San Carlos | closed | normal | incident | 2025-06-03 11:53 | 2025-07-14 15:03 | 20265216319003 | 20254050952347 | 19579474867355 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9230 | Revisión de integración iView-SunCHECK | closed | normal | incident | 2025-05-29 17:35 | 2025-06-29 16:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9229 | Licencias suncheck | closed | normal | incident | 2025-05-28 17:10 | 2025-06-07 19:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9226 | Tolerancia mlc | closed | normal | incident | 2025-05-28 12:22 | 2025-06-02 20:03 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9225 | Problema con estación Mosaiq | closed | high | incident | 2025-05-28 12:19 | 2025-06-02 16:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, problema, si, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9224 | Capacitacion Simmetry | closed | low | incident | 2025-05-27 11:41 | 2025-07-25 12:02 | 14741543428379 | 26080969312027 | 14481448391451 | consultas, elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, médico, no, platform, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"consultas"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9222 | Interlock Target Check Infinity | closed | urgent | incident | 2025-05-26 17:36 | 2025-06-06 15:03 | 14741297259931 | 20254050952603 | 27816237178267 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, requerimiento, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9219 | Falla MLC | closed | urgent | incident | 2025-05-22 13:56 | 2025-06-01 13:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579474867355 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9218 | Baja presión de agua en Suragility | closed | high | incident | 2025-05-20 19:09 | 2025-05-30 21:02 | 14741318546075 | 36182421530907 | 20210900681499 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9217 | TPS estan muy lentos | pending | low | incident | 2025-05-20 17:21 | 2026-01-13 12:16 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, médico, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9211 | Hump Err en el Infinity para 6 MV | closed | high | incident | 2025-05-19 12:47 | 2025-07-14 15:03 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, elekta, físico, infinity, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9206 | Suragility con temperatura alta | closed | high | incident | 2025-05-15 19:15 | 2025-05-26 13:02 | 14741318546075 | 36182421530907 | 20210900681499 | agility, elekta, hardware_y_software, incidente, monaco, mosaiq, no, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9203 | Falla camilla | closed | urgent | incident | 2025-05-15 12:51 | 2025-05-20 14:02 | 14741593614363 | 20254050947739 | 20210900681499 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9202 | Versa- Problema en irradiación planes VMAT | closed | urgent | incident | 2025-05-15 01:22 | 2025-05-27 16:02 | 14741318546075 | 36182421530907 | 20210900681499 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9191 | Falla con backup diario de integrity | closed | high | incident | 2025-05-12 16:34 | 2025-06-15 21:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | elekta, físico, hexapod, integrity, no, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9190 | Falla con backup diario de integrity | closed | high | incident | 2025-05-12 16:31 | 2025-06-15 21:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | elekta, físico, hexapod, integrity, no, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9186 | Generator no ready or in fault condition | closed | high | incident | 2025-05-09 13:14 | 2025-05-17 22:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 20210900681499 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9185 | Linac Sur Inoperativo | closed | urgent | incident | 2025-05-09 02:00 | 2025-05-20 14:02 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, incidente, monaco, mosaiq, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9184 | interlock Dose Rate MON VERSA 2 | closed | urgent | incident | 2025-05-08 20:57 | 2025-06-29 14:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579504854939 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9181 | Pendant no operativo | solved | high | incident | 2025-05-07 19:11 | 2026-01-15 15:08 | 14742026913435 | 20254050946715 | 19579474867355 | acelerador_lineal, braquiterapia, compact, elekta, físico, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, nss, requerimiento, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9179 | 2R para energía de 9 MeV para el Axesse | closed | high | incident | 2025-05-07 12:18 | 2025-06-09 16:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9178 | DOSE RATE MOD 6 FFF AXESSE | closed | high | incident | 2025-05-07 12:16 | 2025-05-20 14:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9176 | Falla Vertical Camilla | closed | urgent | incident | 2025-05-05 17:12 | 2025-06-06 15:03 | 14741593614363 | 20254050948123 | 20210900681499 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9173 | Verificación de flexmaps | closed | high | incident | 2025-05-02 17:28 | 2025-07-11 16:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 27816237178267 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9172 | Maquina no inicia | closed | normal | incident | 2025-05-02 16:53 | 2025-05-09 18:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, si, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9170 | Reference reflector | closed | high | incident | 2025-05-02 12:23 | 2025-05-20 15:03 | 20265216319003 | 20254050952987 | 20210900681499 | acelerador_lineal, elekta, físico, iview, linac, problema, si, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9167 | Falla backup bateria dose monitor VERSA 2 | closed | urgent | incident | 2025-04-30 12:49 | 2025-05-04 21:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 27816237178267 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9166 | mosaiq no lee isocentro desde plan tps | closed | high | incident | 2025-04-29 17:46 | 2025-11-09 16:42 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_sequencer, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_sequencer"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9164 | RE: [Externo][E&G Medical Systems] Asunto: Versa Norte no dispara | closed | normal | incident | 2025-04-29 16:29 | 2025-05-27 16:02 | 14741318546075 | 36182421530907 | 20210900681499 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9162 | Solicitud de calibracion laser TAC de simulacion | closed | high | incident | 2025-04-29 15:29 | 2025-05-08 17:32 | 14741593614363 | 35063014974875 | 19579474867355 | citrix, closed_by_merge, elekta, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, requerimiento, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9161 | Falla CBCT VERSA 2 | closed | normal | incident | 2025-04-29 13:07 | 2025-06-29 16:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579504854939 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9157 | INTERLOCK PRESS GAS EN EL INFINITY | closed | high | incident | 2025-04-28 15:04 | 2025-08-18 21:03 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, infinity, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9156 | Falla brazo XVI | closed | urgent | incident | 2025-04-28 13:42 | 2025-05-02 17:03 | 14741593614363 | 20254050947739 | 20210900681499 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9155 | Chiller está liberando agua desde salida de desagüe 2 | closed | high | incident | 2025-04-28 13:22 | 2025-05-03 15:02 | 14741597726619 | 20254020299291 | 22297930568347 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, rtp99, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9153 | Computador iView | closed | high | incident | 2025-04-25 21:24 | 2025-08-12 18:03 | 14740499786395 | 20254020298267 | 19579504854939 | brachy, elekta, físico, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, sinergy, sistema_de_imagen_portal_iview, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_portal_iview"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9149 | Falla filtro F0 VERSA 2 | closed | normal | incident | 2025-04-25 13:33 | 2025-06-29 16:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579504854939 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9147 | coincidencia haz de radiación y haz de imagen | closed | normal | incident | 2025-04-24 18:39 | 2025-05-16 15:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, requerimiento, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9146 | Archivos de Dose plane no llegan a carpeta del servidor | closed | normal | incident | 2025-04-24 17:53 | 2025-05-02 13:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9145 | falla movimiento vertical de camilla | closed | urgent | incident | 2025-04-24 16:22 | 2025-04-28 20:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, problema, si, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9144 | No llegan los planes a DoseCheck | closed | normal | incident | 2025-04-23 19:32 | 2025-05-02 13:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, problema, si, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9142 | Solicitud Arreglo de cables de acelerador | closed | high | incident | 2025-04-23 14:15 | 2025-09-11 15:03 | 14742026913435 | 20254050946715 | 14734559344539 | acelerador_lineal, braquiterapia, compact, elekta, físico, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, nss, on_hold_1h, requerimiento, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9139 | Falla camilla | closed | urgent | incident | 2025-04-22 21:21 | 2025-04-27 21:02 | 14741593614363 | 20254050947739 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, problema, si, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9137 | RE: Cambio de cañon de electrones Suragility | closed | high | incident | 2025-04-22 15:30 | 2025-05-20 14:02 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, linac, no, requerimiento, sinergy, suncheck_machine, supervisor_de_equipo_médicos | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9136 | Solicitud de acompañamiento técnico durante trabajos en Bunker Acelerador Lineal – 25 y 26 de abril | closed | low | incident | 2025-04-22 14:45 | 2025-05-06 18:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9130 | Target Check con 18 MV para el Axesse | closed | high | incident | 2025-04-16 17:39 | 2025-04-27 20:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9129 | Monaco 2 no calcula electrones | closed | normal | incident | 2025-04-16 17:19 | 2025-04-21 18:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9126 | leaf 8 missing MLC falló | closed | urgent | incident | 2025-04-16 02:16 | 2025-04-20 20:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9121 | Falla relacionada con el microswitch IVIEW | closed | normal | incident | 2025-04-15 12:45 | 2025-04-26 19:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_de_imagen_portal_iview, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_portal_iview"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9115 | Falla importacion estructuras monaco | closed | high | incident | 2025-04-11 12:51 | 2025-04-15 13:02 | 28890463805723 | 20254050950939 | 28818463039515 | acelerador_lineal, brachy, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9109 | Re: Reporte de tarea Nº 2973 ¦ Cambio de tubo Suragility | closed | normal | incident | 2025-04-10 13:12 | 2025-10-17 14:42 | 14481410802331 | 19579487161371 | 19579504854939 | linac, no, sistema_de_imagen_cbct_xvi, tarea, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9105 | Hump Err en el Infinity para 6 MV | closed | high | incident | 2025-04-09 16:22 | 2025-04-27 20:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 22297930568347 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9103 | Repetir el Flex map del Axesse | closed | high | incident | 2025-04-09 13:26 | 2025-04-27 20:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9092 | Suragility | closed | urgent | incident | 2025-04-03 12:56 | 2025-04-18 16:02 | 14741318546075 | 20254020288667 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, incidente, monaco, mosaiq, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9091 | Falla simetria 10fff | closed | normal | incident | 2025-04-02 17:48 | 2025-04-09 00:19 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9090 | Falla panel iview | closed | high | incident | 2025-04-02 17:48 | 2025-04-09 00:19 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_de_imagen_portal_iview, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_portal_iview"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9089 | MESA DEL INFINITY BLOQUEADA EN MOVIMIENTO LAT POR INCIDENTE DE LIQUIDO | closed | high | incident | 2025-04-02 13:41 | 2025-04-14 20:03 | 14741297259931 | 20254050952475 | 20210900681499 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, incidente, infinity, monaco, mosaiq, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9085 | Cambio de hora en LINAC/Servidores | closed | normal | incident | 2025-04-02 11:21 | 2025-04-12 13:02 | 14741318546075 | 20254034214299 | 22968357015195 | agility, consultas_rt, dosimetrista, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"consultas_rt"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9084 | Instalacion de "Haces Modelado" Monaco | closed | normal | incident | 2025-04-01 20:42 | 2025-04-21 22:02 | 14741318546075 | 20254020288539 | 22968357015195 | agility, elekta, físico, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9082 | FALLA INFINITY 31/03 | closed | high | incident | 2025-04-01 14:43 | 2025-04-18 16:02 | 14741593614363 | 26328805307547 | 19579474867355 | citrix, elekta, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9081 | Cambio de hora 2025 en Elekta Synergy | closed | normal | incident | 2025-03-31 19:32 | 2025-04-12 14:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 14734559344539 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy, tarea | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9072 | inhibit 10-4 trp T | closed | urgent | incident | 2025-03-31 10:53 | 2025-04-18 16:02 | 14741593614363 | 20254050947739 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9063 | Falla MLC | closed | urgent | incident | 2025-03-27 11:29 | 2025-06-01 13:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579474867355 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9060 | Reporte de evento durante entrega de tratamiento | closed | normal | incident | 2025-03-26 14:26 | 2025-04-09 00:19 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, sistema_de_imagen_portal_iview, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_portal_iview"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9059 | Revisión del servidor SNC | closed | normal | incident | 2025-03-26 14:07 | 2025-04-05 12:52 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9055 | Vac Target | closed | urgent | incident | 2025-03-25 18:22 | 2025-03-31 21:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, problema, si, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9046 | Solicitud de colaboración para desconexión y movimiento de equipos en sala de planificación | closed | normal | incident | 2025-03-21 12:58 | 2025-03-30 13:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9045 | Problema de acceso a la carpeta compartida QAFM | closed | normal | incident | 2025-03-21 12:23 | 2025-03-30 13:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9029 | Reporte de Falla de Conexión entre TAC y Sistema TPS | closed | normal | incident | 2025-03-17 17:06 | 2025-03-22 13:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9022 | interlock 2T desde el viernes por la tarde | closed | urgent | incident | 2025-03-15 23:20 | 2025-03-29 14:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | acelerador_lineal, citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9018 | CORRIMIENTO ISO CAMILLA AXESSE | closed | urgent | incident | 2025-03-14 16:11 | 2025-04-27 20:02 | 14741297259931 | 20254050952347 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9015 | Falla MLC | closed | normal | incident | 2025-03-13 13:46 | 2025-03-29 14:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | cabezal_agility, citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9013 | Equipo no inicia correctamente | closed | high | incident | 2025-03-13 10:33 | 2025-03-17 16:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, requerimiento, sistema_ccp, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_ccp"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9011 | SNC no reconoce Fracción cero | closed | normal | incident | 2025-03-12 12:32 | 2025-04-06 15:20 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9001 | Solicitud de revisión del Fotón de 15MV equipo Suragility | closed | urgent | incident | 2025-03-07 12:09 | 2025-05-20 14:02 | 14741318546075 | 20254020288667 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, incidente, monaco, mosaiq, no, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8997 | Computador dra duran | closed |  | incident | 2025-03-06 19:24 | 2025-03-07 12:32 | 14741543428379 | 26080969312027 | 14481448391451 | citrix, closed_by_merge, elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, médico, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8995 | Mantenimiento preventivo Servidores | closed | normal | incident | 2025-03-06 14:27 | 2025-03-21 13:02 | 14741543428379 | 26080969312027 | 14481448391451 | citrix, elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, mosaiq_server, médico, no, on_hold_1h, platform, suncheck_machine, sunnuclear, tarea, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_server"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8993 | Apagado del equipo inesperado | closed | urgent | incident | 2025-03-05 13:48 | 2025-08-01 19:02 | 14741593614363 | 20254050949787 | 14734559344539 | citrix, elekta, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, on_hold_1h, problema, si, sistema_ccp, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_ccp"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8992 | Solicitud de reactivación de cuenta en Soporte Elekta | closed | normal | incident | 2025-03-05 13:27 | 2025-03-14 19:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | consultas_rt, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"consultas_rt"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8991 | MP 21/03/24 | closed | normal | incident | 2025-03-04 19:35 | 2025-03-29 13:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 20210900681499 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy, tarea | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8986 | Falla en puerta bunker | closed | high | incident | 2025-03-04 00:21 | 2025-03-24 17:03 | 14741593614363 | 20254050948123 | 19579474867355 | acelerador_lineal, citrix, elekta, físico, hardware_y_software, incidente, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8983 | Sin conexión SNC para Cálculo de DoseCheck y Fracción0 | closed | high | incident | 2025-03-03 11:32 | 2025-03-09 19:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, on_hold_1h, platform, problema, si, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8980 | Falla MLC | closed | urgent | incident | 2025-02-28 10:59 | 2025-03-11 21:03 | 14741593614363 | 20254050947739 | 27816237178267 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8975 | Problemas con el XVI | closed | urgent | incident | 2025-02-26 13:22 | 2025-03-02 16:03 | 14741593614363 | 20254050949787 | 27816237178267 | citrix, elekta, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8973 | Problema con subida de servidor Monaco - Sun Nuclear | closed | urgent | incident | 2025-02-26 11:11 | 2025-03-02 14:00 | 14741593614363 | 20254050949787 | 14734559344539 | citrix, elekta, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, monaco_tps, mosaiq, on_hold_1h, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8967 | Falla con pendant/controlador de Linac | closed | high | incident | 2025-02-24 11:48 | 2025-03-02 16:03 | 14741593614363 | 20254050949787 | 27816237178267 | citrix, elekta, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8962 | DOSE RATE MOD 6 FFF AXESSE | closed | high | incident | 2025-02-19 21:35 | 2025-03-11 21:03 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8958 | Mosaiq se cae Dra duran | closed | normal | incident | 2025-02-17 19:12 | 2025-04-13 13:02 | 14741543428379 | 26080969312027 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_esi, médico, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_esi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8956 | Cambio Fechas MP Versa y Axesse | closed | normal | incident | 2025-02-17 18:32 | 2025-03-09 14:02 | 14741297259931 | 20254050952347 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8955 | Jaw X2: Outside Range | closed | normal | incident | 2025-02-17 18:02 | 2025-02-25 21:44 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8953 | Desinstalación de PC láser Scanner | closed | normal | incident | 2025-02-17 12:32 | 2025-04-06 12:15 | 14741318546075 | 20254020288667 | 22968357015195 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, requerimiento, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8950 | Beam Timer 6 y 6FFF Infinity | closed | high | incident | 2025-02-14 11:27 | 2025-02-21 20:02 | 14741297259931 | 20254050952347 | 22297930568347 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8947 | Falla exportación Monaco a DoseCheck | closed | normal | incident | 2025-02-13 12:48 | 2025-02-18 13:00 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8944 | DOSE RATE MOD 10 MV AXESSE | closed | high | incident | 2025-02-12 18:27 | 2025-02-17 13:33 | 14741297259931 | 20254050952475 | 22297930568347 | axesse, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8942 | Equipo se reinicia 2 veces | closed | high | incident | 2025-02-12 12:16 | 2025-03-24 18:02 | 14741593614363 | 20254050949787 | 19579474867355 | citrix, elekta, hardware_y_software, incidente, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8941 | No se puede cargar plan de tratamiento en maquina | closed | high | incident | 2025-02-11 15:39 | 2025-02-16 12:42 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8938 | solicitud de cambio de fecha de mantencion de febrero | closed | high | incident | 2025-02-07 14:38 | 2025-03-11 21:03 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | acelerador_lineal, citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, requerimiento, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8935 | Solicitud de creación de usuario y/o autorización a plataforma de solicitudes EyG | closed | normal | incident | 2025-02-07 12:54 | 2025-02-11 20:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14734559344539 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8934 | Registro de trabajos realizados | closed | low | incident | 2025-02-07 12:16 | 2025-02-11 13:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8933 | DOSE RATE MON EN 10MV Axesse | closed | urgent | incident | 2025-02-07 11:26 | 2025-02-15 13:23 | 14741297259931 | 20254050952347 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8931 | Problema de Backup acelerador lineal | closed | normal | incident | 2025-02-06 13:56 | 2025-02-15 13:23 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, integrity, iview, linac, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8930 | Panel de control lateral de camilla está suelto | closed | low | incident | 2025-02-06 13:50 | 2025-02-17 14:34 | 14741543428379 | 26080969273499 | 27816237178267 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8929 | DOSE RATE MON EN 6MV | closed | high | incident | 2025-02-06 11:40 | 2025-03-11 21:03 | 14741297259931 | 20254050952347 | 27816237178267 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, incidente, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8928 | Mesa cae a closed | closed | high | incident | 2025-02-05 20:09 | 2025-02-11 15:03 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579474867355 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8927 | El Mirror del Axesse se rompio | closed | high | incident | 2025-02-04 19:02 | 2025-02-15 13:23 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8926 | Muestra de como usar la manivela | closed | normal | incident | 2025-02-04 18:44 | 2025-02-17 13:33 | 20265216319003 | 20254050952987 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8922 | Xvi no gira | closed | normal | incident | 2025-02-03 15:15 | 2025-04-04 23:47 | 14741543428379 | 26080982926747 | 27816237178267 | closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, platform, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8920 | Falla al abrir Suncheck | closed | high | incident | 2025-02-03 11:30 | 2025-02-05 14:58 | 14741593614363 | 20254050949787 | 14734559344539 | citrix, closed_by_merge, elekta, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8918 | Fw: Solicitud de instalación mosaiq | closed | low | incident | 2025-02-02 19:36 | 2025-05-30 20:02 | 14741543428379 | 26080969312027 | 14481448391451 | consultas, elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, médico, no, on_hold_1h, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"consultas"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8917 | Servidor SunCheck no disponible | closed | high | incident | 2025-02-02 17:06 | 2025-02-17 15:35 | 14741593614363 | 20254050947483 | 14734559344539 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, on_hold_1h, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8916 | Leaf missing pair 13, 15, 21, 23 | closed | urgent | incident | 2025-01-31 15:33 | 2025-02-11 16:03 | 20265216319003 | 20254050953243 | 27816237178267 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, si, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8912 | Grupo Led 3 apagado | closed | normal | incident | 2025-01-30 19:36 | 2025-02-11 15:03 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579474867355 | brachy, cabezal_agility, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, redacted_content, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8911 | Falla PC iView | closed | high | incident | 2025-01-30 11:41 | 2025-02-03 18:03 | 14741593614363 | 20254050947483 | 14734559344539 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, on_hold_1h, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8907 | falla namer | closed |  | incident | 2025-01-28 17:30 | 2025-01-29 11:55 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, médico, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8905 | Falla de Arccheck | closed | urgent | incident | 2025-01-28 12:21 | 2025-09-11 15:03 | 14741593614363 | 20254050949787 | 14481448391451 | citrix, elekta, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, storage, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8903 | MLC NOT READY | closed | high | incident | 2025-01-27 19:42 | 2025-02-01 17:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 27816237178267 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, si, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8895 | Xvi malo | closed | high | incident | 2025-01-23 11:57 | 2025-04-15 19:03 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8894 | interlock -320 Mon | closed | high | incident | 2025-01-23 10:31 | 2025-01-27 14:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 20210900681499 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, si, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8893 | XVI mensaje de mantención | closed | normal | incident | 2025-01-22 17:18 | 2025-01-27 14:02 | 14741297259931 | 20254050952603 | 20210900681499 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8891 | Falla exportación de planes Monaco a Mosaiq | closed | normal | incident | 2025-01-22 13:54 | 2025-02-21 12:52 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_dicom_namer, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_dicom_namer"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8890 | Falla Auto-inicio sistema acelerador lineal | closed | high | incident | 2025-01-22 13:50 | 2025-01-28 12:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, problema, si, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8889 | Luz azul "Versa DH" | closed | normal | incident | 2025-01-22 11:29 | 2025-01-27 14:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 20210900681499 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8888 | limpieza de rack RT | closed | normal | incident | 2025-01-22 11:25 | 2025-02-02 16:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 28818463039515 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, on_hold_1h, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8887 | Interlock -320 Mon para electrones de 15 | closed | high | incident | 2025-01-22 11:23 | 2025-01-27 14:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 20210900681499 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8884 | Falla MLC axesse | closed | high | incident | 2025-01-20 16:37 | 2025-02-15 13:23 | 14741297259931 | 20254050952603 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8878 | Chiller está liberando agua desde salida de desagüe | closed | urgent | incident | 2025-01-16 13:43 | 2025-02-10 17:04 | 14741597726619 | 20254020299291 | 22297930568347 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, rtp99, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8876 | Desconexión sistema iVIew con Dicom Server | closed |  | incident | 2025-01-16 12:37 | 2025-01-20 14:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8871 | Solicitud revisión mosaiq/ Dra duran | closed | low | incident | 2025-01-14 17:41 | 2025-02-14 13:59 | 14741543428379 | 26080969312027 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, médico, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8870 | Hump err 6FFF | closed | normal | incident | 2025-01-14 13:14 | 2025-01-27 17:03 | 14741297259931 | 20254050952603 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8869 | Exportación automática | closed | low | incident | 2025-01-14 08:31 | 2025-05-03 14:02 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, on_hold_1h, platform, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8867 | Telémetro | closed | normal | incident | 2025-01-13 17:22 | 2025-02-17 12:32 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8866 | -320 V Mon | closed | normal | incident | 2025-01-13 17:18 | 2025-01-27 14:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 20210900681499 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8862 | Falla xvi | closed | high | incident | 2025-01-13 14:15 | 2025-01-20 14:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8861 | ISO MECANICO CAMILLA FUERA DE TOLERANCIA | closed | high | incident | 2025-01-10 21:40 | 2025-01-27 17:03 | 20265216319003 | 20254050952987 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8857 | 2R en 6MV | closed | high | incident | 2025-01-10 13:34 | 2025-01-27 17:03 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8855 | Error Bend Mag V | closed | urgent | incident | 2025-01-09 16:11 | 2025-03-09 14:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 22297930568347 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, si, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8848 | botonera suelta | closed |  | incident | 2025-01-07 14:02 | 2025-01-11 16:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, médico, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8847 | falla XVI | closed | high | incident | 2025-01-07 14:01 | 2025-01-20 14:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, médico, no, platform, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8843 | Panel del iView no se mueve | closed | urgent | incident | 2025-01-04 00:23 | 2025-01-10 14:03 | 20265216319003 | 20254050953243 | 22297930568347 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8840 | Error Reset required | closed | high | incident | 2025-01-02 16:42 | 2025-03-11 21:03 | 14741318546075 | 20254020288667 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8839 | OC 4500703890 | closed | normal | incident | 2025-01-02 15:52 | 2025-05-20 14:02 | 14741318546075 | 20254020288667 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, hardware_y_software, no, requerimiento, suncheck_machine | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8836 | Falla Beam Timer Axesse | closed | high | incident | 2024-12-30 23:45 | 2025-01-11 14:02 | 14741297259931 | 23562920769947 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8835 | Falla MLC Axesse | closed | high | incident | 2024-12-30 18:29 | 2025-01-14 15:03 | 14741297259931 | 20254050952603 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8833 | Pendant Linac Infinity | closed | urgent | incident | 2024-12-30 11:32 | 2025-01-27 17:03 | 14741297259931 | 20254050952347 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8832 | Interlock Target Chek | closed | urgent | incident | 2024-12-30 11:24 | 2025-04-27 21:02 | 14741297259931 | 20254050952347 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8830 | Dose Rate Mon 6 y 10 FFF | closed | high | incident | 2024-12-23 21:58 | 2025-01-11 14:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8825 | Ctrl 2T y velocidad de giro de gantry | closed | high | incident | 2024-12-19 14:58 | 2025-01-11 14:02 | 14741593614363 | 20254050948763 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8823 | Fw: Fantoma ArcCheck sufrió caída y rotura | closed | high | incident | 2024-12-18 04:04 | 2025-05-30 20:02 | 14741543428379 | 26080969312027 | 14481448391451 | consultas_rt, elekta, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, médico, on_hold_1h, platform, si, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"consultas_rt"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8822 | Rotura de fantoma ArcCheck | closed |  | incident | 2024-12-17 22:08 | 2025-01-27 12:36 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8820 | Problemas con inicio de Conebeam | closed |  | incident | 2024-12-17 12:51 | 2025-01-03 17:04 | 14741318546075 | 20254020288667 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8816 | Problemas con servidor de sunnuclear | closed | high | incident | 2024-12-13 21:54 | 2024-12-20 20:03 | 14741593614363 | 20254050948123 | 22968357015195 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8813 | Dosisoft - ajuste de ganancia en energía 6 FFF | closed | high | incident | 2024-12-13 11:26 | 2025-01-20 15:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 22968357015195 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8812 | Falla intermitente 2T | closed | high | incident | 2024-12-13 00:04 | 2025-01-11 13:02 | 14741593614363 | 20254050948123 | 22297930568347 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8800 | Falla TRM VERSA1 | closed | urgent | incident | 2024-12-06 11:56 | 2024-12-15 13:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 14734559344539 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, problema, si, sistema_ccp, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_ccp"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8798 | Asunto: Pantalla de sistema Clarity pierde señal | pending | normal | incident | 2024-12-05 14:46 | 2025-10-28 19:10 | 20265216319003 | 20254050952987 | 22968357015195 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8795 | Dose Rate Mon 6 MV | closed | high | incident | 2024-12-04 14:55 | 2025-01-03 16:03 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8792 | Encendido Acelerador Lineal | closed |  | incident | 2024-12-03 15:27 | 2024-12-10 16:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8791 | Configuración de energía 6MV para adquisición de imágenes planares KV mediante XVI | closed | high | incident | 2024-12-03 14:09 | 2025-10-03 15:50 | 28890463805723 | 20254050950939 | 28818463039515 | brachy, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, mosaiq_sequencer, no, on_hold_1h, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_sequencer"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8790 | Falla conexion MOSAIQ con ambos aceleradores VERSA1 y VERSA2 | closed | urgent | incident | 2024-12-03 11:57 | 2024-12-03 12:23 | 14741389938587 | 20254020292379 | 22968357015195 | abc, closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8788 | Falla de laminas e Interlock PRF En Chk | closed |  | incident | 2024-12-02 16:57 | 2024-12-21 14:02 | 14741318546075 | 20254020288667 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8787 | Ruido cabezal | closed | high | incident | 2024-12-02 11:33 | 2024-12-13 18:04 | 14740499786395 | 20254020297371 | 20210900681499 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8784 | Falla conexion MOSAIQ en ambos aceleradores VERSA1 y VERSA2 | closed | urgent | incident | 2024-11-29 18:37 | 2024-12-13 14:03 | 14741389938587 | 20254020292379 | 22968357015195 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8783 | problemas con exportación de paciente y cargar fotos en pacientes en simulados | closed | high | incident | 2024-11-29 12:20 | 2024-12-03 14:02 | 14741593614363 | 26912536492699 | 28818463039515 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8779 | Equipo realiza apagado automático con aviso de alimentación desde batería backup | closed | high | incident | 2024-11-27 18:26 | 2025-02-01 17:02 | 14741593614363 | 20254050948763 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8778 | Touchguard | closed | urgent | incident | 2024-11-27 17:51 | 2024-12-01 20:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 20210900681499 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, si, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8777 | Interlock Gantry Demand | closed | high | incident | 2024-11-27 10:46 | 2024-12-06 14:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 22297930568347 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, si, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8772 | falla detector MV | closed | high | incident | 2024-11-26 10:53 | 2024-12-01 01:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8770 | Panel de I-View trabado | closed | normal | incident | 2024-11-22 16:19 | 2024-12-22 15:02 | 14742026913435 | 20254050946715 | 27816237178267 | braquiterapia, compact, elekta, físico, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, nss, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8769 | Actualizacion Monaco SIM | closed | high | incident | 2024-11-22 14:23 | 2025-04-01 17:04 | 14742056643483 | 20254050950939 | 28818463039515 | brachy, comapact, compact, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, monaco_sim, no, on_hold_1h, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_sim"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8768 | Gantry error//Mosaiq//Pinlock | closed | urgent | incident | 2024-11-22 11:49 | 2024-12-08 13:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 28818463039515 | brachy, elekta, hardware_y_software, incidente, integrity, media, monaco, mosaiq, on_hold_1h, si, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8766 | No se envian imagenes desde xvi a mosaiq | closed | high | incident | 2024-11-21 19:02 | 2024-11-29 13:02 | 14741593614363 | 20254050947739 | 22968357015195 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8762 | MP Noviembre | closed | normal | incident | 2024-11-20 13:48 | 2024-12-06 16:03 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579474867355 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8759 | Falla MLC | closed |  | incident | 2024-11-18 17:50 | 2024-12-13 18:04 | 14741318546075 | 20254020288667 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8756 | Re: Revisión lentitud sistema PS | closed | high | incident | 2024-11-15 17:32 | 2024-12-15 18:03 | 15484666348187 | 20254020293275 | 20238696308635 | achemo, apoteca, apoteca_manager, aps, full_risk_week___weekend_pack, hardware_y_software, loccioni, manager, media, meta, no, on_hold_1h, problema, ps, robot, upi, upo, upo-r | [{"id":22950764862363,"value":"apoteca_manager"},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8754 | Re: Instalación de MOSAIQ | closed | normal | incident | 2024-11-14 19:54 | 2024-12-14 16:02 | 14741318546075 | 29297841873947 | 22968357015195 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, requerimiento, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8752 | Integrity VERSA 2 no inicia | closed | urgent | incident | 2024-11-14 13:51 | 2025-01-27 17:03 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8751 | Creación carpeta compartida | closed | normal | incident | 2024-11-14 13:02 | 2024-11-25 20:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8749 | Desconexión intermitente tubo rx XVI | closed | urgent | incident | 2024-11-13 15:26 | 2024-12-01 01:02 | 14741593614363 | 20254050948763 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8748 | Falla importación CT PACS | closed | normal | incident | 2024-11-13 14:39 | 2025-02-02 12:02 | 14741543428379 | 30890377929243 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8745 | Inhibir de freno no desaparece | closed | urgent | incident | 2024-11-13 12:10 | 2024-11-17 16:03 | 14742026913435 | 20254050946715 | 20210900681499 | braquiterapia, compact, elekta, físico, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, nss, si, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8742 | Error M.Film Vmon | closed | urgent | incident | 2024-11-11 21:59 | 2024-11-22 16:04 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579474867355 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, si, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8741 | Vida útil cable braqui | closed | high | incident | 2024-11-11 20:09 | 2025-01-14 18:03 | 14740499786395 | 20254020298395 | 19579487161371 | brachy, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, sinergy, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8739 | Panel XVI no se mueve | closed | high | incident | 2024-11-11 15:28 | 2024-11-22 15:05 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579474867355 | brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, sinergy, sistema_de_imagen_cbct_xvi, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8736 | Problemas Software SUNCHECK | closed | high | incident | 2024-11-11 12:21 | 2025-09-28 15:49 | 14741389938587 | 20254020292379 | 28818463039515 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, requerimiento, suncheck, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8735 | Aire acondicionado sala de maquinas | closed | normal | incident | 2024-11-09 21:06 | 2024-11-19 16:04 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8733 | Falla Sonido retorno Bunker - Sala comando | closed | normal | incident | 2024-11-08 11:21 | 2024-11-17 16:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8725 | Error en Mosaiq del PC de los TENS | closed | normal | incident | 2024-11-04 18:14 | 2024-12-09 14:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 28818463039515 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8724 | Reemplazo GUN | closed | normal | incident | 2024-11-04 18:07 | 2024-11-22 16:04 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579474867355 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8723 | Revisión DLG//Frenos | closed | high | incident | 2024-11-04 18:00 | 2024-11-22 15:05 | 14740499786395 | 20254020297371 | 19579474867355 | brachy, cabezal_agility, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8722 | Lamina MLC | closed |  | incident | 2024-11-04 17:58 | 2024-11-09 13:02 | 14741318546075 | 20254020288667 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8720 | Multilaminas Suragility | closed |  | incident | 2024-11-04 14:59 | 2024-12-13 17:03 | 14741318546075 | 20254020288667 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8719 | Generator not ready or in Fault condition | closed |  | incident | 2024-11-04 13:13 | 2024-12-13 18:04 | 14741318546075 | 20254020288667 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, linac, monaco, mosaiq, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8718 | Linac Infinity no parte luego de no hacer backups | closed | high | incident | 2024-11-04 12:29 | 2024-11-08 17:03 | 14742056643483 | 20254050950939 | 14734559344539 | brachy, comapact, compact, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, integrity, on_hold_1h, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8716 | Xvi no da imagenes | closed |  | incident | 2024-10-31 20:12 | 2024-11-08 14:02 | 14741318546075 | 20254020288667 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8714 | Solicita configuracion especial mosaiq-xvi | closed |  | incident | 2024-10-29 12:56 | 2024-11-15 17:03 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8711 | Dose Rate Mon 6 FFF | closed | high | incident | 2024-10-28 22:24 | 2024-11-08 14:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8709 | SNC Machine no recibe datos del equipo | closed | normal | incident | 2024-10-28 13:09 | 2024-12-10 15:03 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8707 | Escala angular camilla Infinity | closed | high | incident | 2024-10-25 18:36 | 2024-12-06 22:03 | 14742056643483 | 20254050950939 | 19579486425499 | brachy, comapact, compact, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8705 | Ajuste de Dose Rate Electrones | closed |  | incident | 2024-10-25 14:55 | 2024-10-29 21:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8701 | Table Clutch | closed | normal | incident | 2024-10-24 16:07 | 2024-11-24 14:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8699 | Error iview | closed | normal | incident | 2024-10-22 16:47 | 2024-10-27 17:03 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_de_imagen_portal_iview, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_portal_iview"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8697 | corte de energía en el hospital | closed | normal | incident | 2024-10-21 16:50 | 2025-02-03 19:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8694 | TPS Monaco VMAT | closed | normal | incident | 2024-10-21 14:42 | 2025-02-28 16:21 | 14742056643483 | 20254050950939 | 28818463039515 | acelerador_lineal, brachy, comapact, compact, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, no, on_hold_1h, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8693 | Lentitud TPS Oncentra 4.6.3 (equipo en garantia) | closed | urgent | incident | 2024-10-21 13:40 | 2024-11-29 16:03 | 14742056643483 | 20254050950939 | 28818463039515 | brachy, braquiterapia, comapact, compact, elekta, físico, hardware_y_software, on_hold_1h, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8691 | El Axesse no inicializa | closed | high | incident | 2024-10-21 11:28 | 2024-10-25 20:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8688 | TPS ONCENTRA BRACHY no procede a inicio de sesion | closed | urgent | incident | 2024-10-17 20:01 | 2025-03-03 19:16 | 14742056643483 | 20254050950939 | 28818463039515 | brachy, braquiterapia, comapact, compact, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8686 | DOSE RATE MON 6MV | closed | high | incident | 2024-10-17 15:33 | 2024-10-25 20:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8685 | cambio de mails a los que llegan los reportes | closed | low | incident | 2024-10-17 12:42 | 2024-10-21 14:02 | 14741597726619 | 20254020300315 | 19579487161371 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, on_hold_1h, rtp99, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8684 | aire acondicionado planificacion | closed | normal | incident | 2024-10-17 12:03 | 2024-10-29 14:03 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, médico, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8683 | No funciona el envio de imagenes desde XVI y iView | closed | high | incident | 2024-10-17 11:46 | 2024-10-21 14:02 | 14741593614363 | 20254050948763 | 28818463039515 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8679 | Interlock Dose Diff | closed | normal | incident | 2024-10-16 18:24 | 2024-10-29 14:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8678 | Falla MLC | closed | urgent | incident | 2024-10-15 23:30 | 2024-10-20 18:02 | 14741593614363 | 20254050947739 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8677 | Monaco 01 no calcula electrón | closed | normal | incident | 2024-10-15 18:50 | 2024-10-22 14:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8675 | Configurar VersaHD SCA en Monaco CAS | closed | normal | incident | 2024-10-15 12:36 | 2025-02-07 12:02 | 14741318546075 | 20254020288539 | 28818463039515 | agility, elekta, físico, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, requerimiento, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8673 | Gantry 2 Demand | closed | urgent | incident | 2024-10-14 23:53 | 2024-10-20 18:02 | 14741297259931 | 23562920769947 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8672 | Camara de Sala comando Equipo Infinity con desfase en imagen | closed | high | incident | 2024-10-14 17:40 | 2024-10-20 12:02 | 14741593614363 | 20254050949787 | 20210900681499 | citrix, elekta, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8670 | Falla DVH parte 2 - la venganza del DVH | closed | normal | incident | 2024-10-14 12:45 | 2024-10-26 16:03 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8667 | ASU camilla inoperativo, necesario para calibrar potenciometros height de camilla | closed | high | incident | 2024-10-10 16:36 | 2024-10-16 15:02 | 14741597726619 | 20254020299291 | 22297930568347 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, rtp99, si, sistema_camilla_precise, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8666 | Desconexión aleatoria de tubo de rayos XVI | closed | normal | incident | 2024-10-10 14:29 | 2024-10-19 20:02 | 14741593614363 | 20254050948763 | 27816237178267 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8664 | problemas con exportación de paciente | closed | urgent | incident | 2024-10-09 15:07 | 2024-10-13 20:02 | 14741593614363 | 26912536492699 | 28818463039515 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8663 | 2R 10 FFF | closed | normal | incident | 2024-10-09 12:03 | 2024-10-18 16:03 | 20265216319003 | 20254050952987 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8658 | suelto pendant lado B | closed | low | incident | 2024-10-07 13:45 | 2024-10-16 15:02 | 14741597726619 | 20254020300315 | 22297930568347 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, rtp99, sistema_camilla_precise, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8656 | Alta temperatura de salsa de máquina (acelerador lineal) | closed |  | incident | 2024-10-04 21:00 | 2024-10-11 20:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8652 | Problemas couch | closed | high | incident | 2024-10-02 16:46 | 2024-10-07 20:04 | 14740499786395 | 20254020297371 | 27816237178267 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8648 | Interlock Dose Rate Mon 12MeV | closed |  | incident | 2024-09-30 14:13 | 2024-10-06 14:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
8647 | Error de Adquisición de imagen | closed |  | incident | 2024-09-30 09:24 | 2024-10-07 19:02 | 14741318546075 | 20254020288667 | 22297930568347 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
501 | Problema laser SunNuclear | closed | normal | incident | 2024-09-27 11:17 | 2024-10-22 13:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, problema, si, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
499 | Hump error 10MV | closed |  | incident | 2024-09-25 18:31 | 2024-10-06 14:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
498 | nodo MONACO en TAC imagenologia | closed | normal | incident | 2024-09-25 17:46 | 2024-10-18 13:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, médico, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
497 | fallas DoseRate Mon y 2TL - Equipo Detenido | closed | high | incident | 2024-09-25 13:03 | 2024-10-18 16:03 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
496 | Hump err | closed |  | incident | 2024-09-25 11:21 | 2024-09-29 19:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
493 | Falla equipo (No inicia) | closed |  | incident | 2024-09-24 12:23 | 2024-09-29 19:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
492 | Detención de Suragility | closed |  | incident | 2024-09-23 18:57 | 2024-10-07 19:02 | 14741318546075 | 20254020288667 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
491 | Intalar Mosaiq | closed | high | incident | 2024-09-23 17:28 | 2024-09-30 13:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 22968357015195 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, on_hold_1h, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
490 | Pantalla de sistema Clarity pierde señal | closed | high | incident | 2024-09-23 14:06 | 2024-11-26 12:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 22968357015195 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, on_hold_1h, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
487 | Situación Sur Agility | closed | urgent | incident | 2024-09-17 13:59 | 2024-10-07 19:02 | 14741318546075 | 20254011642523 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
486 | Calibración Ghosting XVI | closed | normal | incident | 2024-09-17 12:56 | 2024-10-05 14:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
485 | Conexión de Intellimax | closed | urgent | incident | 2024-09-17 12:11 | 2024-09-27 13:02 | 14741318546075 | 20254011642523 | 22968357015195 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, sinergy, sistema_ccp, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_ccp"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
481 | Carcasa del panel de IVIEW del infinity tiene una grieta | closed | high | incident | 2024-09-16 17:59 | 2024-11-09 13:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
480 | RV: Soporte Fiestas Patrias | closed |  | incident | 2024-09-16 12:14 | 2024-09-27 21:03 | 14741318546075 | 20254020288667 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
479 | Presión de agua SURAGILITY | closed |  | incident | 2024-09-13 20:02 | 2024-12-13 16:03 | 14741318546075 | 20254020288667 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
476 | MP Septiembre | closed | normal | incident | 2024-09-12 18:04 | 2024-10-14 13:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 20210900681499 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
468 | Gas Pressure Versa2 | closed | urgent | incident | 2024-09-09 18:58 | 2024-09-14 20:02 | 14741389938587 | 20254020291995 | 19579474867355 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
467 | Posición Gantry Versa1 | closed | urgent | incident | 2024-09-09 18:55 | 2024-09-14 20:02 | 14741389938587 | 20254020291995 | 19579474867355 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
465 | Calibración Hexapod | closed | high | incident | 2024-09-09 15:28 | 2024-10-05 14:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
463 | Problemas movimiento camilla y sensor EPID | closed | high | incident | 2024-09-09 14:09 | 2025-12-08 13:55 | 14742026913435 | 20254050946715 | 27816237178267 | acelerador_lineal, braquiterapia, compact, elekta, físico, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, nss, problema, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
458 | Mensaje de Monaco referente al DVH | closed | normal | incident | 2024-09-06 12:29 | 2024-10-11 15:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
456 | Cambio Horario de Verano Chile | closed | high | incident | 2024-09-05 18:28 | 2024-09-13 22:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 14734559344539 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
453 | Cambio de hora en equipos Elekta RT | closed | normal | incident | 2024-09-04 17:25 | 2024-09-14 00:02 | 14741318546075 | 20253958178715 | 14734559344539 | agility, elekta, hardware_y_software, ingeniero_de_ti, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, requerimiento, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
452 | Cambio de Hora TPS y Servidor Mosaiq | closed | urgent | incident | 2024-09-03 13:06 | 2024-09-13 21:03 | 14741297259931 | 20254050952347 | 14734559344539 | acelerador_lineal, axesse, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
451 | UPS servidores con alarma, olor a quemado y ruido en sala de servidores | closed | urgent | incident | 2024-09-02 21:28 | 2024-09-08 20:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 14734559344539 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, on_hold_1h, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
447 | Interlock Fltr.parit | closed | normal | incident | 2024-09-02 13:47 | 2025-03-31 15:02 | 14741597726619 | 20254020299291 | 22297930568347 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, rtp99, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
446 | Movimiento errático Mesa | closed | high | incident | 2024-09-02 13:27 | 2024-10-14 13:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 27816237178267 | brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
445 | Acceso mosaiq nuevo usuario | closed | normal | incident | 2024-08-30 15:32 | 2024-09-03 16:02 | 14741593614363 | 20254050949275 | 22968357015195 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
443 | Sin conexión Intellimax | closed | high | incident | 2024-08-30 13:18 | 2024-09-13 13:02 | 14740499786395 | 20254020297371 | 22968357015195 | brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
438 | Gantry cae a Closed | closed | high | incident | 2024-08-28 23:12 | 2024-09-16 20:03 | 14740499786395 | 20254020297371 | 27816237178267 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
435 | Monitor de TPS se desconecta espontaneamente | closed | normal | incident | 2024-08-27 20:23 | 2024-09-15 13:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 14734559344539 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monaco_tps, monacosim, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
432 | DOSE RATE MOD 6 FFF INFINITY | closed | high | incident | 2024-08-27 18:21 | 2024-09-01 21:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
431 | Mesa Precise | closed | urgent | incident | 2024-08-27 18:09 | 2024-09-07 21:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 20210900681499 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
430 | Alarma PRTG / MOSAIQ Inbound MOSAIQ ADT | closed | high | incident | 2024-08-27 13:59 | 2024-09-09 17:03 | 14741297259931 | 26078020182171 | 14734559344539 | axesse, elekta, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, mosaiq_esi, no, on_hold_1h, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_esi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
429 | Re: [Externo][E&G Medical Systems] Asunto: Presion de Agua SURAGILITY | closed |  | incident | 2024-08-26 22:23 | 2024-09-08 18:02 | 14741318546075 | 20254011642523 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
428 | Solicitud de permiso para integración | closed | normal | incident | 2024-08-23 17:28 | 2024-10-08 13:03 | 14741543428379 | 26080969312027 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, médico, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
427 | Interlock de último hombre inhabilitado en el bunker del Axesse | closed | high | incident | 2024-08-23 14:19 | 2024-09-07 13:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 20210900681499 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
425 | Problemas Mosaiq | closed | high | incident | 2024-08-22 18:57 | 2025-01-21 20:03 | 14742056643483 | 28514344956315 | 14481448391451 | brachy, comapact, elekta, flexitron, hardware_y_software, incidente, infinity, mosaiq, mosaiq_server, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_server"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
424 | [At:SunNuclear] Problema en suncheck invivo cuando AFS | closed |  | incident | 2024-08-22 18:08 | 2024-09-10 13:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
423 | Falla envio de imagenes desde XVI y iView | closed | high | incident | 2024-08-22 15:38 | 2024-08-29 22:02 | 14741593614363 | 20254050948763 | 14734559344539 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
422 | Desconexión panel XVI al momento de adquirir imágenes | closed | high | incident | 2024-08-22 12:11 | 2024-09-08 19:02 | 14741593614363 | 20254050948763 | 20210900681499 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
421 | Problemas con exportación de paciente | closed | high | incident | 2024-08-22 12:04 | 2024-08-29 22:02 | 14741593614363 | 20254050949275 | 14734559344539 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, monaco_tps, mosaiq, on_hold_1h, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
420 | Error de interfaz de maquina | closed |  | incident | 2024-08-22 11:21 | 2024-08-26 16:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
415 | Acelerador no reconoce inhibits | closed | urgent | incident | 2024-08-21 12:55 | 2024-08-25 15:02 | 14742026913435 | 20254050946715 | 20210900681499 | braquiterapia, compact, elekta, físico, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, nss, si, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
412 | MLC Infinity No Parte | closed | high | incident | 2024-08-20 12:07 | 2024-10-14 13:02 | 14741297259931 | 20254050952347 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
408 | FALLA EN EL MLC DEL INFINITY | closed | urgent | incident | 2024-08-19 13:18 | 2024-08-23 22:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
407 | Calibracion de la mesa precise del Infinity | closed | high | incident | 2024-08-19 12:26 | 2024-09-07 21:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
405 | Ajuste Perfil 10 FFF | closed | high | incident | 2024-08-16 17:35 | 2024-08-23 15:03 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
404 | Falla equipo Infiniry | closed | high | incident | 2024-08-16 14:36 | 2024-08-23 15:03 | 14741297259931 | 20254050952603 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
403 | Parámetros fuera de rango | closed | urgent | incident | 2024-08-14 20:32 | 2024-08-24 16:02 | 15484666348187 | 20254020296603 | 20238696308635 | achemo, apoteca, apoteca_chemo, aps, full_risk_week___weekend_pack, hardware_y_software, incidente, loccioni, manager, media, meta, on_hold_1h, ps, robot, si, upi, upo, upo-r | [{"id":22950764862363,"value":"apoteca_chemo"},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
401 | MLC DEL AXESSE FALLAS EN LAS LÁMINAS 14 DE AMBOS BANDOS | closed | high | incident | 2024-08-13 21:25 | 2024-08-18 21:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 22297930568347 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
399 | Ruido raro en cbct | closed |  | incident | 2024-08-13 14:26 | 2024-08-20 17:03 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
397 | Mensajes que se han presentado en XVI | closed | normal | incident | 2024-08-13 12:43 | 2024-12-10 16:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
394 | RV: Solicitud de retiro de caja de sala de preparación de paciente | closed | normal | incident | 2024-08-12 13:09 | 2024-08-20 17:03 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, médico, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
393 | Información sobre Mantenimiento de servidores 23/08 | closed | normal | incident | 2024-08-09 18:03 | 2024-08-31 19:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tarea, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
389 | MLC Infinity | closed | urgent | incident | 2024-08-09 11:33 | 2024-08-23 15:03 | 14741297259931 | 20254050952347 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
381 | Dose Rate Mon 6 FFF | closed | high | incident | 2024-08-06 00:54 | 2024-08-16 00:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
379 | PANEL DEL XVI DEL INFINITY SIN TOMAR POSICIÓN (S, M, L) | closed | urgent | incident | 2024-08-05 18:49 | 2024-08-11 16:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
377 | Configuración MOSAIQ | closed | high | incident | 2024-08-05 16:39 | 2024-08-05 18:30 | 14741318546075 | 20253958178715 | 22968357015195 | agility, closed_by_merge, elekta, hardware_y_software, ingeniero_de_ti, monaco, mosaiq, no, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
376 | Configuración MOSAIQ | closed | high | incident | 2024-08-05 16:38 | 2024-08-05 18:30 | 14741318546075 | 20253958178715 | 22968357015195 | agility, closed_by_merge, elekta, hardware_y_software, ingeniero_de_ti, monaco, mosaiq, no, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
375 | Configuración MOSAIQ | closed | high | incident | 2024-08-05 16:37 | 2024-08-05 18:30 | 14741318546075 | 20253958178715 | 22968357015195 | agility, closed_by_merge, elekta, hardware_y_software, ingeniero_de_ti, monaco, mosaiq, no, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
374 | Configuración MOSAIQ | closed | high | incident | 2024-08-05 16:36 | 2024-08-05 18:30 | 14741318546075 | 20253958178715 | 22968357015195 | agility, closed_by_merge, elekta, hardware_y_software, ingeniero_de_ti, monaco, mosaiq, no, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
373 | Configuración MOSAIQ | closed | high | incident | 2024-08-05 16:35 | 2024-08-05 18:30 | 14741318546075 | 20253958178715 | 22968357015195 | agility, closed_by_merge, elekta, hardware_y_software, ingeniero_de_ti, monaco, mosaiq, no, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
372 | Configuración MOSAIQ | closed | high | incident | 2024-08-05 16:33 | 2024-08-20 18:03 | 14741318546075 | 20253958178715 | 22968357015195 | agility, elekta, hardware_y_software, ingeniero_de_ti, monaco, mosaiq, no, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
370 | Presion de Agua SURAGILITY | closed | urgent | incident | 2024-08-05 14:37 | 2024-08-23 19:03 | 14741318546075 | 20254011642523 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
367 | Acelerador no enciende | closed | urgent | incident | 2024-08-05 01:01 | 2024-08-09 16:03 | 14742026913435 | 20254050946715 | 19579474867355 | braquiterapia, compact, elekta, físico, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, nss, si, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
366 | RV: Now Released - SunCHECK V5.0 | closed | normal | incident | 2024-08-02 18:08 | 2024-08-30 19:03 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
365 | problema xvi inicio diario | closed | normal | incident | 2024-08-02 18:07 | 2024-09-08 16:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
363 | Equipo VERSA 1 NO OPERATIVO por interlock Vac Targ | closed | urgent | incident | 2024-08-02 12:49 | 2024-08-09 16:03 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
360 | Couch Synergy rotación lenta | closed | high | incident | 2024-08-01 13:18 | 2024-09-16 20:03 | 14740499786395 | 20254020297371 | 20210900681499 | acelerador_lineal, brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
358 | Ajuste tasa de dosis de fotones de 10MV | closed | high | incident | 2024-07-31 19:36 | 2024-09-14 20:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
354 | Revision pendant iView VERSA 1 | closed | high | incident | 2024-07-30 15:09 | 2025-06-15 21:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, hexapod, no, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
352 | Dose Rate Mon 6 MV | closed |  | incident | 2024-07-29 15:55 | 2024-08-09 18:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 19579474867355 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
351 | Problema lector QR | closed |  | incident | 2024-07-29 14:55 | 2024-08-05 18:03 | 14741543428379 | 26080969312027 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, médico, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
348 | Error MLC no Ready | closed | urgent | incident | 2024-07-26 16:17 | 2024-08-02 19:03 | 14740499786395 | 20254020297371 | 20210900681499 | brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, si, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
346 | Interlock -320V MON VERSA 1 | closed | normal | incident | 2024-07-26 14:30 | 2024-08-04 17:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 19579474867355 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
341 | Error al momento de guardar calculo en Mónaco | closed | normal | incident | 2024-07-24 18:10 | 2024-09-06 22:02 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
334 | Dose Rate Mon 10 FFF | closed | normal | incident | 2024-07-23 15:26 | 2024-08-16 00:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 20210900681499 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
333 | interlock filter parit | closed | normal | incident | 2024-07-23 13:15 | 2024-09-08 13:02 | 14741597726619 | 20254020300315 | 22297930568347 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, rtp99, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
331 | Se desconecta Sistema XVI | closed | normal | incident | 2024-07-22 15:34 | 2024-08-20 18:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
329 | Descarga de complemento Citrix | closed | normal | incident | 2024-07-19 18:28 | 2024-07-27 19:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_sim, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_sim"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
327 | Panel KV XVI se desconecta al girar gantry | closed | high | incident | 2024-07-19 12:02 | 2024-08-11 16:02 | 14741593614363 | 20254050948763 | 20210900681499 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
314 | Monitor TPS1 no recibe señal | closed |  | incident | 2024-07-15 17:18 | 2024-07-21 14:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
307 | Ticket #687997 Falla en señal de imagen ABC | closed | normal | incident | 2024-07-15 16:50 | 2025-06-30 20:02 | 14741389938587 | 20254020292379 | 22968357015195 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
300 | Bomba de vacio del gun en el equipo Axesse inestable | closed |  | incident | 2024-07-15 15:10 | 2024-08-16 20:03 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
298 | Problema intermitente en proyección de pantalla al interior del bunker | closed | normal | incident | 2024-07-15 12:43 | 2024-09-03 14:03 | 14741593614363 | 20254050948123 | 22968357015195 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
297 | No inició correctamente el acelerador | closed |  | incident | 2024-07-15 11:32 | 2024-07-22 14:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
293 | Curso GO LIVE | closed | normal | incident | 2024-07-12 17:59 | 2024-08-12 16:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
291 | Crear nuevo Usuario para citrixx | closed |  | incident | 2024-07-12 13:38 | 2024-07-22 19:03 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
290 | RV: pantallazos monaco | closed | high | incident | 2024-07-12 13:04 | 2024-07-28 19:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
289 | Axesse - FCO 200-02-103-085-Uncontrolled Xvi ViewGT Arm Extension Modification | closed | normal | incident | 2024-07-12 01:47 | 2024-07-16 02:02 | 14741297259931 | 20254050952347 | 15768454754715 | axesse, braquiterapia, elekta, fco, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"fco"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
271 | XVI FAULT 16 | closed | urgent | incident | 2024-07-03 12:17 | 2024-07-03 15:55 | 14741297259931 | 20254050952347 | 15768454754715 | axesse, braquiterapia, closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
260 | RV: Elekta Case #03591903 - MONACO electron plan problem [ ref:!00D600IYoG.!5006g016CMtf:ref ] | closed |  | incident | 2024-06-28 15:49 | 2024-07-21 16:02 | 14741597726619 | 20254050945435 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, rtp99, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
245 | Falla de chiller | closed |  | incident | 2024-06-21 16:11 | 2024-07-26 13:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
240 | No se puede ingresar a MONACO 1 y 2 | closed | urgent | incident | 2024-06-18 12:37 | 2024-06-18 12:43 | 14741593614363 | 20254050948123 | 22968357015195 | citrix, closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
235 | Revisión Conexión Tablet Láseres Gammex | closed | normal | incident | 2024-06-17 12:44 | 2024-06-28 17:01 | 14741318546075 | 20254034214299 | 15768454754715 | agility, closed_by_merge, dosimetrista, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
219 | Perdida conexión servidor de cálculo | closed |  | incident | 2024-06-10 14:43 | 2024-06-19 16:33 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
202 | Interlock Gantry | closed | high | incident | 2024-05-31 19:20 | 2024-06-01 01:15 | 20265216319003 | 20254050952987 | 15768454754715 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, closed_by_merge, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, si, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
196 | Revisión MOSAIQ | closed |  | incident | 2024-05-29 19:39 | 2024-05-29 22:23 | 14741297259931 | 26077991072667 | 14734559344539 | axesse, braquiterapia, closed_by_merge, elekta, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
195 | Revisión MOSAIQ | closed |  | incident | 2024-05-29 19:38 | 2024-05-29 22:23 | 14741297259931 | 26077991072667 | 14734559344539 | axesse, braquiterapia, closed_by_merge, elekta, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"braquiterapia"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
156 | falla rescate pacte cecilia troncoso | closed | normal | incident | 2024-05-13 13:46 | 2024-05-17 17:03 | 14741593614363 | 20254050949019 | 22968357015195 | citrix, elekta, hardware_y_software, importacion, incidente, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
151 | SIN ingreso a Citrix/Monaco | closed | high | incident | 2024-05-09 12:15 | 2024-05-14 14:03 | 14741593614363 | 20254050949787 | 22968357015195 | citrix, elekta, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
97 | Solicitud Cambio Hora Sistema Mosaiq | closed | high | incident | 2024-04-08 14:24 | 2024-04-16 16:03 | 14742026913435 | 20254050946715 | 14734559344539 | acelerador_lineal, compact, elekta, físico, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, nss, on_hold_1h, requerimiento, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
87 | Incorporación frascos | closed | normal | incident | 2024-03-28 16:55 | 2024-07-27 17:02 | 15484666348187 | 20254020294427 | 20238696308635 | achemo, apoteca, apoteca_chemo, aps, full_risk_week___weekend_pack, hardware_y_software, loccioni, manager, media, meta, no, on_hold_1h, ps, qf_administrador, requerimiento, robot, upi, upo, upo-r | [{"id":22950764862363,"value":"apoteca_chemo"},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
85 | Run Check Hexapod | closed | high | incident | 2024-03-27 16:07 | 2024-03-27 18:39 | 20265216319003 | 20254050952987 | 19579456345883 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, closed_by_merge, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
83 | Ticket #629166 Desconexión del DICOM NAMER | closed | normal | incident | 2024-03-25 19:15 | 2024-04-12 15:03 | 14742056643483 | 20254050950939 | 19579486425499 | brachy, comapact, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, mosaiq_dicom_namer, no, on_hold_1h | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_dicom_namer"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
82 | Ticket #397177 Reporte de evento emitido por el TCS Oncentra | closed | normal | incident | 2024-03-25 19:08 | 2024-04-12 15:03 | 14742056643483 | 20254050950939 | 19579486425499 | brachy, comapact, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, no, on_hold_1h, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
78 | Ticket #509457 Panel de IView no se retrae | closed | high | incident | 2024-03-25 17:48 | 2024-04-21 18:02 | 14742026913435 | 20254050946715 | 19579474867355 | braquiterapia, compact, elekta, físico, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, nss, on_hold_1h, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
77 | Ticket #266989 Cotización disco duro IView | closed | normal | incident | 2024-03-25 17:34 | 2024-04-16 16:03 | 14742026913435 | 20254050946715 | 14734559344539 | braquiterapia, compact, elekta, físico, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, nss, problema, sistema_de_imagen_portal_iview, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_portal_iview"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
74 | DOSE RATE MON | closed | normal | incident | 2024-03-22 13:40 | 2024-03-26 22:02 | 20265216319003 | 20254050953243 | 15768454754715 | 6fff, acelerador_lineal, axesse, doseratemoon, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, linac, no, on_hold_1h, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
69 | TRM no funciona | closed | high | incident | 2024-03-20 19:39 | 2024-03-29 18:03 | 20265216319003 | 20254050953243 | 19579456345883 | axesse, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, sistema_ccp, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_ccp"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
67 | Falla agendamiento de pacientes | closed | urgent | incident | 2024-03-19 20:01 | 2024-03-24 18:02 | 20265216319003 | 20254050952603 | 22968357015195 | axesse, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, linac, monaco, monacosim, mosaiq, mosaiq_server, on_hold_1h, problema, storage, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_server"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
63 | FCO - 382-05-MON-055 - Agility MLC plans may be incorrectly calculated | closed | normal | incident | 2024-03-15 17:30 | 2024-03-22 21:03 | 14741297259931 | 20254050952347 | 15768454754715 | axesse, braquiterapia, elekta, fco, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, monaco_sim, monacosim, mosaiq, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_sim"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"fco"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
61 | Configuración de ruta de exportacion de pacientes desde Mosaiq a Monaco | closed | urgent | incident | 2024-03-14 13:00 | 2024-03-29 17:02 | 14741297259931 | 20254050952603 | 22968357015195 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, mosaiq_sequencer, no, on_hold_1h, tarea | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_sequencer"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
60 | En el Monaco01 hay problemas con importa imágenes desde la carpeta de escritorio | closed | high | incident | 2024-03-13 16:44 | 2024-03-23 15:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 14734559344539 | axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, on_hold_1h, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
57 | 2T EN EL INFINITY | closed | normal | incident | 2024-03-11 15:23 | 2024-03-19 21:03 | 14741297259931 | 20254050952475 | 15768454754715 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
54 | testing - tickets user | closed | normal | incident | 2024-03-09 21:42 | 2024-04-11 21:02 |  | 23649649383707 | 15768454754715 | acelerador_lineal, físico, no, on_hold_1h | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
51 | FCO (371-05-MSQ-073) - MOSAIQ® Partial Wedge Fields, CFS and Plan Re-Promotion | closed | normal | incident | 2024-03-07 18:09 | 2024-03-12 13:02 | 14741297259931 | 20254050952347 | 15768454754715 | axesse, braquiterapia, elekta, fco, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, mosaiq_server, no, on_hold_1h | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_server"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"fco"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
48 | LA PRUEBAS DEL MLC PARA EL AXESSE FALLA EN LOS CONTROLES | closed | normal | problem | 2024-03-06 12:46 | 2024-03-11 13:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579456345883 | agility, axesse, cabezal_agility, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, mlc, no | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
46 | En dosisoft el indice gamma esta fallando para el Acelerador Axesse | closed | high | problem | 2024-03-05 14:34 | 2024-03-15 15:03 | 14741297259931 | 20254050952475 | 15768454754715 | axesse, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, iviewgt, no, panel, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
40 | El isocentro del Infinity no coincide con el 0 de la camilla esta desviado +2 mm | closed | normal | problem | 2024-03-04 12:50 | 2024-05-03 12:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 15768454754715 | acelerador_lineal, axesse, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, no, on_hold_1h | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
39 | El inifinity en varias oportunidad esta con problemas de Hump Err | closed | normal | problem | 2024-03-01 18:21 | 2024-03-19 21:03 | 14741297259931 | 20254050952475 | 15768454754715 | acelerador_lineal, axesse, elekta, físico, hump_error, infinity, no, on_hold_1h | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
27 | Problema con las láminas o optimización de energías | closed | low | problem | 2024-02-20 23:08 | 2024-03-14 00:02 | 14481410802331 | 15768454754715 | 15768454754715 | acelerador_lineal, ingeniero_de_servicio, no, on_hold_1h | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
7 | Ticket de prueba: Correo electrónico de un cliente | closed | high | problem | 2023-05-16 11:35 | 2023-05-23 23:04 | 14481410802331 | 14734559344539 | 14734559344539 |  | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
1 | Ticket de muestra: le presentamos el ticket | closed | normal | incident | 2023-04-12 17:01 | 2024-02-19 15:02 |  | 14481411156123 | 14481448391451 | de, muestra, support, zendesk | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":null},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9792 | Perdida conexión Axesse | new | normal | incident | 2026-01-05 14:08 | 2026-01-21 17:24 | 14741297259931 | 23562920769947 |  | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9821 | solicitud cambio de thyratron | solved | urgent | incident | 2026-01-20 10:45 | 2026-01-21 18:05 | 14742026913435 | 38368479928987 | 22297930568347 | acelerador_lineal, braquiterapia, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9795 | Infinity se apaga solo | closed | urgent | incident | 2026-01-06 11:28 | 2026-01-22 15:52 | 14741593614363 | 20254050947483 | 22297930568347 | citrix, closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9496 | otro apagado automático de consola | open | urgent | incident | 2025-09-05 12:52 | 2026-01-22 15:52 | 14741593614363 | 20254050947483 |  | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9832 | Falla intermitente de posicion de laminas | pending | urgent | incident | 2026-01-23 00:55 | 2026-01-23 11:50 | 14741593614363 | 20254050948123 |  | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9817 | Solicitud de conexión para el TRM | pending | low | incident | 2026-01-19 12:29 | 2026-01-24 13:02 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9740 | verificacion configuracion del Baseline del test de Hancock MLC Suncheck del Infinity | pending | urgent | incident | 2025-12-10 15:37 | 2026-01-24 13:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, requerimiento, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9762 | Solicitud de MP Flexitro | solved | normal | incident | 2025-12-18 13:00 | 2026-01-25 13:28 | 14741297259931 | 20254050952347 | 22297930568347 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9809 | Panel iview | open | normal | incident | 2026-01-14 10:45 | 2026-01-26 12:43 | 14741543428379 | 26080982926747 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_de_imagen_portal_iview, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_portal_iview"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9845 | Problemas para ingresar a mosaiq de manera local | closed | urgent | incident | 2026-01-27 12:20 | 2026-01-27 12:54 | 14741593614363 | 20254050948123 | 22968357015195 | citrix, closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9841 | Optimización 10 FFF y 10 WFFF | pending | high | incident | 2026-01-26 17:36 | 2026-01-27 14:14 | 20265216319003 | 20254050952987 |  | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9841 | Optimización 10 FFF y 10 WFFF | solved | high | incident | 2026-01-26 17:36 | 2026-01-28 11:25 | 20265216319003 | 20254050952987 | 22297930568347 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9832 | Falla intermitente de posicion de laminas | solved | urgent | incident | 2026-01-23 00:55 | 2026-01-28 11:37 | 14741593614363 | 20254050948123 | 22297930568347 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9854 | Dose rate mon Infinity | new | urgent | incident | 2026-01-29 11:09 | 2026-01-29 11:34 | 14741297259931 | 23562920769947 |  | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9853 | consulta por situacion MLC en rojo (falla) en Mosaiq con Infinity sin inhibits irradiando | new | urgent | incident | 2026-01-29 10:46 | 2026-01-29 11:36 | 14741593614363 | 20254050947483 |  | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9850 | Cambio de los bancos del MLC | new | high | incident | 2026-01-28 16:29 | 2026-01-29 11:38 | 20265216319003 | 20254050952987 |  | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9832 | Falla intermitente de posicion de laminas | solved | urgent | incident | 2026-01-23 00:55 | 2026-01-29 12:02 | 14741593614363 | 20254050948123 | 22297930568347 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9762 | Solicitud de MP Flexitro | closed | normal | incident | 2025-12-18 13:00 | 2026-01-29 14:24 | 14741297259931 | 20254050952347 | 22297930568347 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9841 | Optimización 10 FFF y 10 WFFF | solved | high | incident | 2026-01-26 17:36 | 2026-01-30 00:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 22297930568347 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9854 | Dose rate mon Infinity | solved | urgent | incident | 2026-01-29 11:09 | 2026-01-31 20:02 | 14741297259931 | 23562920769947 | 22297930568347 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9851 | equipo detenido por lamina 37 | solved | high | incident | 2026-01-28 16:33 | 2026-01-31 20:02 | 14741597726619 | 20254020300315 | 22297930568347 | cabezal_agility, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, problema, rtp99, si, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9847 | Beam Timer Energia de 6MV | solved | high | incident | 2026-01-27 20:08 | 2026-01-31 20:02 | 14741297259931 | 20254050952347 | 22297930568347 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9832 | Falla intermitente de posicion de laminas | closed | urgent | incident | 2026-01-23 00:55 | 2026-02-01 11:52 | 14741593614363 | 20254050948123 | 22297930568347 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9862 | Interlock target chk | new | high | incident | 2026-02-02 11:34 | 2026-02-02 12:05 | 14741297259931 | 20254050952603 |  | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, requerimiento, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null}]
9868 | Optimización de la tasa de dosis | new | high | incident | 2026-02-03 15:20 | 2026-02-03 15:20 | 20265216319003 | 20254050952987 |  | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9868 | Optimización de la tasa de dosis | new | high | incident | 2026-02-03 15:20 | 2026-02-04 12:03 | 20265216319003 | 20254050952987 |  | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9873 | Licencias arccheck vencidas | new |  | incident | 2026-02-05 10:27 | 2026-02-05 10:27 | 14741543428379 | 26080982926747 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9873 | Licencias arccheck vencidas | pending | high | incident | 2026-02-05 10:27 | 2026-02-06 11:01 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, si, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9878 | falla MLC equipo detenido, por favor atender a primera hora el lunes | new | urgent | incident | 2026-02-06 23:27 | 2026-02-07 14:44 | 14741593614363 | 20254050947483 |  | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9873 | Licencias arccheck vencidas | pending | high | incident | 2026-02-05 10:27 | 2026-02-09 12:30 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, si, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9879 | Perdida de Reflector Campos Grandes | new | urgent | incident | 2026-02-09 12:32 | 2026-02-09 12:32 | 14741297259931 | 20254050952347 |  | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9880 | Pendant Mov de Camilla Hexapod con Problemas | new | urgent | incident | 2026-02-09 12:36 | 2026-02-09 12:36 | 14741297259931 | 20254050952347 |  | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9862 | Interlock target chk | closed | high | incident | 2026-02-02 11:34 | 2026-02-09 12:41 | 14741297259931 | 20254050952603 | 20210900681499 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, requerimiento, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9882 | XVI con poco espacio en disco | new | high | incident | 2026-02-09 13:03 | 2026-02-09 13:03 | 14741318546075 | 20253958178715 |  | agility, elekta, hardware_y_software, ingeniero_de_ti, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9817 | Solicitud de conexión para el TRM | solved | low | incident | 2026-01-19 12:29 | 2026-02-10 12:19 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9809 | Panel iview | pending | normal | incident | 2026-01-14 10:45 | 2026-02-10 12:19 | 14741543428379 | 26080982926747 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_de_imagen_portal_iview, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_portal_iview"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9873 | Licencias arccheck vencidas | pending | high | incident | 2026-02-05 10:27 | 2026-02-10 13:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, si, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9817 | Solicitud de conexión para el TRM | solved | low | incident | 2026-01-19 12:29 | 2026-02-11 13:02 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9897 | 10 MV con Coll.lockd - haz inoperativo | new | normal | incident | 2026-02-12 12:52 | 2026-02-12 12:52 | 14741597726619 | 20254020300315 |  | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, problema, rtp99, si, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9898 | falla Linac Console Backup todos los dias y Infinity-Integrity no enciende automaticamente por las mañanas | new | urgent | incident | 2026-02-12 12:56 | 2026-02-12 12:56 | 14741593614363 | 20254050947483 |  | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9899 | falla CBCT por Gantry Rotation Stopped aleatorio en algunos pacientes | new | urgent | incident | 2026-02-12 13:02 | 2026-02-12 13:02 | 14741593614363 | 20254050947483 |  | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9897 | 10 MV con Coll.lockd - haz inoperativo | pending | normal | incident | 2026-02-12 12:52 | 2026-02-13 11:16 | 14741597726619 | 20254020300315 |  | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, problema, rtp99, si, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9817 | Solicitud de conexión para el TRM | closed | low | incident | 2026-01-19 12:29 | 2026-02-14 12:35 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9809 | Panel iview | pending | normal | incident | 2026-01-14 10:45 | 2026-02-15 13:01 | 14741543428379 | 26080982926747 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_de_imagen_portal_iview, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_portal_iview"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9890 | Interlock Target chk | solved | high | incident | 2026-02-10 23:56 | 2026-02-16 16:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 27816237178267 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9890 | Interlock Target chk | solved | high | incident | 2026-02-10 23:56 | 2026-02-17 11:49 | 20265216319003 | 20254050952987 | 27816237178267 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9809 | Panel iview | open | normal | incident | 2026-01-14 10:45 | 2026-02-17 12:35 | 14741543428379 | 26080982926747 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_de_imagen_portal_iview, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_portal_iview"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9897 | 10 MV con Coll.lockd - haz inoperativo | pending | normal | incident | 2026-02-12 12:52 | 2026-02-18 12:01 | 14741597726619 | 20254020300315 |  | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, problema, rtp99, si, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9724 | falla intermitente del sistema de audio que dificulta oir al paciente del CL02 Infinity | pending | high | incident | 2025-12-04 13:37 | 2026-02-19 14:54 | 14741593614363 | 20254050947483 |  | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9915 | Conebeam de versa se detiene | pending | urgent | incident | 2026-02-20 11:31 | 2026-02-20 11:42 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9915 | Conebeam de versa se detiene | solved | urgent | incident | 2026-02-20 11:31 | 2026-02-21 18:02 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9910 | Interlock 2R Err 10MV Infinity | pending | urgent | incident | 2026-02-17 18:38 | 2026-02-22 15:11 | 14741297259931 | 20254050952603 |  | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9916 | 12 Y 15 MEV CON 2R Y 2T y tasa baja para 10 MV en el Axeese | pending | urgent | incident | 2026-02-23 11:19 | 2026-02-23 12:11 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9916 | 12 Y 15 MEV CON 2R Y 2T y tasa baja para 10 MV en el Axeese | pending | urgent | incident | 2026-02-23 11:19 | 2026-02-24 12:01 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9918 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Falla XVI | open |  | incident | 2026-02-23 14:47 | 2026-02-25 12:04 | 14741389938587 | 36797767752731 |  | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9930 | CAMBIO DE FECHA DE MP AXESSE | new | urgent | incident | 2026-02-26 13:49 | 2026-02-26 13:49 | 14741297259931 | 20254050952347 |  | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9931 | Table long | new |  | incident | 2026-02-26 15:05 | 2026-02-26 15:05 | 14741543428379 | 26080969273499 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9934 | Imagen iView cortada | new | normal | incident | 2026-02-27 11:47 | 2026-02-27 12:14 | 14741597726619 | 25208295741851 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, rtp99, sistema_de_imagen_portal_iview, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_portal_iview"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9916 | 12 Y 15 MEV CON 2R Y 2T y tasa baja para 10 MV en el Axeese | pending | urgent | incident | 2026-02-23 11:19 | 2026-02-28 12:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9921 | Usuario citrix | closed | low | incident | 2026-02-24 21:43 | 2026-03-02 01:52 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | citrix, elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9936 | Laser de simulacion no se mueve | pending | normal | incident | 2026-03-02 12:12 | 2026-03-03 13:01 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9941 | falla XVI - no finaliza la adquisicion CBCT- se detiene el gantry - equipo detenido - ingeniero en terreno urgente | open | urgent | incident | 2026-03-03 14:11 | 2026-03-04 12:27 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | elekta, físico, infinity, linac, problema, si, sistema_de_imagen_cbct_xvi, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9949 | Infinity no enciende - no operativo | open | urgent | incident | 2026-03-05 10:40 | 2026-03-05 10:51 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9952 | Posicion de panel de iView no logra su posicion de seguridad | new | urgent | incident | 2026-03-06 11:24 | 2026-03-06 11:33 | 14741593614363 | 35062929091611 |  | citrix, elekta, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9783 | advertencia Replace Filter - SunSCAN | solved | high | incident | 2025-12-30 12:48 | 2026-03-06 13:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 14734559344539 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, storage, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9946 | Medicion de Torque Fijacion Infinity | new | high | incident | 2026-03-04 17:41 | 2026-03-07 14:30 | 14741297259931 | 20254050952347 |  | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9952 | Posicion de panel de iView no logra su posicion de seguridad | open | urgent | incident | 2026-03-06 11:24 | 2026-03-07 14:56 | 14741593614363 | 35062929091611 | 19579474867355 | citrix, elekta, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9916 | 12 Y 15 MEV CON 2R Y 2T y tasa baja para 10 MV en el Axeese | open | urgent | incident | 2026-02-23 11:19 | 2026-03-09 12:27 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9783 | advertencia Replace Filter - SunSCAN | closed | high | incident | 2025-12-30 12:48 | 2026-03-09 13:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 14734559344539 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, storage, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9946 | Medicion de Torque Fijacion Infinity | solved | high | incident | 2026-03-04 17:41 | 2026-03-10 14:03 | 14741297259931 | 20254050952347 | 22297930568347 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9961 | Eliminar datos de paciente en focal data | solved | low | incident | 2026-03-09 14:53 | 2026-03-10 14:22 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9918 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Falla XVI | pending | normal | incident | 2026-02-23 14:47 | 2026-03-10 15:02 | 14741389938587 | 36797767752731 | 19579474867355 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9916 | 12 Y 15 MEV CON 2R Y 2T y tasa baja para 10 MV en el Axeese | open | urgent | incident | 2026-02-23 11:19 | 2026-03-11 14:16 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9918 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Falla XVI | open | normal | incident | 2026-02-23 14:47 | 2026-03-11 14:23 | 14741389938587 | 36797767752731 | 19579474867355 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9961 | Eliminar datos de paciente en focal data | solved | low | incident | 2026-03-09 14:53 | 2026-03-11 15:03 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9971 | Falla CBCT Clinac Infinity | new | urgent | incident | 2026-03-12 00:31 | 2026-03-12 10:36 | 14741593614363 | 35063014974875 |  | citrix, elekta, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9972 | Infinity corrientes de los proyectores LED (continuidad ticket #9919) | new | high | incident | 2026-03-12 10:57 | 2026-03-12 10:57 | 14742056643483 | 20254050950939 |  | acelerador_lineal, brachy, comapact, compact, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXBE41FNNYP95MJQ7ZCCK7"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9946 | Medicion de Torque Fijacion Infinity | closed | high | incident | 2026-03-04 17:41 | 2026-03-13 14:05 | 14741297259931 | 20254050952347 | 22297930568347 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9910 | Interlock 2R Err 10MV Infinity | solved | urgent | incident | 2026-02-17 18:38 | 2026-03-14 13:18 | 14741297259931 | 20254050952603 | 20210900681499 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9974 | 2T Y 2R EN 6MV EN EL INFINITY | solved | high | incident | 2026-03-12 16:56 | 2026-03-14 13:20 | 14741297259931 | 20254050952475 | 22297930568347 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9961 | Eliminar datos de paciente en focal data | closed | low | incident | 2026-03-09 14:53 | 2026-03-14 14:32 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9974 | 2T Y 2R EN 6MV EN EL INFINITY | solved | high | incident | 2026-03-12 16:56 | 2026-03-15 14:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 22297930568347 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9910 | Interlock 2R Err 10MV Infinity | solved | urgent | incident | 2026-02-17 18:38 | 2026-03-15 14:02 | 14741297259931 | 20254050952603 | 20210900681499 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9970 | Mylar manchado | pending | normal | incident | 2026-03-11 17:18 | 2026-03-16 14:19 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9977 | Solicitud envío de informe de trabajo mantención preventiva septiembre 2025 | new | high | incident | 2026-03-17 13:10 | 2026-03-17 13:10 | 14742026913435 | 38368479928987 |  | braquiterapia, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, plataforma_de_soporte, requerimiento, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"plataforma_de_soporte"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9974 | 2T Y 2R EN 6MV EN EL INFINITY | closed | high | incident | 2026-03-12 16:56 | 2026-03-18 13:35 | 14741297259931 | 20254050952475 | 22297930568347 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9910 | Interlock 2R Err 10MV Infinity | closed | urgent | incident | 2026-02-17 18:38 | 2026-03-18 13:35 | 14741297259931 | 20254050952603 | 20210900681499 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9980 | Equipo se apaga, UPS no carga | new | urgent | incident | 2026-03-18 14:17 | 2026-03-18 14:17 | 14741597726619 | 25208295741851 |  | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, requerimiento, rtp99, si, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9981 | Se rompio ganchito control hexapod | pending | low | incident | 2026-03-18 14:23 | 2026-03-18 14:47 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, sistema_camilla_hexapod, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_hexapod"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9980 | Equipo se apaga, UPS no carga | pending | urgent | incident | 2026-03-18 14:17 | 2026-03-19 12:48 | 14741597726619 | 25208295741851 | 22297930568347 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, on_hold_1h, requerimiento, rtp99, si, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":""},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9981 | Se rompio ganchito control hexapod | pending | low | incident | 2026-03-18 14:23 | 2026-03-20 21:34 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, sistema_camilla_hexapod, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_hexapod"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9970 | Mylar manchado | solved | normal | incident | 2026-03-11 17:18 | 2026-03-20 21:38 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9980 | Equipo se apaga, UPS no carga | solved | urgent | incident | 2026-03-18 14:17 | 2026-03-22 15:02 | 14741597726619 | 25208295741851 | 22297930568347 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, on_hold_1h, requerimiento, rtp99, si, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9953 | interlock M.fil.ch1 | solved | urgent | incident | 2026-03-06 15:31 | 2026-03-22 15:02 | 14741597726619 | 25208295741851 | 22297930568347 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, rtp99, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9981 | Se rompio ganchito control hexapod | pending | low | incident | 2026-03-18 14:23 | 2026-03-23 15:01 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, sistema_camilla_hexapod, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_hexapod"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9970 | Mylar manchado | solved | normal | incident | 2026-03-11 17:18 | 2026-03-24 14:28 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9980 | Equipo se apaga, UPS no carga | closed | urgent | incident | 2026-03-18 14:17 | 2026-03-25 15:41 | 14741597726619 | 25208295741851 | 22297930568347 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, on_hold_1h, requerimiento, rtp99, si, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9953 | interlock M.fil.ch1 | closed | urgent | incident | 2026-03-06 15:31 | 2026-03-25 15:41 | 14741597726619 | 25208295741851 | 22297930568347 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, rtp99, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9995 | Falla MLC o colimador | new | normal | incident | 2026-03-26 11:41 | 2026-03-26 11:44 | 14741597726619 | 25208295741851 |  | cabezal_agility, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, rtp99, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9979 | UPS de MONACO 01 con incremento de Temperatura | solved | normal | incident | 2026-03-17 15:08 | 2026-03-26 13:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9996 | Cambio sistema pacs | pending | low | incident | 2026-03-26 12:56 | 2026-03-26 13:04 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10002 | LINAC Versa 01 sin iniciar | new | urgent | incident | 2026-03-27 12:22 | 2026-03-27 12:22 | 14741389938587 | 36797767752731 |  | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9996 | Cambio sistema pacs | pending | low | incident | 2026-03-26 12:56 | 2026-03-27 13:02 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10002 | LINAC Versa 01 sin iniciar | open | urgent | incident | 2026-03-27 12:22 | 2026-03-28 13:02 | 14741389938587 | 36797767752731 | 19579474867355 | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, on_hold_1h, problema, si, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"abc"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9981 | Se rompio ganchito control hexapod | solved | low | incident | 2026-03-18 14:23 | 2026-03-30 11:26 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, sistema_camilla_hexapod, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_hexapod"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10007 | RE: [E&G Medical Systems] Asunto: Mylar manchado | new |  | incident | 2026-03-31 10:09 | 2026-03-31 10:09 | 14741543428379 | 26080982926747 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10008 | Quedan 10 GB en xvi | new |  | incident | 2026-03-31 10:10 | 2026-03-31 10:10 | 14741543428379 | 26080982926747 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10008 | Quedan 10 GB en xvi | pending | normal | incident | 2026-03-31 10:10 | 2026-04-01 11:01 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, platform, requerimiento, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10007 | RE: [E&G Medical Systems] Asunto: Mylar manchado | pending | normal | incident | 2026-03-31 10:09 | 2026-04-01 11:01 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | cabezal_agility, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":""},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10010 | MOSAIQ presenta caída | solved | normal | incident | 2026-03-31 12:02 | 2026-04-02 11:53 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10008 | Quedan 10 GB en xvi | pending | normal | incident | 2026-03-31 10:10 | 2026-04-02 11:54 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, platform, requerimiento, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9981 | Se rompio ganchito control hexapod | closed | low | incident | 2026-03-18 14:23 | 2026-04-03 11:27 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, sistema_camilla_hexapod, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_hexapod"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10010 | MOSAIQ presenta caída | solved | normal | incident | 2026-03-31 12:02 | 2026-04-03 12:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10019 | Equipo se apaga, UPS no carga | new | high | incident | 2026-04-04 21:25 | 2026-04-04 22:14 | 14741597726619 | 25208295741851 |  | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, rtp99, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10020 | Falla MLCs Compact | new | urgent | incident | 2026-04-06 10:31 | 2026-04-06 10:31 | 14742056643483 | 20254050950939 |  | acelerador_lineal, brachy, comapact, compact, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXBE41FNNYP95MJQ7ZCCK7"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10009 | Interlock Table Long | solved | normal | incident | 2026-03-31 11:51 | 2026-04-07 13:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10027 | Telemetro no prende | new |  | incident | 2026-04-08 10:26 | 2026-04-08 10:26 | 14741543428379 | 26080982926747 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10028 | Usuario citrix | new |  | incident | 2026-04-09 11:46 | 2026-04-09 11:46 | 14741543428379 | 26132276827035 |  | citrix, elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10029 | Sur ¦ Equipo inoperativo | new | urgent | incident | 2026-04-10 11:33 | 2026-04-10 11:48 | 14741318546075 | 36182421530907 |  | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10028 | Usuario citrix | open | low | incident | 2026-04-09 11:46 | 2026-04-10 12:02 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | citrix, elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_sim, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_sim"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10028 | Usuario citrix | solved | low | incident | 2026-04-09 11:46 | 2026-04-11 14:02 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | citrix, elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_sim, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_sim"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10008 | Quedan 10 GB en xvi | closed | normal | incident | 2026-03-31 10:10 | 2026-04-12 13:05 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, platform, requerimiento, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10032 | Mensaje XVI | new |  | incident | 2026-04-13 12:09 | 2026-04-13 12:09 | 14741543428379 | 26080969273499 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10033 | Interlock Table Long | open | normal | incident | 2026-04-13 12:18 | 2026-04-14 13:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10032 | Mensaje XVI | open | normal | incident | 2026-04-13 12:09 | 2026-04-14 13:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, requerimiento, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9996 | Cambio sistema pacs | solved | low | incident | 2026-03-26 12:56 | 2026-04-14 13:02 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, platform, requerimiento, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10028 | Usuario citrix | closed | low | incident | 2026-04-09 11:46 | 2026-04-14 13:18 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | citrix, elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_sim, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_sim"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10037 | Ajuste láminas de MLC (picket fence) | new | normal | incident | 2026-04-14 14:02 | 2026-04-14 14:06 | 14741597726619 | 25208295741851 |  | cabezal_agility, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, rtp99, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10038 | Sur¦ actualización de flexmap | new | normal | incident | 2026-04-15 12:41 | 2026-04-15 12:51 | 14741318546075 | 36182421530907 |  | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9918 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Falla XVI | pending | normal | incident | 2026-02-23 14:47 | 2026-04-15 13:35 | 14741389938587 | 36797767752731 | 19579474867355 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9918 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Falla XVI | open | normal | incident | 2026-02-23 14:47 | 2026-04-16 13:50 | 14741389938587 | 36797767752731 | 19579474867355 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9217 | TPS estan muy lentos | closed | low | incident | 2025-05-20 17:21 | 2026-04-17 12:59 | 14741543428379 | 26080982926747 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, médico, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9996 | Cambio sistema pacs | closed | low | incident | 2026-03-26 12:56 | 2026-04-17 12:59 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, platform, requerimiento, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10043 | Sur¦ equipo inoperativo | open | urgent | incident | 2026-04-17 19:07 | 2026-04-18 13:40 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10043 | Sur¦ equipo inoperativo | open | urgent | incident | 2026-04-17 19:07 | 2026-04-20 13:08 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
10045 | Perdida de MLC en campos grandes | open | normal | incident | 2026-04-20 14:28 | 2026-04-21 15:02 | 14741297259931 | 23562920769947 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null}]
9918 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Falla XVI | open | normal | incident | 2026-02-23 14:47 | 2026-04-22 21:09 | 14741389938587 | 36797767752731 | 19579474867355 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10053 | isorot de camilla fuera de tolerancia | open | normal | incident | 2026-04-23 19:00 | 2026-04-24 20:02 | 14741543428379 | 26080982926747 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, platform, requerimiento, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10056 | Inhibit 2T I ctrl y lámina 61/Y2 con intermitencia | open | urgent | incident | 2026-04-25 20:22 | 2026-04-26 17:32 | 28890463805723 | 20254050950939 | 19579486425499 | acelerador_lineal, brachy, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXDCESYQCDDCHFAM8HPRZM"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10060 | 2T Err y Hump err Infinity en 6MV | new | normal | incident | 2026-04-27 16:39 | 2026-04-27 16:39 | 14741297259931 | 23562920769947 |  | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
9918 | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Falla XVI | open | normal | incident | 2026-02-23 14:47 | 2026-04-28 13:56 | 14741389938587 | 36797767752731 | 19579474867355 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, sistema_de_imagen_cbct_xvi, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10056 | Inhibit 2T I ctrl y lámina 61/Y2 con intermitencia | solved | urgent | incident | 2026-04-25 20:22 | 2026-04-30 00:02 | 28890463805723 | 20254050950939 | 19579486425499 | acelerador_lineal, brachy, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXDCESYQCDDCHFAM8HPRZM"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10066 | mouse estacion monaco 03 | open | normal | incident | 2026-04-30 18:30 | 2026-05-01 13:15 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_sim, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_sim"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10060 | 2T Err y Hump err Infinity en 6MV | pending | normal | incident | 2026-04-27 16:39 | 2026-05-04 01:02 | 14741297259931 | 23562920769947 | 20210900681499 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10070 | Calibración hexapod | open | high | incident | 2026-05-04 12:35 | 2026-05-05 13:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 20210900681499 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10073 | Caida de Tasa de Dosis 10 MV Axesse | open | high | incident | 2026-05-05 12:30 | 2026-05-05 13:43 | 14741297259931 | 20254050952347 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10073 | Caida de Tasa de Dosis 10 MV Axesse | open | high | incident | 2026-05-05 12:30 | 2026-05-06 13:02 | 14741297259931 | 20254050952347 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10077 | Interlock Table long | new |  | incident | 2026-05-07 14:07 | 2026-05-07 14:07 | 14741543428379 | 26080969273499 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10080 | Problemas Versa - Equipo Inoperativo | open | urgent | incident | 2026-05-07 14:58 | 2026-05-08 15:02 | 14741318546075 | 20254011642523 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10077 | Interlock Table long | open | normal | incident | 2026-05-07 14:07 | 2026-05-08 15:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
8798 | Asunto: Pantalla de sistema Clarity pierde señal | pending | normal | incident | 2024-12-05 14:46 | 2026-05-09 13:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 22968357015195 | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10088 | Falla Mylar Infinity | open | urgent | incident | 2026-05-09 01:50 | 2026-05-09 13:11 | 14742056643483 | 20254050950939 | 19579486425499 | acelerador_lineal, brachy, comapact, compact, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, requerimiento, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXBE41FNNYP95MJQ7ZCCK7"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10070 | Calibración hexapod | solved | high | incident | 2026-05-04 12:35 | 2026-05-10 15:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 20210900681499 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10077 | Interlock Table long | open | normal | incident | 2026-05-07 14:07 | 2026-05-11 17:44 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_precise"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10095 | Conexión impresoras | pending | low | incident | 2026-05-12 11:52 | 2026-05-12 11:56 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10095 | Conexión impresoras | pending | low | incident | 2026-05-12 11:52 | 2026-05-13 12:02 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null}]
10060 | 2T Err y Hump err Infinity en 6MV | solved | normal | incident | 2026-04-27 16:39 | 2026-05-14 17:35 | 14741297259931 | 23562920769947 | 20210900681499 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10072 | Olor extraño en búnker y sala de comando | solved | normal | incident | 2026-05-04 16:00 | 2026-05-14 17:35 | 14741593614363 | 20254050947739 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, infinity, iview, linac, no, problema, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10107 | Usuario citrix | new |  | incident | 2026-05-14 17:45 | 2026-05-14 17:45 | 14741543428379 | 26132276827035 |  | citrix, elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10110 | Problema con dos equipos de radioterapia | pending | normal | incident | 2026-05-15 11:38 | 2026-05-15 11:41 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tarea, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10110 | Problema con dos equipos de radioterapia | pending | normal | incident | 2026-05-15 11:38 | 2026-05-16 12:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tarea, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10112 | falla intermitente Dose Rate Mon | solved | urgent | incident | 2026-05-15 20:00 | 2026-05-17 14:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 22297930568347 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10113 | 2r 10FFF / simetria 10 MV | open | high | incident | 2026-05-15 23:18 | 2026-05-18 17:27 | 20265216319003 | 20254050952987 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, barcoding, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10072 | Olor extraño en búnker y sala de comando | closed | normal | incident | 2026-05-04 16:00 | 2026-05-18 18:03 | 14741593614363 | 20254050947739 | 19579474867355 | acelerador_lineal, elekta, físico, infinity, iview, linac, no, problema, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10060 | 2T Err y Hump err Infinity en 6MV | closed | normal | incident | 2026-04-27 16:39 | 2026-05-18 18:03 | 14741297259931 | 23562920769947 | 20210900681499 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10095 | Conexión impresoras | closed | low | incident | 2026-05-12 11:52 | 2026-05-19 11:38 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_workstation"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10110 | Problema con dos equipos de radioterapia | pending | normal | incident | 2026-05-15 11:38 | 2026-05-20 12:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tarea, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10115 | Check Fail HT2 aleatorio al finalizar tratamientos | solved | urgent | incident | 2026-05-19 00:28 | 2026-05-22 14:21 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | acelerador_lineal, citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10115 | Check Fail HT2 aleatorio al finalizar tratamientos | solved | urgent | incident | 2026-05-19 00:28 | 2026-05-23 15:03 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | acelerador_lineal, citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10108 | Re: Ord. N° 1.775 del 2026 de la Dirección del Hospital Clínico de Magallanes | closed | normal | incident | 2026-05-14 19:19 | 2026-05-24 21:09 | 14481410802331 | 20238527080859 | 14481448391451 | acelerador_lineal, consultas | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":"consultas"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10125 | Gotera aire acondicionado interior del bunker | pending | urgent | incident | 2026-05-25 11:31 | 2026-05-26 12:02 | 14741593614363 | 20254050948123 | 19579474867355 | acelerador_lineal, citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10137 | Falla inicio Infinity | open | urgent | incident | 2026-05-27 11:54 | 2026-05-27 11:59 | 14741297259931 | 23562920769947 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10130 | Paciente focal data | solved | low | incident | 2026-05-26 13:40 | 2026-05-27 12:03 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10110 | Problema con dos equipos de radioterapia | pending | normal | incident | 2026-05-15 11:38 | 2026-05-27 12:06 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tarea, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10107 | Usuario citrix | solved | normal | incident | 2026-05-14 17:45 | 2026-05-27 12:06 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | citrix, elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_sim, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_sim"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10137 | Falla inicio Infinity | open | urgent | incident | 2026-05-27 11:54 | 2026-05-28 12:01 | 14741297259931 | 23562920769947 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10110 | Problema con dos equipos de radioterapia | pending | normal | incident | 2026-05-15 11:38 | 2026-05-28 12:05 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tarea, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10137 | Falla inicio Infinity | open | urgent | incident | 2026-05-27 11:54 | 2026-05-29 11:47 | 14741297259931 | 23562920769947 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10144 | Calibración MLC | open | normal | incident | 2026-05-28 15:51 | 2026-05-30 11:46 | 14741297259931 | 20254050952603 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10137 | Falla inicio Infinity | open | urgent | incident | 2026-05-27 11:54 | 2026-05-30 11:55 | 14741297259931 | 23562920769947 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10107 | Usuario citrix | closed | normal | incident | 2026-05-14 17:45 | 2026-05-31 12:50 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | citrix, elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_sim, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_sim"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10130 | Paciente focal data | closed | low | incident | 2026-05-26 13:40 | 2026-05-31 12:50 | 14741543428379 | 26132276827035 | 14481448391451 | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"monaco_tps"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10142 | Olor a quemado al interior del bunker | solved | urgent | incident | 2026-05-27 15:11 | 2026-05-31 13:02 | 14741593614363 | 20254050948123 | 19579474867355 | acelerador_lineal, citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10135 | DOSE RATE MON 6 MV AXESSE | solved | high | incident | 2026-05-26 19:37 | 2026-05-31 13:02 | 14741297259931 | 20254050952347 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10125 | Gotera aire acondicionado interior del bunker | solved | urgent | incident | 2026-05-25 11:31 | 2026-05-31 13:02 | 14741593614363 | 20254050948123 | 19579474867355 | acelerador_lineal, citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10111 | filtración de agua en sala de maquinas, mal olor, y falla de CBCT | solved | urgent | incident | 2026-05-15 15:56 | 2026-05-31 13:02 | 14741593614363 | 20254050947483 | 19579474867355 | acelerador_lineal, citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10065 | Chirrido movimiento longitudinal de camilla | solved | high | incident | 2026-04-30 14:46 | 2026-05-31 13:02 | 14741593614363 | 20254050947739 | 19579474867355 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, sistema_camilla_ibeam_evo, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_camilla_ibeam_evo"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10150 | Falla MLC Infinity | new | urgent | incident | 2026-06-01 10:27 | 2026-06-01 10:27 | 28890463805723 | 20254050950939 |  | brachy, cabezal_agility, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXDCESYQCDDCHFAM8HPRZM"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10110 | Problema con dos equipos de radioterapia | pending | normal | incident | 2026-05-15 11:38 | 2026-06-02 13:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tarea, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10157 | Versa¦ problemas en hexapod | new | urgent | incident | 2026-06-03 12:06 | 2026-06-03 12:06 | 14741318546075 | 36182421530907 |  | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10141 | Asunto: Infinity Inhibit Dose rate Mon | open | high | incident | 2026-05-27 14:26 | 2026-06-04 11:55 | 28890463805723 | 20254050950939 |  | acelerador_lineal, brachy, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, no, on_hold_1h, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXBE41FNNYP95MJQ7ZCCK7"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10164 | Eliminar pctes desde carpeta import | new |  | incident | 2026-06-05 12:10 | 2026-06-05 12:10 | 14741543428379 | 26132276827035 |  | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tens, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":null},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10151 | Falla handheld XVI | solved | high | incident | 2026-06-01 14:27 | 2026-06-06 17:02 | 14741597726619 | 25208295741851 | 22297930568347 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, problema, rtp99, si, sistema_de_imagen_cbct_xvi, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_cbct_xvi"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10161 | Pantallas desconfiguradas al interior del bunker | open | urgent | incident | 2026-06-04 12:28 | 2026-06-07 13:45 | 14741593614363 | 20254050947739 | 22968357015195 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, trm__room_monitor_, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"trm__room_monitor_"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10157 | Versa¦ problemas en hexapod | open | urgent | incident | 2026-06-03 12:06 | 2026-06-07 13:55 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10156 | Versa¦ problemas en mesa | open | urgent | incident | 2026-06-02 15:54 | 2026-06-07 13:56 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10080 | Problemas Versa - Equipo Inoperativo | solved | urgent | incident | 2026-05-07 14:58 | 2026-06-07 14:05 | 14741318546075 | 20254011642523 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck_machine, sunnuclear, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10161 | Pantallas desconfiguradas al interior del bunker | solved | urgent | incident | 2026-06-04 12:28 | 2026-06-08 11:47 | 14741593614363 | 20254050947739 | 22968357015195 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, trm__room_monitor_, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"trm__room_monitor_"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10167 | Problema ventilador Aire acondicionado Sala Servidores | solved | low | incident | 2026-06-05 12:48 | 2026-06-09 11:53 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_server, no, on_hold_1h, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_server"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10161 | Pantallas desconfiguradas al interior del bunker | solved | urgent | incident | 2026-06-04 12:28 | 2026-06-09 12:02 | 14741593614363 | 20254050947739 | 22968357015195 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, trm__room_monitor_, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"trm__room_monitor_"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
10167 | Problema ventilador Aire acondicionado Sala Servidores | solved | low | incident | 2026-06-05 12:48 | 2026-06-10 12:02 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_server, no, on_hold_1h, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_server"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null}]
9873 | Licencias arccheck vencidas | open | high | incident | 2026-02-05 10:27 | 2026-06-11 13:17 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, si, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10184 | Interlock "Uniformity" 10FFF | new |  | incident | 2026-06-11 13:37 | 2026-06-11 13:48 | 14741543428379 | 26080969273499 |  | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":null},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10190 | MLC, falla una lámina | new | urgent | incident | 2026-06-11 20:36 | 2026-06-12 11:56 | 14741597726619 | 25208295741851 |  | cabezal_agility, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, problema, rtp99, si, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"cabezal_agility"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10161 | Pantallas desconfiguradas al interior del bunker | closed | urgent | incident | 2026-06-04 12:28 | 2026-06-12 12:10 | 14741593614363 | 20254050947739 | 22968357015195 | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, trm__room_monitor_, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"trm__room_monitor_"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10167 | Problema ventilador Aire acondicionado Sala Servidores | closed | low | incident | 2026-06-05 12:48 | 2026-06-13 12:38 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_server, no, on_hold_1h, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"mosaiq_server"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10189 | Dificultad de la rotación de la camilla y el isocentro desviado del Infinity | open | high | incident | 2026-06-11 14:38 | 2026-06-13 13:24 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10188 | Dose rate para 12 y 15 MeV en el Infinity | open | high | incident | 2026-06-11 14:33 | 2026-06-13 13:26 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10186 | Telemetro intermitente para encender en el Infinity | open | normal | incident | 2026-06-11 14:29 | 2026-06-13 13:28 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10173 | FALLA BRAZO XVI AXESSE | open | urgent | incident | 2026-06-08 12:52 | 2026-06-13 13:30 | 14741297259931 | 20254050952347 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10190 | MLC, falla una lámina | open | urgent | incident | 2026-06-11 20:36 | 2026-06-13 13:39 | 14741597726619 | 25208295741851 | 22297930568347 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, problema, rtp99, si, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10184 | Interlock "Uniformity" 10FFF | open | normal | incident | 2026-06-11 13:37 | 2026-06-13 13:42 | 14741543428379 | 26080969273499 | 19579468718875 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":null},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10193 | Versa¦ gas SF6 | open | urgent | incident | 2026-06-13 15:36 | 2026-06-14 16:02 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10188 | Dose rate para 12 y 15 MeV en el Infinity | open | high | incident | 2026-06-11 14:33 | 2026-06-15 13:07 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10193 | Versa¦ gas SF6 | solved | urgent | incident | 2026-06-13 15:36 | 2026-06-15 13:26 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10193 | Versa¦ gas SF6 | solved | urgent | incident | 2026-06-13 15:36 | 2026-06-16 14:03 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10197 | Computador de LINAC se queda pegado frecuentemente | open | urgent | incident | 2026-06-16 15:42 | 2026-06-17 16:03 | 14742026913435 | 38368479928987 | 22968357015195 | braquiterapia, compact, elekta, hardware_y_software, incidente, integrity, monaco, monacosim, mosaiq, no, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"integrity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"incidente"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10137 | Falla inicio Infinity | open | urgent | incident | 2026-05-27 11:54 | 2026-06-18 13:25 | 14741297259931 | 23562920769947 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10198 | Inhibit -320V Mon | new | urgent | incident | 2026-06-19 09:55 | 2026-06-19 09:55 | 28890463805723 | 20254050950939 |  | acelerador_lineal, brachy, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, problema, si | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXDCESYQCDDCHFAM8HPRZM"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10188 | Dose rate para 12 y 15 MeV en el Infinity | solved | high | incident | 2026-06-11 14:33 | 2026-06-20 12:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10186 | Telemetro intermitente para encender en el Infinity | solved | normal | incident | 2026-06-11 14:29 | 2026-06-20 12:02 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10199 | Interlock target check | solved | high | incident | 2026-06-19 12:31 | 2026-06-21 16:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 22297930568347 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10157 | Versa¦ problemas en hexapod | solved | urgent | incident | 2026-06-03 12:06 | 2026-06-21 16:02 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | acelerador_lineal, agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10199 | Interlock target check | open | high | incident | 2026-06-19 12:31 | 2026-06-22 12:30 | 20265216319003 | 20254050952987 | 22297930568347 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10188 | Dose rate para 12 y 15 MeV en el Infinity | closed | high | incident | 2026-06-11 14:33 | 2026-06-23 12:00 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10186 | Telemetro intermitente para encender en el Infinity | closed | normal | incident | 2026-06-11 14:29 | 2026-06-23 12:00 | 14741297259931 | 20254050952475 | 19579474867355 | acelerador_lineal, axesse, braquiterapia, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10165 | Cambio de panel Iview | open | normal | incident | 2026-06-05 12:13 | 2026-06-24 12:14 | 14741597726619 | 25208295741851 | 27816237178267 | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, rtp99, tcs, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10214 | Dose rate mon 6MeV Infinity | new | normal | incident | 2026-06-24 13:01 | 2026-06-24 13:01 | 14741297259931 | 23562920769947 |  | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10210 | Versa¦equipo desenergizado | open | urgent | incident | 2026-06-23 12:26 | 2026-06-24 13:03 | 14741318546075 | 36182421530907 | 19579474867355 | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"si"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10141 | Asunto: Infinity Inhibit Dose rate Mon | solved | high | incident | 2026-05-27 14:26 | 2026-06-24 13:03 | 28890463805723 | 20254050950939 | 19579486425499 | acelerador_lineal, brachy, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, no, on_hold_1h, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"flexitron"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXBE41FNNYP95MJQ7ZCCK7"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10110 | Problema con dos equipos de radioterapia | pending | normal | incident | 2026-05-15 11:38 | 2026-06-25 15:54 | 14741543428379 | 26080969273499 | 14481448391451 | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, tarea, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"suncheck"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"tarea"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10225 | Solicitud reparación manilla EPID | new | high | incident | 2026-06-26 13:17 | 2026-06-26 13:17 | 14742026913435 | 38368479928987 |  | braquiterapia, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, sistema_de_imagen_portal_iview, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"sistema_de_imagen_portal_iview"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10226 | Confirmación compra Magnetron y coordinación posterior | new | high | incident | 2026-06-26 13:19 | 2026-06-26 13:19 | 14742026913435 | 38368479928987 |  | acelerador_lineal, braquiterapia, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, tcs, xio | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"acelerador_lineal"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":"tcs"},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10208 | 2R y 2T en 6MV y 10MV | open | normal | incident | 2026-06-19 19:18 | 2026-06-27 16:06 | 14741297259931 | 23562920769947 | 19579474867355 | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"clarity"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"requerimiento"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]
10199 | Interlock target check | pending | high | incident | 2026-06-19 12:31 | 2026-06-28 23:02 | 20265216319003 | 20254050952987 | 22297930568347 | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi | [{"id":22950764862363,"value":null},{"id":22951106310811,"value":"dosisoft"},{"id":22986688179995,"value":"no"},{"id":23570126394907,"value":"problema"},{"id":34267608050075,"value":null},{"id":39065204608155,"value":null},{"id":40011436329115,"value":"01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q"},{"id":43011722643739,"value":null},{"id":43806479792155,"value":null},{"id":43806495652507,"value":null},{"id":46198959369371,"value":null},{"id":46199043039259,"value":null},{"id":49468052627483,"value":null},{"id":50338064550299,"value":null},{"id":50338094524571,"value":null},{"id":51536708125979,"value":null}]

## Tickets_Data
url | id | Sin Tarea | created_at | updated_at | generated_timestamp | type | subject | raw_subject | description | priority | status | requester_id | submitter_id | assignee_id | organization_id | group_id | has_incidents | is_public | custom_status_id | encoded_id | ticket_form_id | brand_id | allow_channelback | allow_attachments | from_messaging_channel | support_type | via_channel | satisfaction_score | tags_list | CF_22950764862363 | CF_22951106310811 | CF_22986688179995 | CF_23570126394907 | CF_34267608050075 | CF_39065204608155 | CF_40011436329115 | CF_43011722643739 | CF_43806479792155 | CF_43806495652507
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9805.json | 9805 | Sin Tarea | 2026-01-12 11:14 | 2026-01-12 16:32 | 1768235516 | incident | System on water temp | System on water temp | Maquina cae a system on por water temp | high | new | 26080982926747 | 26080982926747 |  | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481427193115 | 7RX32G-PJ479 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | unoffered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | suncheck | no | problema |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9804.json | 9804 | Sin Tarea | 2026-01-09 17:18 | 2026-01-12 18:04 | 1768241069 | incident | Calibración hexapod | Calibración hexapod | Estimados, Les escribo ya que la prueba diaria de la hexapod esta presentando una desviación respecto a los láseres. Cuando podrían venir para realizar la calibración? Nosotros proponemos el que sea el día martes 13 de enero. Quedamos atentos. Muchas gracias. | high | pending | 20254050952987 | 20254050952987 |  | 20265216319003 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14952899745563 | Z4W9K5-JDDWP | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi |  | dosisoft | no | problema |  |  | 01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9801.json | 9801 | Vinculado (3459) | 2026-01-08 19:18 | 2026-01-10 13:02 | 1768050106 | incident | Gantry Stop-Infinity detenido - se requiere atencion en terreno lo antes posible | Gantry Stop-Infinity detenido - se requiere atencion en terreno lo antes posible | Gantry Stop, Infinity detenido - se requiere atencion en terreno lo antes posible. Los esperamos. Gracias ! | urgent | solved | 20254050947483 | 20254050947483 | 22297930568347 | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | PWR9K5-G59ML | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi |  | integrity | si | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9800.json | 9800 | Sin Tarea | 2026-01-08 14:25 | 2026-01-08 14:25 | 1767882303 | incident | Solicitud de actualizacion de licencias productos Sunnuclear | Solicitud de actualizacion de licencias productos Sunnuclear | Estimados, Junto con saludar, solicitamos que se realice de manera urgente la actualizacion de las licencias de los productos de Sunnuclear adquiridos en sede norte correspondientes al contrato asociado al equipo Elekta Infinity. Adjuntamos imagenes de los productos asociados. Quedamos atentos, Saludos cordiales. | urgent | new | 20254050948123 | 20254050948123 |  | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481427193115 | Z4RPWR-MNWPP | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi |  | integrity | no | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9799.json | 9799 | Sin Tarea | 2026-01-07 11:15 | 2026-01-07 11:24 | 1767785031 | incident | Interlocks MLC VERSA 1 | Interlocks MLC VERSA 1 | Estimados, Se requiere revision del MLC del VERSA 1 por alta frecuencia de aparicion de interlocks asociados a reflector. Saludos, Manuel. | high | new | 20254020292379 | 20254020292379 |  | 14741389938587 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481427193115 | 7RK4D2-4MLRX | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, problema, versahd |  | abc | no | problema |  |  | 01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9796.json | 9796 | Sin Tarea | 2026-01-06 13:33 | 2026-01-10 15:28 | 1768058884 | incident | Gantry Stop aleatorio en CL2 Infinity | Gantry Stop aleatorio en CL2 Infinity | Buenos dias, Sigue dando Gantry Stop aleatorio, a veces ha dado hasta 8 veces por paciente. Por favor revisar/reparar este viernes 9 de enero a partir de las 7 pm. Muchas gracias ! | urgent | solved | 20254050947483 | 20254050947483 | 22297930568347 | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 21EL4N-NWWWV | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | good | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi |  | integrity | no | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9795.json | 9795 | Sin Tarea | 2026-01-06 11:28 | 2026-01-06 11:28 | 1767698878 | incident | Infinity se apaga solo | Infinity se apaga solo | Infinity se apaga solo, entrega aviso que en 5 min se apagara... luego se tiene que esperar el Time Delay 15 min y volver a efectuar control dosimetrico... esto significa un atraso de 20 minutos aprox. Esta es una falla antigua que se repite cada cierto tiempo, esta pendiente el reemplazo de la UPS de la consola por parte de EyG. Adjunto imagenes de falla. | urgent | new | 20254050947483 | 20254050947483 |  | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481427193115 | PW76XJ-1RNLL | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi |  | integrity | no | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9792.json | 9792 | Sin Tarea | 2026-01-05 14:08 | 2026-01-05 14:08 | 1767622111 | incident | Perdida conexión Axesse | Perdida conexión Axesse | Estimados, junto con saludar, escribimos este ticket ya que hemos tenido el problema, de forma intermitente, de una perdida de conexión en el equipo Axesse sin previo aviso, al suceder esto se pierde la conexión con XVI, iView, Hexapod, MLC, etc. La forma en la que lo estamos solucionando es el reinicio completo del equipo. Adjunto una foto con los inhibits que aparecen | normal | new | 23562920769947 | 23562920769947 |  | 14741297259931 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481427193115 | MWG0G5-GEY4V | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema |  | clarity | no | problema |  |  | 01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9785.json | 9785 | Sin Tarea | 2025-12-30 14:22 | 2026-01-10 16:35 | 1768062910 | incident | Maquina se reinicia sola | Maquina se reinicia sola | Versa se reinicia solo, dos veces. Una al intentar irradiar y la otra al terminar el mismo tratamiento. 20251230_105921.jpg 20251230_105838.jpg 20251230_105805.jpg 20251230_105746.jpg | normal | closed | 26080982926747 | 26080982926747 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | MWLP62-63PW4 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9783.json | 9783 | Sin Tarea | 2025-12-30 12:48 | 2026-01-07 19:02 | 1767812506 | incident | advertencia Replace Filter - SunSCAN | advertencia Replace Filter - SunSCAN | Estimados EyG: Al usar el SunSCAN, el Reservorio de agua despliega la advertencia: "Replace Filter". Por favor efectuar el reemplazo de este filtro que no fue efectuado en la mantencion recien efectuada por Federico y Franklyn. Adjunto imagen de la advertencia indicada por el Reservorio de agua del SunSCAN. Atte. Andres Perez Veloso | high | pending | 20254050947483 | 20254050947483 | 14734559344539 | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481437571483 | 7RM077-1XK39 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, storage, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, xvi |  | suncheck | no | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9782.json | 9782 | Sin Tarea | 2025-12-30 12:17 | 2026-01-06 17:23 | 1767720180 | incident | falla humidificador y AACC del bunker del Infinity | falla humidificador y AACC del bunker del Infinity | Estimados EyG, Fallo el sistema de aire acondicionado y el humidificador del bunker del Infinity. La sala se encuentra ya en 24 grados Celcius. Por favor atender lo antes posible en terreno. Muchas gracias. | low | closed | 20254050947483 | 20254050947483 | 19579474867355 | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 056NX1-NY9MX | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | good | acelerador_lineal, elekta, físico, linac, no, problema |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9781.json | 9781 | Vinculado (3453) | 2025-12-29 17:54 | 2026-01-04 01:01 | 1767488485 | incident | Equipo detenido por Problema con "Tasa de dosis baja Canal A" y B | Equipo detenido por Problema con "Tasa de dosis baja Canal A" y B | Tras accionamiento accidental de un botón de parada de emergencia del equipo, al hacer el control diario arroja "Tasa dosis Baja canal A" y lo mismo para el B. Se realiza recalibración de las cámaras de UM del cabezal, pero problema persiste. Se requiere asistencia urgente, ya que el equipo se encuentra detenido. | urgent | pending | 38368479928987 | 38368479928987 |  | 14742026913435 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481437571483 | PEDLX3-MGYYM | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | acelerador_lineal, braquiterapia, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, requerimiento, si, tcs, xio |  | acelerador_lineal | si | requerimiento | tcs |  | 01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9778.json | 9778 | Vinculado (3451) | 2025-12-29 17:02 | 2026-01-10 14:33 | 1768055609 | incident | Reaparición falla “Gantry Stop” – CL02 Infinity / Ticket 9774 | Reaparición falla “Gantry Stop” – CL02 Infinity / Ticket 9774 | Estimados EyG, Junto con saludar cordialmente, informo que, tal como ocurrió el miércoles 24, ha vuelto a presentarse la falla **“Gantry Stop”** en el acelerador **Infinity**, la cual **detiene la entrega** y requiere **despeje manual desde consola**, para luego **recargar al paciente** y reanudar el tratamiento. La ocurrencia está siendo **aleatoria** en algunos pacientes; dichos casos están siendo copiados como **“Copy to Service”** para su análisis. Cabe señalar que el día miércoles, en el marco del **Ticket 9774**, EyG realizó un proceso de **Learning**, además de **lubricación, limpieza y ajustes**. No obstante, se mantiene **pendiente** la intervención correctiva principal: el **cambio del motor de gantry previamente diagnosticado con falla**. En este contexto, y considerando que estas anomalías podrían estar relacionadas, reitero nuestra disponibilidad para **entregar el equipo a partir del mediodía del próximo miércoles 31 de diciembre**, con el objetivo de **abordar integralmente los problemas asociados al gantry** y concretar la acción correctiva pendiente. Agradeceré confirmar **a la brevedad**: 1. si la intervención del **31/12 desde 12:00** queda **agendada y confirmada**, y 2. el **plan de trabajo** y recursos/partes requeridas (incluyendo confirmación del **motor**), para asegurar la resolución definitiva. Adjunto imagen de esta falla y quedo atento a su respuesta. Saludos cordiales, Andres Perez Veloso | urgent | closed | 20254050947483 | 20254050947483 | 19579474867355 | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 04R016-RNRK0 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, linac, no, problema |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9775.json | 9775 | Vinculado (3442) | 2025-12-24 17:41 | 2026-01-02 14:44 | 1767365049 | incident | DOSE RATE MON 6MeV INFINITY | DOSE RATE MON 6MeV INFINITY | TASA DE DOSIS DE 6MeV SE CAE EN MODO CLINICO IMPOSIBILITANDO IRRADIAR A LOS PACIENTES, SERA UN SINTOMA DE CAMBIO DE GUN DEL LINAC? Quedo atento. | normal | closed | 20254050952347 | 20254050952347 | 19579474867355 | 14741297259931 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | PE9WNV-2Z5YM | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, infinity, no, problema |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9774.json | 9774 | Vinculado (3441) | 2025-12-24 17:40 | 2025-12-28 21:47 | 1766958409 | incident | falla Gantry Stop - no puedo hacer QA de paciente - Equipo detenido | falla Gantry Stop - no puedo hacer QA de paciente - Equipo detenido | Falla Gantry Stop que impide terminar de irradiar paciente que necesito efectuar control QA especifico. Equipo CL2 Infinity detenido. Se requiere la asistencia en terreno lo antes posible. Por favor indicar llegada del ingeniero a terreno, lo puedo esperar (estoy de turno hasta las 20 horas de hoy, haciendo mediciones, QA, y también colaborando con los ingenieros que están trabajando en el otro acelerador del INC ). Nota = adjunto dos imágenes describiendo esta falla, indica que el gantry esta fuera de tolerancia o fallo en alcanzar el valor de parada en el arco. Podría tener relación con el motor del gantry que se tiene que reemplazar, para que por favor traigan este repuesto también. | urgent | closed | 20254050947483 | 20254050947483 | 20210900681499 | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | PE9WRL-LDWLL | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | good | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi |  | integrity | si | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9770.json | 9770 | Sin Tarea | 2025-12-22 15:44 | 2026-01-11 14:50 | 1768142987 | incident | Water Temp | Water Temp | Estimados, tenemos máquina detenida por water temp. No es posible realizar ningún movimiento en la máquina. El chiller funciona correctamente. Esperamos su asistencia. Saludos | urgent | closed | 20254050953243 | 20254050953243 | 20210900681499 | 20265216319003 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ZELMX9-KXPZ1 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, problema, si, storage, versahd, xvi |  | dosisoft | si | problema |  |  | 01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9768.json | 9768 | Sin Tarea | 2025-12-22 11:34 | 2025-12-27 13:01 | 1766840484 | incident | Ruido intermitente en el rack del Versa | Ruido intermitente en el rack del Versa | Hola: Escribo porque en los últimos días a veces se ha escuchado un sonido intermitente en el rack. Ruido como del ventilador de un pc pero más fuerte, aparece solo a veces durante los tratamientos y desaparece de la nada. No sabemos exactamente de qué computador en específico. Quedo atenta, ¡Saludos! Constanza | normal | pending | 20254020299547 | 20254020299547 | 22297930568347 | 14741597726619 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481437571483 | 04LLNK-Z97WX | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | consultas, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, on_hold_1h, rtp99, tcs, versahd, xvi |  |  | no | consultas | tcs |  | 01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9764.json | 9764 | Vinculado (3438) | 2025-12-19 11:52 | 2025-12-26 15:25 | 1766762704 | incident | Multiples interlocks mas charco de agua en sala de maquinas de origen desconocido | Multiples interlocks mas charco de agua en sala de maquinas de origen desconocido | Estimados, Se requiere revision del VERSA 1 por interlocks: Facility 1 State, Temp Diff, Pressure Diff, Diap Rot. Además, el equipo amaneció con un charco de agua de origen desconocido en la sala de máquinas. Equipo detenido. Saludos, Manuel Castrillón. | urgent | closed | 20254020292379 | 20254020292379 | 19579474867355 | 14741389938587 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 76YK5D-M2RX5 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, hexapod, problema, si, versahd |  | acelerador_lineal | si | problema |  |  | 01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9762.json | 9762 | Sin Tarea | 2025-12-18 13:00 | 2025-12-18 13:00 | 1766062803 | incident | Solicitud de MP Flexitro | Solicitud de MP Flexitro | Estimados a través de este ticket solicito se pueda hacer una MP sin fuente el viernes 16/01/2026. Saludos. | normal | new | 20254050952347 | 20254050952347 |  | 14741297259931 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481427193115 | ZE64YV-EZMGW | 34266025952155 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, requerimiento |  | clarity | no | requerimiento | flexitron
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9751.json | 9751 | Sin Tarea | 2025-12-15 12:28 | 2025-12-15 20:39 | 1765831147 | incident | Table long | Table long | Table long intermitente |  | closed | 26080982926747 | 26080982926747 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 040G0M-XMGX0 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | unoffered | closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | suncheck
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9749.json | 9749 | Vinculado (3431) | 2025-12-12 12:27 | 2025-12-20 16:13 | 1766247190 | incident | Dose rate mon | Dose rate mon | Hola José Según conversado, informo que el equipo presenta interlock Dose rate Mon con 6FFF, interrumpiendo tratamientos. Saludos | urgent | closed | 20254020299291 | 20254020299291 | 22297930568347 | 14741597726619 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | PE4EN7-XVN0M | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, hexapod, iview, no, problema, versahd, xvi |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9748.json | 9748 | Sin Tarea | 2025-12-12 11:50 | 2025-12-26 12:20 | 1766751629 | incident | Importación plan respalado | Importación plan respalado | Buen día, Con gusto de saludar me comunico con usted para solicitar la importación a Monaco de plan previamente respaldado de Jose Gonzalez Yañez (4.278.986-0), plan de prueba en el que se cuantificaba solo 1 sesión Saludos! Sebastián Flores Acuña TM Radioterapia HCM | low | closed | 40109334283675 | 40109334283675 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | 20P4LG-3GDR9 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | monaco_tps | no | requerimiento |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9747.json | 9747 | Sin Tarea | 2025-12-12 11:46 | 2026-01-12 13:09 | 1768223343 | incident | Error durante tratamiento | Error durante tratamiento | Estimado Gonzalo, buenos días. Junto saludar, informo que durante tratamiento se observó indicación de error en TCC. Código de error 533 " La TCC no está lista para la administración del tratamiento". Esto ocurrió mientras la fuente estaba entregando tratamiento. Para poder continuar se reemplazó el tubo de transferencia y se dio reanudar. Se adjunta fotografía. Seria importante que lo puedas analizar el lunes 15/12 PM. Saludos cordiales, | high | new | 20254020297371 | 20254020297371 |  | 14740499786395 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481427193115 | 20P4LX-X371V | 34266025952155 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | brachy, elekta, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy, tcc |  |  | no | problema | tcc
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9746.json | 9746 | Vinculado (3428) | 2025-12-11 17:40 | 2025-12-16 15:54 | 1765900464 | incident | Panel de control lateral de camilla está suelto | Panel de control lateral de camilla está suelto | Panel de control lateral izquierdo de camilla está suelto. [cid:74f446dc-37bc-4f2b-b834-82b81d41f4a3] | normal | closed | 26080969273499 | 26080969273499 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | ZE7GNG-L031P | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | sistema_camilla_precise | no | requerimiento |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9745.json | 9745 | Sin Tarea | 2025-12-11 15:02 | 2026-01-10 16:35 | 1768062910 | incident | Interlock Table Long | Interlock Table Long | Para dejar constancia, se presentó interlock Table long previo a tratamiento de un paciente, alrededor de las 11:00 horas, se logró sacar realizando movimientos suaves de la camilla en longitudinal. se informará de cualquier otro evento relacionado. Saludos [cid:dfc9d19c-3919-4bd9-9614-c55d6d994223] | normal | closed | 26080969273499 | 26080969273499 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | PE4PVZ-WNRYM | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | sistema_camilla_precise | no | problema |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9743.json | 9743 | Sin Tarea | 2025-12-11 13:01 | 2025-12-26 12:20 | 1766751630 | incident | Switches sin luz | Switches sin luz | Hola! Recien tuvimos un corte de luz, y si bien todas las upc funcionaron bien, se cayo la red en planning y eso botó medio servicio. Evaluar una upc en la cajita de switches u otra solucion. Saludos JL | low | closed | 26080982926747 | 26080982926747 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | 20PKLD-0YE7R | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | mosaiq_workstation | no | incidente |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9742.json | 9742 | Sin Tarea | 2025-12-10 20:25 | 2025-12-21 17:48 | 1766339281 | incident | Conebeam presenta artefacto | Conebeam presenta artefacto | Conebeam presenta artefacto | high | closed | 36182421530907 | 36182421530907 | 20210900681499 | 14741318546075 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | 20PJJ1-NK1WV | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd |  | suncheck | no | problema |  |  | 01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9740.json | 9740 | Sin Tarea | 2025-12-10 15:37 | 2026-01-06 15:56 | 1767714988 | incident | verificacion configuracion del Baseline del test de Hancock MLC Suncheck del Infinity | verificacion configuracion del Baseline del test de Hancock MLC Suncheck del Infinity | Se solicita ayuda de un especialista de SunNuclear para revisar la configuracion del Baseline del Test de Hancock MLC QA del SunCheck para el Infinity, ya que este Test da fuera de tolerancia para SRS/SBRT (mayor a 1 mm) y se quiere descartar que se trate de un problema de configuracion. Adjunto imagenes de resultados del Test con Gantry en 180 grados efectuado en diferentes fechas. (La persona que configuro este Test de SunNuclear fue Thiago Schimitberger a quien copio). | urgent | open | 20254050947483 | 20254050947483 | 19579474867355 | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439466779 | 201L9M-ZVKR9 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, requerimiento, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi |  |  | no | requerimiento |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9739.json | 9739 | Sin Tarea | 2025-12-10 14:57 | 2025-12-14 15:45 | 1765727095 | incident | Pantalla de acelerador sin señal | Pantalla de acelerador sin señal | Estimados Repentinamente las pantallas del acelerador quedaron sin señal, se reinició el TRM sin resultado positivo. equipo detenido Saludos [cid:d98360ef-657a-4fcf-9205-a2548d94f5e9] | high | closed | 26080969273499 | 26080969273499 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | ZE42GX-J0KWP | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_ccp, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | sistema_ccp | no | problema |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9737.json | 9737 | Vinculado (3422) | 2025-12-09 19:09 | 2025-12-14 15:45 | 1765727095 | incident | Versa se apaga de forma espontanea | Versa se apaga de forma espontanea | Estimados, el Versa se apagó de forma espontánea. Al intentar encenderlo vuelve a apagarse antes de completar el proceso de encendido. Tenemos equipo detenido. Esperamos por su asistencia | urgent | closed | 20254050953243 | 20254050953243 | 19579474867355 | 20265216319003 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 20147R-YJ9V9 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | good | acelerador_lineal, elekta, físico, linac, problema, si, versahd |  | acelerador_lineal | si | problema |  |  | 01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9734.json | 9734 | Vinculado (3429) | 2025-12-09 17:27 | 2025-12-16 15:54 | 1765900464 | incident | Solicitud de colaboración para prueba de interruptores de emergencia del acelerador lineal | Solicitud de colaboración para prueba de interruptores de emergencia del acelerador lineal | Estimados señores de EyG, Espero se encuentren muy bien. Por medio del presente, solicito vuestra colaboración, mediante la participación del Ing. Roberto A., para la realización de la prueba de los interruptores de emergencia asociados al acelerador lineal. Su presencia es necesaria debido a que, como ingeniero de servicio, cuenta con la capacitación y autorización para ejecutar estas pruebas de manera segura y sin riesgo para la integridad del equipo. Propongo llevar a cabo esta actividad el viernes 12, una vez concluidos los tratamientos clínicos del día, con el fin de no interferir con la operación habitual del equipo. Agradezco confirmar su disponibilidad para esa fecha. Quedo atento a cualquier comentario o requerimiento adicional para la correcta realización de la prueba. Saludos cordiales, [cid:38dc7681-b102-4285-a998-259652993560] | normal | closed | 26080969273499 | 26080969273499 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | 0457EZ-JDVWX | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | acelerador_lineal | no | requerimiento |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9733.json | 9733 | Sin Tarea | 2025-12-09 14:45 | 2026-01-10 14:33 | 1768055608 | incident | ruido muy fuerte al girar el gantry del Infinity - por favor investigar | ruido muy fuerte al girar el gantry del Infinity - por favor investigar | Al rotar el gantry del Infinity se escucha un ruido muy fuerte y atipico. Parece un roce mecanico, o falta de lubricacion. Por favor investigar cuanto antes en terreno, para despejar dudas si este ruido esta dentro de lo normal o no. | normal | closed | 20254050947483 | 20254050947483 | 19579474867355 | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 045P72-RV7MX | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, infinity, linac, no, problema |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9732.json | 9732 | Sin Tarea | 2025-12-09 13:56 | 2025-12-20 15:13 | 1766243577 | incident | Falla XVI - Fault 33 - despejada gracias a FM Camilo de la Barra | Falla XVI - Fault 33 - despejada gracias a FM Camilo de la Barra | Falla XVI - Fault 33 - despejada gracias a accion del FM Camilo de la Barra Olate (aprendido de fallas anteriores) Se encontro abajo el interruptor K2 GEN Rayos X, del tablero Principal (se veia en posicion intermedia). Por lo que se bajo este interruptor automatico, a continuacion se bajo tambien el interruptor de palanca (OFF) de K2 GEN Rayos X, encendiendo luz roja (apagado). Luego se espero 5 segundos y se subio el interruptor automatico K@ GEN Rayos de arriba, y finalmente se subio el interruptor de palanca (ON), encienciendo luz verde (energizado). Nota: se deja esta constancia para registro de falla ocurrida y despejada antes de las 08:00 am, para seguimiento en el caso de que vuelva a ocurrir. | high | closed | 20254050947483 | 20254050947483 | 19579474867355 | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ZE4VWX-3MYWP | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | elekta, físico, infinity, integrity, iview, linac, no, problema, xvi |  | integrity | no | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9731.json | 9731 | Vinculado (3444) | 2025-12-09 12:42 | 2025-12-30 20:30 | 1767126579 | incident | Falla en panel iview | Falla en panel iview | A estado fallando el panel del XVI del sur Agility, a veces se tranca o queda parpadeando, y a veces hay que reiniciarlo para poder seguir usándolo. Favor si es posible la revisión hoy a partir de las 17:00 hrs ya que el equipo estará sin pacientes | urgent | open | 36182421530907 | 36182421530907 |  | 14741318546075 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439466779 | MEWKR4-1YXKV | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd |  | suncheck | no | problema |  |  | 01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9724.json | 9724 | Sin Tarea | 2025-12-04 13:37 | 2025-12-09 15:03 | 1765292609 | incident | falla intermitente del sistema de audio que dificulta oir al paciente del CL02 Infinity | falla intermitente del sistema de audio que dificulta oir al paciente del CL02 Infinity | Estimados EyG, Hay una falla intermitente del intercomunicador o sistema de audio, que dificulta oir bien al paciente que se encuentra al interior del bunker del CL02 Infinity. Se solicita por favor reparar este problema en la mantencion de mañana viernes 5 de diciembre del 2025. Muchas gracias por su gentil ayuda y colaboracion. | high | pending | 20254050947483 | 20254050947483 |  | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481437571483 | 204L10-9JNWV | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi |  | integrity | no | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9723.json | 9723 | Vinculado (3423) | 2025-12-04 11:10 | 2025-12-20 16:13 | 1766247191 | incident | Problemas MLC Infinity | Problemas MLC Infinity | Estimados, buen día, El día de hoy no fue posible cargar campos en el equipo Infinity, adjunto errores, equipo detenido | urgent | closed | 23562920769947 | 23562920769947 | 27816237178267 | 14741297259931 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ZENL2J-N3791 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | cabezal_agility, elekta, físico, infinity, problema, si |  | cabezal_agility | si | problema |  |  | 01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9716.json | 9716 | Sin Tarea | 2025-12-02 11:48 | 2026-01-03 20:17 | 1767471397 | incident | Notebook de qa no carga | Notebook de qa no carga | He probado cambiando el cargador (tenemos dos iguales), reseteando la bateria desde la bios, reseteando desde el botoncito oculto de abajo, de todo. Ni prende (se quedo sin bat) ni carga (dejo de cargar en algun momento) Entiendo que estan en garantia. Quedo atento, saludos JL | normal | closed | 26080982926747 | 26080982926747 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | PE1REK-WR6GN | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | suncheck | no | requerimiento
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9709.json | 9709 | Sin Tarea | 2025-12-01 11:45 | 2025-12-09 13:02 | 1765285321 | incident | Asunto: Artefacto de anillo en el XVI del Axesee | Asunto: Artefacto de anillo en el XVI del Axesee | Este es un seguimiento de su solicitud anterior #9635 "Artefacto de anillo en el XVI del Axesee". Estimados, Buenos días, el artefacto sigue igual visualizándose, se realizaron pruebas en modo servicio y no se puede ver, pero en modo clínico se visualiza. Adjunto imágenes para su revisión. | high | pending | 20254050952475 | 20254050952475 |  | 14741297259931 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481437571483 | 767J52-MZD95 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema |  | clarity | no | problema |  |  | 01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9706.json | 9706 | Vinculado (3425) | 2025-11-27 19:55 | 2025-12-21 17:48 | 1766339280 | incident | Problemas en posicionamiento de Hexapod | Problemas en posicionamiento de Hexapod | Inconsistencia en los resultados esperados para las pruebas de posicionamiento con la camilla Hexapod | high | closed | 36182421530907 | 36182421530907 | 20210900681499 | 14741318546075 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 0420ZG-1R57X | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, no, problema, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd |  | suncheck | no | problema |  |  | 01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9703.json | 9703 | Sin Tarea | 2025-11-27 11:27 | 2025-12-02 17:00 | 1764694793 | incident | Maquina detenida por falla desconocida | Maquina detenida por falla desconocida | El Linac arroja un error sin descripción que no permite tatar pacientes se requiere asistencia inmediata por favor. | urgent | closed | 38368479928987 | 38368479928987 | 19579474867355 | 14742026913435 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ME0216-Z1YVV | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, compact, elekta, problema, si |  | acelerador_lineal | si | problema |  |  | 01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9696.json | 9696 | Sin Tarea | 2025-11-26 13:53 | 2025-12-02 17:00 | 1764694793 | incident | equipo detenido por problemas con magnetron | equipo detenido por problemas con magnetron | El equipo se encuentra detenido por problemas en el magnetron tras el cambio realizado recientemente. se requiere con urgencia asistencia para volver al magnetron anterior. De forma adicional, se solicita una cotización para un magnetron nuevo, para organizar una compra en el futuro | urgent | closed | 38368479928987 | 38368479928987 | 19579474867355 | 14742026913435 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ZE0KLV-LGVDW | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, compact, elekta, problema, si, tcs |  | acelerador_lineal | si | problema | tcs |  | 01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9695.json | 9695 | Sin Tarea | 2025-11-26 12:51 | 2025-12-26 15:25 | 1766762704 | incident | Falla HEXAPOD VERSA 2 | Falla HEXAPOD VERSA 2 | Estimados, Se requiere revision del HEXAPOD del VERSA 2 porque no alcanza la posicion de referencia durante chequeo diario. Saludos, Manuel. | normal | closed | 20254020292379 | 20254020292379 | 19579474867355 | 14741389938587 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 0421GG-EXR7X | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, hexapod, no, problema, versahd |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MX4Z0KY2MHPJMC4ZM7C8T1
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9691.json | 9691 | Sin Tarea | 2025-11-25 11:24 | 2025-11-29 12:28 | 1764419305 | incident | Interlock D1 | Interlock D1 | Hola: Ayer lunes 24 aparecieron los interlocks: D1 rly off y D1 supply durante los tratamientos, en la mañana aparecía "aleatoriamente" y ya después no pudimos sacarlo. Al comienzo lo sacábamos cargando otro plan o pasando a modo servicio. La semana pasada el miércoles apareció al final de dos tratamientos (con distintas energías), y se ajustó output y lectura de MU1 y MU2. No volvió a salir hasta ayer que solicitamos apoyo al servicio técnico. ¡Saludos! ![](https://eygmedicalsystems.zendesk.com/attachments/token/NtLChNvohcKkEGXZDxrPKiCWf/?name=blobid0.jpg) ![](https://eygmedicalsystems.zendesk.com/attachments/token/O6YH1mMwluonqzlMHWyycd6IW/?name=blobid1.jpg) ![](https://eygmedicalsystems.zendesk.com/attachments/token/TexPbLkIOfjSjo0Pf52X2fzRN/?name=blobid2.jpg) | high | closed | 20254020299547 | 20254020299547 | 22297930568347 | 14741597726619 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 20DZVP-DR9V9 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, requerimiento, rtp99, si, tcs, versahd, xvi |  | acelerador_lineal | si | requerimiento | tcs |  | 01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9690.json | 9690 | Vinculado (3443) | 2025-11-25 10:51 | 2026-01-02 14:44 | 1767365049 | incident | 2T 15MeV electrones | 2T 15MeV electrones | Buen día estimados, Equipo Axesse no permitió irradiar el campo del control diario en la energía de 15MeV, marca 2T error | normal | closed | 23562920769947 | 23562920769947 | 19579474867355 | 14741297259931 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ME59LR-K524V | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | good | acelerador_lineal, axesse, elekta, físico, no, problema |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9689.json | 9689 | Sin Tarea | 2025-11-24 15:34 | 2025-12-20 16:13 | 1766247191 | incident | Inestabilidad de los haces de fotones VERSA 1 | Inestabilidad de los haces de fotones VERSA 1 | Estimados, Se requiere revisión de haces de fotones del VERSA 1 por inestabilidad de la tasa de dosis y energía. Equipo no operativo clínicamente. Saludos, Manuel. | urgent | closed | 20254020292379 | 20254020292379 | 20210900681499 | 14741389938587 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ZEV0VK-MX0PP | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, problema, si, versahd |  | acelerador_lineal | si | problema |  |  | 01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9688.json | 9688 | Sin Tarea | 2025-11-24 15:29 | 2025-11-29 18:02 | 1764439307 | incident | Falla telemetro VERSA 2 | Falla telemetro VERSA 2 | Estimados, Se requiere revisión del telemetro del VERSA 2 porque no enciende. Saludos, Manuel. | normal | pending | 20254020292379 | 20254020292379 |  | 14741389938587 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14952899745563 | ME50KD-7VN4V | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, problema, versahd |  | abc | no | problema |  |  | 01K2MX4Z0KY2MHPJMC4ZM7C8T1
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9685.json | 9685 | Sin Tarea | 2025-11-24 12:16 | 2025-12-20 16:13 | 1766247190 | incident | Interlock Low Water Pressure VERSA 1 | Interlock Low Water Pressure VERSA 1 | Estimados, Se requiere revision del VERSA 1 por interlock Low Water Pressure y no permite irradiar. Saludos, Manuel. | urgent | closed | 20254020292379 | 20254020292379 | 20210900681499 | 14741389938587 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | PE5M4J-Z009M | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, problema, si, versahd |  | acelerador_lineal | si | problema |  |  | 01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9684.json | 9684 | Sin Tarea | 2025-11-24 11:28 | 2025-11-30 15:55 | 1764518102 | incident | Interlock Memoria Acelerador Axesse | Interlock Memoria Acelerador Axesse | Estimados al llegar esta mañana encontré un mensaje extraño en el Linac, dejo fotos. | normal | closed | 20254050952347 | 20254050952347 | 22297930568347 | 14741297259931 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 04PXP9-JDEX0 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema |  | clarity | no | problema |  |  | 01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9680.json | 9680 | Sin Tarea | 2025-11-20 11:24 | 2025-11-30 13:54 | 1764510813 | incident | Interlock 10. Trp G | Interlock 10. Trp G | Equipo Falla durante QA de pacientes día miércoles en la noche. En la mañana recupera vacío y se realizan pruebas diarias sin problemas. Al momento de realizar pruebas con pacientes falla el equipo. | high | closed | 20254050952603 | 20254050952603 | 19579474867355 | 14741297259931 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ZE1G0R-LV31P | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, axesse, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, requerimiento, si |  | acelerador_lineal | si | requerimiento |  |  | 01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9677.json | 9677 | Sin Tarea | 2025-11-19 19:22 | 2026-01-03 20:17 | 1767471398 | incident | Problema Mosaiq | Problema Mosaiq | Buenas Tardes, Trabajadora Social me informa problemas al abrir mosaiq. Adjunto mensaje error Saludos Sebastián Flores Acuña TM Radioterapia HCM 92ACE4CB-68B7-4D52-AE1C-69EA4F0CA255.jpeg | normal | closed | 40109334283675 | 40109334283675 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ZE1J1L-7L34W | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, error, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | mosaiq_workstation | no | problema |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9672.json | 9672 | Sin Tarea | 2025-11-17 18:16 | 2025-11-17 18:16 | 1763403365 | incident | continua falla isocentro kV vs isocentro reticulo (luz de campo) y falla MLC test de hancock, post reparacion | continua falla isocentro kV vs isocentro reticulo (luz de campo) y falla MLC test de hancock, post reparacion | Estimados EyG/ Elekta: Posterior a la intervencion/reparacion que EyG/Elekta efectuo el pasado viernes14 de noviembre, aun persisten las dos fallas principales reportadas con bastante anterioridad: Falla del isocentro de CBCT kV desplazado 2 mm en el eje LNG de la camilla en relacion con el isocentro de la cruceta (luz de campo). Y falla MLC, Test de Hancock fuera de tolerancia (solo dentro de tolerancia con Gantry arriba, 0 grados). Ademas el 25% de las mediciones de QA de paciente especifico dan fuera de tolerancia habitualmente, lo que obliga a volver a calcular el plan, relajando las restricciones para permitir que el acelerador pueda reproducir lo que se planifica, dentro de la tolerancia recomendada por TG-218. Adjunto: reporte del Test de Winston Lutz fuera de tolerancia, imagenes del test de Hancock fuera de tolerancia, e imagen del control diario CBCT kV con el fantoma Quasar fuera de tolerancia. | urgent | new | 20254050947483 | 20254050947483 |  | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481427193115 | ZE359X-VZR1P | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi |  | integrity | no | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9670.json | 9670 | Sin Tarea | 2025-11-14 16:26 | 2025-11-30 13:54 | 1764510815 | incident | Dose Rate Mon 10FFF | Dose Rate Mon 10FFF | Estimados, buenas tardes. Les escribo porque anoche durante el control mensual no fue posible irradiar con el haz de 10FFF debido a inhibit Dose Rate Mon. Por lo que pedimos su asistencia para optimizar dicha energía. Gracias y saludos | high | closed | 20254050953243 | 20254050953243 | 19579474867355 | 20265216319003 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 20WD11-P1KR9 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, linac, no, requerimiento, versahd |  | acelerador_lineal | no | requerimiento |  |  | 01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9668.json | 9668 | Sin Tarea | 2025-11-14 14:02 | 2025-11-21 12:06 | 1763726763 | incident | Falla MLC VERSA 1 | Falla MLC VERSA 1 | Estimados, Se requiere revision del MLC del VERSA 1 por interlocks leaf missing, leaf 43, leaf 44. Equipo detenido. Saludos, Manuel Castrillón | urgent | closed | 20254020292379 | 20254020292379 | 31525538040603 | 14741389938587 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 04DXE3-R45DK | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | abc, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, problema, si, versahd |  | abc | si | problema |  |  | 01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9664.json | 9664 | Sin Tarea | 2025-11-13 13:55 | 2025-11-21 21:17 | 1763759800 | incident | Audio funciona mal | Audio funciona mal | No se entiende nada de lo que se habla | normal | closed | 26080982926747 | 26080982926747 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | PEGR7Z-GG3WN | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | consultas_rt, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | consultas_rt | no | problema |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9663.json | 9663 | Sin Tarea | 2025-11-13 13:55 | 2025-11-21 21:17 | 1763759800 | incident | Comando se camilla suelto | Comando se camilla suelto | Comando lateral de camilla suelto | normal | closed | 26080982926747 | 26080982926747 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | MEJPL1-NGDW4 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | suncheck | no | problema |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9661.json | 9661 | Sin Tarea | 2025-11-12 20:07 | 2025-12-20 15:13 | 1766243578 | incident | Interlock reflector MLC VERSA 1 | Interlock reflector MLC VERSA 1 | Estimados, Se requiere revisión del MLC del VERSA 1 porque continua apareciendo los mismos interlocks asociados a Reflector. Saludos, Manuel. | high | closed | 20254020292379 | 20254020292379 | 19579474867355 | 14741389938587 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | MED94X-535KV | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | cabezal_agility, elekta, físico, hexapod, no, problema, versahd |  | cabezal_agility | no | problema |  |  | 01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9660.json | 9660 | Sin Tarea | 2025-11-11 16:26 | 2025-11-29 12:28 | 1764419306 | incident | Falla MLC equipo detenido | Falla MLC equipo detenido | Hola: Escribo porque necesitamos asistencia en terreno por falla del MLC. Ha fallado toda la mañana en la atención de pacientes. Nos comunicamos con servicio técnico para seguir sus indicaciones. En modo servicio al hacer el diagnóstico del MLC, está OK, pero al pasar a modo clínico y entregar el tratamiento falla de nuevo. Equipo inoperativo. Quedo atenta para coordinar visita | high | closed | 20254020299547 | 20254020299547 | 22297930568347 | 14741597726619 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | 04EGEE-K34X0 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, requerimiento, rtp99, si, tcs, versahd, xvi |  | acelerador_lineal | si | requerimiento | tcs |  | 01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9654.json | 9654 | Sin Tarea | 2025-11-06 20:37 | 2025-11-28 15:07 | 1764342395 | incident | El PANEL del XVI DEL AXESSE NO GUARDAR COMPLETAMENTE | El PANEL del XVI DEL AXESSE NO GUARDAR COMPLETAMENTE | Estimados, Buenos tardes, el panel del XVI del Axesse no guarda completamente se queda en movimientos laterales si poder guardar. Rita Castillo | high | closed | 20254050952475 | 20254050952475 | 27816237178267 | 14741297259931 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 7640WL-R0K95 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, no, problema |  | clarity | no | problema |  |  | 01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9652.json | 9652 | Sin Tarea | 2025-11-06 11:56 | 2025-11-14 12:14 | 1763122452 | incident | Linac sin pantallas | Linac sin pantallas | Pantallas en negro. Se reinicio todo lo encontrado, sin exito. | normal | closed | 26080982926747 | 26080982926747 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | ZE96Y6-9J34W | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9630.json | 9630 | Sin Tarea | 2025-10-28 11:38 | 2025-11-16 15:59 | 1763308769 | incident | Problema datos antiguos paciente | Problema datos antiguos paciente | Buenos dias, Con gusto de saludar me dirijo a usted con el siguiente problema. El dia de ayer al final de la jornada se realizó el envío de un TAC de simulacion a monaco, resulta que este no llegó completo, apareció como paciente nuevo y en el TAC existian 15 errores de envio de alguna tarea. Desconozco si eso pudo haber producido la falla con el paciente, pero ocurrió. Favor poder verificar la causa y si existe posibilidad de recuperarlo por algún respaldo, ya que posee tratamientos antiguos del paciente. Existe algún problema en trabajar el TAC nuevo? Paciente tiene indicado tratamiento Holocraneo. Se quiere evitar cualquier cruce erroneo de información Adjunto datos de paciente Jose Oyarzo Paredes 8.061.604-k Saludos Sebastián Flores Acuña TM Radioterapia HCM | normal | closed | 40109334283675 | 40109334283675 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | PEN16J-KYJNL | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, tarea, versahd, xvi |  | monaco_tps | no | tarea |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9628.json | 9628 | Sin Tarea | 2025-10-27 17:37 | 2025-11-30 13:54 | 1764510814 | incident | Equipo se detiene por problema en MLC | Equipo se detiene por problema en MLC | Equipo se detiene por problema en MLC | urgent | closed | 36182421530907 | 36182421530907 | 20210900681499 | 14741318546075 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ME46E3-W1Y4V | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | agility, elekta, no, problema, sinergy, suncheck, versahd |  | suncheck | no | problema |  |  | 01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9627.json | 9627 | Sin Tarea | 2025-10-27 13:11 | 2025-12-17 12:19 | 1765973913 | incident | Asunto: consulta a elekta por comportamiento de DLG | Asunto: consulta a elekta por comportamiento de DLG | Este es un seguimiento de su solicitud anterior #9438 "consulta a elekta por comportamiento de DLG" Hola. Hoy 27 de octubre vuelve a ocurrir la falla: Se ejecuta prueba de Picket fence con gantry en 0° (PFG0), la ejecuta completa sin activar interlock. En imagen de iView se observa la mitad derecha bloqueada. Al entrar al bunker se observa luz de campo de la apertura en ranura tras finalizar en PFG0. Se repite prueba con el mismo resultado (se graba un video de aquello). Se adquiere un campo de 20x20 sin problema. La imagen en iView muestra el campo de 20x20. Se repite PFG0 2 veces. Ambas veces sin problemas y con imágenes con patrón de PF habitual. Se informa y se envía video por WhatsApp a Jorge Garay (Elekta) y Carlos Carrasquel. | high | open | 20254020299291 | 20254020299291 |  | 14741597726619 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439466779 | ME445R-9XMW4 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | cabezal_agility, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iba, iguide, iview, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, rtp99, tcs, versahd, xvi |  | cabezal_agility | no | problema | tcs |  | 01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9626.json | 9626 | Sin Tarea | 2025-10-27 12:40 | 2025-10-28 21:04 | 1761685434 | incident | Fan Detection Error en CCP VERSA 1 | Fan Detection Error en CCP VERSA 1 | Estimados, Se requiere revisión del CCP del VERSA 1 por fuerte sonido y aparición de mensaje en pantalla (Fan Detection Error). | high | closed | 20254020292379 | 20254020292379 | 22968357015195 | 14741389938587 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ZEWW91-LKGZ1 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, versahd |  |  | no | problema |  |  | 01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9624.json | 9624 | Sin Tarea | 2025-10-24 17:27 | 2025-10-28 17:47 | 1761673591 | incident | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Xvi malo | Re: [E&G Medical Systems] Asunto: Xvi malo | Este es un seguimiento de su solicitud anterior n.° #8895 "Xvi malo" Hola Dagoberto, espero que te encuentres bien. Por lo conversado, te comparto el último update que realizó Elekta, esta semana tuve una conversación con ellos en la cual van a enviar el último status y con ello cerrar el caso por parte de ellos. "El plan de Mónaco contenía el campo 1ARC1 con el isocentro x = -4,43, y = -11, z = -0,45 junto con los campos CBCT, APUB y LDUB que tenían el isocentro x = -3,83, y = -10,72, z = 0,9. Al promocionar el plan en MOSAIQ, se presentaron advertencias para alertar al usuario de que se encontraron posiciones de isocentro inconsistentes en el plan. Debido a esta inconsistencia, se asignaron valores de isocentro cero al Conjunto de Estructura de Referencia/Isocentro en la Definición de Configuración del Sitio después de importar el plan. El usuario tendría que actualizar la Definición de Configuración del Sitio con los isocentros deseados o replanificar. El tratamiento incorrecto se puede deber a un error de Uso o a un fallo en la comunicación. Por ello, el caso sigue en análisis." Con ese último punto de "en análisis", Elekta va a enviar el último update en estas semanas. Te mantendré informado y espero atento tus comentarios, Saludos. Victor Arenas Gerente de Proyectos Gerencia E&G medical systems +56978570632 varenas@eygsa.cl https://www.eygsa.cl/ Avda. Providencia N° 2286 Of.304 | normal | closed | 26080982926747 | 14481448391451 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | 20JR6J-20ZWV | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | suncheck | no | problema
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9623.json | 9623 | Sin Tarea | 2025-10-24 15:20 | 2025-10-31 18:50 | 1761936599 | incident | Falla en adquisición de CBCT | Falla en adquisición de CBCT | Falla en adquisición de CBCT | normal | closed | 36182421530907 | 36182421530907 | 20210900681499 | 14741318546075 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ZER3ZW-E5YPP | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | agility, elekta, problema, si, sinergy, sistema_camilla_precise, supervisor_de_equipo_médicos |  | sistema_camilla_precise | si | problema |  |  | 01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9620.json | 9620 | Sin Tarea | 2025-10-23 17:45 | 2025-11-01 18:09 | 1762020556 | incident | Problema almacenamiento XVI | Problema almacenamiento XVI | Buenas Tardes, Con gusto de saludar me dirijo a usted con la siguiente solicitud. En maquina se presentó un mensaje en XVI relacionado a la falta de espacio de este, por ello solicito atención en terreno para liberar espacio de la manera que estime conveniente y poder continuar adquiriendo CBCT a los pacientes. Saludos [cid:c09ecf55-328c-4b74-b081-248c2b4e97d0] | normal | closed | 40109334283675 | 40109334283675 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 76KK3Z-35V39 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, sistema_de_imagen_cbct_xvi, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | sistema_de_imagen_cbct_xvi | no | requerimiento |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9617.json | 9617 | Sin Tarea | 2025-10-23 11:28 | 2025-10-31 18:50 | 1761936599 | incident | Problemas en posición brazo de tubo de rx | Problemas en posición brazo de tubo de rx | Al iniciar equipo presenta problemas en posición del brazo de tubo de rx. Se tuvo que entrar y sacar 4 veces para que funcionara | normal | closed | 36182421530907 | 36182421530907 | 20210900681499 | 14741318546075 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | PE7DN7-DV6LL | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, agility, elekta, no, problema, supervisor_de_equipo_médicos, versahd |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9616.json | 9616 | Sin Tarea | 2025-10-23 10:10 | 2025-10-28 15:38 | 1761665883 | incident | Equipo detenido por Table Clutch | Equipo detenido por Table Clutch | Equipo detenido por Table Clutch | urgent | closed | 36182421530907 | 36182421530907 | 20210900681499 | 14741318546075 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | PE794G-JE2WN | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd |  | suncheck | si | problema |  |  | 01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9607.json | 9607 | Sin Tarea | 2025-10-21 11:44 | 2025-10-26 13:35 | 1761485712 | incident | Dose rate mon Infinity | Dose rate mon Infinity | Buen día estimados, equipo Infinity está presentando interlock de Dose Rate Mon en 6MV y 6FFF | normal | closed | 23562920769947 | 23562920769947 | 20210900681499 | 14741297259931 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ZEDXX7-MWPGW | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | good | acelerador_lineal, axesse, elekta, físico, infinity, no, problema |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9599.json | 9599 | Sin Tarea | 2025-10-16 18:34 | 2025-10-20 21:45 | 1760996671 | incident | FALLA apagado automatico del Integrity - se requiere asistencia de ingeniero en terreno - Equipo Detenido | FALLA apagado automatico del Integrity - se requiere asistencia de ingeniero en terreno - Equipo Detenido | Se produce falla de apagado automatico del Integrity del Infinity, avisando con mensaje de 5 minutos en cuenta regresiva. Aparecio durante Tratamiento de Pacientes- Se requiere asistencia de ingeniero en terreno. Equipo Detenido. Se adjunta imagen de la falla del mensaje de apagado automatico. | urgent | closed | 20254050947483 | 20254050947483 | 19579474867355 | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ZNM5G9-RJE1P | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | bad | elekta, físico, infinity, integrity, iview, linac, no, problema, xvi |  | integrity | no | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9598.json | 9598 | Sin Tarea | 2025-10-16 15:30 | 2025-11-07 12:54 | 1762520046 | incident | Upgrade Monaco 6.2.3 Oncorad | Upgrade Monaco 6.2.3 Oncorad | Estimada Física Médica, Creamos este ticket con el objetivo de coordinar el upgrade de Monaco a la versión 6.2.3, considerando que actualmente cuentan con la versión 6.2.2. Leonardo Nagata, de Elekta, nos informó que tiene disponibilidad a partir del 20 de octubre para realizar la actualización. Agradeceríamos que nos confirmen si existe disponibilidad por parte de ustedes desde esa fecha, o si prefieren proponer una alternativa. Cabe mencionar que, dado que ya cuentan con la versión 6.2.2, el proceso de actualización tomará aproximadamente 30 minutos por equipo, y no implica ningún costo para la clínica. Quedamos atentos a su confirmación para coordinar con Leonardo la fecha definitiva. | normal | closed | 20254050950939 | 28818463039515 | 28818463039515 | 14742056643483 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | P1DYPM-P6KNL | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | brachy, comapact, compact, consultas, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, monaco, monaco_tps, no |  | monaco_tps | no | consultas | flexitron
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9592.json | 9592 | Vinculado (3419) | 2025-10-15 11:39 | 2025-12-13 19:26 | 1765653980 | incident | Interlock Table Long | Interlock Table Long | 15-10-2025; 8:38 Durante tratamiento se presenta interlock Table long. Tecnólogo logra sacar interlock y continuar con tratamiento. Saludos [cid:3d908535-5b8d-427e-9656-fd208025d0b5] | normal | closed | 26080969273499 | 26080969273499 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | 0ZW91Z-DR3X0 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | sistema_camilla_precise | no | requerimiento |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9590.json | 9590 | Sin Tarea | 2025-10-14 14:07 | 2025-10-18 20:09 | 1760818136 | incident | Derrame fluido sobre gantry | Derrame fluido sobre gantry | 14-10-2025; 11:04 Tecnólogo médico de máquina, informa que hubo derrame de fluido sobre gantry, solicitando que sea revisado para garantizar correcto funcionamiento del equipo. Se informó vía WhatsApp a ing. -Roberto. Quedamos a espera por favor. Saludos [cid:56c355de-7d76-4140-adea-7b0b1332accb] | normal | closed | 26080969273499 | 26080969273499 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | 7J3WG3-WLV39 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | cabezal_agility, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, médico, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | cabezal_agility | no | requerimiento |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9589.json | 9589 | Sin Tarea | 2025-10-14 13:52 | 2025-10-20 21:44 | 1760996670 | incident | Equipo con error dose rate mon | Equipo con error dose rate mon | Equipo con error dose rate mon en angulación 180 a 270 grados | urgent | closed | 36182421530907 | 36182421530907 | 19579474867355 | 14741318546075 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 0ZWDKN-50D00 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, agility, elekta, problema, si, sinergy, versahd |  | acelerador_lineal | si | problema |  |  | 01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9583.json | 9583 | Sin Tarea | 2025-10-13 11:14 | 2025-10-17 13:40 | 1760708394 | incident | "Virtual Memory Threshold Exceeded" en Pantalla del Integrity | "Virtual Memory Threshold Exceeded" en Pantalla del Integrity | Hay un aviso en la pantalla del Integrity: Virtual Memory Threshold Exceeded, y ademas al reiniciar el equipo da alerta: Problemas con el Backup o Archiving Data. Por favor indicar si este problema impide usar el Acelerador para tratamiento de pacientes o no. | urgent | closed | 20254050947483 | 20254050947483 | 20210900681499 | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | M291VK-6JJRK | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi |  | integrity | si | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9582.json | 9582 | Sin Tarea | 2025-10-13 11:02 | 2025-10-17 13:40 | 1760708394 | incident | falla detección del panel de kV. Equipo No Operativo | falla detección del panel de kV. Equipo No Operativo | No se detecta posición de panel de kV. No hay CBCT. Equipo No Operativo. Adjunto Imagen del problema. | urgent | closed | 20254050947483 | 20254050947483 | 20210900681499 | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 0ZLR9E-GPVWX | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, problema, si, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi |  | integrity | si | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9581.json | 9581 | Sin Tarea | 2025-10-11 14:24 | 2025-10-18 13:00 | 1760792416 | incident | Problema medicion paciente especifico | Problema medicion paciente especifico | El equipo _Infinity_ presenta inconvenientes al realizar mediciones de un paciente específico. Se detecta una falla en la posición de las láminas, lo que impide continuar con el procedimiento. Aunque se han intentado distintas acciones para despejar el error, este persiste de forma continua, imposibilitando la finalización de las mediciones. El problema se ha presentado tanto el día viernes como hoy sábado. se realizo Copy ti Service del paciente RUT: 3.406.224-2 | urgent | closed | 35063016361243 | 35063016361243 | 20210900681499 | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | M29EPX-Y9LKV | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | cabezal_agility, elekta, incidente, infinity, iview, linac, si, xvi |  | cabezal_agility | si | incidente |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9576.json | 9576 | Sin Tarea | 2025-10-10 12:49 | 2025-11-28 16:59 | 1764349160 | incident | Solicitud manejo de cables en sala de comando | Solicitud manejo de cables en sala de comando | continuamos en espera de una visita para realizar un correcto manejo de cables que se encuentran expuestos en la sala de mando. Favor contactarme para coordinar este trabajo importante que nos han solicitado las autoridades. | urgent | closed | 38368479928987 | 38368479928987 | 19579474867355 | 14742026913435 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 7JY44D-YLG0X | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | acelerador_lineal, braquiterapia, closed_by_merge, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, tcs, xio |  | acelerador_lineal | no | requerimiento | tcs |  | 01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9569.json | 9569 | Sin Tarea | 2025-10-07 16:57 | 2025-10-13 22:24 | 1760394237 | incident | Ghosting Calibration -XVI | Ghosting Calibration -XVI | Estimados. Buenas tardes, desde hace una semana está saliendo la alerta que ven en la imagen. Quedamos atentos. Saludos | normal | closed | 20254050953243 | 20254050953243 | 20210900681499 | 20265216319003 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | M2M690-ZDW4V | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, storage, versahd, xvi |  | dosisoft | no | requerimiento |  |  | 01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9568.json | 9568 | Sin Tarea | 2025-10-07 16:32 | 2025-10-13 22:24 | 1760394237 | incident | Sonido en el cabezal al girar el colimador | Sonido en el cabezal al girar el colimador | Estimados, desde hace un par de días hemos notado que se produce un sonido de roce en el colimador al girarlo. Quedamos atentos para coordinar una visita. Saludos | high | closed | 20254050953243 | 20254050953243 | 20210900681499 | 20265216319003 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ZN69ED-L2991 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | axesse, barcoding, braquiterapia, dosisoft, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, storage, versahd, xvi |  | dosisoft | no | problema |  |  | 01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9567.json | 9567 | Sin Tarea | 2025-10-07 14:25 | 2025-12-15 19:17 | 1765826204 | incident | Revisión de bomba de agua del equipo SunScan Reservoir | Revisión de bomba de agua del equipo SunScan Reservoir | Estimados, Para informar que la bomba de agua del equipo SunScan Reservoir está presentando intermitencia en su funcionamiento. La bomba no inicia correctamente al intentar inyectar o drenar el agua. Para lograr que funcione, es necesario reiniciar el equipo varias veces mediante el botón de encendido/apagado, hasta que finalmente la bomba responde y comienza a operar con normalidad. Solicito, por favor, que se programe una revisión técnica del sistema para verificar estado de la bomba. Quedo atento a sus comentarios o a la confirmación de la visita técnica. Saludos cordiales, [cid:7a04510a-b312-46aa-a1a1-e36f775ad8e6] | normal | closed | 26080969273499 | 26080969273499 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 2462M1-EZ0R9 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | suncheck | no | problema |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9566.json | 9566 | Sin Tarea | 2025-10-06 16:22 | 2026-01-05 15:31 | 1767627051 | incident | FALLA EN IMPRESORA ZEBRA | FALLA EN IMPRESORA ZEBRA | Estimados, informo que nuevamente está fallando la impresora ZEBRA. Agradecería una pronta solución. Se despide atte, | normal | pending | 27800736907291 | 14481448391451 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14952899745563 | ZNPLVR-5LDZ1 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | unoffered | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | suncheck | no | problema
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9565.json | 9565 | Sin Tarea | 2025-10-03 14:52 | 2025-10-24 16:58 | 1761325101 | incident | Ayuda ajustando láser | Ayuda ajustando láser | Los láser del bunker están desalineándose a diario, por lo que requerimos asistencia para estabilizarlos y que logren volver a mantener su alineamiento. | normal | closed | 38368479928987 | 38368479928987 | 19579474867355 | 14742026913435 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 0Z0KY6-0E57X | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, compact, elekta, no, problema |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9563.json | 9563 | Sin Tarea | 2025-10-03 12:41 | 2025-10-07 15:43 | 1759851790 | incident | Equipo presenta error de colisión | Equipo presenta error de colisión | Equipo presenta error de colisión | urgent | closed | 36182421530907 | 36182421530907 | 19579504854939 | 14741318546075 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | 0Z0NRP-7XGNK | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | agility, elekta, hardware_y_software, monaco, mosaiq, problema, si, sinergy, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, supervisor_de_equipo_médicos, versahd |  | suncheck | si | problema |  |  | 01K2MWKNK7SBBFQAXJYFH5C7RR
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9560.json | 9560 | Sin Tarea | 2025-10-02 17:38 | 2025-10-03 20:47 | 1759524438 | incident | Table long | Table long | Table long | high | closed | 26080982926747 | 26080982926747 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | P14LRJ-LM4WN | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | unoffered | closed_by_merge, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | sistema_camilla_precise | no | incidente |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9559.json | 9559 | Sin Tarea | 2025-10-02 14:29 | 2025-10-17 13:40 | 1760708397 | incident | falla aleatoria intermitente 2T I ctrl en Infinity | falla aleatoria intermitente 2T I ctrl en Infinity | falla aleatoria intermitente 2T I ctrl en Infinity que interrumpe y atrasa los tratamientos de pacientes. | urgent | closed | 20254050947483 | 20254050947483 | 19579474867355 | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | M2XE13-6436K | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | elekta, físico, infinity, integrity, linac, no, problema |  | integrity | no | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9556.json | 9556 | Sin Tarea | 2025-10-01 15:06 | 2025-10-13 14:19 | 1760365162 | incident | Ayuda ajustando telémetro láser | Ayuda ajustando telémetro láser | Telémetro laser se encuentra inclinado en diagonal. Se requiere ajustar para poder posicionar correctamente a los pacientes | urgent | closed | 38368479928987 | 38368479928987 | 19579474867355 | 14742026913435 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | M2XY03-VKY4V | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | acelerador_lineal, braquiterapia, closed_by_merge, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, problema, tcs, xio |  | acelerador_lineal | no | problema | tcs |  | 01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9555.json | 9555 | Sin Tarea | 2025-10-01 11:23 | 2025-10-17 13:40 | 1760708396 | incident | Movimiento vertical de camilla precise no funciona | Movimiento vertical de camilla precise no funciona | Hola Movimiento vertical de camilla precise no funciona. Se reinicia camilla y luego equipo sin éxito. No hay interlocks activados. Los otros movimientos de la camilla funcionan. Se avisa más temprano por WhatsApp y se adjuntan fotos correspondientes. Equipo detenido. Saludos | urgent | closed | 20254020299291 | 20254020299291 | 19579474867355 | 14741597726619 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | P14Z4E-0V47N | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, hexapod, iguide, problema, si, versahd |  | acelerador_lineal | si | problema |  |  | 01K2MWN8SVJSHMJQM7F39XXN01
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9548.json | 9548 | Sin Tarea | 2025-09-26 18:00 | 2025-10-20 21:44 | 1760996669 | incident | Dose Rate Mon 6FFF | Dose Rate Mon 6FFF | Estimados estoy teniendo en esta oportunidad Dose Rate Mon con 6FFF en el Infinity, esta mañana me dio un par de veces con pacientes y ahora con un paciente ya voy por 5 veces que me corta el haz. | normal | closed | 20254050952347 | 20254050952347 | 27816237178267 | 14741297259931 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 240LJX-LKPR9 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, axesse, elekta, físico, infinity, no, problema |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9545.json | 9545 | Sin Tarea | 2025-09-26 11:26 | 2025-10-17 13:40 | 1760708394 | incident | Equipo se detiene en Dose rate mon en cada campo | Equipo se detiene en Dose rate mon en cada campo | Equipo se detiene en Dose rate mon en cada campo | high | closed | 36182421530907 | 36182421530907 | 19579474867355 | 14741318546075 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | M2EXE5-JP4J4 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, agility, elekta, no, problema, sinergy, versahd |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9544.json | 9544 | Sin Tarea | 2025-09-25 22:03 | 2025-09-30 17:48 | 1759254503 | incident | Falla MLC Infinity | Falla MLC Infinity | Estimados. Se presenta falla en MLCs de Infinity con los siguientes inhibits: Leaf missing y Leaf pair 45. El equipo está inoperativo. F.M. Stalin Escalona. | urgent | closed | 20254050950939 | 20254050950939 | 19579504854939 | 28890463805723 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 7J6J33-X9K95 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | brachy, cabezal_agility, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, problema, si |  | cabezal_agility | si | problema | flexitron |  | 01K2MXDCESYQCDDCHFAM8HPRZM
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9540.json | 9540 | Sin Tarea | 2025-09-25 12:59 | 2025-10-03 19:55 | 1759521297 | incident | Interlock M.Fil | Interlock M.Fil | 25092025: 9:59 Buenos días a todos, El día de ayer, posterior a la finalización de los tratamientos, se realizaron ajustes en las energías de 6MV y 6FFF debido a la presentación del interlock M-FIL. Sin embargo, el día de hoy el equipo continúa presentando el mismo interlock. [cid:6877d08f-b6a5-4daa-b90e-010fb658c705] | normal | closed | 26080969273499 | 26080969273499 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | 0Z4GDP-N9MMX | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | suncheck | no | problema |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9538.json | 9538 | Sin Tarea | 2025-09-24 13:45 | 2025-10-17 13:40 | 1760708395 | incident | Confirmación de MP Sábado 11 de Octubre Acelerador Axesse | Confirmación de MP Sábado 11 de Octubre Acelerador Axesse | Estimados, Junto con saludarles quiero confirmar la MP del acelerador Axesse, para el sábado 11 de octubre. Quedo atento. | normal | closed | 20254050952347 | 20254050952347 | 19579474867355 | 14741297259931 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 240E15-7RPLR | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, axesse, consultas, elekta, físico, infinity, no |  | acelerador_lineal | no | consultas |  |  | 01K2MVY8Y64ADSZN89S82WQWXZ
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9537.json | 9537 | Sin Tarea | 2025-09-24 10:10 | 2025-10-24 16:58 | 1761325101 | incident | Pantalla de camaras no funciona | Pantalla de camaras no funciona | La pantalla de las camaras dejo de funcionar IMG-20250924-WA0019.jpg 20250924_070908.jpg | low | closed | 26080982926747 | 26080982926747 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | ZNEXVR-X9V1P | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, requerimiento, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | suncheck | no | requerimiento
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9531.json | 9531 | Sin Tarea | 2025-09-23 12:54 | 2025-10-03 19:55 | 1759521297 | incident | Incidencia durante tratamiento con 10MV – Mensaje M.FIL Ctrl | Incidencia durante tratamiento con 10MV – Mensaje M.FIL Ctrl | 23-09-2025: 9:53 Durante la administración de un tratamiento con haz de 10MV, se presentó de manera inesperada un mensaje en consola identificado como M.FIL Ctrl. Detalle según reporte del TM: * El paciente se cargó con normalidad en la máquina, al iniciar el arco de tratamiento, se presionó el botón Beam On. El haz comenzó a disparar, pero se interrumpió repentinamente. En la consola apareció el mensaje: “M.FIL Ctrl”. Se intentó capturar evidencia fotográfica; sin embargo, al momento de la foto el mensaje ya no estaba presente. Se volvió a presionar Beam On y el tratamiento continuó con normalidad, sin reincidencia del error. Se adjunta fotográfica disponible (mensaje no visible en captura). El tratamiento se completó sin más incidencias. Posteriormente con otro paciente vuelve a presentarse el mensaje. se adjuntan imágenes de los pacientes en los que ha ocurrido. Mfil1.jpg Mfil2.jpg | normal | closed | 26080969273499 | 26080969273499 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | 2440G0-ZJDLR | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, error, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | suncheck | no | incidente |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9530.json | 9530 | Sin Tarea | 2025-09-22 19:13 | 2025-09-26 20:22 | 1758918123 | incident | Falla brazo kV | Falla brazo kV | Estimados, el brazo del equipo de kV no hace el "click" al intentar dejarlo en posición para adquirir imágenes, por ende, no se pueden tomar imágenes | urgent | closed | 23562920769947 | 23562920769947 | 20210900681499 | 14741297259931 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ZNN11N-P7VDW | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | good | axesse, braquiterapia, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, monaco, mosaiq, problema, si |  | clarity | si | problema |  |  | 01K2MWEACAGHS4HXG14TE1Y3QE
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9521.json | 9521 | Sin Tarea | 2025-09-15 13:19 | 2025-10-10 11:54 | 1760097247 | incident | Cierre inesperado monaco | Cierre inesperado monaco | Estimado, Con gusto de saludar me dirijo a usted para informar reciente problema con monaco. Estoy conectado vía remota a monaco 01, realizando contour y planificación. Me encontraba en el contour de una paciente, en la cual llevaba bastante avanzado y el monaco se cerró inesperadamente. Se congeló y se cerró, haciendo que perdiera el progreso ya que no había guardado. Este problema se me había generado con el monacosim, es por ello que tome la decisión de trabajar remoto a un monaco workstation, pero se presentó de todas maneras el problema. Favor revisar posible origen del problema cuando sea posible Gracias de antemano Sebastián Flores Acuña TM Radioterapia HCM | low | closed | 40109334283675 | 40109334283675 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | P1JRZX-WJ97N | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | monaco_tps | no | problema |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9511.json | 9511 | Sin Tarea | 2025-09-10 16:52 | 2025-09-16 16:04 | 1758038616 | incident | Problema Impresora Planificacion RT | Problema Impresora Planificacion RT | Buenas tardes, Con gusto de saludar me dirijo a usted para informar problema con impresora. Dejo de reconocer cartuchos originales y está botando tinta del cartucho negro (adjunto fotografías). Se intercambiaron los cartuchos de impresora para descartar algún problema del lector del mismo, pero a medida que se hacia el cambio, reconocía correctamente estos mismos. Quedo atento a su respuesta Saludos Sebastián Flores Acuña TM Radioterapia HCM 192588DB-74E0-4C5E-B5BD-7FB27BC970C0.jpeg IMG_7196.jpeg IMG_7198.jpeg | normal | closed | 40109334283675 | 40109334283675 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | P1M4D4-YJ2YM | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, platform, problema, si, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | monaco_tps | si | problema |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9510.json | 9510 | Sin Tarea | 2025-09-10 13:59 | 2025-09-10 13:59 | 1757512758 | incident | Solicitud cambio de hora equipo Braquiterapia | Solicitud cambio de hora equipo Braquiterapia | Tras el cambio de hora, el equipo ha quedado con la hora anterior. Solicitamos asistencia para realizar el correcto cambio sin perjudicar el funcionamiento del equipo | normal | new | 38368479928987 | 38368479928987 |  | 14742026913435 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481427193115 | 7J9R29-7E9X5 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | acelerador_lineal, braquiterapia, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, tcs, xio |  | acelerador_lineal | no | requerimiento | tcs |  | 01K2MXCF9WW205P1YQ3PCD50A9
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9502.json | 9502 | Sin Tarea | 2025-09-08 15:02 | 2025-11-09 17:47 | 1762710424 | incident | Pistola Reconocimiento Bunker | Pistola Reconocimiento Bunker | Estimados: Solicito poder configurar pistola (ya comprada) para lectura de codigo de barra a ser instalado en bunker para seguridad. Atentos saludos Dra Moyra Durán Cuevas Oncólogo Radioterapeuta Jefe Unidad de Radioterapia (s) Hospital Clínico de Magallanes | normal | closed | 26459473670427 | 26459473670427 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | ZN3M3W-LG4GW | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_sequencer, médico, no, platform, requerimiento, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | mosaiq_sequencer | no | requerimiento |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9498.json | 9498 | Sin Tarea | 2025-09-05 14:02 | 2025-10-03 19:55 | 1759521297 | incident | Problemas en 10fff | Problemas en 10fff | 2R y constancy en 10fff al verificar paciente 20250905_080109.jpg 20250905_075617.jpg | normal | closed | 26080982926747 | 26080982926747 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | 0ZGMM6-R6GNK | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | acelerador_lineal, elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | acelerador_lineal | no | incidente |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9496.json | 9496 | Vinculado (3518) | 2025-09-05 12:52 | 2025-10-22 00:42 | 1761093690 | incident | otro apagado automático de consola | otro apagado automático de consola | Estimados EyG, hoy ocurrió otro apagado de consola del Infinity. Evento donde se indica que dentro de 5 minutos mas se apagara el equipo. Se tuvo que volver a encender el equipo, espera de TimeDelay de 15 minutos y vuelta a medir el Control Dosimetrico. Esta falla aleatoria afecta la continuidad de los tratamientos. | urgent | open | 20254050947483 | 20254050947483 |  | 14741593614363 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439466779 | 0ZGYZE-5M4X0 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | citrix, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, integrity, iview, linac, media, monaco, mosaiq, no, problema, storage, suncheck_machine, sunnuclear, xvi |  | integrity | no | problema |  |  | 01K2MWR2KCZK72HY0ZV2CSMFTN
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9484.json | 9484 | Sin Tarea | 2025-09-02 13:51 | 2025-09-16 16:04 | 1758038616 | incident | Error en mosaiq repositorio temporal | Error en mosaiq repositorio temporal | Imagen adjunta IMG-20250901-WA0142.jpg | normal | closed | 26080982926747 | 26080982926747 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 0ZDVJW-7JKDK | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_workstation, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | mosaiq_workstation | no | problema |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9482.json | 9482 | Sin Tarea | 2025-09-02 01:45 | 2025-09-15 16:03 | 1757952167 | incident | Conebeam no funciona | Conebeam no funciona | Conebeam no funciona, no detecta movimientos dejando equipo inoperativo | urgent | closed | 36182421530907 | 36182421530907 | 19579474867355 | 14741318546075 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | P1GVKZ-N0KNL | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | agility, elekta, hardware_y_software, problema, si, sinergy, sistema_de_imagen_cbct_xvi, versahd |  | sistema_de_imagen_cbct_xvi | si | problema |  |  | 01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9476.json | 9476 | Sin Tarea | 2025-08-29 15:59 | 2025-10-18 20:09 | 1760818136 | incident | Table long | Table long | Table long | high | closed | 26080982926747 | 26080982926747 | 19579468718875 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | M2D77W-KRVVV | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, mosaiq, no, platform, problema, sistema_camilla_precise, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | sistema_camilla_precise | no | problema |  |  | 01K2MWPZ0X0DMAW9P42PW6X6V4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9473.json | 9473 | Sin Tarea | 2025-08-28 23:19 | 2025-10-17 13:40 | 1760708396 | incident | Problemas con láminas en Suragility | Problemas con láminas en Suragility | Problema con tratamiento VMAT y cuando equipo se gira hacia los 90 grados. Se solicita revisión de láminas. | high | closed | 36182421530907 | 36182421530907 | 19579474867355 | 14741318546075 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | ZNKM9N-JX5DW | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, agility, elekta, no, problema, sinergy |  | acelerador_lineal | no | problema |  |  | 01K2MWJ4ARZRVMA1V6XFP5Y5E4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9471.json | 9471 | Sin Tarea | 2025-08-28 15:06 | 2025-12-16 13:50 | 1765892981 | incident | Coordinación cambio de hora sábado 06 de Septiembre | Coordinación cambio de hora sábado 06 de Septiembre | Estimado Gonzalo, buenos días. Se crea ticket para que coordinemos el cambio de hora del sistema Flexitron y oncentra. Esta previsto que el próximo sábado 6 de septiembre a la medianoche se realizará el cambio de hora oficial en Chile, adelantando los relojes en 1 hora (de las 00:00 a las 01:00). Podemos dejarlo listo el viernes 07/09 al finalizar los trabajos en braqui? Quedo atento a tus comentarios , Saludos . Cristian Maldonado C | normal | closed | 20254020297371 | 20254020297371 | 19579487161371 | 14740499786395 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 24NP4Y-GL7EV | 34266025952155 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | brachy, elekta, flexitron, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy |  |  | no | requerimiento | flexitron
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9433.json | 9433 | Sin Tarea | 2025-08-12 15:48 | 2025-11-28 16:59 | 1764349161 | incident | Solicitud de Gestión de cables en Sala de Mando INRAD Elekta Compact | Solicitud de Gestión de cables en Sala de Mando INRAD Elekta Compact | Los cables de la sala de mando se encuentran expuestos y muy desordenados, generando riesgo de ser pasados a llevar. se requiere un proceso de ordenamiento para mantener el correcto y seguro funcionamiento del equipo. Favor contactar al OPR de INRAD Nicolas Heumann +569 6192 8834 nheumann@inrad.cl para coordinar la visita | high | new | 38368479928987 | 38368479928987 |  | 14742026913435 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481427193115 | M2PWL9-M453K | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | acelerador_lineal, braquiterapia, compact, elekta, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, requerimiento, tcs, xio |  | acelerador_lineal | no | requerimiento | tcs
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9428.json | 9428 | Sin Tarea | 2025-08-11 16:15 | 2025-12-16 13:50 | 1765892980 | incident | Coordinación mantenimiento preventivo Flexitron | Coordinación mantenimiento preventivo Flexitron | Buenos días Gonzalo. Junto con saludar, y en referencia al mantenimiento anual del sistema Flexitron, tenemos disponibilidad para trabajos el día jueves 04 de diciembre del 2025 entre las 09:00h y 17:00h. Quedo atento a tu confirmación para agendar. Saludos cordiales. Atte. Cristian Maldonado C. | normal | closed | 20254020297371 | 20254020297371 | 19579487161371 | 14740499786395 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 24JMZJ-L0199 | 34266025952155 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | brachy, elekta, flexitron, hardware_y_software, media, monaco, mosaiq, no, requerimiento, sinergy, supervisor_de_radioterapía, synergy |  |  | no | requerimiento | flexitron
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9298.json | 9298 | Sin Tarea | 2025-06-27 16:46 | 2025-10-17 14:42 | 1760712122 | incident | Reporte de Incidencia Técnica Miércoles 18 de junio y cotizacción | Reporte de Incidencia Técnica Miércoles 18 de junio y cotizacción | Tecnólogos solicitan consultar al OPR por sonido pito intermitente del sistema UPS de la camilla. Se decide llamar al técnico, quien constata que batería del UPS se encuentra defectuosa y requiere cambio. Se necesita cotizar una nueva | normal | closed | 38368479928987 | 38368479928987 | 19579474867355 | 14742026913435 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 07PR02-16E5K | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, compact, elekta, incidente, no |  | acelerador_lineal | no | incidente
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9270.json | 9270 | Sin Tarea | 2025-06-18 19:44 | 2025-10-17 14:42 | 1760712122 | incident | Batería de UPS camilla acelerador/canalización de cables sala de comando | Batería de UPS camilla acelerador/canalización de cables sala de comando | Se solicita por favor la cotización de la batería de la UPS de la camilla del acelerador, así como también la gestión de la canalización de los cables de la sala de comando. | high | closed | 20254050945819 | 20254050945819 | 20210900681499 | 14742026913435 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | P03GR1-E499M | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | good | acelerador_lineal, compact, coordinadora, elekta, no, requerimiento |  | acelerador_lineal | no | requerimiento
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9252.json | 9252 | Sin Tarea | 2025-06-11 12:46 | 2026-01-12 14:09 | 1768226928 | incident | Ruido y vibracion PC CCP VERSA 1 | Ruido y vibracion PC CCP VERSA 1 | Estimados, Se presenta ruido extraño y mucha vibración en el computador CCP del VERSA 1. Se requiere revision urgente. Saludos, Manuel. | urgent | solved | 20254020292379 | 20254020292379 | 22968357015195 | 14741389938587 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | ZZ5Y5K-03JDW | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, problema, sistema_ccp, system_email_notification_failure, versahd |  | sistema_ccp | no | problema |  |  | 01K2MWVQJ3DHXN1BYF1WF54DC4
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9245.json | 9245 | Sin Tarea | 2025-06-06 14:08 | 2025-10-17 14:42 | 1760712122 | incident | Re: Puntos a considerar para el mantenimiento del equipo Infinity – 06 de junio | Re: Puntos a considerar para el mantenimiento del equipo Infinity – 06 de junio | Estimada Gabriela, buenos días Gusto en saludarte y gracias por tu mail Acuso recibo de tu solicitud, y lo complementare por interno con @Carlos Carrasquel y Servicio Técnico para que confirmen la factibilidad. Complementariamente, copio en el mail a soporte@eygsa.cl para que se genere de manera automática el ticket en la plataforma Zendesk y así cada uno de los ingenieros de E&G puedan recibir esta solicitud y confirmarla lo antes posible. Un saludo afectuoso, Jaime Larenas Jaime Francisco Larenas Director Comercial Gerencia ¦ E&G Medical Systems +56967867358 jlarenas@eygsa.cl www.eygsa.cl (https://www.eygsa.cl/) La Dehesa 1201, Of. 314, Torre Norte El jue, 5 jun 2025 a las 16:23, Gabriela Chorbadjian Alonso (<gabriela.chorbadjian@incancer.cl>) escribió: Estimado Jaime: Junto con saludar, y en relación al mantenimiento programado del equipo Infinity para mañana, 06 de junio, quisiéramos plantear algunos puntos pendientes a tener en cuenta: * La calibración de la cruceta del equipo en relación con el láser. * Al cargar un paciente que requiere CBCT y antes ha recibido algún curso de tratamiento, se presenta un problema de comunicación entre el sistema XVI y el equipo de tratamiento (Mosaiq). Como solución temporal, se tiene que eliminar al paciente desde el XVI antes de la nueva sesión, pero esta acción debe repetirse en cada día de tratamiento del nuevo curso, lo que demanda tiempo adicional. Agradeceríamos que pudieran revisar estos aspectos. Quedamos atentos a sus comentarios. Saludos cordiales -- Gabriela Chorbadjian Alonso Profesional Física Médica Subdirección Médica Asistencial www.incancer.cl (http://www.incancer.cl/) | normal | closed | 20238462419355 | 20238462419355 | 19579474867355 | 14481410802331 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | P0Y93J-99E7N | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | acelerador_lineal, mosaiq, no, problema, xvi |  | acelerador_lineal | no | problema
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9217.json | 9217 | Sin Tarea | 2025-05-20 17:21 | 2025-12-15 18:48 | 1765824464 | incident | TPS estan muy lentos | TPS estan muy lentos | Se requiere optimizar los TPS, ya que su operación se aprecia demasiado lenta y esta afectando el flujo de trabajo. Saludos cordiales, Juan Carlos Leal Chandía Físico Médico – Unidad de Radioterapia Hospital Clínico Magallanes juancarlos.lealc@redsalud.gov.cl | low | pending | 26080982926747 | 26080982926747 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481437571483 | ZZDPP3-YVX1P | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, iview, linac, monaco, monaco_tps, mosaiq, médico, no, platform, problema, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | monaco_tps | no | problema
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9181.json | 9181 | Sin Tarea | 2025-05-07 19:11 | 2025-10-18 15:02 | 1760799726 | incident | Pendant no operativo | Pendant no operativo | Estimados, informo que el pendant que se reparó no quedó operativo. Se probó al día siguiente que se recepcionó y no funcionó. Esta información se conversó con el Jefe de servicio técnico, Carlos Carrasquel. Favor solicito evaluar garantía ya que es nuevo. Saludos cordiales | high | pending | 20254050946715 | 20254050946715 | 19579474867355 | 14742026913435 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481437571483 | PJ6XJG-9457N | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | acelerador_lineal, braquiterapia, compact, elekta, físico, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, nss, requerimiento, tcs, xio |  | acelerador_lineal | no | requerimiento | tcs
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9166.json | 9166 | Sin Tarea | 2025-04-29 17:46 | 2025-11-09 16:42 | 1762706527 | incident | mosaiq no lee isocentro desde plan tps | mosaiq no lee isocentro desde plan tps | Estimados, Plan de tratamiento de paciente Jose Gonzalez Yañez, RUT 4.278.986-0, se exporta completo desde MONACO y promueve en MOSAIQ. Sin embargo, MOSAIQ no lee coordenadas del isocentro del plan de tratamiento en “Posicionamiento de Sitio”, marcando un isocentro de 0,0,0. Se intenta exportándolo de nuevo con idéntico resultado, erróneamente indica isocentro 0,0,0. Se ruega revisar con urgencia Juan Carlos Leal Chandía Físico Médico – Unidad de Radioterapia Hospital Clínico Magallanes juancarlos.lealc@redsalud.gov.cl | high | closed | 26080982926747 | 26080982926747 | 14481448391451 | 14741543428379 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | 7P5XLD-2X339 | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, incidente, iview, linac, monaco, mosaiq, mosaiq_sequencer, no, platform, suncheck_machine, sunnuclear, versahd, xvi |  | mosaiq_sequencer | no | incidente
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/9109.json | 9109 | Sin Tarea | 2025-04-10 13:12 | 2025-10-17 14:42 | 1760712122 | incident | Re: Reporte de tarea Nº 2973 ¦ Cambio de tubo Suragility | Re: Reporte de tarea Nº 2973 ¦ Cambio de tubo Suragility | Buenos días Romina, El día de ayer se presentaron problemas en el acceso a Radioterapia por parte de la guardia, por lo que hoy estaremos en sitio a las 19:30 hrs. Por favor, facilitar el acceso para realizar esta importante labor. * Manuel Reyes Irrázaval - 9.025.933-4 * Gonzalo López Cordero - 8.812.346-8 Saludos cordiales, Gonzalo López C. Gerente Operaciones Av. Providencia 2286, Of.504 Santiago, RM +56 9 6607 7106 glopez@eygsa.cl El mié, 9 abr 2025 a la(s) 10:49 a.m., Alarcón Cuadra Romina Yesenia (ralarcon@alemana.cl) escribió: Estimados buenos días, Junto con saludar y según lo conversado, dejamos coordinada la visita para el día de hoy post tratamiento de pacientes para terminar la instalación y calibración de tubo del cone beam del Linac Sur. Favor Gonzalo que todo el personal de EyG ingrese por seguridad, y al culminar los trabajos notifiquen a personal de cuarto turno de Equipos Médicos +56987699056. De antemano muchas gracias. Saludos, ------------------------------- De: E&G Medical Systems <noreply@fieldbeat.com> Enviado: jueves, 3 de abril de 2025 17:24 Para: Aravena Andrade Diego <daravenaa@alemana.cl>; Zelada Gabriel <gzelada@alemana.cl>; Martinez Alan <amartinez@alemana.cl>; Resquin Valdez Teresa de Jesus <tresquin@alemana.cl>; Córdova Andrés <acordova@alemana.cl>; Lavin Cerda Ricardo <rlavin@alemana.cl>; Poblete Castillo Javiera Jesus <jpoblete@alemana.cl>; stroncosoh@alemana.cl <stroncosoh@alemana.cl>; Castillo Flores Claudia <ccastillof@alemana.cl>; Alarcón Cuadra Romina Yesenia <ralarcon@alemana.cl>; Carvajal Contreras, Claudia Marcela <ccarvajal@alemana.cl> Cc: servicio@eygsa.cl <servicio@eygsa.cl> Asunto: [Externo]Reporte de tarea Nº 2973 * Correo Externo: Verifique remitente y que los enlaces sean de confianza, ante dudas avise a ciberseguridad@alemana.cl. E&G Medical Systems click para ver reporte de tarea N° 2973 (http://links.fieldbeat.com/ls/click?upn=u001.S6Z31yc2halqpdHE7CgT97vbcioYElAmLkxZkvlSOHvCeUpG04dAly2rclDoqs-2BTihAmz26M6ip6WH1geFYMQZ05rVf-2B73dk7HssQrpPsRUU0VkXnG0k9cGKICGvayVQ7GeqVT9Cy6dPu-2BZMuEUVdeXzQYhlvG9guciPeoURSLI-3D4FjQ_zNtUEchUMMFe3-2BOp5UbZKh33t9FuegtoWJFBayL4QfcjlZeSi-2FYx9lYV6xe-2F1jvTyMQSltjqCCDXtlBImjAZ9uWKkYUAk-2BalikLcFP6QsZ9rDHv-2BKcTW7RxfVJ0d6cN9R6tiyGGo9BnTaSat7zQ6vE9G1-2FhW2tTxXmsiP38A6PjkIOHERsfiyHUXhUOs7Z7JWpArznQX2jsyVuqHd2Waiw-3D-3D) Suragility presenta problemas con XVI, no es posible hacer cone beam. Estado Hora Estimada Visita Trabajador Terminada Jueves, 3 de Abril 2025 10:30 José Echeverría Tipo de Tarea CORRECTIVA NO PROGRAMADA Datos del Cliente Nombre Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO Dirección Cliente Av Vitacura 5951, Vitacura Nombre Contacto Equipo de Física Email Contacto daravenaa@alemana.cl,gzelada@alemana.cl,amartinez@alemana.cl,tresquin@alemana.cl,acordova@alemana.cl,rlavin@alemana.cl,jpoblete@alemana.cl,stroncosoh@alemana.cl,ccastillof@alemana.cl,ralarcon@alemana.cl,ccarvajal@alemana.cl Teléfono Contacto +56 2 2210 1193 E&G Medical Systems ¦ www.eygsa.cl (http://links.fieldbeat.com/ls/click?upn=u001.7Am-2FIKUOi03Mzw7HXjjtaVOqYxG6YQxj0Q8g0lJbM4s-3DJLPY_zNtUEchUMMFe3-2BOp5UbZKh33t9FuegtoWJFBayL4QfcjlZeSi-2FYx9lYV6xe-2F1jvTAwtoM-2BxgeQnVhmX8cyNOJ4Ndg0OSjBRPDLbzQIeAd7DjjYv1feirfV7of2TCxOi1JtgJplNHY7N-2BdnJCvz53odopisYlkfSCMIZxJmKL7bjp5x3SKEAN7InUtjc05OCTZ1k8HRh-2Fx6S8-2FeVgTc5-2BfA-3D-3D) Teléfono: +56226537362 Email: servicio@eygsa.cl Desarrollado por FieldBeat (http://links.fieldbeat.com/ls/click?upn=u001.S6Z31yc2halqpdHE7CgT97vbcioYElAmLkxZkvlSOHvcUol1Mu-2FBPtly1LEiS-2BDmwV_m_zNtUEchUMMFe3-2BOp5UbZKh33t9FuegtoWJFBayL4QfcjlZeSi-2FYx9lYV6xe-2F1jvTR6pKiguxCoh7iuGdnkQZZ9jHJUVozZVAXXiTT2zT6lE-2BzNg6T-2BWkphnJ2jZe9FYyWMyAIUvzs79hjTN5k538SGpZGjNHxRlLr62FWtSCqIvhR1LPvyxILKch7PT04jzCBoCi14GtBgCM7ECxUONSuw-3D-3D) Este mensaje y/o documentos adjuntos son confidenciales y están destinados a la(s) persona(s) a la que han sido enviados. Pueden contener información privada y confidencial, cuya difusión se encuentre legalmente prohibida. Si usted no es el destinatario, por favor notifique de inmediato al remitente y elimine el mensaje de sus carpetas y/o archivos. | normal | closed | 19579487161371 | 19579487161371 | 19579504854939 | 14481410802331 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | PJJEJL-1J1NL | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | email | offered | linac, no, sistema_de_imagen_cbct_xvi, tarea, xvi |  | sistema_de_imagen_cbct_xvi | no | tarea
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/8798.json | 8798 | Vinculado (3674) | 2024-12-05 14:46 | 2025-10-28 19:10 | 1761678596 | incident | Asunto: Pantalla de sistema Clarity pierde señal | Asunto: Pantalla de sistema Clarity pierde señal | Nathalie y Wilmer, Esperando que se encuentren muy bien, abriré este nuevo ticket por el tema del parpadeo en la pantalla Clarity. Quedo a la espera de evidencia en video del error para enviárselo a Elekta. | normal | pending | 20254050952987 | 22968357015195 | 22968357015195 | 20265216319003 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14952899745563 | MK3XZ4-J3X3K | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | unoffered | angiografía__neuangio_43c, axesse, barcoding, clarity, elekta, físico, hardware_y_software, infinity, iview, linac, monaco, monacosim, mosaiq, no, on_hold_1h, problema, storage, versahd, xvi |  | clarity | no | problema |  |  | 01K2MWGQVK5P8BZ4P54MS8055Q
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/8791.json | 8791 | Sin Tarea | 2024-12-03 14:09 | 2025-10-03 15:50 | 1759506607 | incident | Configuración de energía 6MV para adquisición de imágenes planares KV mediante XVI | Configuración de energía 6MV para adquisición de imágenes planares KV mediante XVI | Configuración de energía de 6MV para la adquisición de imágenes planares KV mediante XVI. Actualmente esta configurado para 4MV, lo que nos obliga a mantener habilitada dicha energía en Infinity. | high | closed | 20254050950939 | 20254050950939 | 28818463039515 | 28890463805723 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | Z12DW1-45R4W | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | brachy, elekta, flexitron, físico, hardware_y_software, infinity, mosaiq_sequencer, no, on_hold_1h, problema |  | mosaiq_sequencer | no | problema | flexitron
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/8736.json | 8736 | Sin Tarea | 2024-11-11 12:21 | 2025-09-28 15:49 | 1759074537 | incident | Problemas Software SUNCHECK | Problemas Software SUNCHECK | Buenos dias, Se requiere revisión de software SUNCHECK, ya que desde la semana pasada durante el QA diario está presentando intermitencias, fallas y errores aleatorios, generando retraso en la realización del QA del acelerador y el inicio diario de los tratamientos agendados. Saludos, Manuel. | high | closed | 20254020292379 | 20254020292379 | 28818463039515 | 14741389938587 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14953031074331 | Z1EX21-7M94W | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | elekta, físico, hardware_y_software, hexapod, media, monaco, mosaiq, no, on_hold_1h, requerimiento, suncheck, versahd |  | suncheck | no | requerimiento
https://eygmedicalsystems.zendesk.com/api/v2/tickets/463.json | 463 | Sin Tarea | 2024-09-09 14:09 | 2025-12-08 13:55 | 1765202119 | incident | Problemas movimiento camilla y sensor EPID | Problemas movimiento camilla y sensor EPID | Camilla presenta problemas al colocar posición fija, intermitencia de valores en los 3 ejes: vertical, lateral y longitudinal. Adicionalmente no se reconoce posición de guardado en EPID | high | closed | 20254050946715 | 20254050946715 | 27816237178267 | 14742026913435 | 14481465021595 | FALSE | TRUE | 14481439499675 | P3DD2D-PEZNL | 20427286020763 | 14481427110299 | FALSE | TRUE | FALSE | agent | web | offered | acelerador_lineal, braquiterapia, compact, elekta, físico, hardware_y_software, monaco, monacosim, mosaiq, no, nss, problema, tcs, xio |  | acelerador_lineal | no | problema | tcs
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)
Vinculado (3417)

## Inspector_3458
Ruta del Dato (Key) | Valor Contenido
task.fleet | eyg
task.log
task.custom_fields.created_from_app_at | 1767904199245
task.sign.client.rut | 22603533-8
task.sign.client.image | A3070E6438157326F05F629041589D46.png
task.sign.client.custom_message | Recibido Conforme.
task.sign.client.name | Andres Aracena
task.sign.worker.rut | 11794994-k
task.sign.worker.image | 865C54BFC66449D5D2D61C2F211903F4.png
task.sign.worker.custom_message | Entregado Conforme.
task.sign.worker.name | Eduardo Becker Troncoso
task.created_at | 1767904199245
task.description | Ajuste Telemetro equipo Compact
task.task_id | 3458
task.type | CORRECTIVA PROGRAMADA
task.priority | 2
task.created_by | TOKEN¦eyg:ebecker:WORKER
task.token | DE0B08A5382684ADE61BC9DD821C1580
task.duration | 120
task.start_time | 1767900600000
task.equipments[0].internal_id | Linac-201110
task.equipments[0].id | dc36d94e-e0b1-470d-9000-bc8566f22d87
task.updated_at | 1767904644063
task.last_transition_at | 1767904636343
task.report.fleet | eyg
task.report.log
task.report.name | INFORME ASISTENCIA TECNICA v8.6 (con ticket)
task.report.description
task.report.groups[0].name | ENTREGA
task.report.groups[0].index | 3
task.report.groups[0].fields[0].fleet | eyg
task.report.groups[0].fields[0].private | FALSE
task.report.groups[0].fields[0].name | EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO LUEGO DE LA INTERVENCIÓN
task.report.groups[0].fields[0].can_repeat | FALSE
task.report.groups[0].fields[0].index | 6
task.report.groups[0].fields[0].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.3156993Z'"
task.report.groups[0].fields[0].task_id | 3458
task.report.groups[0].fields[0].type | BOOLEAN
task.report.groups[0].fields[0].mandatory | FALSE
task.report.groups[0].fields[0].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[0].fields[0].value | Si
task.report.groups[0].fields[0].is_copy | FALSE
task.report.groups[0].fields[1].fleet | eyg
task.report.groups[0].fields[1].private | FALSE
task.report.groups[0].fields[1].name | OBSERVACIONES
task.report.groups[0].fields[1].can_repeat | FALSE
task.report.groups[0].fields[1].index | 5
task.report.groups[0].fields[1].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.3304449Z'"
task.report.groups[0].fields[1].task_id | 3458
task.report.groups[0].fields[1].type | TEXT
task.report.groups[0].fields[1].mandatory | FALSE
task.report.groups[0].fields[1].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[0].fields[1].is_copy | FALSE
task.report.groups[0].fields[2].fleet | eyg
task.report.groups[0].fields[2].private | FALSE
task.report.groups[0].fields[2].name | HABILITADO PARA USO CLINICO
task.report.groups[0].fields[2].can_repeat | FALSE
task.report.groups[0].fields[2].index | 4
task.report.groups[0].fields[2].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.3428353Z'"
task.report.groups[0].fields[2].task_id | 3458
task.report.groups[0].fields[2].type | BOOLEAN
task.report.groups[0].fields[2].mandatory | FALSE
task.report.groups[0].fields[2].comment_enabled | TRUE
task.report.groups[0].fields[2].value | Si
task.report.groups[0].fields[2].is_copy | FALSE
task.report.groups[0].fields[3].fleet | eyg
task.report.groups[0].fields[3].private | FALSE
task.report.groups[0].fields[3].dependency.of | INTERVENCION FINALIZADA
task.report.groups[0].fields[3].dependency.value | Si
task.report.groups[0].fields[3].dependency.operator | not_equal
task.report.groups[0].fields[3].name | FECHA ESTIMADA DE PROXIMA INTERVENCION
task.report.groups[0].fields[3].can_repeat | FALSE
task.report.groups[0].fields[3].index | 3
task.report.groups[0].fields[3].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.3558401Z'"
task.report.groups[0].fields[3].task_id | 3458
task.report.groups[0].fields[3].type | DATE
task.report.groups[0].fields[3].mandatory | TRUE
task.report.groups[0].fields[3].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[0].fields[3].is_copy | FALSE
task.report.groups[0].fields[4].fleet | eyg
task.report.groups[0].fields[4].private | FALSE
task.report.groups[0].fields[4].dependency.of | INTERVENCION FINALIZADA
task.report.groups[0].fields[4].dependency.value | Si
task.report.groups[0].fields[4].dependency.operator | equal
task.report.groups[0].fields[4].index | 2
task.report.groups[0].fields[4].task_id | 3458
task.report.groups[0].fields[4].type | DATETIME
task.report.groups[0].fields[4].mandatory | TRUE
task.report.groups[0].fields[4].name | FECHA Y HORA DE ENTREGA
task.report.groups[0].fields[4].can_repeat | FALSE
task.report.groups[0].fields[4].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.3704833Z'"
task.report.groups[0].fields[4].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[0].fields[4].value | 2026-01-08 17:00
task.report.groups[0].fields[4].is_copy | FALSE
task.report.groups[0].fields[5].fleet | eyg
task.report.groups[0].fields[5].private | FALSE
task.report.groups[0].fields[5].name | INTERVENCION FINALIZADA
task.report.groups[0].fields[5].can_repeat | FALSE
task.report.groups[0].fields[5].index | 1
task.report.groups[0].fields[5].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.3837953Z'"
task.report.groups[0].fields[5].task_id | 3458
task.report.groups[0].fields[5].type | BOOLEAN
task.report.groups[0].fields[5].mandatory | TRUE
task.report.groups[0].fields[5].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[0].fields[5].value | Si
task.report.groups[0].fields[5].is_copy | FALSE
task.report.groups[0].is_copy | FALSE
task.report.groups[1].name | CONTROLES DE CALIDAD RECOMENDADOS
task.report.groups[1].index | 5
task.report.groups[1].fields[0].fleet | eyg
task.report.groups[1].fields[0].private | FALSE
task.report.groups[1].fields[0].index | 1
task.report.groups[1].fields[0].task_id | 3458
task.report.groups[1].fields[0].type | MULTIPLE
task.report.groups[1].fields[0].mandatory | TRUE
task.report.groups[1].fields[0].possible_values | DIARIO,MECANICO DE GANTRY,MECANICO DE MESA,MECANICO DE PANELES,CABEZAL / MLC,IMAGEN 2D,IMAGEN 3D,DOSIMETRICO,OTROS (COMENTE)
task.report.groups[1].fields[0].name | CONTROL DE CALIDAD
task.report.groups[1].fields[0].can_repeat | FALSE
task.report.groups[1].fields[0].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.8544257Z'"
task.report.groups[1].fields[0].comment | Verificacion de ODI con Front Pointer
task.report.groups[1].fields[0].comment_enabled | TRUE
task.report.groups[1].fields[0].value | OTROS (COMENTE)
task.report.groups[1].fields[0].is_copy | FALSE
task.report.groups[1].is_copy | FALSE
task.report.groups[2].name | REPUESTOS
task.report.groups[2].can_repeat | TRUE
task.report.groups[2].index | 2
task.report.groups[2].fields[0].fleet | eyg
task.report.groups[2].fields[0].private | FALSE
task.report.groups[2].fields[0].name | FOTO DEL REPUESTO UTILIZADO
task.report.groups[2].fields[0].can_repeat | FALSE
task.report.groups[2].fields[0].index | 5
task.report.groups[2].fields[0].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.3958785Z'"
task.report.groups[2].fields[0].task_id | 3458
task.report.groups[2].fields[0].type | PHOTO
task.report.groups[2].fields[0].mandatory | FALSE
task.report.groups[2].fields[0].comment_enabled | TRUE
task.report.groups[2].fields[0].is_copy | FALSE
task.report.groups[2].fields[1].fleet | eyg
task.report.groups[2].fields[1].private | FALSE
task.report.groups[2].fields[1].possible_values | Pañol E&G,Pañol del sitio,Otros (Comente)
task.report.groups[2].fields[1].name | UBICACIÓN DE ORIGEN DE REPUESTO
task.report.groups[2].fields[1].can_repeat | FALSE
task.report.groups[2].fields[1].index | 4
task.report.groups[2].fields[1].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.4097025Z'"
task.report.groups[2].fields[1].task_id | 3458
task.report.groups[2].fields[1].type | MULTIPLE
task.report.groups[2].fields[1].mandatory | FALSE
task.report.groups[2].fields[1].comment_enabled | TRUE
task.report.groups[2].fields[1].is_copy | FALSE
task.report.groups[2].fields[2].fleet | eyg
task.report.groups[2].fields[2].private | FALSE
task.report.groups[2].fields[2].name | CANTIDAD DE REPUESTOS UTILIZADOS
task.report.groups[2].fields[2].can_repeat | FALSE
task.report.groups[2].fields[2].index | 3
task.report.groups[2].fields[2].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.4238337Z'"
task.report.groups[2].fields[2].task_id | 3458
task.report.groups[2].fields[2].type | NUMBER
task.report.groups[2].fields[2].mandatory | FALSE
task.report.groups[2].fields[2].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[2].fields[2].is_copy | FALSE
task.report.groups[2].fields[3].fleet | eyg
task.report.groups[2].fields[3].private | FALSE
task.report.groups[2].fields[3].name | NÚMERO DE PARTE (Leer código de barra del repuesto)
task.report.groups[2].fields[3].can_repeat | FALSE
task.report.groups[2].fields[3].index | 2
task.report.groups[2].fields[3].barcode_type | ALL
task.report.groups[2].fields[3].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.4356097Z'"
task.report.groups[2].fields[3].task_id | 3458
task.report.groups[2].fields[3].type | BARCODE
task.report.groups[2].fields[3].mandatory | FALSE
task.report.groups[2].fields[3].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[2].fields[3].is_copy | FALSE
task.report.groups[2].fields[4].fleet | eyg
task.report.groups[2].fields[4].private | FALSE
task.report.groups[2].fields[4].name | NOMBRE DEL REPUESTO O INSUMO UTILIZADO
task.report.groups[2].fields[4].can_repeat | FALSE
task.report.groups[2].fields[4].index | 1
task.report.groups[2].fields[4].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.4490241Z'"
task.report.groups[2].fields[4].task_id | 3458
task.report.groups[2].fields[4].type | TEXT
task.report.groups[2].fields[4].mandatory | FALSE
task.report.groups[2].fields[4].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[2].fields[4].is_copy | FALSE
task.report.groups[2].is_copy | FALSE
task.report.groups[3].name | AFECTACIÓN DE DOSIMETRÍA DEL HAZ
task.report.groups[3].index | 4
task.report.groups[3].fields[0].fleet | eyg
task.report.groups[3].fields[0].private | FALSE
task.report.groups[3].fields[0].name | ¿INTERVENCIÓN AFECTA DOSIMETRÍA DEL HAZ?
task.report.groups[3].fields[0].can_repeat | FALSE
task.report.groups[3].fields[0].index | 1
task.report.groups[3].fields[0].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.2981889Z'"
task.report.groups[3].fields[0].task_id | 3458
task.report.groups[3].fields[0].type | BOOLEAN
task.report.groups[3].fields[0].mandatory | FALSE
task.report.groups[3].fields[0].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[3].fields[0].value | No
task.report.groups[3].fields[0].is_copy | FALSE
task.report.groups[3].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].name | DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
task.report.groups[4].can_repeat | TRUE
task.report.groups[4].index | 1
task.report.groups[4].fields[0].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[0].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[0].name | OBSERVACIONES DEL TRABAJO
task.report.groups[4].fields[0].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[0].index | 8
task.report.groups[4].fields[0].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.4626433Z'"
task.report.groups[4].fields[0].task_id | 3458
task.report.groups[4].fields[0].type | TEXT
task.report.groups[4].fields[0].mandatory | FALSE
task.report.groups[4].fields[0].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[4].fields[0].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].fields[1].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[1].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[1].name | COMENTE EL DESPERFECTO
task.report.groups[4].fields[1].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[1].index | 7
task.report.groups[4].fields[1].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.4756481Z'"
task.report.groups[4].fields[1].task_id | 3458
task.report.groups[4].fields[1].type | TEXT
task.report.groups[4].fields[1].mandatory | FALSE
task.report.groups[4].fields[1].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[4].fields[1].value | Se realiza ajuste de focus del ODI del Compact. Se realizan pruebas con FM, quedando sin observaciones
task.report.groups[4].fields[1].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].fields[2].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[2].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[2].index | 6
task.report.groups[4].fields[2].task_id | 3458
task.report.groups[4].fields[2].type | MULTIPLE
task.report.groups[4].fields[2].mandatory | TRUE
task.report.groups[4].fields[2].possible_values | DOSIMETRIA DEL HAZ,PARAMETROS GEOMETRICOS,CABEZAL MULTIHOJA,MESA PRECISE - HEXAPOD,CHILLER,XVI,IVIEWGT,ESTABILIZADOR DE VOLTAJE (XVI),ODI,CCP,OTROS (COMENTE)
task.report.groups[4].fields[2].name | DESPERFECTO AFECTA A
task.report.groups[4].fields[2].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[2].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.4877313Z'"
task.report.groups[4].fields[2].comment_enabled | TRUE
task.report.groups[4].fields[2].value | ODI
task.report.groups[4].fields[2].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].fields[3].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[3].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[3].index | 5
task.report.groups[4].fields[3].task_id | 3458
task.report.groups[4].fields[3].type | MULTIPLE
task.report.groups[4].fields[3].mandatory | TRUE
task.report.groups[4].fields[3].possible_values | ROBERTO AGUILA,VICTOR ARENAS,EDUARDO BECKER,RUBEN CAMMALLERI,CARLOS CARRASQUEL,JOSE ECHEVERRIA,GONZALO LOPEZ,MANUEL REYES,MAURICIO ABREU,SEBASTIAN SALICE,OTROS (COMENTE),ALEXIS ECHEVERRÍA,JAIME BUSTAMANTE,JORGE ACUÑA,ANDREE DIAZ,GONZALO H. LOPEZ
task.report.groups[4].fields[3].name | NOMBRE DEL INGENIERO ADICIONAL
task.report.groups[4].fields[3].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[3].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.5007361Z'"
task.report.groups[4].fields[3].comment | Cristian Araya
task.report.groups[4].fields[3].comment_enabled | TRUE
task.report.groups[4].fields[3].value | OTROS (COMENTE)
task.report.groups[4].fields[3].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].fields[4].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[4].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[4].name | HORA DE TERMINO DEL TRABAJO
task.report.groups[4].fields[4].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[4].index | 4
task.report.groups[4].fields[4].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.5148673Z'"
task.report.groups[4].fields[4].task_id | 3458
task.report.groups[4].fields[4].type | DATETIME
task.report.groups[4].fields[4].mandatory | TRUE
task.report.groups[4].fields[4].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[4].fields[4].value | 2026-01-08 17:00
task.report.groups[4].fields[4].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].fields[5].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[5].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[5].name | HORA DE INICIO DEL TRABAJO
task.report.groups[4].fields[5].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[5].index | 3
task.report.groups[4].fields[5].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.5294081Z'"
task.report.groups[4].fields[5].task_id | 3458
task.report.groups[4].fields[5].type | DATETIME
task.report.groups[4].fields[5].mandatory | TRUE
task.report.groups[4].fields[5].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[4].fields[5].value | 2026-01-08 16:30
task.report.groups[4].fields[5].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].fields[6].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[6].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[6].name | TRABAJO REALIZADO
task.report.groups[4].fields[6].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[6].index | 2
task.report.groups[4].fields[6].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.5434369Z'"
task.report.groups[4].fields[6].task_id | 3458
task.report.groups[4].fields[6].type | TEXT
task.report.groups[4].fields[6].mandatory | TRUE
task.report.groups[4].fields[6].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[4].fields[6].value | Ajuste Telemetro Equipo Compact
task.report.groups[4].fields[6].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].fields[7].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[7].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[7].name | NUMERO DE TICKET
task.report.groups[4].fields[7].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[7].index | 1
task.report.groups[4].fields[7].etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.5575681Z'"
task.report.groups[4].fields[7].task_id | 3458
task.report.groups[4].fields[7].type | NUMBER
task.report.groups[4].fields[7].mandatory | TRUE
task.report.groups[4].fields[7].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[4].fields[7].value | 9790
task.report.groups[4].fields[7].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].is_copy | FALSE
task.client.rut | 76.746.730-3
task.client.address.number | 75
task.client.address.country | Chile
task.client.address.city | Concepcion
task.client.address.street | Arturo Junge
task.client.address.commune | Concepción
task.client.address.latitude | -36.8438
task.client.address.floor | -2
task.client.address.type | GOOGLE
task.client.address.raw_address | Arturo Junge 75, Concepción
task.client.address.longitude | -73.0516
task.client.contact.email | directormedico@oncorad.cl,fisicamedica@oncorad.cl,contabilidad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl
task.client.name | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
task.etag | W/"datetime'2026-01-08T20:37:24.2302465Z'"
task.state | FINISHED
task.created_in | APK
task.assigned_to | ebecker
task.rejectable | FALSE
status_code | 200
etag | 87590DB626FC4BBE43C0C1E383D1DDF6
W/"datetime'2026-01-08T20:37:20.3704833Z'"
W/"datetime'2026-01-08T20:37:24.2302465Z'"

## Inspector_3457
Ruta del Dato (Key) | Valor Contenido
task.fleet | eyg
task.log
task.custom_fields.created_from_app_at | 1767796024277
task.sign.client.rut
task.sign.client.image | 83DEF969E0DD8C525085354201264A93.png
task.sign.client.custom_message | Recibido Conforme.
task.sign.client.name
task.sign.worker.rut | 8761239-2
task.sign.worker.image | 83E8B22193FCFC258979436BE0A78D3A.png
task.sign.worker.custom_message | Entregado Conforme.
task.sign.worker.name | José Echeverria
task.created_at | 1767796024277
task.description | Dose Rate mon 6FFF
task.task_id | 3457
task.type | ASISTENCIA REMOTA
task.priority | 2
task.created_by | TOKEN¦eyg:jecheverria:WORKER
task.token | 3F912E7B58397A9D59626F4BBB2F41FE
task.duration | 15
task.start_time | 1767793200000
task.equipments[0].internal_id | Linac-154325
task.equipments[0].id | a42edbe1-2603-4ba4-b22f-35b213087dc1
task.updated_at | 1767796296446
task.last_transition_at | 1767796290105
task.report.fleet | eyg
task.report.log
task.report.name | INFORME ASISTENCIA TECNICA v7.6 (sin ticket)
task.report.description
task.report.groups[0].name | ENTREGA
task.report.groups[0].index | 3
task.report.groups[0].fields[0].fleet | eyg
task.report.groups[0].fields[0].private | FALSE
task.report.groups[0].fields[0].name | EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO LUEGO DE LA INTERVENCIÓN
task.report.groups[0].fields[0].can_repeat | FALSE
task.report.groups[0].fields[0].index | 6
task.report.groups[0].fields[0].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.1821569Z'"
task.report.groups[0].fields[0].task_id | 3457
task.report.groups[0].fields[0].type | BOOLEAN
task.report.groups[0].fields[0].mandatory | FALSE
task.report.groups[0].fields[0].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[0].fields[0].value | Si
task.report.groups[0].fields[0].is_copy | FALSE
task.report.groups[0].fields[1].fleet | eyg
task.report.groups[0].fields[1].private | FALSE
task.report.groups[0].fields[1].name | OBSERVACIONES
task.report.groups[0].fields[1].can_repeat | FALSE
task.report.groups[0].fields[1].index | 5
task.report.groups[0].fields[1].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.1949569Z'"
task.report.groups[0].fields[1].task_id | 3457
task.report.groups[0].fields[1].type | TEXT
task.report.groups[0].fields[1].mandatory | FALSE
task.report.groups[0].fields[1].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[0].fields[1].value | no hay
task.report.groups[0].fields[1].is_copy | FALSE
task.report.groups[0].fields[2].fleet | eyg
task.report.groups[0].fields[2].private | FALSE
task.report.groups[0].fields[2].name | HABILITADO PARA USO CLINICO
task.report.groups[0].fields[2].can_repeat | FALSE
task.report.groups[0].fields[2].index | 4
task.report.groups[0].fields[2].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.2068353Z'"
task.report.groups[0].fields[2].task_id | 3457
task.report.groups[0].fields[2].type | BOOLEAN
task.report.groups[0].fields[2].mandatory | FALSE
task.report.groups[0].fields[2].comment_enabled | TRUE
task.report.groups[0].fields[2].value | Si
task.report.groups[0].fields[2].is_copy | FALSE
task.report.groups[0].fields[3].fleet | eyg
task.report.groups[0].fields[3].private | FALSE
task.report.groups[0].fields[3].dependency.of | INTERVENCION FINALIZADA
task.report.groups[0].fields[3].dependency.value | Si
task.report.groups[0].fields[3].dependency.operator | not_equal
task.report.groups[0].fields[3].name | FECHA ESTIMADA DE PROXIMA INTERVENCION
task.report.groups[0].fields[3].can_repeat | FALSE
task.report.groups[0].fields[3].index | 3
task.report.groups[0].fields[3].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.2189185Z'"
task.report.groups[0].fields[3].task_id | 3457
task.report.groups[0].fields[3].type | DATE
task.report.groups[0].fields[3].mandatory | TRUE
task.report.groups[0].fields[3].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[0].fields[3].is_copy | FALSE
task.report.groups[0].fields[4].fleet | eyg
task.report.groups[0].fields[4].private | FALSE
task.report.groups[0].fields[4].dependency.of | INTERVENCION FINALIZADA
task.report.groups[0].fields[4].dependency.value | Si
task.report.groups[0].fields[4].dependency.operator | equal
task.report.groups[0].fields[4].index | 2
task.report.groups[0].fields[4].task_id | 3457
task.report.groups[0].fields[4].type | DATETIME
task.report.groups[0].fields[4].mandatory | TRUE
task.report.groups[0].fields[4].name | FECHA Y HORA DE ENTREGA
task.report.groups[0].fields[4].can_repeat | FALSE
task.report.groups[0].fields[4].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.2313089Z'"
task.report.groups[0].fields[4].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[0].fields[4].value | 2026-01-07 11:00
task.report.groups[0].fields[4].is_copy | FALSE
task.report.groups[0].fields[5].fleet | eyg
task.report.groups[0].fields[5].private | FALSE
task.report.groups[0].fields[5].name | INTERVENCION FINALIZADA
task.report.groups[0].fields[5].can_repeat | FALSE
task.report.groups[0].fields[5].index | 1
task.report.groups[0].fields[5].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.2440065Z'"
task.report.groups[0].fields[5].task_id | 3457
task.report.groups[0].fields[5].type | BOOLEAN
task.report.groups[0].fields[5].mandatory | TRUE
task.report.groups[0].fields[5].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[0].fields[5].value | Si
task.report.groups[0].fields[5].is_copy | FALSE
task.report.groups[0].is_copy | FALSE
task.report.groups[1].name | CONTROLES DE CALIDAD RECOMENDADOS
task.report.groups[1].index | 5
task.report.groups[1].fields[0].fleet | eyg
task.report.groups[1].fields[0].private | FALSE
task.report.groups[1].fields[0].index | 1
task.report.groups[1].fields[0].task_id | 3457
task.report.groups[1].fields[0].type | MULTIPLE
task.report.groups[1].fields[0].mandatory | TRUE
task.report.groups[1].fields[0].possible_values | DIARIO,MECANICO DE GANTRY,MECANICO DE MESA,MECANICO DE PANELES,CABEZAL / MLC,IMAGEN 2D,IMAGEN 3D,DOSIMETRICO,OTROS (COMENTE)
task.report.groups[1].fields[0].name | CONTROL DE CALIDAD
task.report.groups[1].fields[0].can_repeat | FALSE
task.report.groups[1].fields[0].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.1549185Z'"
task.report.groups[1].fields[0].comment_enabled | TRUE
task.report.groups[1].fields[0].value | DOSIMETRICO
task.report.groups[1].fields[0].is_copy | FALSE
task.report.groups[1].is_copy | FALSE
task.report.groups[2].name | REPUESTOS
task.report.groups[2].can_repeat | TRUE
task.report.groups[2].index | 2
task.report.groups[2].fields[0].fleet | eyg
task.report.groups[2].fields[0].private | FALSE
task.report.groups[2].fields[0].name | FOTO DEL REPUESTO UTILIZADO
task.report.groups[2].fields[0].can_repeat | FALSE
task.report.groups[2].fields[0].index | 5
task.report.groups[2].fields[0].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.2564993Z'"
task.report.groups[2].fields[0].task_id | 3457
task.report.groups[2].fields[0].type | PHOTO
task.report.groups[2].fields[0].mandatory | FALSE
task.report.groups[2].fields[0].comment_enabled | TRUE
task.report.groups[2].fields[0].is_copy | FALSE
task.report.groups[2].fields[1].fleet | eyg
task.report.groups[2].fields[1].private | FALSE
task.report.groups[2].fields[1].possible_values | Pañol E&G,Pañol del sitio,Otros (Comente),Bodega FALP,Bodega UC CECA,Bodega UC SCA,Bodega CAS,Bodega HCVB,Bodega HCM,Bodega INC,Bodega CLC
task.report.groups[2].fields[1].name | UBICACIÓN DE ORIGEN DE REPUESTO
task.report.groups[2].fields[1].can_repeat | FALSE
task.report.groups[2].fields[1].index | 4
task.report.groups[2].fields[1].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.2748289Z'"
task.report.groups[2].fields[1].task_id | 3457
task.report.groups[2].fields[1].type | MULTIPLE
task.report.groups[2].fields[1].mandatory | FALSE
task.report.groups[2].fields[1].comment_enabled | TRUE
task.report.groups[2].fields[1].is_copy | FALSE
task.report.groups[2].fields[2].fleet | eyg
task.report.groups[2].fields[2].private | FALSE
task.report.groups[2].fields[2].name | CANTIDAD DE REPUESTOS UTILIZADOS
task.report.groups[2].fields[2].can_repeat | FALSE
task.report.groups[2].fields[2].index | 3
task.report.groups[2].fields[2].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.2886529Z'"
task.report.groups[2].fields[2].task_id | 3457
task.report.groups[2].fields[2].type | NUMBER
task.report.groups[2].fields[2].mandatory | FALSE
task.report.groups[2].fields[2].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[2].fields[2].is_copy | FALSE
task.report.groups[2].fields[3].fleet | eyg
task.report.groups[2].fields[3].private | FALSE
task.report.groups[2].fields[3].name | NÚMERO DE PARTE (Leer código de barra del repuesto)
task.report.groups[2].fields[3].can_repeat | FALSE
task.report.groups[2].fields[3].index | 2
task.report.groups[2].fields[3].barcode_type | ALL
task.report.groups[2].fields[3].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.3019649Z'"
task.report.groups[2].fields[3].task_id | 3457
task.report.groups[2].fields[3].type | BARCODE
task.report.groups[2].fields[3].mandatory | FALSE
task.report.groups[2].fields[3].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[2].fields[3].is_copy | FALSE
task.report.groups[2].fields[4].fleet | eyg
task.report.groups[2].fields[4].private | FALSE
task.report.groups[2].fields[4].name | NOMBRE DEL REPUESTO O INSUMO UTILIZADO
task.report.groups[2].fields[4].can_repeat | FALSE
task.report.groups[2].fields[4].index | 1
task.report.groups[2].fields[4].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.3147649Z'"
task.report.groups[2].fields[4].task_id | 3457
task.report.groups[2].fields[4].type | TEXT
task.report.groups[2].fields[4].mandatory | FALSE
task.report.groups[2].fields[4].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[2].fields[4].is_copy | FALSE
task.report.groups[2].is_copy | FALSE
task.report.groups[3].name | AFECTACIÓN DE DOSIMETRÍA DEL HAZ
task.report.groups[3].index | 4
task.report.groups[3].fields[0].fleet | eyg
task.report.groups[3].fields[0].private | FALSE
task.report.groups[3].fields[0].name | ¿INTERVENCIÓN AFECTA DOSIMETRÍA DEL HAZ?
task.report.groups[3].fields[0].can_repeat | FALSE
task.report.groups[3].fields[0].index | 1
task.report.groups[3].fields[0].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.1701761Z'"
task.report.groups[3].fields[0].task_id | 3457
task.report.groups[3].fields[0].type | BOOLEAN
task.report.groups[3].fields[0].mandatory | FALSE
task.report.groups[3].fields[0].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[3].fields[0].value | Si
task.report.groups[3].fields[0].is_copy | FALSE
task.report.groups[3].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].name | DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
task.report.groups[4].can_repeat | TRUE
task.report.groups[4].index | 1
task.report.groups[4].fields[0].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[0].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[0].name | OBSERVACIONES DEL TRABAJO
task.report.groups[4].fields[0].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[0].index | 7
task.report.groups[4].fields[0].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.3269505Z'"
task.report.groups[4].fields[0].task_id | 3457
task.report.groups[4].fields[0].type | TEXT
task.report.groups[4].fields[0].mandatory | FALSE
task.report.groups[4].fields[0].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[4].fields[0].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].fields[1].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[1].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[1].name | COMENTE EL DESPERFECTO
task.report.groups[4].fields[1].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[1].index | 6
task.report.groups[4].fields[1].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.3416961Z'"
task.report.groups[4].fields[1].task_id | 3457
task.report.groups[4].fields[1].type | TEXT
task.report.groups[4].fields[1].mandatory | FALSE
task.report.groups[4].fields[1].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[4].fields[1].value | baja tasa para el tratamiento
task.report.groups[4].fields[1].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].fields[2].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[2].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[2].index | 5
task.report.groups[4].fields[2].task_id | 3457
task.report.groups[4].fields[2].type | MULTIPLE
task.report.groups[4].fields[2].mandatory | TRUE
task.report.groups[4].fields[2].possible_values | DOSIMETRIA DEL HAZ,PARAMETROS GEOMETRICOS,CABEZAL MULTIHOJA,MESA PRECISE - HEXAPOD,CHILLER,XVI,IVIEWGT,ESTABILIZADOR DE VOLTAJE (XVI),ODI,CCP,OTROS (COMENTE)
task.report.groups[4].fields[2].name | DESPERFECTO AFECTA A
task.report.groups[4].fields[2].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[2].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.3544961Z'"
task.report.groups[4].fields[2].comment_enabled | TRUE
task.report.groups[4].fields[2].value | DOSIMETRIA DEL HAZ
task.report.groups[4].fields[2].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].fields[3].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[3].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[3].index | 4
task.report.groups[4].fields[3].task_id | 3457
task.report.groups[4].fields[3].type | MULTIPLE
task.report.groups[4].fields[3].mandatory | TRUE
task.report.groups[4].fields[3].possible_values | ROBERTO AGUILA,VICTOR ARENAS,EDUARDO BECKER,RUBEN CAMMALLERI,CARLOS CARRASQUEL,JOSE ECHEVERRIA,GONZALO LOPEZ,MANUEL REYES,MAURICIO ABREU,SEBASTIAN SALICE,OTROS(COMENTE),ALEXIS ECHEVERRÍA,JORGE ACUÑA,JAIME BUSTAMANTE,ANDREE DIAZ,GONZALO H. LOPEZ
task.report.groups[4].fields[3].name | NOMBRE DEL INGENIERO ADICIONAL
task.report.groups[4].fields[3].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[3].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.3680129Z'"
task.report.groups[4].fields[3].comment | no hay
task.report.groups[4].fields[3].comment_enabled | TRUE
task.report.groups[4].fields[3].value | OTROS(COMENTE)
task.report.groups[4].fields[3].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].fields[4].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[4].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[4].name | HORA DE TERMINO DEL TRABAJO
task.report.groups[4].fields[4].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[4].index | 3
task.report.groups[4].fields[4].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.3797889Z'"
task.report.groups[4].fields[4].task_id | 3457
task.report.groups[4].fields[4].type | DATETIME
task.report.groups[4].fields[4].mandatory | TRUE
task.report.groups[4].fields[4].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[4].fields[4].value | 2026-01-07 11:00
task.report.groups[4].fields[4].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].fields[5].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[5].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[5].name | HORA DE INICIO DEL TRABAJO
task.report.groups[4].fields[5].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[5].index | 2
task.report.groups[4].fields[5].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.3926913Z'"
task.report.groups[4].fields[5].task_id | 3457
task.report.groups[4].fields[5].type | DATETIME
task.report.groups[4].fields[5].mandatory | TRUE
task.report.groups[4].fields[5].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[4].fields[5].value | 2026-01-07 10:40
task.report.groups[4].fields[5].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].fields[6].fleet | eyg
task.report.groups[4].fields[6].private | FALSE
task.report.groups[4].fields[6].name | TRABAJO REALIZADO
task.report.groups[4].fields[6].can_repeat | FALSE
task.report.groups[4].fields[6].index | 1
task.report.groups[4].fields[6].etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:33.4055937Z'"
task.report.groups[4].fields[6].task_id | 3457
task.report.groups[4].fields[6].type | TEXT
task.report.groups[4].fields[6].mandatory | TRUE
task.report.groups[4].fields[6].comment_enabled | FALSE
task.report.groups[4].fields[6].value | Se efectua Optimizacion de energía 6FFF , vía remota, posteriormente FM efectua control dosimetrico con resultados conforme.
task.report.groups[4].fields[6].is_copy | FALSE
task.report.groups[4].is_copy | FALSE
task.client.rut | 61.606.500-9
task.client.address.number | 2560
task.client.address.country | Chile
task.client.address.city | Valparaiso
task.client.address.street | Hontaneda
task.client.address.commune | Valparaíso
task.client.address.latitude | -33.0519
task.client.address.floor | -1
task.client.address.type | GOOGLE
task.client.address.raw_address | Hontaneda 2560, Valparaíso
task.client.address.longitude | -71.6092
task.client.contact.name | Servicio de Radioterapia
task.client.contact.email | jose.solisc@redsalud.gob.cl,gabriel.veillon@redsalud.gob.cl,constanza.hormazabalg@redsalud.gob.cl,andres.vasqueza@redsalud.gob.cl,isabella.liedtke@redsalud.gob.cl,paula.bravo@redsalud.gob.cl,maria.poncerettyc@redsalud.gob.cl,datos@eygsa.cl
task.client.name | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
task.etag | W/"datetime'2026-01-07T14:31:36.6207489Z'"
task.state | FINISHED
task.created_in | APK
task.assigned_to | jecheverria
task.rejectable | FALSE
status_code | 200
etag | 9BFBB166F5BBBD97F84DD9C125EDA31E

## DB_Forensic_Data
Fecha Correo | FB Task ID | Ticket (Zendesk) | Asunto | ID Equipo | Nombre Equipo | Marca/Modelo | Serie | Trabajo Realizado | Inicio Trabajo | Termino Trabajo | Ingeniero Adicional | Falla Afecta A | Comentario Falla | Observaciones
2026-01-12 10:33 | 3461 |  | Reporte de tarea Nº 3461 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2026-01-12 09:04 | 3460 |  | Reporte de tarea Nº 3460 | m1Y3hhEItl9JCXkLauSN8RHTAJHmjJ4wTdViPp6MPl6RfBkJ9-2BEKoxlzWAQwqPtCif-2BHMy6ryg-3D6AB8_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGtH4mroJmo0Z5yab63leP05EbVfZfH2tLdRqA6zWandSw7jvgKv5IWsIPTZBGNzLPX0o2-2By97BQhwBUMGOT0FhBIBLXyOt-2FxDy0lC4EV5OEeVYYzk0aPntYa5GxjoVpdzrq1HFeaduSJucHGwz8gIpdh8tVoTfEDmBNVYf4PKeO3z1DSeJIt1P8YcpmnpImHIw-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2026-01-08 19:45 | 3459 |  | Reporte de tarea Nº 3459 |  | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2026-01-08 17:37 | 3458 |  | Reporte de tarea Nº 3458 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2026-01-07 15:08 | 3456 |  | Reporte de tarea Nº 3456 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2026-01-07 11:32 | 3457 |  | Reporte de tarea Nº 3457 | agFexCjlKAHQ-3D-3D> | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2026-01-07 11:29 | 3454 |  | Reporte de tarea Nº 3454 | 9hlHpfiw-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2026-01-05 17:53 | 3455 |  | Reporte de tarea Nº 3455 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2026-01-05 12:27 | 3453 |  | Reporte de tarea Nº 3453 |  | Cliente INRAD
2026-01-05 10:00 | 3452 |  | Reporte de tarea Nº 3452 | pQt0ZPtWOuyfqh0gya-2FTUyCdBl-2FivbUCFp7mwYngAWO-2FM-2FXXZcbJXcwf4LArgsOJqhHJvHeDmPO7ufoAApmsrba91A7r-2F8YQ8RCECLWJa> | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2026-01-02 23:42 | 3451 |  | Reporte de tarea Nº 3451 | t4xYS29Aswz1PAYhYPI1K97k5Clzxjf7yIJuPaWVj0qzJmidex0> | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2026-01-02 15:31 | 3450 |  | Reporte de tarea Nº 3450 | B9c7UihthQJvYOMnP4oQ-2BzZwOPhsWv-2FLqKZJBkh7eeAh77ssnaVphL95RFwTH7qKTRXHhxumrZl-2Bj2E8e7K3g-2FDF-2Br-2B1Fe8di-2Btlh0Erg-3D-3D> | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2026-01-02 10:24 | 3449 |  | Reporte de tarea Nº 3449 |  | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-12-31 11:22 | 3448 |  | Reporte de tarea Nº 3448 | t_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGhgPCaqpsz7M9sPnCcsfSi1GtJJoD9LLRVXXCRLH4gEMOyO-2FUmG1AomkaczbEyoGueUGctwlMp7jZduknYhDOJ3w241EMTiY-2ByDbdcAkTD0uv6tkniJIesee9QMZE7DO4qpf-2FuANVBIoEd6HA8KPCNgSRaDRvQroDHy4X5ImAChi> | Cliente INRAD
2025-12-29 22:02 | 3447 |  | Reporte de tarea Nº 3447 |  | Cliente INRAD
2025-12-29 10:40 | 3446 |  | Reporte de tarea Nº 3446 | YnE-2F8fQm8ocU7MEANG-2FeApDKRyJruSAczavm6g8eilHaoioIL1ecQDftjuPO9sj6gtPJ59E3wPHhk2A-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-12-29 08:49 | 3441 |  | Reporte de tarea Nº 3441 |  | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-12-29 08:40 | 3444 |  | Reporte de tarea Nº 3444 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-12-26 12:25 | 3443 |  | Reporte de tarea Nº 3443 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-12-26 12:18 | 3442 |  | Reporte de tarea Nº 3442 | vIP9eNZ-2FeGb6G79Jc3M2D0EwxMFRCLKon7uscdqLk9ko67iwHIASWRXARAnKl-2FMbSOrxmuiwbEXA8IYpCmAyMe3c0enGMgZHaGmuzOfywA-3D-3D> | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-12-22 10:52 | 3439 |  | Reporte de tarea Nº 3439 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-12-19 15:24 | 3438 |  | Reporte de tarea Nº 3438 |  | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-12-18 11:42 | 3437 |  | Reporte de tarea Nº 3437 |  | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-12-17 14:24 | 3436 |  | Reporte de tarea Nº 3436 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2025-12-16 12:06 | 3425 |  | Reporte de tarea Nº 3425 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-12-16 10:21 | 3434 |  | Reporte de tarea Nº 3434 |  | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-12-15 16:55 | 3435 |  | Reporte de tarea Nº 3435 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-12-15 12:46 | 3433 |  | Reporte de tarea Nº 3433 | o extraño al girar* | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2025-12-12 15:37 | 3429 |  | Reporte de tarea Nº 3429 |  | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-12-12 15:35 | 3428 |  | Reporte de tarea Nº 3428 | 0YxlAMuTKe0vwm2gWmZueVgXYfv4JB7ZXXkXLvbmtj9BJQJVhz4HeXNn73ehP9-2BAct9nVOAEky0JHIRqyMhYP-2FZUrw5zqPTNsfbM4YFtLzJhl-2Fo5Uja3XkjayRgwZqpO1QE75T-2FkBpQ2VFIvay3Q-3D-3D> | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-12-12 13:49 | 3431 |  | Reporte de tarea Nº 3431 | aO0YBzEE9UxHIEhMIti4TNAlzowS-2FeAhOXUZ7cAQ-3D-3D> | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-12-12 12:50 | 3430 |  | Reporte de tarea Nº 3430 | s-2F1xoifReo2bn995KlSb2s-2Bb7rsmjecPUGXJIgEKbCHbLeRuctr8f6is65eHoANhfePeDEWNvvVxD95LUpJqOylIcH-2Br0PoHmNUFe0sB7v-2FoK7lDSYXhQzpG798rrkZ4> | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-12-12 09:44 | 3427 |  | Reporte de tarea Nº 3427 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-12-11 10:33 | 3426 |  | Reporte de tarea Nº 3426 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-12-10 15:48 | 3424 |  | Reporte de tarea Nº 3424 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-12-10 09:59 | 3423 |  | Reporte de tarea Nº 3423 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-12-09 18:06 | 3422 |  | Reporte de tarea Nº 3422 | jRhJrD0HV08-2BtSq42YaW9AO0ox7oHx8HDdZYz1mKYd1FgElcoLzrcyNZSkoGxM4FgQA-3D-3D> | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-12-09 13:04 | 3420 |  | Reporte de tarea Nº 3420 | RZQXAdSNbGgC27pELPi4ca-2BiVWXlCU5kW2pAPrAJSHTyMzfLSMXZKJ5ZatkhDp-2FiOKWuhclhn9lztdMy7W9TtTz1iq57CIQSrrXCUcc7TPkHxfw-3D-3D> | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-12-06 14:31 | 3418 |  | Reporte de tarea Nº 3418 | Y29Y9L0hqpIiBms27xuh7AlkjBUF-2FnFfdSIMrNVFpOcGErUR000-3D0VQ8_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGjXbp2yath3X-2FRZsONdcN659OQPYAGc4fu2GulN4Etsc0AURhIm-2FNXDDC1YhyJeXWeGta7qgZUMrqKE9TU1tcSKWZEdiI0jYkxhtR8-2F0VcZGIN5gZ-2Bmy9H7SR6QUF-2BDug3NqPkrB0SulrrnokRCyd9SAoK3qVdGI4VEXqlbpcxdB> | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-12-05 18:02 | 3421 |  | Reporte de tarea Nº 3421 | pytLTFMkLY2A3BwpYFex8a91lOy-2BBI3vyIS1qNPBq-2BQCde2x5wO-2FBALTPBLRL7fYHchTr4-3Dpx8F_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGuENzmYoSqA78-2FHtYRMMwnu-2FIaEwWavmSISwDjyfPQtgfjFmOd2v0-2FeeY4Pr5fl5XIHeyyMluryDJ1s10HIHeVXKUm2SINMhhS-2BpcgcdjPzLjdXu4Ej18Xnbw-2FcTvO5oiuJjOq6LBLTVlOvQhY9k714-2FtDy8-2BgXyGCSD9hLBGF-2BMQ07Sj-2FueUysghmrfbRlhXA-3D-3D> | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-12-05 16:35 | 3411 |  | Reporte de tarea Nº 3411 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-12-05 14:51 | 3419 |  | Reporte de tarea Nº 3419 |  | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-12-04 17:37 | 3417 |  | Reporte de tarea Nº 3417 | pp7GT6l-2BUP9YLyHP3CAikZ5Y0pNvrPKrdZfFtJuqjne6zGzBqpzPbznNm1YWYSAv-2B5-2BFfAPby2nDCYu484t8IhovV9l9rc2gkHDhw-3D-3D> | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-12-04 10:30 | 3415 |  | Reporte de tarea Nº 3415 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-12-04 10:01 | 3416 |  | Reporte de tarea Nº 3416 | RGynEpAUo0JSXGQ2-2FrMOGMPTBVCiYbhZRFjQd2A6Dy3Oi-2BhsDXQVoZryVxeCd33EUPXhAGmn4cupJOjhOMyl8fT0CCD45vcQcFAweeUQ-3D-3D> | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-12-03 20:00 | 3414 |  | Reporte de tarea Nº 3414 | 0aEILzwlw6glhROifvqf6UdIBgo-2BtMfL5t2cJqo4WTs48stlySHC-2BZYvC-2Bo5oNnPE6Khb4Gbo6iek-3DzUj2_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGu9w77TP7KtZGizaYEoljmO6JUb3oE87ahci3jzJqVbQTCPSPWTLVAmJL4Xje2YhZ1mFNt9qAS0IlP2F5tD2EWHzqYlyaNIZn8WiuHkM0-2Blka0acMZpsc5KOqpCY8eccXrwD5texhW805JG9HKZag81JJYHJwH5YjJI1Dak3ndYI> | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2025-12-03 16:09 | 3413 |  | Reporte de tarea Nº 3413 |  | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-12-03 14:53 | 3412 |  | Reporte de tarea Nº 3412 | QRwyx5p6homVjvs3hsRvw4yEkOHwU2MH-2F5O7rfSfqxRGTrMPxEQjaQ-3D-3D> | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-12-01 09:17 | 3410 |  | Reporte de tarea Nº 3410 |  | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-11-29 15:09 | 3408 |  | Reporte de tarea Nº 3408 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-11-29 15:09 | 3409 |  | Reporte de tarea Nº 3409 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-11-28 12:20 | 3406 |  | Reporte de tarea Nº 3406 |  | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-11-28 12:14 | 3407 |  | Reporte de tarea Nº 3407 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-11-27 13:02 | 3399 |  | Reporte de tarea Nº 3399 | Lwv1t0wPXs4NEMXOQxBEVXOJ2AbRMOlyqblk9ml2xylk6Uzzzs6TY-2FRAfL0J8dLXboq14LQIbsFnIAH9bWSyhh5IB9UTV64M4QmYS5A2dQfjdZ-2FJv79dx9LdLRoJytzyiw-3D-3D> | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-11-27 11:57 | 3405 |  | Reporte de tarea Nº 3405 | tHFcaWSUg8qgMExYjGK5gginSlPQNM-2FU2hwPAUKyZnb2hdR8GjlOm2oyo-3DF6CH_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGhgPCaqpsz7M9sPnCcsfSi1eIKguGLs5JHHRs0S-2F4-2FsApUTHf0Nj19W1uzBVpp6PIKzZSWtMvcDuAzKV2NXIkXJNmQTdswq2j6-2FrQuMwi2xVonf7QihhJoN1iR3IMLgxfoPWODXZB0S1FmsTxENhFPUcgr9y0ZksD-2FeY1mr7BRCK> | Cliente INRAD
2025-11-27 10:20 | 3372 |  | Reporte de tarea Nº 3372 | 9ozf7mvfsbYp2QgNoojZ8FIQUQ81h3oEOADF7vhoyPK9WOVmnRx1TVS56u8MypplVJPU-2BC9ApytaUIR-2F2DvAHCMIFNf3EADUQGgZ4B5bvtrFYJzidA1jAcOhAjOrEqrzENi-2FKDyP3zWGijysM-2BrrZc-2FBhzQ-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-11-27 09:25 | 3404 |  | Reporte de tarea Nº 3404 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-11-25 14:53 | 3403 |  | Reporte de tarea Nº 3403 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-11-25 14:51 | 3402 |  | Reporte de tarea Nº 3402 | 5WzM9Wljhy8RPpP23KMgACRRYI-2BlE3aMZoD3m8wNHLU-3D4cjw_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGt5Bi0hi7nzU77LTR8rmpFcSyMSLbjijzxjF1WhVvz3ntAN6XXCTVEIsMxsf-2BQ7V7HagreMEvWChw86IP889qFNGXqRuV0RkmZDx2lshYmsv3ZHvlIFUakZpDimETTObwGyclZW1ClhXlX7UTH-2F5-2FejxhdSwqU8FHHd-2BaVONQqO3IId2j2LoLr-2Bk7P0mw0P-2BDQ-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-11-25 14:49 | 3401 |  | Reporte de tarea Nº 3401 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-11-25 08:42 | 3400 |  | Reporte de tarea Nº 3400 | _xg64aw6UliQVXTXXsmrbGhw2wZIv4gDgujYEXxnNAx0Ldwa8co99UHMl4toA44v5wszp1tnVKZqO4KwBFTUzzrA18gKVdlXREv8fN-2BOsqx-2BjZLAxljRzJ5QPP9QfphWhu225qPiSLTUwxl7Zkrz2gffPuY8HwxPkYuskSZIrA-2F5gTHgBsPyS5Ly1qStOu-2FGE721s1STFIVg4FFJWBoPiGA-3D-3D> | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-11-24 11:59 | 3394 |  | Reporte de tarea Nº 3394 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-11-24 08:57 | 3398 |  | Reporte de tarea Nº 3398 | gGcXCiX8yVs0QVKjFQCzGuhOU7AZd4Nv2YiocYAd7jWdAnW6QpEXnvqH6hOKWtU9PtFp1CsJBuU5kzv-2B-2BHNIgXjM-2BQPRnOimX> | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-11-21 19:09 | 3397 |  | Reporte de tarea Nº 3397 | bDILdjkBFiU6dOgi9JpIY9wkT0rYg9BmSp2pAbyrPDsjeckbxrq6ygnM0P3BhwV2K2ZpJDORb5uuft-2B8PoSHUgCLAvnhZzDHAelW5GgRjtJTm7Z5r0UXvmJUhO7AQ-3D-3D> | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-11-21 17:53 | 3396 |  | Reporte de tarea Nº 3396 |  | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-11-21 17:17 | 3385 |  | Reporte de tarea Nº 3385 |  | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-11-18 18:46 | 3393 |  | Reporte de tarea Nº 3393 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-11-18 17:07 | 3392 |  | Reporte de tarea Nº 3392 | md8LjI5QwHrpqPPr-2FMrlSs4bjlLdVbwTL284omZykSIIA-3D-3D> | Cliente INRAD
2025-11-18 15:15 | 3391 |  | Reporte de tarea Nº 3391 | o - interface PSS* | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-11-17 12:41 | 3390 |  | Reporte de tarea Nº 3390 |  | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-11-17 11:52 | 3384 |  | Reporte de tarea Nº 3384 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-11-17 11:52 | 3383 |  | Reporte de tarea Nº 3383 | Vaj5TTCjHzxE-3DJBch_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGtn2PzhSpLjse1GzSbmzFLw9vqcdar6gIMs5Vmis19GSu2KcIHK6zs8F2eZNmCYrwxZyf25iJc6nsobozV7X1jusbx-2BWajWTQCVc-2FUH5el9Kh20kIamnF2deHM8c72mAD6G2c7Y89Pvp-2Fue-2FOfVepaXoLOHSJFSSznhJBtgBM7Xp> | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-11-17 10:58 | 3389 |  | Reporte de tarea Nº 3389 |  | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-11-17 10:43 | 3388 |  | Reporte de tarea Nº 3388 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-11-17 10:00 | 3386 |  | Reporte de tarea Nº 3386 | LdEm9NYZLXsYdUZWVEmV2-2FkvMzIm677pGc6DjtXkOGjsw6GlWY6RfDEOqDpbJIQ-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-11-14 21:06 | 3380 |  | Reporte de tarea Nº 3380 |  | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-11-14 20:39 | 3382 |  | Reporte de tarea Nº 3382 |  | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-11-14 14:38 | 3379 |  | Reporte de tarea Nº 3379 |  | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-11-12 12:09 | 3373 |  | Reporte de tarea Nº 3373 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-11-12 12:04 | 3377 |  | Reporte de tarea Nº 3377 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-11-11 15:00 | 3376 |  | Reporte de tarea Nº 3376 | a de reflectores* | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-11-11 12:59 | 3375 |  | Reporte de tarea Nº 3375 |  | Cliente INRAD
2025-11-10 13:24 | 3364 |  | Reporte de tarea Nº 3364 | B-2B5I0u8n2DqtnVtx5P0Pdlv23VvwSYfwZMQ3aQOhw-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-11-10 13:23 | 3369 |  | Reporte de tarea Nº 3369 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-11-10 13:12 | 3371 |  | Reporte de tarea Nº 3371 |  | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-11-10 11:27 | 3374 |  | Reporte de tarea Nº 3374 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-11-07 10:25 | 3370 |  | Reporte de tarea Nº 3370 | rtNL3aaM0hNUPwpXydodxzyDctuhxB9R9q9N3lmDLHdCAfuI6ClZVW3ttwJYlMSIsVGCdslBl> | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-11-06 15:45 | 3367 |  | Reporte de tarea Nº 3367 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-11-06 15:39 | 3368 |  | Reporte de tarea Nº 3368 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-11-05 16:24 | 3366 |  | Reporte de tarea Nº 3366 |  | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-11-05 10:26 | 3365 |  | Reporte de tarea Nº 3365 | CL1pNFZjcU-3Deue9_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGuy0VOZYm0P3JDmnRd1bSvObEIoIJGbuZHk78oF8gBMuDSV4z1hzQ1VbPZPuo2S3jW-2FcrZKlxo8O7r23FPt5qqhoSwRB1gMMBjosqmeZnol4gzBhrRRNnupJDrOSnbCNh5HFsEWdEcL358V-2Fs52KAqVT6CQH1sMp55NNYafUs8QCPJA-2Fy9ArhbFZfFitcr1syA-3D-3D> | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-10-29 13:23 | 3363 |  | Reporte de tarea Nº 3363 | OMVu-2B87ucaKAtmg5usVvjxZwGVQJDE6g6xRls0qDqCqo8pp2Brg4ehfGSLGIj5OA9KnnxT05uxafU24SR10LgSroAgcl-2BGKh-2BfbYXhwPZ3NvCDUBHqiJLGJn-2BaP6897Bu0KFMYl9vr8YqPM-2BHfnpHFReEzHGukvx-2FnCHA-3D-3D> | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-10-29 09:17 | 3362 |  | Reporte de tarea Nº 3362 | o en panel | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-10-28 16:56 | 3361 |  | Reporte de tarea Nº 3361 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-10-27 11:37 | 3360 |  | Reporte de tarea Nº 3360 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-10-27 09:45 | 3358 |  | Reporte de tarea Nº 3358 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2025-10-25 21:37 | 3359 |  | Reporte de tarea Nº 3359 | Itz-2Fia0EEWOVRWxdrITG5vWNuIs7o7i592kVFCPvQN-2BEWKgvC> | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-10-24 16:41 | 3357 |  | Reporte de tarea Nº 3357 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-10-23 21:20 | 3356 |  | Reporte de tarea Nº 3356 | cMVX-2FTyqSnVrnHFgLca-2BWja5c5pt9gYboYZ37SawuD9SslC9xYBxv> | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-10-23 18:45 | 3355 |  | Reporte de tarea Nº 3355 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-10-23 15:24 | 3353 |  | Reporte de tarea Nº 3353 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-10-23 15:22 | 3354 |  | Reporte de tarea Nº 3354 | yJP8JA6x-2F-2BSbYcZqdZ1c7IYXG09AJ7WxZ3mg50yesrMFgXDFXN9hmK4gdJ51Z8qTDP7YmvPTVOJS62jIK1WqXy5vfjSGRib-2B37feLqpzHAf7HFQikym8hPlPg-3D-3D> | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-10-23 09:14 | 3352 |  | Reporte de tarea Nº 3352 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-10-21 18:28 | 3339 |  | Reporte de tarea Nº 3339 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-10-21 16:29 | 3351 |  | Reporte de tarea Nº 3351 | a Marathon 1000, Ñuñoa | Cliente INSTITUTO DE SALUD PUBLICA (ISP)
2025-10-20 19:42 | 3349 |  | Reporte de tarea Nº 3349 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-10-20 19:35 | 3350 |  | Reporte de tarea Nº 3350 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2025-10-20 11:18 | 3348 |  | Reporte de tarea Nº 3348 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-10-20 11:17 | 3345 |  | Reporte de tarea Nº 3345 |  | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-10-20 10:59 | 3347 |  | Reporte de tarea Nº 3347 |  | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-10-20 10:04 | 3346 |  | Reporte de tarea Nº 3346 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-10-17 09:52 | 3342 |  | Reporte de tarea Nº 3342 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-10-16 10:00 | 3344 |  | Reporte de tarea Nº 3344 |  | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-10-15 22:10 | 3343 |  | Reporte de tarea Nº 3343 |  | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-10-14 17:20 | 3340 |  | Reporte de tarea Nº 3340 | kjoN99DWFxIAR-2FTOdhPt28SSR93oXxAEQkFNDAlFt-2BCyAqfh-2Fcudnq1HyMSaQOs-2BZV2udIXrHlL3aSNlFJkZpgDDEmNFS-2BXpbs3lrVmx-2FCKzQ-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-10-14 15:39 | 3341 |  | Reporte de tarea Nº 3341 | o sobre Gantry* | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-10-13 15:11 | 3332 |  | Reporte de tarea Nº 3332 | DaxCEGCwmUc-2BPG-2BN-2Bg8lIhaJwxc8EwlY4dq15kAX6e9j5DHwaxiuY2rKP4UWZGbBFZzIdrW9r6cVIQRfPErl2Sn-2Fn-2FFiXnaftBrsZdoVcfpaUa7-2BW4KzAZBf2K-2Fm9uMVVkQ-3D-3D> | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-10-13 15:10 | 3331 |  | Reporte de tarea Nº 3331 | Nx-2B6girLOiDQw65-2BDXdxjFAzZ9EtBJn2TeFYEs4ozwd-2FVogLliUD80gFwOhN9Rqd6NYdDSlNZEQMpzp4K5ug-3D-3D> | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-10-13 14:46 | 3337 |  | Reporte de tarea Nº 3337 | 3rn4QeLMLqmNehFtY1rthytRy1Sb7bTZyCyHnr9OeYQ8csEKXLYmN92dQ8YN-2Bk-3DzbAc_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGsaGq65ssem-2B3MwN65GmymfiIwqyY6wAbwmF1YPZL-2Bd-2B4zylki4DOwXqbqjGPa3VRX-2B-2Ft5u9vlusJoZwxD7mTuOm6YrN6aNIXlwwj2DHu-2Bg8o4foHSqxyGk1lCL3oz-2BpmC6eCq4NfibpIUFmczm9YlKuQmo085sEGa0CCE-2BKtmKB> | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-10-13 14:19 | 3338 |  | Reporte de tarea Nº 3338 |  | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-10-13 14:08 | 3336 |  | Reporte de tarea Nº 3336 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-10-13 14:08 | 3334 |  | Reporte de tarea Nº 3334 | o durante giros del equipo* | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-10-13 14:08 | 3335 |  | Reporte de tarea Nº 3335 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-10-13 14:08 | 3333 |  | Reporte de tarea Nº 3333 | j839SgqIgEjURuPeBSetgrEljJaBvOOdganHJ9MC-2FdTiDXTFMqF2bfV-2BEjTkah03y6Fna7Q-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-10-13 12:31 | 3325 |  | Reporte de tarea Nº 3325 |  | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-10-13 12:31 | 3326 |  | Reporte de tarea Nº 3326 | CxCUoMrylZjE47Eor7BvY2ZcecRuOxT5XKON7vURFr-2B-2BuWWh2r3ECAYAql3-2Bz5JZg-3D-3D> | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-10-13 12:30 | 3329 |  | Reporte de tarea Nº 3329 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-10-13 12:30 | 3330 |  | Reporte de tarea Nº 3330 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-10-13 10:36 | 3328 |  | Reporte de tarea Nº 3328 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-10-10 19:48 | 3327 |  | Reporte de tarea Nº 3327 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-10-10 16:04 | 3324 |  | Reporte de tarea Nº 3324 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-10-09 21:11 | 3313 |  | Reporte de tarea Nº 3313 |  | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-10-09 21:11 | 3311 |  | Reporte de tarea Nº 3311 |  | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-10-09 20:41 | 3322 |  | Reporte de tarea Nº 3322 | 7w0C0AcAhYJs-2BvllcY3LM9VFAHAqetrGgGg5C0b2-2BkOj2NGUoGntUQWksuhGd3bZK14RP2bRMAfjvfJ> | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-10-09 20:41 | 3323 |  | Reporte de tarea Nº 3323 | 86KpkTYTbv0fEKzOEAtQp3JrlD3wMB1ymmCjVjJkGkrdRg-3D-3D> | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-10-09 16:23 | 3320 |  | Reporte de tarea Nº 3320 | 8pdxbS4AIt0V-2B53qYqqdisB-2BuVK6Zb8psZWLPzcJRw0us-2FR-2FzgSrtYAyOJmLVH4YCQoVSqyqmjx887zr8PISUVFQE0biAlaXeaXmDZB2pX1ezaeoS4RqfiDb27uEAMBBpYvAFEh-2FYvZD-2FazbQP3Ho-2BeWEIsA-3D-3D> | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-10-06 09:18 | 3318 |  | Reporte de tarea Nº 3318 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2025-10-03 22:15 | 3317 |  | Reporte de tarea Nº 3317 | k5Wf1WDBM3nFx4IY93Q52eQNZWDecSC9j2sNgVDib5UHrUoOa> | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-10-03 22:15 | 3316 |  | Reporte de tarea Nº 3316 |  | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-10-02 16:50 | 3315 |  | Reporte de tarea Nº 3315 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-10-02 14:25 | 3314 |  | Reporte de tarea Nº 3314 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2025-10-01 14:39 | 3312 |  | Reporte de tarea Nº 3312 |  | Cliente INRAD
2025-09-29 15:40 | 3310 |  | Reporte de tarea Nº 3310 | 3ga7ZdGGi6-2BS8zy5pIn9sG17F-2FjBZFMA-3Dwae1_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGsaGq65ssem-2B3MwN65GmymeSwg9vLRRg5U8yHbc6CUDNaXfz90YeaVB6fH7yXW2XmEfM4dIKD5eHkGiw-2BApE8e2I4AY8Q6aykO-2FzjZMZSya7O-2FSnSqIBRvYEnOguUSXGtKnt5CAHsdTbugXorFKVHUWqLsiuW35SJU-2FBDrPZ3MmX> | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-09-29 13:06 | 3308 |  | Reporte de tarea Nº 3308 |  | Cliente INRAD
2025-09-29 10:32 | 3309 |  | Reporte de tarea Nº 3309 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-09-26 16:58 | 3302 |  | Reporte de tarea Nº 3302 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-09-26 13:49 | 3307 |  | Reporte de tarea Nº 3307 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-09-26 07:35 | 3306 |  | Reporte de tarea Nº 3306 | 2BDY0uas-2F8gLsMaaNI75s4FgY6TufBl7vS4tY53bki4-3DkvbR_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGpFOQF4f0eBxEqo3Bg09aED3oJ3IdzmxjTBLskyy9TW6xXvV614Onh-2BtgWcMDd6SiXyk8bo-2FTrosOC-2F3mcz-2Fszb4Hrr-2FU-2FTFssp5NPhetNoW38XUkFekylK8Nkv5htSOja6BWdJ87k4fJky0UdtvJpljmRsrieOlBbsz8lVo2Aco7uBic67bWVUgCllULZ1WFw-3D-3D> | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-09-24 21:42 | 3305 |  | Reporte de tarea Nº 3305 | 2BMSYbtRtT9nifCmvP5g9khjFdoHkakaClxqM0IQlSQ-3DUd84_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGpFOQF4f0eBxEqo3Bg09aEDnNplpqVPm8V8AemmfMVUNQ4ajk7kzSq78cosdMWTbQq13OqsIjyKKC8QP9UYwWUfOYzCeY0JBAhJ4lizpNd5SoPrGQNP9X28-2F4F6NxXFBpjnzCAjycgo9idObjRcWkYsT1nAAfkkfXCDX6Bydqdy-2F> | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-09-24 17:19 | 3304 |  | Reporte de tarea Nº 3304 |  | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-09-23 20:02 | 3303 |  | Reporte de tarea Nº 3303 | 2jzjYzYuT2vprTGOqlG0ZCWWo9Zpg8HgKhrq0dKsul3jKrH-2FvC3L2PsXXI3aV4-3DwMf2_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGkuyx9MM7OXbOkF3AZ0nW5e6WOX0WStNinim0-2B-2BxI5NRiUtaua2GFSyoqFWJEXFb0ed3-2FTYgd77SGD9bT8gwj9G1tocuhsS7Mnx-2BusrjVcKlSxPUiWHpjHY-2BCK89nfb4sZZxIcrk4UhvhpvAbHl5sM2hc-2B8eQKLLZmmgF9v14LnD> | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-09-22 17:01 | 3296 |  | Reporte de tarea Nº 3296 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-09-22 09:17 | 3301 |  | Reporte de tarea Nº 3301 | LCI485Rt4GWO7HIr3IzQN7ypjpFSfctimGkeE6LopwP8uTp-2BFKRmiRoHV8WPqMPjwynIj9mxEuqdBnWlDv7W-2Bltggn7UnhQ-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-09-22 08:20 | 3300 |  | Reporte de tarea Nº 3300 | 2FwCDiabv5821xkVeheJJ1RfX4C1dGC0WXemhNkkBsYEKusAu8MyK5QGx7xC-2Bw3X5CZkDHungD7tfWEj-2F8-3D2Kp5_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGpFrlMU466FPpYKTc7HjBLDGO4xbE02OVm3G-2B-2Fji-2F43sE3R0SXKelnAVuqom9QZrUAjgKFcoqPJFzG4A8O2ZtHRoXQvon60Dnh51h9jSwD9FtzRm-2B8h0xHMvjoXIsxGUBjiDLkUgW4jU6zwZY-2FZ01CIdO7xQw8otS4p8bT2q4DZe0YnTwUrzjXjJR-2BXbuM-2BnDw-3D-3D> | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-09-15 09:53 | 3299 |  | Reporte de tarea Nº 3299 | hwf3WtdSnN3gpIdv6eqqMsw1xbaOXRQpRL2Bui-2B-2FN1LIJtb7CDKayb-2BmYfwtrD-2F-2B-2BurIkIfgx6NPAIw-2FIFxthYv7v9AZL2Vnyjis6QswgLcJZM-2FC6o-2FqtdX0AsIyTv2ZGRrd-2FPsxUtnxXf81Q-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-09-12 14:02 | 3298 |  | Reporte de tarea Nº 3298 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-09-12 11:50 | 3297 |  | Reporte de tarea Nº 3297 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-09-09 16:27 | 3293 |  | Reporte de tarea Nº 3293 | YSxVihwZRmJL2ODWJPQP17J1c9jnZ597dGi6ZA6unVuTKl0Hc5R6mr0yv5KDC9foq3H3JzAt0-3DtmFy_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGqGlQZ2DWOXpS5jmPmY6-2FQ5TTgmKX7Ra3CyskOmNPx3g9UvfGiTWyResknL-2Bj-2Bs-2BppSXv-2FnTw9IfCgocha8lsD-2BsHN79GjtpkQGaA-2B4HhX9BzZ0CM-2FaumDuCKJ7Uy-2B-2FsMwQlwqg8L-2BR4vkuCqlOzd25-2BJ2mq9NhTm7a-2B-2BJBzEHra> | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-09-09 14:32 | 3294 |  | Reporte de tarea Nº 3294 |  | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-09-09 14:18 | 3295 |  | Reporte de tarea Nº 3295 |  | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-09-08 14:52 | 3291 |  | Reporte de tarea Nº 3291 | R7FHMJG-2FwdGDtROtoPJY2j-2FdUllxRlHWA0Q-3D-3D> | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-09-08 14:48 | 3290 |  | Reporte de tarea Nº 3290 |  | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-09-08 12:47 | 3292 |  | Reporte de tarea Nº 3292 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-09-08 09:26 | 3287 |  | Reporte de tarea Nº 3287 | 1tz4a1NWIZBko5Wn-2B7uXh8Z4t6LlHoVblonZOmOyZIThVsuKToWsrau9EnqOcdEc-2FS6axa3KOTSug5YzpziC6Qjoy97OJq2T0Ffah4Ohv6bTiR78Mny9FdX3yQ-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-09-08 09:26 | 3289 |  | Reporte de tarea Nº 3289 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-09-08 08:55 | 3288 |  | Reporte de tarea Nº 3288 | w-3DlLEg_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGkJUDiI0kTv-2F1S3FyMVjkC0OLMPm5XOFVed-2FvUOnaLeZPIf6BNLMu31fm1iE3gFEsORh1-2FFpxjbxaqDzwSTpkRDa7BuasR5uhbopKDsjUoRPEVdd-2FptsBO968BjxtsaOIZkEGzKjbhPcP4AwzpQlS9ORS3fgSRnlzDx4i78m0hp-2B> | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-09-06 14:06 | 3274 |  | Reporte de tarea Nº 3274 | ueOfsmsfufS8g9NHv00QitkbZFGg3nKqMpafXcOL7RADZC4hXABtWNGkgAeWQerNV5tGltOa9k60oVGGsbPv-2BMhEFOzzqwKGS8VwVO8sGKtuW> | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-09-05 20:55 | 3286 |  | Reporte de tarea Nº 3286 | ores elekta* | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-09-05 19:24 | 3285 |  | Reporte de tarea Nº 3285 | ores* | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-09-05 16:13 | 3283 |  | Reporte de tarea Nº 3283 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-09-04 17:02 | 3278 |  | Reporte de tarea Nº 3278 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2025-09-04 13:47 | 3280 |  | Reporte de tarea Nº 3280 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-09-03 17:35 | 3279 |  | Reporte de tarea Nº 3279 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-09-01 10:56 | 3276 |  | Reporte de tarea Nº 3276 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-08-29 18:32 | 3275 |  | Reporte de tarea Nº 3275 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-08-29 14:15 | 3268 |  | Reporte de tarea Nº 3268 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-08-27 14:05 | 3273 |  | Reporte de tarea Nº 3273 | Z7BtoefLfVBbjtCHHVa1Kcxm-2BVtuU9zncKdYMCbdJ4EYJQcybgCJR-2BorSXHkOnpSjDXfbfhKIwtEl7HD20a6UWPhlC1D49jiwoMS2QkJeE8Uj7-2FIJt-2BrwFhU2p2atB0ToCUnhA-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-08-27 14:05 | 3272 |  | Reporte de tarea Nº 3272 | VW99-2FINaCEfNyRiqDsvOcZQkg-3DfmDa_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGudjSit6QZhQOsMrb-2BVX8UJcpyUlWTRamUKpc780ixehSfo-2FAwUMWwyGYzVPHu-2BZeSYN5kizBnXs5OHCcnnsf4mhSnW9u8-2FH7eufj8rCWxXnE-2FXuXLxQNPiLNTzdorIIx3OC5L7FvS2q-2FozR7JmPQ4Cy9Fe4wLsggYHJinOHGyyE3WTDyR4-2FEeP905UEVycG-2FQ-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-08-26 16:38 | 3271 |  | Reporte de tarea Nº 3271 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2025-08-25 15:13 | 3270 |  | Reporte de tarea Nº 3270 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-08-25 09:19 | 3269 |  | Reporte de tarea Nº 3269 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-08-22 13:05 | 3267 |  | Reporte de tarea Nº 3267 | R68N-2B5q1lQ> | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-08-22 10:35 | 3266 |  | Reporte de tarea Nº 3266 |  | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-08-22 10:03 | 3265 |  | Reporte de tarea Nº 3265 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-08-22 09:14 | 3264 |  | Reporte de tarea Nº 3264 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-08-21 23:30 | 3263 |  | Reporte de tarea Nº 3263 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-08-21 17:31 | 3262 |  | Reporte de tarea Nº 3262 |  | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-08-21 15:34 | 3259 |  | Reporte de tarea Nº 3259 | Xh0lufs55o6WEfeEK84U9-2BQT3u8jPrb6LpXNXTXtQf90sWMbSdWLDhiofSWL9fE3lLuuBbV1B3QoJ7uPebgMFTCJmcqDeQPH7qus3likUnLXwKZEvd1iqd8xtr1qsfA-3D-3D> | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-08-21 14:28 | 3257 |  | Reporte de tarea Nº 3257 | 6CzeCv8-2BdpsCIDCwTe-2FvdBijcizr2Pc264A3-2FOQ702CqtRbjpVbIVZWTu7EhGSGdHN2S1CQ-3D-3D> | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-08-21 14:28 | 3258 |  | Reporte de tarea Nº 3258 | P> | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-08-21 13:50 | 3261 |  | Reporte de tarea Nº 3261 |  | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-08-21 13:41 | 3260 |  | Reporte de tarea Nº 3260 | cd-2F3Y4svvR42Ot7G57g-2BVUuTYfNlyNazt9IT9ps-2Fwimm5o8nO-2BWC27wWW7zNLFgnyWz-2BphGjeQ-3D-3D> | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-08-20 00:04 | 3256 |  | Reporte de tarea Nº 3256 | kwm-2FEzyjF5HXLi3uN80YGA8hl6eK-2Fq3Ev8UXVG3rij0JmzuS6BePALl7tDrK1CmwNFt8PvUoq9xysgtBFxk5dbGaYEkHjzvJnY9C> | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-08-19 20:04 | 3255 |  | Reporte de tarea Nº 3255 | 16IuonyZ-2Br> | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-08-19 19:59 | 3254 |  | Reporte de tarea Nº 3254 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-08-19 12:10 | 3252 |  | Reporte de tarea Nº 3252 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-08-19 12:07 | 3253 |  | Reporte de tarea Nº 3253 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-08-18 11:39 | 3249 |  | Reporte de tarea Nº 3249 | iD-2BQ6ajQnmCuNSc1IEnfb5EOpyhXiA2z-2FKLPUUTDAxvFGqGZzSJycHxUPRZjbcV4CpcnhPoHy8GBdvvgZzfZPkb9LmsnTM6lK81xL0NwDbGVxEO9A6o2w-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-08-18 11:38 | 3250 |  | Reporte de tarea Nº 3250 | N66zDt1meQ5WfOUEHyRgaBCaY4MmOmj-2B7HP13Fzfov1Ffunn6xvfg-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-08-18 11:34 | 3251 |  | Reporte de tarea Nº 3251 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-08-18 07:54 | 3245 |  | Reporte de tarea Nº 3245 |  | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-08-14 20:55 | 3248 |  | Reporte de tarea Nº 3248 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-08-14 20:21 | 3247 |  | Reporte de tarea Nº 3247 | ores 6 meses 2/2* | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-08-14 20:17 | 3246 |  | Reporte de tarea Nº 3246 | ySSMI-2By65iOJMiRxAnD0-2B1Iz4mryEBNvZRtxXVByTxl-2FT8wNqXj-2B2BZnLe6rmuXWQzasw-3D-3D> | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-08-14 16:52 | 3244 |  | Reporte de tarea Nº 3244 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-08-14 11:27 | 3243 |  | Reporte de tarea Nº 3243 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2025-08-14 11:24 | 3237 |  | Reporte de tarea Nº 3237 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN (ONCORAD)
2025-08-13 10:57 | 3242 |  | Reporte de tarea Nº 3242 |  | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-08-13 10:57 | 3241 |  | Reporte de tarea Nº 3241 | lB6CUT8N4-3DPyNh_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGudjSit6QZhQOsMrb-2BVX8UJbKiPL-2F-2FKIXWxhA6G31uZwnC3Z-2FKdD0jJcyObUlqrmXzasPRc7bTTCrQZDKKiALoYlRcmU6oAJYusk9Y20QfbuNyWEqzfc1hLEQRJNa7JpF4ymuUbOzrKkXb8Lez9OQlV2OjnDbCqkIuLtyevXt0Y9Ql9j2P27hps6xuZxVGr-2FwA-3D-3D> | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-08-12 17:10 | 3217 |  | Reporte de tarea Nº 3217 | K6TXj0wEXejSTcO5ZGENnILALuv34yey8WIUeLfIxeLMr-2Bo-2Bgpcj-2BgGRuEhgg3y0TCQLTczdGyKqGU-2BC06CwFa-2BFQLgiAk0-2B0J-2FeREcw9EnDteNIauPY1Nw-3D-3D> | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-08-12 17:04 | 3198 |  | Reporte de tarea Nº 3198 | kdXcmwWMgrmELspVH5fFrS4GENxV4AAX-2BApIhMji9CcYaB2vXo1g-3D-3D> | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-08-11 10:39 | 3240 |  | Reporte de tarea Nº 3240 | w4opazAa65h3-2B5-2Br5omsOKzuJcjgYZed7E-2FNqQLDhpHOS9Ozu-2FTxnAI46mcACPMyHtn770OouhVfgvXvpU-2BiA-2BqAKRsONLEM7-2BCfcOaR9277C0KZg-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-08-08 21:57 | 3239 |  | Reporte de tarea Nº 3239 | orI8I5QCVNVhXpc3REzO6iYoUi0-2Fiuc7zwD689g9NDcvamd0K9CI-3Dbelp_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGsKveghZZ5ZdbX5w8JY6kqI3YaeHWiR-2FAGxtYtukIfEVldU6JTCp7fUp74HvBbKX-2Bwc6tsR44ana-2FjPRq6gc3-2Br4Q-2BhvqZfBMh3rloDXYsPLub3PY56wcX3SkAgb-2FqEN3rxiWneSJ-2FG-2FG-2B3tsm1EE06xvNBUvjZxsE-2F7ls-2Fd8oFHcr2Mh1HhGIvwDMDCAu1qxw-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-08-08 20:34 | 3238 |  | Reporte de tarea Nº 3238 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-08-08 20:33 | 3229 |  | Reporte de tarea Nº 3229 | MRjYFHaBKks9eDlJBNFx2w-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-08-08 19:55 | 3235 |  | Reporte de tarea Nº 3235 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-08-07 10:31 | 3236 |  | Reporte de tarea Nº 3236 |  | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-08-06 14:52 | 3234 |  | Reporte de tarea Nº 3234 |  | Cliente UC CHRISTUS - SCA
2025-08-06 12:45 | 3233 |  | Reporte de tarea Nº 3233 | edMI8lK-2BDTc-3Dg_XW_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGrPK-2FxNIbNPssAAI7A2npFQcl4AanmI-2BsWRYd4u9ZyE-2Fqq-2BEKHjWJnkzR3huMmOIHrLs8daDRLgmCJb9kiY0GGOYffId13yJydJW-2Fw19-2FvTSyYaKqkLFyL6Zk8ZMi2ex1anXA9Wu9WqVm06FfV1OIdKf8S3GxDZOWz-2BX0LbSOvv3kEyNUW-2FGG9-2Bjl-2BDZ95I5bQ-3D-3D> | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-08-06 09:00 | 3232 |  | Reporte de tarea Nº 3232 | NYArt4AIGyfrVWmuEQJ72DnZtiMUFtgKFT84EH018z7cbHydkKc-3DeYau_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGgRA42h5-2Ff-2FnkHB1AVz7MTR-2FZoJVUoVC5ZJOhyyo14J0F5CoExGBP10zmTS8-2BdTdMwiPB3rPPyhosoFAPwgCr8BZWMTjQb8vAifrC5GZOVsGB8U7wHMXcBHk5qTfy1faIdmjpHSBS1hSEPTqCyiauiepa-2BeW5m2Bm2cScjpY2dXSirXNrhcx4DyWoA51ujRoZQ-3D-3D> | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-08-05 17:15 | 3228 |  | Reporte de tarea Nº 3228 |  | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-08-04 16:18 | 3227 |  | Reporte de tarea Nº 3227 | baFrwgpXahwU7Il8nTJ4gCz5fzrx2ycRXgKdQ2XLEDHACACnVDfBL-2FipbMQt4gtt3byVEkdUBLdEI-3D6CUc_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGuENzmYoSqA78-2FHtYRMMwntas78dTF4d6NCyqV01JlCzLhAecyXCuSTpfoKRNDYqH5oNO1ulTkpoZFdN3O6mHldMPKOK4lpHOr0R-2FUiIXcBTS49xLZQeaAWnmKGJUh53BytaH7BHhNDP3HhC5PX7iPhWQJlVxN6150omhQ5fpmH8> | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-08-04 16:18 | 3223 |  | Reporte de tarea Nº 3223 |  | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-08-04 16:18 | 3222 |  | Reporte de tarea Nº 3222 | x2f-2Fh8-2B0RWVPdR8-2BsmGnEIB73ybbNWge6yJkNfTmtb-2BgtgRcSGwvMd8iGHcuDtwWs-3DARnG_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGjz9XZaYDZDOnVdVZHi9SyrK-2Fx5Jjg09jkaoRWmWBqhGTSLacWb5k-2BhiQTm2yedU64TxsJAVqo5QWFtnm1mzlZ9ot-2Ftz-2Fne68pzLe7LF37oYxS2cAYAxW4aBX-2FtwFHRPVoBG7XmwKyOMJikYidnySyAEEteTmt81u6CLcDg0zjND> | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-08-04 14:57 | 3224 |  | Reporte de tarea Nº 3224 | o sin Agility ante corte de energía en HCM* | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-08-04 14:46 | 3226 |  | Reporte de tarea Nº 3226 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-08-04 10:47 | 3225 |  | Reporte de tarea Nº 3225 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-08-01 18:45 | 3221 |  | Reporte de tarea Nº 3221 | pT1PFpl-2BJzIaGSGWjdInuRJdmZrA-3D-3D> | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-08-01 11:58 | 3220 |  | Reporte de tarea Nº 3220 | oAvaY95qvd7Iii2dlWO6obUM8Wm2MKgiIfoW7aZehS-2BBb5-2FiM7YdGW5Wcmw4wlYXs-2F901LNO32FQgMv6t8VFzESoUWcuh2-2FW7emWDbk-2B4-2B9BpF8r54y02A-3D-3D> | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-07-31 21:42 | 3218 |  | Reporte de tarea Nº 3218 |  | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-07-31 20:55 | 3219 |  | Reporte de tarea Nº 3219 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-07-31 11:35 | 3216 |  | Reporte de tarea Nº 3216 | jzGcVp5bKo0ildr3oh3bFe-2FKxnQmoYb1tpui8mUXIYwnGOcOIR5a4Dzgi6BziQX2ucDefxwDg-3D-3D> | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-07-30 08:51 | 3215 |  | Reporte de tarea Nº 3215 | K-2FTSy9HHf88BWzYBtupPsEBV9P2n-2BFPx3yqGggU-3DQ9Gt_xg64aw6UliQVXTXXsmrbGgi9WVHJhhxswqzFIzqezL2Sswsb-2BtuMIAo6RHckSWazB2-2F-2FNJ0S0wqyPMrjJeG61iouCKhNckrspWsXAV4dGe18lnkxhCWCMk32W57Oex3C-2FenWgiBj5YKn5cZvWdE7gNle46WySap56kkybSCVf05rVgAsFJW9ST9i4Pbqqbdmdb0Vkg36Dbzpkh6LFrhADQ-3D-3D> | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-07-29 12:52 | 3213 |  | Reporte de tarea Nº 3213 | o en iview y falla en teclado ccp* | Cliente UC CHRISTUS - CECA
2025-07-29 12:23 | 3212 |  | Reporte de tarea Nº 3212 | o en cabezal* | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-07-29 12:23 | 3211 |  | Reporte de tarea Nº 3211 |  | Cliente Instituto Nacional del Cáncer (INC)
2025-07-29 11:48 | 3209 |  | Reporte de tarea Nº 3209 |  | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-07-28 15:56 | 3210 |  | Reporte de tarea Nº 3210 | ad@oncorad.cl,administracion@oncorad.cl,opr@oncorad.cl,datos@eygsa.cl | Cliente RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR
2025-07-28 15:07 | 3207 |  | Reporte de tarea Nº 3207 |  | Cliente CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO
2025-07-28 09:39 | 3208 |  | Reporte de tarea Nº 3208 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-07-25 20:02 | 3205 |  | Reporte de tarea Nº 3205 | nhClhbIQXd1qbhOvqe9S8BHsJC7CVREUD80iI2MleMsZZtCOalvjSpFStbTEPP9mcbhxOZuyHlchNo2HP90vVfePfks6e-2Bcp6ij1gaoAyT3fml9xxbMQpyhPxOu8-2FECmEWMrtwQDUTNIg33Q-3D-3D> | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-07-25 19:00 | 3206 |  | Reporte de tarea Nº 3206 | j3oyt-2BvDebAsFvcgkg-2FGZnfevVVLxQ8cLDZRE-2Bp3PreDC1aVCwpYd3h1ugzWOdC4kIR61Zq-2BHI9pSHkZs-2BueCw7LqfJSD6Y> | Cliente HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (SSVSA)
2025-07-25 13:23 | 3200 |  | Reporte de tarea Nº 3200 | QBfYw0W3TO-2B5mw-3D-3D> | Cliente CLÍNICA LAS CONDES
2025-07-24 21:34 | 3204 |  | Reporte de tarea Nº 3204 | e* | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-07-24 21:29 | 3203 |  | Reporte de tarea Nº 3203 | A-2Bh0ssEKi-2FDUigN63tUAGjC1Ji4-2FNYgLjjDc> | Cliente SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES
2025-07-24 20:08 | 3202 |  | Reporte de tarea Nº 3202 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-07-24 20:05 | 3201 |  | Reporte de tarea Nº 3201 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
2025-07-22 18:18 | 3199 |  | Reporte de tarea Nº 3199 | encia | Cliente FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ

## DB_Comments
Ticket_ID | Comment_ID | Fecha | Autor_ID | Es_Publico | Cuerpo_Mensaje
9677 | 43500370608155 | 2025-11-19 19:22 | 40109334283675 | TRUE | Buenas Tardes, Trabajadora Social me informa problemas al abrir mosaiq. Adjunto mensaje error Saludos Sebastián Flores Acuña TM Radioterapia HCM 92ACE4CB-68B7-4D52-AE1C-69EA4F0CA255.jpeg
9677 | 43645767345819 | 2025-11-24 13:19 | 14481448391451 | TRUE | Hola Sebastian, espero que te encuentres bien. &nbsp; Te pido disculpas por mi tardanza, ¿el problema continua ?, el día hoy estaré por la tarde para revisar esta estación. &nbsp; &nbsp; Saludos, Atte. Victor Arenas
9677 | 43645969120539 | 2025-11-24 13:25 | 40109334283675 | TRUE | Buenos días El problema persiste, me lo acaba de confirmar la TS, asi que le avisaré de tu visita Gracias! Saludos Sebastián Flores Acuña TM Radioterapia HCM
9677 | 43660314558747 | 2025-11-24 18:15 | 14481448391451 | TRUE | Hola Sebastian, &nbsp; Muchas gracias, nos vemos. Saludos, Atte. Victor Arenas
9677 | 43675891463451 | 2025-11-24 23:39 | 14481448391451 | TRUE | Hola Sebastian, espero que te encuentres bien. &nbsp; Te comento que revise la estación en cuestión y me encontré que nos cortaron los accesos al servidor Mosaiq, por ello, debo solicitar la habilitación del punto nuevamente o que generen una redirección al servidor Mosaiq, te adjunto las pruebas realizadas. &nbsp; Espero atento tus comentarios, &nbsp; &nbsp; Saludos, Atte. Victor Arenas
9677 | 43932489196699 | 2025-12-02 11:54 | 40109334283675 | TRUE | Buenos dias, Disculpa la demora de la respuesta. Acuso recibo de información, muchas gracias por su gestión! [cid:4e4c4153-8071-4b2c-b53f-44992589c65d]
9677 | 44287185061659 | 2025-12-11 15:05 | 14481448391451 | TRUE | Hola Sebastian, espero que te encuentres bien. &nbsp; Han tenido alguna novedad del Hospital?, si no para solicitar la ayuda con esta estación. &nbsp; &nbsp; Atte. Victor Arenas
9677 | 44322905171355 | 2025-12-12 11:23 | 40109334283675 | TRUE | Buenos dias, Tengo entendido que se instalaron nuevos puntos en la sala donde está la TS, Nutri y Psico. Asi que creo que eso ayudaria a nuestro problema Sebastián Flores Acuña TM Radioterapia HCM
9677 | 44323573158299 | 2025-12-12 12:00 | 14481448391451 | TRUE | Hola Sebastian, espero que te encuentres bien. &nbsp; Hoy por la tarde hagamos una prueba, ya que, si esos puntos llegan a nuestro servidor podemos conectar con Mosaiq, si no, debo pedir al hospital que realicen la redirección a nuestros servidores. &nbsp; Nos vemos, Atte. Victor Arenas
9677 | 44323646210715 | 2025-12-12 12:02 | 40109334283675 | TRUE | Perfecto, puede que yo no esté pero con quien se pueda se verifica y avanzamos con ese tema Sebastián Flores Acuña TM Radioterapia HCM
9677 | 44410156112539 | 2025-12-15 12:36 | 14481448391451 | TRUE | Hola Sebastian, espero que te encuentres bien. &nbsp; Te comento que no logré revisar esta estación, ya que, estaban en reunión ese día y no quise molestar, ¿crees factible hoy al medio día ?. &nbsp; Espero atento, &nbsp; Saludos. Atte. Victor Arenas
9677 | 44427100971931 | 2025-12-15 18:36 | 14481448391451 | TRUE | Hola Juan Carlos, espero que te encuentres bien. &nbsp; Según lo que hablamos hoy, debo hablar con la gente del Hospital y poder resolver que acción generaron en la red, con el pc de la trabajadora social. Ya que, luego de varias pruebas no hubo conexión con los servidores Mosaiq. &nbsp; Te mantengo al tanto, &nbsp; Saludos. Atte. Victor Arenas
9677 | 44427155479323 | 2025-12-15 18:37 | 14481448391451 | FALSE | Se escala con la gente del Hospital para saber el estado de la red.
9677 | 44877843800603 | 2025-12-29 12:30 | 14481448391451 | TRUE | Hola Sebastian, espero que te encuentres bien. &nbsp; Te comento que hablé con informaticos del Hospital, donde dieron conexión a los servidores, por ello, debo ir a realizar pruebas, es posible ¿hoy a las 16 hrs?. &nbsp; Espero atento tus comentarios, &nbsp; Saludos. Atte. Victor Arenas
9677 | 44936000983707 | 2025-12-30 19:27 | 14481448391451 | TRUE | Hola Sebastian, espero que te encuentres bien. &nbsp; Te comento que esta estación ya se conecta a Mosaiq y le entregue a Catalina el usuario de citrix para la trabajadora social, por donde se conectará a Mosaiq. &nbsp; Procedo a cerrar el ticket, &nbsp; Saludos. Atte. Victor Arenas
9680 | 43523571321627 | 2025-11-20 11:24 | 20254050952603 | TRUE | Equipo Falla durante QA de pacientes día miércoles en la noche. En la mañana recupera vacío y se realizan pruebas diarias sin problemas. Al momento de realizar pruebas con pacientes falla el equipo.
9680 | 43526905540123 | 2025-11-20 13:55 | 20210900681499 | TRUE | Nos encontramos en sitio evaluación la situación. Saludos, Atte. Mauricio Abreu
9680 | 43734648657435 | 2025-11-26 13:10 | 19579474867355 | TRUE | &nbsp; &nbsp; &nbsp;La falla se soluciono con el reemplazo de las bombas ionicas del gun y la del target. la bomba del target se encontraba dañada y al estar trabajando forzadamente la del gun se decidio realizar el cambio de las dos bombas para evitar fallas a futuro. equipo operativo despues de la correccion realizada. Saludos, Atte. Carlos Carrasquel
9684 | 43642705545627 | 2025-11-24 11:28 | 20254050952347 | TRUE | Estimados al llegar esta mañana encontré un mensaje extraño en el Linac, dejo fotos.
9684 | 43643630454043 | 2025-11-24 12:07 | 22297930568347 | TRUE | Buenos dias Erick &nbsp; De acuerdo a lo conversado via Wsapp y a instrucciones se logro efectuar la partida del equipo en forma normal. Efectuando el reinicio al equipo, esto se produce normalmente por saturacion de la memoria virtual, cuando el equipo queda encendido el fin de semana principalmente.&nbsp; Estaremos atentos durante el dia y al temino de la jornada se procedera a cerrar el presente ticket. &nbsp; Atentamente Saludos, Atte. Jose Echeverria
9684 | 43741021179675 | 2025-11-26 15:46 | 22297930568347 | TRUE | Buenas Tardes este problema se soluciona reiniciando el sistema , para que el Integrity vuelva a funcionar correctamente, es una indicacion que hay poca memoria virtual segun manual "Instructions for Use - Service Mode" 1504821.&nbsp; Atentamente Saludos, Atte. Jose Echeverria
9685 | 43643820829595 | 2025-11-24 12:16 | 20254020292379 | TRUE | Estimados, Se requiere revision del VERSA 1 por interlock Low Water Pressure y no permite irradiar. Saludos, Manuel.
9685 | 43659089262107 | 2025-11-24 17:53 | 20210900681499 | TRUE | Buen día Estimado recibimos su mensaje, nos encontramos gestionando su solicitud. En breve nos pondremos en contacto. Saludos, Atte. Mauricio Abreu
9685 | 44462611937307 | 2025-12-16 15:14 | 19579474867355 | TRUE | la falla se soluciono dando indicaciones a fisica medica de como aumentar la presion de agua interna del equipo y las cuales se deben chequear todos los dias antes de la partida del equipo. Atte. Carlos Carrasquel
9688 | 43651568182427 | 2025-11-24 15:29 | 20254020292379 | TRUE | Estimados, Se requiere revisión del telemetro del VERSA 2 porque no enciende. Saludos, Manuel.
9688 | 43659102642843 | 2025-11-24 17:54 | 20210900681499 | TRUE | Buen día Estimado recibimos su mensaje, nos encontramos gestionando su solicitud. En breve nos pondremos en contacto. Saludos, Atte. Mauricio Abreu
9689 | 43651805159579 | 2025-11-24 15:34 | 20254020292379 | TRUE | Estimados, Se requiere revisión de haces de fotones del VERSA 1 por inestabilidad de la tasa de dosis y energía. Equipo no operativo clínicamente. Saludos, Manuel.
9689 | 43659045815195 | 2025-11-24 17:53 | 20210900681499 | TRUE | Buen día Estimado recibimos su mensaje, nos encontramos gestionando su solicitud. En breve nos pondremos en contacto. Saludos, Atte. Mauricio Abreu
9689 | 43659079112603 | 2025-11-24 17:54 | 20210900681499 | TRUE | Buen día Estimado recibimos su mensaje, nos encontramos gestionando su solicitud. En breve nos pondremos en contacto. Saludos, Atte. Mauricio Abreu
9689 | 43659098966427 | 2025-11-24 17:54 | 20210900681499 | TRUE | Buen día Estimado recibimos su mensaje, nos encontramos gestionando su solicitud. En breve nos pondremos en contacto. Saludos, Atte. Mauricio Abreu
9689 | 44462791346459 | 2025-12-16 15:18 | 19579474867355 | TRUE | &nbsp; &nbsp; &nbsp;Lo conversado con fisica medica fue una falla puntual que se presento ese dia, al dia siguiente la maquina no presento problema durante sus controles, se procedera a cerrar el ticket y se mantendra en observacion pero hasta el dia de hoy no se ha replicado la falla. Atte. Carlos Carrasquel
9690 | 43686269780379 | 2025-11-25 10:51 | 23562920769947 | TRUE | Buen día estimados, Equipo Axesse no permitió irradiar el campo del control diario en la energía de 15MeV, marca 2T error
9690 | 43687546375579 | 2025-11-25 11:58 | 19579504854939 | TRUE | Buenos días Tomás. &nbsp; Acusamos recibo de la anomalía informada, se coordinaran las acciones correctivas. Saludos, Atte. Manuel Reyes
9690 | 43687878499099 | 2025-11-25 12:10 | 20210900681499 | TRUE | Se logró pasar QA en modo servicio, Por ser una energía poco utilizada, quedará en observación hasta la oportunidad de ajustar dicha energía. Si existe una ventana de tiempo el sábado durante el mantenimiento se harán los ajustes necesarios. Saludos, Atte. Mauricio Abreu
9690 | 44880497766939 | 2025-12-29 13:51 | 19579474867355 | TRUE | &nbsp; &nbsp; &nbsp;se realizo optimizacion de la energia reportada el 26-12-2025 corrigiendo el interlock reportado, adicionalmente se realiza el back up manual del equipo ya que daba un aviso durante la partida en las mañanas lo cual fue corregido con el back up manual. reporte 3443 para mas detalles. Atte. Carlos Carrasquel
9691 | 43686861095067 | 2025-11-25 11:24 | 20254020299547 | TRUE | Hola: Ayer lunes 24 aparecieron los interlocks: D1 rly off y D1 supply durante los tratamientos, en la mañana aparecía "aleatoriamente" y ya después no pudimos sacarlo. Al comienzo lo sacábamos cargando otro plan o pasando a modo servicio. La semana pasada el miércoles apareció al final de dos tratamientos (con distintas energías), y se ajustó output y lectura de MU1 y MU2. No volvió a salir hasta ayer que solicitamos apoyo al servicio técnico. ¡Saludos!
9691 | 43687146562075 | 2025-11-25 11:37 | 22297930568347 | TRUE | Buenos dias Ayer PM se asistió, por problema en comento, en paralelo solicitando el apoyo Logístico, a Stgo.&nbsp; Una vez recibido los repuestos solicitados PCB DOS A y DOS B que están en la cadena dosimétrica, se procedió a se efectuó el cambio y pruebas operacionales correspondientes con tratamientos grabados en modo servicio con resultados satisfactorios. Hoy a primera hora se efectuó el control diario con FM, sin presentarse el problema.&nbsp; Mantendremos atentos durante la presente semana por cualquier inconveniente. &nbsp; Atentamente Saludos, Atte. Jose Echeverria
9691 | 43687518453659 | 2025-11-25 11:56 | 19579504854939 | TRUE | Buenos días. &nbsp; Durante el día de ayer, se mantuvo ingeniero en sitio y por la tarde intervino reemplazando las PCB A y B dosimétricas. &nbsp; Hoy por la mañana, se acompaña en las calibraciones de los canales dosimétricos. Saludos, Atte. Manuel Reyes
9691 | 43733767645979 | 2025-11-26 12:41 | 22297930568347 | TRUE | Estimado/a Constanza Hormazabal. &nbsp; Le comunicamos que hemos gestionado y solucionado la incidencia reportada en su ticket. Podrá encontrar más detalles en el reporte fieldbeat # &nbsp; Queremos agradecerle por usar nuestra plataforma y confiar en nosotros para resolver sus inquietudes. Si requiere más soporte, por favor, inicie un nuevo ticket. Saludos, Atte. Jose Echeverria
9695 | 43734027532443 | 2025-11-26 12:51 | 20254020292379 | TRUE | Estimados, Se requiere revision del HEXAPOD del VERSA 2 porque no alcanza la posicion de referencia durante chequeo diario. Saludos, Manuel.
9695 | 44684690058139 | 2025-12-22 15:13 | 19579474867355 | TRUE | &nbsp; &nbsp; &nbsp;El miercoles 17 de diciembre 2025, se asiste al sitio por el interlock reportado y se realizan verificaciones, calibracion y comprobacion junto con fisica medica y asi lograr la correccion de lo reportado, para mas detalles esta plasmado en el reporte 3437. gracias por la colaboracion. Atte. Carlos Carrasquel
9696 | 43736150059419 | 2025-11-26 13:53 | 38368479928987 | TRUE | El equipo se encuentra detenido por problemas en el magnetron tras el cambio realizado recientemente. se requiere con urgencia asistencia para volver al magnetron anterior. De forma adicional, se solicita una cotización para un magnetron nuevo, para organizar una compra en el futuro
9696 | 43815214860699 | 2025-11-28 16:47 | 19579474867355 | TRUE | &nbsp; &nbsp; &nbsp;Problema con el manetron filamento, se resolvio y equipo queda operativo, para mas detalle el reporte numero #3405. Atte. Carlos Carrasquel
9703 | 43773143583899 | 2025-11-27 11:27 | 38368479928987 | TRUE | El Linac arroja un error sin descripción que no permite tatar pacientes se requiere asistencia inmediata por favor.
9703 | 43773243679515 | 2025-11-27 11:33 | 22297930568347 | TRUE | Buen día Nicolas por favor puedes enviar alguna foto o descripcion del error que mencionas, para poder evakuar motivo que puede ser y atento a tus comentarios . Gracias Saludos, Atte. Jose Echeverria
9703 | 43774138216475 | 2025-11-27 12:13 | 38368479928987 | TRUE | Parece ser problema del magnetron Get Outlook for Android&lt;https://aka.ms/AAb9ysg&gt;
9703 | 43774424240283 | 2025-11-27 12:23 | 22297930568347 | TRUE | Muchas Gracias&nbsp; Personal de Servicio Tecnico va en camino a sito a evaluar lo reportado.&nbsp; &nbsp; Atentamente Saludos, Atte. Jose Echeverria
9703 | 43815272608539 | 2025-11-28 16:48 | 19579474867355 | TRUE | falla resuleta y el problema era el modulador del filamento del magnetro, para mas detalle el ticket nuemro #3405 Atte. Carlos Carrasquel
9706 | 43789998520475 | 2025-11-27 19:55 | 36182421530907 | TRUE | Inconsistencia en los resultados esperados para las pruebas de posicionamiento con la camilla Hexapod
9706 | 43790077469851 | 2025-11-27 19:58 | 20210900681499 | TRUE | Hola Romina, gracias por tu levantamiento, Nos encontramos en conversaciones con Elekta para darles una pronta solucion a esta problemática. Saludos, Atte. Mauricio Abreu
9706 | 43790183434651 | 2025-11-27 20:02 | 36182421530907 | TRUE | Muchas gracias Mauricio, quedamos atentos a novedades. Saludos, [cid:7a8fcb10-15a5-4187-ba22-5e5daab13b33]
9706 | 43883181558427 | 2025-12-01 12:13 | 20210900681499 | TRUE | Adjunto mensaje enviado a Jorge Garay respecto al caso abierto con Elekta. Buen día Jorge, la semana pasada realizamos los acercamientos que nos solicitaste y estos fueron los resultados. 1. El caso podría estar asociado a la red del área de radioterapia. Se solicita revisar cableado, configuración, elementos de conmutación de red, etc para garantizar que la velocidad de transmisión es de 1Gbps (LAN2 Speed) R1: Revisamos todo lo asociado a la red del equipo y no pudimos evidenciar velocidad de transferencia redicida, realizamos ping con equipos aledaños sin perdida de paquetes. 2. Verificar en el SRI.ini la línea ImageMatchAutoCorrect=1, además de comprobar que en XVI y Linac tenemos consistencia en item 70 parts: 141,143,142,144,11, y 10 R2. Confirmamos los datos del Archivo SRI.ini y se evidencia en los archivos adjuntos la consistencia de los ítems mencionados anteriormente sin ninguna novedad. 3. Verificar/Ajustar la posición de la cámara, posterior a su calibración R3: El ajuste de la camara antes, durante y después de las calibraciones realizadas se encuentra en la posición esperada. (Se adjunta imagen del sitio) Atte. Mauricio Abreu
9706 | 43977328572699 | 2025-12-03 12:13 | 36182421530907 | TRUE | Hola Mauricio buen día, Luego de esto que habría que hacer? Hay más instrucciones que les haya recomendado Elekta? Saludos! [cid:bc77d202-eed0-49c7-b200-525987d90710]
9706 | 43977787448731 | 2025-12-03 12:30 | 20210900681499 | TRUE | Buenos días Romina, nos encontramos en conversaciones con Elekta, insistiendo día a día con el caso creado con ellos. Al tener alguna novedad se lo haremos saber. Atte. Mauricio Abreu
9706 | 43978953400347 | 2025-12-03 13:08 | 36182421530907 | TRUE | Muchas gracias Mauricio. Saludos! [cid:d4ef32f7-1f24-457f-abc4-163c75ea8f2a]
9706 | 44205979866779 | 2025-12-09 17:25 | 22297930568347 | TRUE | Buenas tardes Romina &nbsp; Mañana AM , efectuare visita por este tema, con el objeto de actualizar información a ELEKTA LATAM. y así efectuar pasos a seguir , y encontrar una solución lo mas pronto posible. &nbsp; Atentamente Atte. Jose Echeverria
9706 | 44211909687195 | 2025-12-09 19:11 | 36182421530907 | TRUE | Muchas gracias por la información. Saludos! [cid:c3a2d577-be90-4c5b-bb9e-9ea4a634d886]
9706 | 44515502405531 | 2025-12-17 17:29 | 20210900681499 | TRUE | Se realizó una reinstalacion de todo el sistema Hexapod por archivos corruptos de calibración. Equipo operativo. Atte. Mauricio Abreu
9709 | 43882461360027 | 2025-12-01 11:45 | 20254050952475 | TRUE | Este es un seguimiento de su solicitud anterior #9635 "Artefacto de anillo en el XVI del Axesee". Estimados, Buenos días, el artefacto sigue igual visualizándose, se realizaron pruebas en modo servicio y no se puede ver, pero en modo clínico se visualiza. Adjunto imágenes para su revisión.
9716 | 43932342365851 | 2025-12-02 11:48 | 26080982926747 | TRUE | He probado cambiando el cargador (tenemos dos iguales), reseteando la bateria desde la bios, reseteando desde el botoncito oculto de abajo, de todo. Ni prende (se quedo sin bat) ni carga (dejo de cargar en algun momento) Entiendo que estan en garantia. Quedo atento, saludos JL
9716 | 43932451857307 | 2025-12-02 11:53 | 22297930568347 | TRUE | Buen dia Juan Carlos &nbsp; Veremos eso que indicas y le informamos en lo mas pronto acciones a seguir . Saludos &nbsp; Atentamente Atte. Jose Echeverria
9716 | 43935455185563 | 2025-12-02 13:32 | 19579468718875 | TRUE | Estimado Juan Carlos: Junto con saludar, señalar que asistí a sitio y en conjunto verificamos que el Notebook funciona correctamente y que el problema se encuentra en el cargador. Adjunto especificaciones del cargador con problemas. y prontamente informaremos de las medidas a adoptar. &nbsp; Saludos RACH Atte. Roberto Aguila
9716 | 44240783055387 | 2025-12-10 14:10 | 26080982926747 | TRUE | Estimados, Favor actualizar estado de solicitud. Habra fecha para el cargador? Saludos cordiales, Juan Carlos Leal Chandía Físico Médico – Unidad de Radioterapia Hospital Clínico Magallanes juancarlos.lealc@redsalud.gov.cl
9716 | 44290527507355 | 2025-12-11 16:16 | 14481448391451 | TRUE | Hola Juan Carlos, espero que te encuentres bien. &nbsp; Te informaré del estado, ahora con mi regreso este ticket lo tomo yo. &nbsp; Te mantendré informado, &nbsp; &nbsp; Atte. Victor Arenas
9716 | 44426962435483 | 2025-12-15 18:34 | 14481448391451 | TRUE | Hola Juan Carlos, espero que te encuentres bien. &nbsp; Cómo hablamos hoy, el cargado ya fue encargado y llegará el próximo año, ya que, tuvimos que encargarlo fuera de Chile. &nbsp; Te mantendré al tanto de los avances, &nbsp; Saludos. Atte. Victor Arenas
9716 | 44936054291099 | 2025-12-30 19:28 | 14481448391451 | TRUE | Hola Juan Carlos, espero que te encuentres bien. &nbsp; Te comento que el cargador fue entregado y con eso doy por cerrado el ticket. &nbsp; Saludos. Atte. Victor Arenas
9723 | 44020618722843 | 2025-12-04 11:10 | 23562920769947 | TRUE | Estimados, buen día, El día de hoy no fue posible cargar campos en el equipo Infinity, adjunto errores, equipo detenido
9723 | 44020758464411 | 2025-12-04 11:18 | 22297930568347 | TRUE | Buenos dias &nbsp; Personal Técnico ya esta comunicándose via wsp, y dando instrucciones evaluando el problema y posibles solución. &nbsp;Se mantendrá informado &nbsp; &nbsp; Atentamente Atte. Jose Echeverria
9723 | 44463335099163 | 2025-12-16 15:30 | 19579474867355 | TRUE | &nbsp; &nbsp; &nbsp;la falla se resolvio con el cambio de la tarjeta LMD del banco ya que se encontraba degradada. Atte. Carlos Carrasquel
9724 | 44024335216539 | 2025-12-04 13:37 | 20254050947483 | TRUE | Estimados EyG, Hay una falla intermitente del intercomunicador o sistema de audio, que dificulta oir bien al paciente que se encuentra al interior del bunker del CL02 Infinity. Se solicita por favor reparar este problema en la mantencion de mañana viernes 5 de diciembre del 2025. Muchas gracias por su gentil ayuda y colaboracion.
9724 | 44025261327899 | 2025-12-04 14:02 | 19579474867355 | TRUE | Estimado andres acusamos recibo de su solicitud, mañana se evaluara la falla y posibles soluciones a corregir y se mantendra informado una vez evaluado lo reportado. Atte. Carlos Carrasquel
9731 | 44193359239963 | 2025-12-09 12:42 | 36182421530907 | TRUE | A estado fallando el panel del XVI del sur Agility, a veces se tranca o queda parpadeando, y a veces hay que reiniciarlo para poder seguir usándolo. &nbsp; Favor si es posible la revisión hoy a partir de las 17:00 hrs ya que el equipo estará sin pacientes
9731 | 44196469653275 | 2025-12-09 14:11 | 19579474867355 | TRUE | muy buenos dias estimaa romina, acusamos recibo de la informacion, consulta la falla es el panel iView o el panel XVI, ya que menciona los dos sistemas y queda la duda al respecto, quedamos atentos a sus comentarios. Atte. Carlos Carrasquel
9731 | 44196869224091 | 2025-12-09 14:20 | 36182421530907 | TRUE | Estimado Carlos buen día, Es el panel XVI. Muchas gracias. Saludos, [signatureImage]
9731 | 44201241388699 | 2025-12-09 15:52 | 19579474867355 | TRUE | &nbsp; &nbsp; &nbsp;Estimada Romina tal como lo conversamos por telefono se asistira mañana a contar de las 17 horas para revisar el funcionamiento y si amerita calibracion del funcionamiento de panel XVI. Atte. Carlos Carrasquel
9731 | 44201322703003 | 2025-12-09 15:53 | 36182421530907 | TRUE | Estimado Carlos, Muchas gracias por su ayuda. Saludos! [cid:74ae17ff-c325-4056-b361-e50703f12a31]
9731 | 44516147563547 | 2025-12-17 17:42 | 20210900681499 | TRUE | Nos presentamos en el sitio en la fecha y hora pautada para relaizar pruebas y definir el origen de esta falla intermitente, caso aún en proceso. Atte. Mauricio Abreu
9731 | 44939012197531 | 2025-12-30 20:30 | 36182421530907 | TRUE | Estimados buenas tardes, junto con saludar favor se solicita la revisión del panel ya que el día de hoy ha presentado varios problemas, se ha detenido muchas veces. &nbsp; Favor si es posible la revisión post pacientes. &nbsp; Gracias.
9732 | 44195823081755 | 2025-12-09 13:56 | 20254050947483 | TRUE | Falla XVI - Fault 33 - despejada gracias a accion del FM Camilo de la Barra Olate (aprendido de fallas anteriores) Se encontro abajo el interruptor K2 GEN Rayos X, del tablero Principal (se veia en posicion intermedia). Por lo que se bajo este interruptor automatico, a continuacion se bajo tambien el interruptor de palanca (OFF) de K2 GEN Rayos X, encendiendo luz roja (apagado). Luego se espero 5 segundos y se subio el interruptor automatico K@ GEN Rayos de arriba, y finalmente se subio el interruptor de palanca (ON), encienciendo luz verde (energizado). Nota: se deja esta constancia para registro de falla ocurrida y despejada antes de las 08:00 am, para seguimiento en el caso de que vuelva a ocurrir.
9732 | 44196678038299 | 2025-12-09 14:15 | 19579474867355 | TRUE | &nbsp; &nbsp; &nbsp;Buen dia para dejar constancia de la falla y su solucion a este caso, la falla ocurre cuando en la zona hay intermitencia en el suministro electrico o se corta la luz en la zona, no es la primera vez que sucede esto lo cual deja el interruptor en una posicion erronea por la inestabilidad de la red electrica, las acciones a tomar son las utilizadas por el fisico medico de bajar el interruptor y luego volver a subir nuevamente el interruptor, si se quiere evitar esto a futuro les recomendaria colocar la alimentacion de ese tablero a una grupo de respaldo electrogeno para asi evitar este tipo de inconvenientes. Atte. Carlos Carrasquel
9733 | 44198025265563 | 2025-12-09 14:45 | 20254050947483 | TRUE | Al rotar el gantry del Infinity se escucha un ruido muy fuerte y atipico. Parece un roce mecanico, o falta de lubricacion. Por favor investigar cuanto antes en terreno, para despejar dudas si este ruido esta dentro de lo normal o no.
9733 | 44201425525531 | 2025-12-09 15:56 | 22297930568347 | TRUE | Buenas Tardes Andres&nbsp; &nbsp; Nos podria decir si ese ruido en especifico es , el mismo que anteriormente se reporto, por lo que el viernes pasado era un sonido fuerte que salia del conjunto mecánico de la Caja de engranajes del Gantry por lo que procedió a cambiar la GeatBox y el conjunto de motores del mismo. por lo que ruido respecto a la intensidad que tenía mejoro mucho.&nbsp; Agradecería mucho si nos podría indicar si el ruido es parecido al anterior o es otro "ATIPICO" como menciona, de todas maneras su requerimiento, será atendido lo mas pronto posible. Para aclarar sus dudas. Por lo que solicitamos disponibilidad de equipo para esta tarea, si nos puede indicar horario. De antemano muchas gracias. &nbsp; Atentamente Atte. Jose Echeverria
9733 | 44339148869531 | 2025-12-12 18:24 | 20254050947483 | TRUE | Estimado Sr Jose Echeverria: Muchas gracias por su respuesta y por la gestión realizada el viernes con el recambio de la Gearbox y el conjunto de motores del gantry. En términos de intensidad, el ruido es muy similar al que tenía antes del cambio efectuado. Se trata de un ruido anormal/atípico durante la rotación del gantry, que nos preocupa por su característica específica (tipo de sonido, condición en que aparece y comportamiento durante el giro). Debido a esto, y para poder describirlo con mayor precisión y evitar interpretaciones, les solicitamos por favor tener la amabilidad de acercarse a terreno para escucharlo personalmente y así contar con mayor claridad respecto del origen y la especificidad de este ruido. Para oír este ruido pueden acercarse en cualquier momento del día y horario, ya que no tomará más de 1 minuto. Respecto de la disponibilidad del equipo para reparación, tal como se indicó en la última reunión, se puede ocupar el Infinity los días 24 y 31 de diciembre a partir del mediodía en adelante (serán 8 horas cada día, hasta las 20 horas). Agradecemos su gentil ayuda y gestión con las reparaciones pendientes de este Acelerador. Saludos Cordiales, Andres Perez Veloso
9733 | 44353262595611 | 2025-12-12 23:00 | 22297930568347 | TRUE | Buenas Tardes Sr. Andrés &nbsp; Se agradece su respuesta, con respecto a visita y debido que se trata de algo anormal se efectuara una visita inspectiva y evaluativa durante la próxima semana, eso nos tomara más del tiempo indicado aproximadamente 30 minutos y así poder determinar con certeza su origen, causa y las acciones correctivas que se necesiten programar. &nbsp; Por lo anteriormente indicado y a la gravedad que tenga este sonido, y de acuerdo a lo que indica que es algo anormal, se entiende que es así. Se debería efectuar una acción correctiva los más pronto posible, con el objeto de no provocar un daño mayor. De antemano muchas gracias. Atentamente&nbsp; Atte. Jose Echeverria
9733 | 44462050831131 | 2025-12-16 15:03 | 22297930568347 | TRUE | Buen día Andrés Hoy AM, se efectuó visita inspectiva, de acuerdo a lo informado anteriormente, dónde pudimos observar que efectivamente el ruido proviene de los motores que efectúan el giro del gantry, para lo cual se requiere una intervención para corregir esa anomalía, que en términos simples sería el cambio de motor, ajuste de correas de transmisión y chequeo de movimiento al girar gantry para constatar que la falla se encuentre resuelta, dicha intervención nos tomara alrededor de tres a cuatro horas aproximadamente. &nbsp; Atentamente Atte. Jose Echeverria
9733 | 44659735111067 | 2025-12-21 15:44 | 20254050947483 | TRUE | Muy buen dia Jose: Junto con saludar cordialmente, agradecemos la visita inspectiva realizada y la información entregada respecto del origen del ruido, así como el diagnóstico asociado a los motores responsables del giro del gantry. En virtud de lo señalado, y considerando la necesidad de corregir a la brevedad esta anomalía, solicitamos muy respetuosamente que la intervención correctiva indicada (cambio de motor, ajuste de correas de transmisión y verificación del movimiento del gantry) pueda efectuarse el día jueves 24 de diciembre, a partir de las 12:00 horas. Para dicha fecha, el equipo CL02 Infinity contará con una ventana de disponibilidad de 8 horas, desde las 12:00 hasta las 20:00 horas, lo cual resulta suficiente para el tiempo de intervención estimado de tres a cuatro horas. Asimismo, quisiera manifestar que contarán con todo mi apoyo y disponibilidad durante ese período, en caso de que se requiera realizar mediciones, pruebas adicionales o la recepción técnica del equipo una vez finalizados los trabajos. Agradecemos desde ya su colaboración y apoyo, quedando atentos a su confirmación y al envio del listado del personal que asistira ese dia para facilitar su ingreso avisando a los guardias. Reciba un cordial saludo,
9733 | 44676332415643 | 2025-12-22 11:07 | 22297930568347 | TRUE | Estimado Andrés Buenos Días &nbsp; Junto con saludar, agradezco su respuesta y la disposición para facilitar la ventana de trabajo en el equipo CL02 Infinity. Lamentablemente, por compromisos de agenda técnica previamente adquiridos y la logística de cierre por la festividad del 24 de diciembre, no nos será posible realizar la intervención en la fecha solicitada. &nbsp; No obstante, para corregir la anomalía a la brevedad, me permito proponer las siguientes fechas alternativas: &nbsp; Lunes 29 de diciembre: Disponibilidad desde las 08:30 horas. Martes 30 de diciembre: Disponibilidad toda la jornada de trabajo. &nbsp; Quedo atento a su confirmación sobre cuál de estas opciones le resulta más conveniente, para enviar de inmediato el listado del personal y asegurar la ejecución de los trabajos. &nbsp; Agradezco de antemano su comprensión.&nbsp; &nbsp; Saludos cordiales, &nbsp; Atte. Jose Echeverria
9733 | 44679658877851 | 2025-12-22 13:15 | 20254050947483 | TRUE | Muy buenos días don Jose / empresa EyG ltda: Junto con saludar cordialmente, agradezco sinceramente su respuesta, la claridad de la información entregada y la permanente disposición para coordinar una solución a la brevedad. Comprendo plenamente las dificultades de agenda y la complejidad logística propias de estas fechas, particularmente considerando el cierre asociado a la festividad del 24 de diciembre. En ese contexto, y con el ánimo de facilitar la programación de la intervención sin interferir con los compromisos técnicos previamente adquiridos, quisiera proponer como fecha alternativa el día martes 31 de diciembre, a contar de las 12:00 horas, quedando el equipo disponible desde ese horario en adelante. Tal como fue explicado previamente por usted don José, la intervención —que considera el cambio del motor de giro del gantry, ajuste de correas de transmisión y chequeo del movimiento del gantry para verificar la correcta resolución de la falla— tendría una duración estimada de aproximadamente tres a cuatro horas, lo que permitiría ejecutar estos trabajos dentro de la ventana horaria propuesta de 8 horas. Desde la perspectiva del Instituto, poder resolver esta situación el día 31 a partir del mediodía sería altamente beneficioso, ya que permitiría evitar otra interrupción en los tratamientos de los pacientes, los cuales lamentablemente se han visto afectados durante el presente año por fallas múltiples y prolongadas de este acelerador. En este sentido, valoramos profundamente el impacto positivo que tendría concretar esta reparación antes del cierre de año. Aprovecho también de agradecer sinceramente el esfuerzo adicional que implica para su equipo técnico efectuar esta intervención en dicha fecha, esfuerzo que es muy valorado por nuestra institución y por el beneficio directo que representa para la continuidad asistencial de nuestros pacientes. Por nuestra parte, contarán con toda la colaboración de Física Médica necesaria en terreno, tanto para apoyo técnico como para eventuales mediciones o la recepción del equipo una vez finalizada la intervención. Quedo muy atento a sus comentarios respecto de esta opción, o bien a cualquier alternativa que estimen más conveniente evaluar, con el objetivo común de resolver esta anomalía a la brevedad posible, sin la necesidad de interrumpir nuevamente los tratamientos de nuestros pacientes. Agradezco desde ya su comprensión y apoyo. Reciba un cordial saludo,
9733 | 44766495585691 | 2025-12-24 16:10 | 22297930568347 | TRUE | Buenas Tardes &nbsp;Andrés, &nbsp; Junto con saludar, agradezco su propuesta y la disposición para facilitar las labores técnicas en el Instituto. Respecto a la fecha sugerida del martes 31 de diciembre a partir de las 12:00 horas, lamento informar que se nos hace muy difícil programar la intervención para ese día. Como se mencionó anteriormente, el equipo ya tiene asignadas ventanas de trabajo para los días&nbsp;29 y 30 de diciembre. &nbsp; Debido a la complejidad técnica de las tareas (cambio de motor, ajuste de correas y pruebas de movimiento) y considerando la logística de fin de año, mover la intervención al día 31 comprometería la finalización óptima de los trabajos y la disponibilidad de nuestro personal técnico en una fecha de cierre administrativo y festividad. &nbsp; Por lo anterior, solicitamos agendar para los días&nbsp;29 ó 30 de diciembre, a contar de las 12:00 hrs lo que nos permitirá asegurar el tiempo necesario para las pruebas de Física Médica y garantizar que el equipo quede operativo sin contratiempos para el inicio de la siguiente semana. De algún inconveniente para esas fechas, reagendar para el lunes 5 de enero 2026, considerando la misma hora de inicio. Quedamos atentos a su confirmación para proceder según lo planificado inicialmente. &nbsp; Atte. Jose Echeverria
9733 | 45124987703323 | 2026-01-06 13:43 | 19579474867355 | TRUE | &nbsp; &nbsp; &nbsp;el 2 de enero del 2026 se realiza la sustitucion de los motores pancake resolviendo este ruido reportado. solucionando. Atte. Carlos Carrasquel
9734 | 44206066612635 | 2025-12-09 17:27 | 26080969273499 | TRUE | Estimados señores de EyG, Espero se encuentren muy bien. Por medio del presente, solicito vuestra colaboración, mediante la participación del Ing. Roberto A., para la realización de la prueba de los interruptores de emergencia asociados al acelerador lineal. Su presencia es necesaria debido a que, como ingeniero de servicio, cuenta con la capacitación y autorización para ejecutar estas pruebas de manera segura y sin riesgo para la integridad del equipo. Propongo llevar a cabo esta actividad el viernes 12, una vez concluidos los tratamientos clínicos del día, con el fin de no interferir con la operación habitual del equipo. Agradezco confirmar su disponibilidad para esa fecha. Quedo atento a cualquier comentario o requerimiento adicional para la correcta realización de la prueba. Saludos cordiales, [cid:38dc7681-b102-4285-a998-259652993560]
9734 | 44210491724443 | 2025-12-09 18:49 | 19579468718875 | TRUE | Estimado Enrique: Junto Con saludar, escribo para señalar que asistiré el Viernes 12, posterior a los tratamientos, para realizar en conjunto dicha prueba de parada de emergencia del LINAC y apoyar en esa labor de manera de considerar nuestras recomendaciones. &nbsp; Saludos RACH Atte. Roberto Aguila
9734 | 44331129515547 | 2025-12-12 15:37 | 19579468718875 | TRUE | Estimado Enrique: Junto con Saludar, comentar que el día de ayer 11 de Diciembre, &nbsp;se realizaron, en conjunto, las pruebas de todos los Botones de emergencia del LINAC que estaba programada para el día de hoy 12 de Diciembre. Dicha prueba fue realizada exitosamente, constatando que todos lo botones se encuentran fucnionando correctamente. &nbsp; Dado lo anterior procederemos a cerrar el presente ticket. &nbsp; Saludos RACH Atte. Roberto Aguila
9737 | 44211768757147 | 2025-12-09 19:09 | 20254050953243 | TRUE | Estimados, el Versa se apagó de forma espontánea. Al intentar encenderlo vuelve a apagarse antes de completar el proceso de encendido.&nbsp; Tenemos equipo detenido. Esperamos por su asistencia
9737 | 44244033119259 | 2025-12-10 15:21 | 19579474867355 | TRUE | el dia de ayer 09-12-2025 se asiste a sitio por lo reportado y se verifico todo el sistema de alimentacion e inicio del linac y se encontro un boton de parada accionado el cual presentaba un falso contacto entre sus terminales lo cual pudo ocacionar la desconexion del sistema y causar la falla, se realizo el chequeo de manera mas profunda del elemento y se ajustaron sus terminales para solucionar lo reportado. equipo operativo. para mas informe referirse al reporte 3422. Atte. Carlos Carrasquel
9739 | 44242824799643 | 2025-12-10 14:57 | 26080969273499 | TRUE | Estimados Repentinamente las pantallas del acelerador quedaron sin señal, se reinició el TRM sin resultado positivo. equipo detenido Saludos [cid:d98360ef-657a-4fcf-9205-a2548d94f5e9]
9739 | 44243815488411 | 2025-12-10 15:16 | 19579468718875 | TRUE | Estimado Enrique: Junto con saludar, se asiste telefónicamente anomalía, se deja funcionando pantallas. Equipo Operativo, Anomalía resuelta. Por la tarde se asiste presencialmente para resolver lo de la pantalla de Televisor. &nbsp; Saludos RACH Atte. Roberto Aguila
9739 | 44243824840603 | 2025-12-10 15:17 | 26080969273499 | TRUE | Gracias Roberto saludos [cid:22b6db99-76ef-418f-935c-50c32ad8bccd]
9739 | 44243905132443 | 2025-12-10 15:18 | 19579468718875 | TRUE | Estimado Enrique: Dado lo anteriormente señalado, procederemos a cerrar el presente Ticket. &nbsp; Saludos RACH Atte. Roberto Aguila
9740 | 44244844063643 | 2025-12-10 15:37 | 20254050947483 | TRUE | Se solicita ayuda de un especialista de SunNuclear para revisar la configuracion del Baseline del Test de Hancock MLC QA del SunCheck para el Infinity, ya que este Test da fuera de tolerancia para SRS/SBRT (mayor a 1 mm) y se quiere descartar que se trate de un problema de configuracion. Adjunto imagenes de resultados del Test con Gantry en 180 grados efectuado en diferentes fechas. (La persona que configuro este Test de SunNuclear fue Thiago Schimitberger a quien copio).
9740 | 44245951324187 | 2025-12-10 16:01 | 22968357015195 | TRUE | Hola Estimado, Andres Perez Veloso. &nbsp; Queremos informarle que hemos recibido su mensaje y estamos trabajando para resolver su solicitud. Nos comunicaremos en cuanto tengamos una actualización. Atte. Sebastian Salice
9740 | 44247257087259 | 2025-12-10 16:26 | 22968357015195 | FALSE | CASO ESCALADO
9740 | 44248975188123 | 2025-12-10 17:02 | 22968357015195 | FALSE | Carlos Carrasquel como tiene mas conocimiento en este tema, procederé a asignarle este caso. &nbsp; ya escalé el caso con SNC y apenas nos respondan lo pondré en CC.
9740 | 44250244090267 | 2025-12-10 17:24 | 19579474867355 | FALSE | hola sebas ojala yo tuviera esos conocimientos que dices je je je je je pero tratare de apoyar en lo que pueda ya que desconozco el sistema sun nuclear, pero intentare ayudar.
9740 | 44677423317403 | 2025-12-22 11:59 | 22968357015195 | TRUE | Estimado Andrés, Junto con saludar, quisiera solicitar tu apoyo para poder avanzar con la revisión del caso. ¿Podrías facilitarnos las imágenes baseline utilizadas para el Hancock MLC QA, junto con las imágenes de ejecución correspondientes? Esta información la solicita los especialista de Sun Nuclear. Quedo atento a sus comentarios. Atte. Sebastian Salice
9740 | 45128801372443 | 2026-01-06 15:05 | 22968357015195 | TRUE | Estimado Andres, &nbsp; Necesitamos la información solicitada anteriormente para continuar con el soporte, de lo contrario el especialista de SNC cerrara el llamado. &nbsp; &nbsp; Atte. Sebastian Salice
9740 | 45131310405531 | 2026-01-06 15:56 | 20254050947739 | TRUE | Estimado Sebastián, adjunto imágenes usadas para el baseline del test de hancock del 2021 para el MLC
9742 | 44259993480347 | 2025-12-10 20:25 | 36182421530907 | TRUE | Conebeam presenta artefacto
9742 | 44515902241947 | 2025-12-17 17:37 | 20210900681499 | TRUE | Problema duplicado en el caso 9694 Atte. Mauricio Abreu
9743 | 44282100572571 | 2025-12-11 13:01 | 26080982926747 | TRUE | Hola! Recien tuvimos un corte de luz, y si bien todas las upc funcionaron bien, se cayo la red en planning y eso botó medio servicio. Evaluar una upc en la cajita de switches u otra solucion. Saludos JL
9743 | 44290512491163 | 2025-12-11 16:15 | 14481448391451 | TRUE | Hola Juan Carlos, espero que te encuentres bien. &nbsp; Vamos a analizar este tema y te voy a avisar lo antes posible. &nbsp; &nbsp; Atte. Victor Arenas
9743 | 44292427701787 | 2025-12-11 16:57 | 26080969273499 | TRUE | Evento fue revisado por personal del hospital, quienes idientificaron la falla. Se reestableció la energía eléctrica, volviendo a quedar en funcionamiento los sistemas Saludos [cid:f9a439ab-3e04-4e4b-9046-334bd082ec88]
9743 | 44297563800347 | 2025-12-11 18:44 | 14481448391451 | TRUE | Hola Enrique, &nbsp; Muchas gracias por tu feedback. &nbsp; &nbsp; Atte. Victor Arenas
9743 | 44426932069275 | 2025-12-15 18:33 | 14481448391451 | TRUE | Hola Enrique y Juan Carlos, espero que se encuentren bien. &nbsp; Les comento que estuvimos revisando internamente este tema con respecto a la UPS, lamentablemente esta no esta en el alcance del proyecto cuando se implemento, en el caso que se necesite podriamos evaluar pero se debería cotizar previamente. &nbsp; Espero atento sus comentarios y comprensión, &nbsp; Saludos. Atte. Victor Arenas
9745 | 44287013568411 | 2025-12-11 15:02 | 26080969273499 | TRUE | Para dejar constancia, se presentó interlock Table long previo a tratamiento de un paciente, alrededor de las 11:00 horas, se logró sacar realizando movimientos suaves de la camilla en longitudinal. se informará de cualquier otro evento relacionado. Saludos [cid:dfc9d19c-3919-4bd9-9614-c55d6d994223]
9745 | 44293258165019 | 2025-12-11 17:13 | 26080969273499 | TRUE | 11-12-2025; 14:10 Se presenta nuevamente interlock Table Long. Equipo detenido, estaremos a la espera de asistencia técnica. Saludos [cid:2349aa00-bf75-4cbe-bced-d7e217d27cfb]
9745 | 44331247514907 | 2025-12-12 15:39 | 19579468718875 | TRUE | Estimado Enrique: Junto con saludar, escribo para comentar que ayer se asitió a sitio para verificar el Interlock señalado, se procedio a resolver moviendo la camilla verticalmente. &nbsp; Mantendremos en Observación el Ticket para ver su comportamiento, pero todo indica que hay un cable que se encuentra causando el problema que es aleatorio. &nbsp; Saludos RACH Atte. Roberto Aguila
9745 | 44433928554523 | 2025-12-15 20:39 | 19579468718875 | TRUE | La solicitud #9751 "Table long" fue cerrada y fusionada en esta solicitud. Último comentario en la solicitud #9751: Estimado Juan Carlos: Junto con saludar, comentar que se asiste a sitio para verificar presencia de Interlock, se realiza diagnostico y se determina que cable del lado A al momento se subir y bajar la la camilla choca con la protección coarrugada probocando Interlock Table Long y bajando de estado a Closed el Equipo, se procede a reaporetar cables, pero para garantizar tratamientos se deja proteción coarrugada de la camilla abajo permitiendo realizar sin presencia de Interlock durante todo el día. Posterior a los tratamientos se vuelevn a realizar pruebas con protección de camilla colocada, sin presencia de Interlock Table Long, se mantendrá en observación y comportamiento de la camilla. Saludos RACH Atte. Roberto Aguila
9745 | 45132523721499 | 2026-01-06 16:18 | 19579468718875 | TRUE | Estimado JC: Después de &nbsp;ajuste de de cables en camilla, no se ha presentado el Intelock. &nbsp; Dado lo anterior procederemos a cerrar el presente ticket. &nbsp; Saludos RACH Atte. Roberto Aguila
9746 | 44294499903771 | 2025-12-11 17:40 | 26080969273499 | TRUE | Panel de control lateral izquierdo de camilla está suelto. [cid:74f446dc-37bc-4f2b-b834-82b81d41f4a3]
9746 | 44330913299867 | 2025-12-12 15:32 | 19579468718875 | TRUE | Estimado Enrique: Junto con saludar, comentar que el díoa de ayer se asistio a sitio para apretar dicho User Interface suelto del lado A de la camilla. Dado lo anterior y posteriro a pruebas realizadas exitosamente se procederá a cerrar el presente ticket. &nbsp; Saludos RACH Atte. Roberto Aguila
9747 | 44323309109403 | 2025-12-12 11:46 | 20254020297371 | TRUE | Estimado Gonzalo, buenos días. Junto saludar, informo que durante tratamiento se observó indicación de error en TCC. Código de error 533 " La TCC no está lista para la administración del tratamiento". Esto ocurrió mientras la fuente estaba entregando tratamiento. Para poder continuar se reemplazó el tubo de transferencia y se dio reanudar. Se adjunta fotografía. Seria importante que lo puedas analizar el lunes 15/12 PM. Saludos cordiales,
9747 | 44324882919963 | 2025-12-12 12:55 | 19579487161371 | TRUE | Buenos días Cristian, &nbsp; Chequearemos la situación el lunes, en especial el tubo específico. &nbsp; &nbsp; Atte. Gonzalo Lopez
9747 | 45231063808155 | 2026-01-08 18:36 | 20254020297371 | TRUE | Estimado Gonzalo, buenas tardes. Para vuestro conocimiento informo que se ha vuelto a presentar el error de obstrucción en Flexitron. Solicitamos puedan chequear. Hoy esta disponible el sistema. &nbsp; Saludos cordiales. &nbsp;
9747 | 45345605298971 | 2026-01-12 13:09 | 20254020297371 | TRUE | Buenos días a todos. Estamos aun esperando su respuesta para coordinar visita. Saludos . &nbsp; &nbsp;
9748 | 44323354269211 | 2025-12-12 11:50 | 40109334283675 | TRUE | Buen día, Con gusto de saludar me comunico con usted para solicitar la importación a Monaco de plan previamente respaldado de Jose Gonzalez Yañez (4.278.986-0), plan de prueba en el que se cuantificaba solo 1 sesión Saludos! Sebastián Flores Acuña TM Radioterapia HCM
9748 | 44323755000219 | 2025-12-12 12:06 | 14481448391451 | TRUE | Hola Sebastian, espero que te encuentres bien. &nbsp; No hay problema, sin embargo, tener claro que debo extraer la carpeta donde esta el plan que si funciono y dejar la que tengo respaldada con el error, para evitar corrupción de datos, ¿proseguimos con este proceso?. &nbsp; Espero atento tus comentarios, Atte. Victor Arenas
9748 | 44339479894299 | 2025-12-12 18:31 | 40109334283675 | TRUE | Dado que es así el proceso, debo conversarlo previamente con jefatura, cuando tenga respuesta (ya sea si proseguimos o no) se lo informaré Gracias Sebastián Flores Acuña TM Radioterapia HCM
9748 | 44410088766235 | 2025-12-15 12:34 | 14481448391451 | TRUE | Hola Sebastian, &nbsp; Gracias por la información. &nbsp; Quedo atento a tus comentarios, &nbsp; Saludos. Atte. Victor Arenas
9749 | 44324204683419 | 2025-12-12 12:27 | 20254020299291 | TRUE | Hola José Según conversado, informo que el equipo presenta interlock Dose rate Mon con 6FFF, interrumpiendo tratamientos. Saludos
9749 | 44324269691035 | 2025-12-12 12:30 | 22297930568347 | TRUE | Buen Dia Andrés &nbsp; Recibido el llamado se procedió a efectuar ajuste de tasa vía remota, de energía 6 FFF, se mantendrá en observación durante el día.&nbsp; &nbsp; Atentamente&nbsp; &nbsp; &nbsp; Atte. Jose Echeverria
9749 | 44365781189019 | 2025-12-13 12:25 | 22297930568347 | TRUE | Buen dia equipo&nbsp; &nbsp; Equipo se mantuvo sin presentarse el interlock, por lo que se procederá a cerrar el presente ticket. &nbsp; Atentamente Atte. Jose Echeverria
9749 | 44408220783771 | 2025-12-15 11:23 | 20254020299291 | TRUE | Hola José Te comento que este fin de semana apareció Dose rate mon (2 veces) en una medición; energía 6MV. Saludos
9749 | 44408533164827 | 2025-12-15 11:37 | 22297930568347 | TRUE | Buen día Andrés &nbsp; Acuso recibo, y en visita efectuada 15 de diciembre AM control diario se efectuó ajuste de tasa 6MV, de acuerdo a lo reportado. Se mantendrá en observación durante el día. Mas detalles en reporte # 3432. &nbsp; Atentamente Atte. Jose Echeverria
9751 | 44409904659995 | 2025-12-15 12:28 | 26080982926747 | TRUE | Table long intermitente
9751 | 44433799542811 | 2025-12-15 20:37 | 19579468718875 | TRUE | Estimado Juan Carlos: Junto con saludar, comentar que se asiste a sitio para verificar presencia de Interlock, se realiza diagnostico y se determina que cable del lado A al momento se subir y bajar la la camilla choca con la protección coarrugada probocando Interlock Table Long y bajando de estado a Closed el Equipo, se procede a reaporetar cables, pero para garantizar tratamientos se deja proteción coarrugada de la camilla abajo permitiendo realizar sin presencia de Interlock durante todo el día.&nbsp; Posterior a los tratamientos se vuelevn a realizar pruebas con protección de camilla colocada, sin presencia de Interlock Table Long, se mantendrá en observación y comportamiento de la camilla. &nbsp; Saludos RACH Atte. Roberto Aguila
9751 | 44433898393499 | 2025-12-15 20:39 | 19579468718875 | TRUE | Esta solicitud fue cerrada y fusionada en la solicitud #9745 "Interlock Table Long".
9762 | 44549453524891 | 2025-12-18 13:00 | 20254050952347 | TRUE | Estimados a través de este ticket solicito se pueda hacer una MP sin fuente el viernes 16/01/2026. Saludos.
9764 | 44593401757851 | 2025-12-19 11:52 | 20254020292379 | TRUE | Estimados, Se requiere revision del VERSA 1 por interlocks: Facility 1 State, Temp Diff, Pressure Diff, Diap Rot. Además, el equipo amaneció con un charco de agua de origen desconocido en la sala de máquinas. Equipo detenido. Saludos, Manuel Castrillón.
9764 | 44593563622171 | 2025-12-19 12:00 | 22297930568347 | TRUE | Buen dia Manuel &nbsp; Recibido su informacion, podria ampliar informacion , con fotos de lo reportado, y si existe un charco aproximadamente el lugar , esto puede ser una filtracion en sistema de enfriamiento y puede afectar al equipo. Se recomienda apagar completamente el equipo hasta asistencia de servicio tecnico.&nbsp; &nbsp; Atentamente Atte. Jose Echeverria
9764 | 44594646365211 | 2025-12-19 12:43 | 20254020292379 | TRUE | Buen día, agrego fotografia, saludos, Manuel.
9764 | 44604204403611 | 2025-12-19 16:43 | 22297930568347 | TRUE | Buenas tardes Personal servicio técnico ya se encuentra en sitio evaluando lo reportado. Se mantendrá informados Atte. Jose Echeverria
9764 | 44684446164891 | 2025-12-22 15:08 | 19579474867355 | TRUE | &nbsp; &nbsp; &nbsp;El viernes 19 de diciembre 2025 se realiza la visita inspectiva con relacion a este interlock reportado, tras realizar los correctivos se deja la maquina operativa y se corrige los problemas asociados, para mas detalles sobre este caso dirigirse al reporte 3438. se procede a cerrar este ticket. muchas gracias. Atte. Carlos Carrasquel
9768 | 44677038366363 | 2025-12-22 11:34 | 20254020299547 | TRUE | Hola: Escribo porque en los últimos días a veces se ha escuchado un sonido intermitente en el rack. Ruido como del ventilador de un pc pero más fuerte, aparece solo a veces durante los tratamientos y desaparece de la nada. No sabemos exactamente de qué computador en específico. Quedo atenta, ¡Saludos! Constanza
9768 | 44677130913947 | 2025-12-22 11:42 | 22968357015195 | TRUE | Hola Estimada, Constanza Hormazabal. &nbsp; Queremos informarle que hemos recibido su mensaje y estamos trabajando para resolver su solicitud. Nos comunicaremos en cuanto tengamos una actualización. Atte. Sebastian Salice
9768 | 44677170840731 | 2025-12-22 11:45 | 22297930568347 | TRUE | Buenos Días Constanza &nbsp; Hoy AM se verifico lo reportado, sin presentarse ese ruido , se efectuó limpieza con aspiradora en todos los gabinetes y ventiladores del Rack,&nbsp; No obstante se mantendrá en observación, y estaremos atentos a su información si nuevamente se presenta el ruido en comento. &nbsp; Saludos Cordiales Atte. Jose Echeverria
9768 | 44677969513499 | 2025-12-22 12:16 | 20254020299547 | TRUE | Muchas gracias, José, por la respuesta y la revisión de los gabinetes del rack. Te informaremos si es que vuelve a presentarse. Saludos Constanza&nbsp;
9770 | 44686028792091 | 2025-12-22 15:44 | 20254050953243 | TRUE | Estimados, tenemos máquina detenida por water temp. No es posible realizar ningún movimiento en la máquina. El chiller funciona correctamente. Esperamos su asistencia. Saludos
9770 | 44686268217883 | 2025-12-22 15:49 | 19579504854939 | TRUE | Buenas tardes Wilmer. &nbsp; Ingenieros ya tomaron contacto con la clínica para coordinar solución &nbsp; Saludos Atte. Manuel Reyes
9770 | 45171623667611 | 2026-01-07 14:28 | 20210900681499 | TRUE | Desde la intervención no hemos tenido información adicional de este erro daremos por finalizada la intervención. Equipo Operativo. Atte. Mauricio Abreu
9774 | 44769081943451 | 2025-12-24 17:40 | 20254050947483 | TRUE | Falla Gantry Stop que impide terminar de irradiar paciente que necesito efectuar control QA especifico. Equipo CL2 Infinity detenido. Se requiere la asistencia en terreno lo antes posible. Por favor indicar llegada del ingeniero a terreno, lo puedo esperar (estoy de turno hasta las 20 horas de hoy, haciendo mediciones, QA, y también colaborando con los ingenieros que están trabajando en el otro acelerador del INC ). Nota = adjunto dos imágenes describiendo esta falla, indica que el gantry esta fuera de tolerancia o fallo en alcanzar el valor de parada en el arco. Podría tener relación con el motor del gantry que se tiene que reemplazar, para que por favor traigan este repuesto también.&nbsp;
9774 | 44769764811547 | 2025-12-24 18:05 | 20210900681499 | TRUE | Hola Andrés. Buen día me podrías confirmar si el equipo está detenido en este momento? Atte. Mauricio Abreu
9774 | 44769803450651 | 2025-12-24 18:06 | 20210900681499 | TRUE | Normalmente la falla de Gantry Stop accionando un Resetrequerido y repitiendo el campo en cuestión debería solucionarse. Ya que el Gantry Stop está relacionado con un leve error de posición durante el tratamiento. Atte. Mauricio Abreu
9774 | 44769985002267 | 2025-12-24 18:12 | 20254050947483 | TRUE | Así es Mauricio, está detenido en este momento, no puedo finalizar el control de QA de este paciente. Da este interlock Gantry Stop. Por favor, si lo estimas conveniente podrías traer el motor del gantry que está pendiente de reemplazar... , lo digo para el caso que tuviese alguna relación con esta falla y con los ruidos del gantry ..., (solo es una sugerencia desde mi ignorancia en el tema). Te espero !!!
9774 | 44770178309659 | 2025-12-24 18:19 | 20210900681499 | TRUE | Vale entiendo que estás sin pacientes, haciendo pruebas de QA. Gracias por tu sugerencias, quisiera consultarte un par de cosas: Te sucede con un solo tratamiento? Si secede en más de un tratamiento podrías confirmarme si es en el mismo ángulo? Porque podrías ser algo en la prescripción que este muy al límite de las tolerancias del equipo. El motor genera movimiento, los potenciómetros dictan la posición del gantry por lo que no le atrubuiria este problema de posición al motor. Atte. Mauricio Abreu
9774 | 44770262190875 | 2025-12-24 18:23 | 20254050947483 | TRUE | Ya lo he intentado varias veces pero vuelve a ocurrir, se devuelve un poco el Gantry al comenzar en intentar retomar vuelve a fallar con Gantry Stop. Se necesita urgente la intervención en terreno de un ingeniero por favor.
9774 | 44770488929819 | 2025-12-24 18:33 | 20254050947483 | TRUE | En relación con tus consultas Mauricio, aún no he probado otros pacientes, porque también estoy trabajando avanzando en otros temas administrativos y colaborando con una reparación del otro acelerador que están efectuando ingenieros de la otra empresa. Por favor se requiere asistencia en terreno, el Infinity CL2 está detenido esperando para que puedas intervenir desde hace una hora aprox. ¡Los espero !
9774 | 44771653911451 | 2025-12-24 19:19 | 22297930568347 | TRUE | Buenas Tardes Andrés Enterado de la situación. Te confirmo que personal técnico se encuentra en camino a las instalaciones del Infinity CL2 y revisar lo reportado. Se Estará ahí a la brevedad. Atte. Jose Echeverria
9774 | 44771803579291 | 2025-12-24 19:29 | 20210900681499 | TRUE | Ingeniero en sitio. Atte. Mauricio Abreu
9774 | 44773632479131 | 2025-12-24 20:45 | 20210900681499 | TRUE | Se realizó Learning del gantry para Garantizar la posición del mismo. Se realizaron pruebas VMAT en 8 planificaciones diferentes, todas dieron satisfactorias, no se presentaron interlocks. Preventivamente se lubricaron las dos GearBox, Preventivamente se rectifico tensión de las correas. Preventivamente se verifico correlación de los potenciómetros del Gantry. Planificación con problemas paso satisfactoriamente en modo clínico. Equipo Operativo. Atte. Mauricio Abreu
9775 | 44769108517659 | 2025-12-24 17:41 | 20254050952347 | TRUE | TASA DE DOSIS DE 6MeV SE CAE EN MODO CLINICO IMPOSIBILITANDO IRRADIAR A LOS PACIENTES, SERA UN SINTOMA DE CAMBIO DE GUN DEL LINAC? Quedo atento.
9775 | 44769346017819 | 2025-12-24 17:51 | 20210900681499 | TRUE | Buen día Erick gracias por tu levantamiento. Podrías ser en principio una necesidad de ajuste del GUN pero podríamos tener un estimado de la vida del GUN conociendo la corriente de trabajo del equipo con 6MV Atte. Mauricio Abreu
9775 | 44769424782619 | 2025-12-24 17:53 | 20254050952347 | TRUE | Hola Mauricio, pueden ver eso por intellimax? Quedo atento. Erick Salcedo Guerrero Físico Médico Coordinador de Radioterapia Centro de Cáncer UC CHRISTUS Fono: 223546847 Diagonal Paraguay 319, Piso -1 esalcedog@ucchristus.cl&lt;mailto:esalcedog@ucchristus.cl&gt; [cid:0d9fe994-7965-4a18-9df3-103199056b4f]
9775 | 44769505234843 | 2025-12-24 17:59 | 20210900681499 | TRUE | Ingresando a modo servicio y disparando con el GUN en Auto, mientras más cercano sea el valor a 7 más cerca de cambio de GUN debe estar el equipo. De igual manera con sus equipos tenemos un promedio de cambio anual por el por el volumen de trabajo, conociendo la fecha del último cambio de GUN podríamos tener un estimado del próximo cambio. Si claro si tuvieras acceso al equipo y pidieras activar el Intelimax y permitirnos un par de minutos podrías verlo. Necesitamos disparas un par de unidades para ver el dato. Atte. Mauricio Abreu
9775 | 44880365694747 | 2025-12-29 13:48 | 19579474867355 | TRUE | &nbsp; &nbsp; &nbsp;El 26-12-2025 se realizo optimizacion de la energia para poder correguir el interlock reportado por fisicamedica, se realizaron disparos de prueba para observar el comportamiento del haz de electrones, dando resultados positivos, interlock solucionado. se aprovecha para realizar el back up manual ya que en las mañanas se presentaba un aviso de back up que tardaba el inicio del linac. Atte. Carlos Carrasquel
9778 | 44889149050011 | 2025-12-29 17:02 | 20254050947483 | TRUE | Estimados EyG, Junto con saludar cordialmente, informo que, tal como ocurrió el miércoles 24, ha vuelto a presentarse la falla “Gantry Stop” en el acelerador Infinity, la cual detiene la entrega y requiere despeje manual desde consola, para luego recargar al paciente y reanudar el tratamiento. La ocurrencia está siendo aleatoria en algunos pacientes; dichos casos están siendo copiados como “Copy to Service” para su análisis. Cabe señalar que el día miércoles, en el marco del Ticket 9774, EyG realizó un proceso de Learning, además de lubricación, limpieza y ajustes. No obstante, se mantiene pendiente la intervención correctiva principal: el cambio del motor de gantry previamente diagnosticado con falla. En este contexto, y considerando que estas anomalías podrían estar relacionadas, reitero nuestra disponibilidad para entregar el equipo a partir del mediodía del próximo miércoles 31 de diciembre, con el objetivo de abordar integralmente los problemas asociados al gantry y concretar la acción correctiva pendiente. Agradeceré confirmar a la brevedad: si la intervención del 31/12 desde 12:00 queda agendada y confirmada, y el plan de trabajo y recursos/partes requeridas (incluyendo confirmación del motor), para asegurar la resolución definitiva. Adjunto imagen de esta falla y quedo atento a su respuesta. Saludos cordiales, Andres Perez Veloso
9778 | 44895545986331 | 2025-12-29 19:14 | 22297930568347 | TRUE | Buenas Tardes Estimado Andrés Con relación a este interlock en donde el valor prescrito o introducido por teclado de este item se utiliza durante un segmento de movimiento para determinar la posición de parada requerida del Gantry. El sistema utiliza esta información, junto con la de la posición de INICIO requerida, para evaluar el movimiento requerido por UM que deben estar dentro de lo esperado y requerido, que es diferente a lo que sucede con el motor de giro por lo anterior y como se informó en el ticket #9733, que la fecha sugerida para el martes 31 de diciembre, les informamos que no es posible realizar la intervención en dicha fecha. El equipo técnico ya cuenta con ventanas de trabajo asignadas para los días 29 y 30 de diciembre; además, la complejidad de las tareas (cambio de motor, ajuste de correas y pruebas) requiere un tiempo de ejecución que se vería comprometido por el cierre administrativo y la festividad del 31. Para garantizar la finalización óptima de los trabajos y asegurar las pruebas de Física Médica, solicitamos su confirmación para intervenir en una de las siguientes opciones: Opción preferente: 30 de diciembre, a partir de las 12:00 horas. Opción alternativa: Lunes 5 de enero de 2026, a partir de las 12:00 horas. Esta programación nos permitirá entregar el equipo operativo y sin contratiempos para el inicio de la semana. Quedamos a la espera de su confirmación para proceder con la opción que mejor se ajuste a su disponibilidad. &nbsp; Saludos Atte. Jose Echeverria
9778 | 44903289650843 | 2025-12-29 22:12 | 20254050947483 | TRUE | Estimado don Jose/ EyG: Gracias por su respuesta y por las alternativas propuestas. Sin perjuicio de la interpretación del ítem “Gantry Stop” (71), reitero que el acelerador presenta un ruido fuerte y anormal asociado al sistema de giro del gantry, y que ustedes mismos han indicado como intervención requerida el reemplazo del motor pancake, ajuste de correas y pruebas posteriores. Por continuidad clínica y seguridad operacional, necesitamos ejecutar esta corrección a la brevedad. Respecto de la programación, informo de forma clara que no podemos liberar el equipo en las fechas sugeridas (29 y 30 de diciembre, ni 5 de enero de 2026), debido a tratamientos ya agendados y compromisos asistenciales impostergables. En consecuencia, la única ventana disponible para esta intervención es: Martes 31 de diciembre, desde las 12:00 hasta las 20:00 (8 horas). Solicitamos, por tanto, reprogramar su equipo técnico para ejecutar la intervención dentro de esa ventana y confirmar por esta vía (a la brevedad) el listado de personal y el plan de trabajo. Adicionalmente, de acuerdo con las bases del contrato, la atención se solicita dentro de horario hábil 08:00–20:00 (días hábiles); por lo tanto, el 24 y el 31 de diciembre se encuentran comprendidos en dicha franja horaria. En consecuencia, esta solicitud se enmarca en las condiciones contractuales vigentes. Cuentan con todo mi apoyo como Físico Médico para acompañar la reparación y la recepción del equipo ese mismo día, facilitando coordinación en terreno, mediciones y las pruebas de verificación/recepción que correspondan inmediatamente tras finalizada la intervención. Quedo atento a su confirmación de ejecución el 31/12 desde las 12:00.
9778 | 45125086759835 | 2026-01-06 13:46 | 19579474867355 | TRUE | &nbsp; &nbsp; &nbsp;el 2 de enero del 2026 se realiza la sustitucion de los motores pancake resolviendo este ruido reportado.&nbsp; Atte. Carlos Carrasquel
9781 | 44891701290395 | 2025-12-29 17:54 | 38368479928987 | TRUE | Tras accionamiento accidental de un botón de parada de emergencia del equipo, al hacer el control diario arroja "Tasa dosis Baja canal A" y lo mismo para el B. Se realiza recalibración de las cámaras de UM del cabezal, pero problema persiste. Se requiere asistencia urgente, ya que el equipo se encuentra detenido.
9781 | 44907565462299 | 2025-12-30 00:53 | 19579504854939 | TRUE | Buenas noches. &nbsp; Desde las 16.00 a 17.00 se asistió remoto con Nicolas y se hicieron ajustes de PRF para anular interlock. &nbsp; Posterior a ajustes, se hizo QA con resultados satisfactorios. &nbsp; Se recuerda la adquisición del Magnetron y Thyratron, repuestos que se han recomendado en las últimas asistencias presenciales. &nbsp; Saludos cordiales Atte. Manuel Reyes
9782 | 44917436168731 | 2025-12-30 12:17 | 20254050947483 | TRUE | Estimados EyG, Fallo el sistema de aire acondicionado y el humidificador del bunker del Infinity. La sala se encuentra ya en 24 grados Celcius. Por favor atender lo antes posible en terreno. Muchas gracias.
9782 | 45011665179547 | 2026-01-02 16:38 | 19579474867355 | TRUE | &nbsp; &nbsp; &nbsp;El 31-12-2025 se realiza verificacion de lo reportado, al revisar el aire acondicionado se pudo observar que el control central de temperatura del aire dentro del bunker se encontraba apagado, la solucion simplemente encender y el aire empezara a controlar la temperatura dentro del bunker, de igual manera en la pared donde esta el control de temperatura se encuentra una guia de como encender y si lo desean modificar el set de temperatura. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con respecto al humidificador este equipo se encuentra apagado desde su tablero de control, razon por la cual no esta operativo, desconozco porque se apagado desde el tablero electrico y desconozco de que tablero esta conectado, se debe buscar el tablero, levantar el disyuntor y listo equipo operativo. Atte. Carlos Carrasquel
9783 | 44918107589275 | 2025-12-30 12:48 | 20254050947483 | TRUE | Estimados EyG: Al usar el SunSCAN, el Reservorio de agua despliega la advertencia: "Replace Filter". Por favor efectuar el reemplazo de este filtro que no fue efectuado en la mantencion recien efectuada por Federico y Franklyn. Adjunto imagen de la advertencia indicada por el Reservorio de agua del SunSCAN. Atte. Andres Perez Veloso
9783 | 44918277240603 | 2025-12-30 12:55 | 20254050947483 | TRUE | PVI
9783 | 45015441265563 | 2026-01-02 18:07 | 14734559344539 | TRUE | Buenas tardes, &nbsp; Estimado Andrés, les comunico que se ha gestionado este requerimiento y se notificó a Franklyn, quien a su vez ya lo está viendo con Sun Nuclear. &nbsp; Saludos, Atte. Ruben Cammalleri Gerente de TI E&amp;G Medical Systems Ofc +56226537362 Cel +56931868061
9785 | 44921169483291 | 2025-12-30 14:22 | 26080982926747 | TRUE | Versa se reinicia solo, dos veces. Una al intentar irradiar y la otra al terminar el mismo tratamiento. 20251230_105921.jpg 20251230_105838.jpg 20251230_105805.jpg 20251230_105746.jpg
9785 | 45132509179163 | 2026-01-06 16:17 | 19579468718875 | TRUE | Estimado JC: Se asistió a sitio, se determina que el agua de chiller se encuentra BIen, pero presión de agua del LINAC un tanto baja, se sube la presión y se dejó en observación el equipo, dado que ya no se ha vuelto a presentar el problema, procederemos a cerrar el presente ticket. &nbsp; Saludos RACH Atte. Roberto Aguila
9792 | 45080759576091 | 2026-01-05 14:08 | 23562920769947 | TRUE | Estimados, junto con saludar, escribimos este ticket ya que hemos tenido el problema, de forma intermitente, de una perdida de conexión en el equipo Axesse sin previo aviso, al suceder esto se pierde la conexión con XVI, iView, Hexapod, MLC, etc. La forma en la que lo estamos solucionando es el reinicio completo del equipo. Adjunto una foto con los inhibits que aparecen
9795 | 45121042757275 | 2026-01-06 11:28 | 20254050947483 | TRUE | Infinity se apaga solo, entrega aviso que en 5 min se apagara... luego se tiene que esperar el Time Delay 15 min y volver a efectuar control dosimetrico... esto significa un atraso de 20 minutos aprox. Esta es una falla antigua que se repite cada cierto tiempo, esta pendiente el reemplazo de la UPS de la consola por parte de EyG. Adjunto imagenes de falla.
9796 | 45124610619419 | 2026-01-06 13:33 | 20254050947483 | TRUE | Buenos dias, Sigue dando Gantry Stop aleatorio, a veces ha dado hasta 8 veces por paciente. Por favor revisar/reparar este viernes 9 de enero a partir de las 7 pm. Muchas gracias !
9796 | 45129111537307 | 2026-01-06 15:11 | 22297930568347 | TRUE | Estimado Andrés, &nbsp; Gracias por la información. Estaremos presentes en sus instalaciones este viernes 9 de enero a las 7:00 p. m. para verificar el problema de Gantry Stop reportado y realizar las pruebas técnicas correspondientes, que es lo que se puede hacer en esa hora disponible. &nbsp; Atentamente Atte. Jose Echeverria
9799 | 45165327550747 | 2026-01-07 11:15 | 20254020292379 | TRUE | Estimados, Se requiere revision del MLC del VERSA 1 por alta frecuencia de aparicion de interlocks asociados a reflector. Saludos, Manuel.
9799 | 45165502591387 | 2026-01-07 11:24 | 22297930568347 | TRUE | Buenos días Manuel &nbsp; Gracias por la información, por favor si pueden indicar que interlock es que aparece, específicamente, si pueden enviar una foto, objeto, tener presentes el nivel de intervención que se requiere.&nbsp; &nbsp; Atentamente &nbsp; &nbsp; Atte. Jose Echeverria
9800 | 45218610337051 | 2026-01-08 14:25 | 20254050948123 | TRUE | Estimados, Junto con saludar, solicitamos que se realice de manera urgente la actualizacion de las licencias de los productos de Sunnuclear adquiridos en sede norte correspondientes al contrato asociado al equipo Elekta Infinity. Adjuntamos imagenes de los productos asociados. Quedamos atentos, Saludos cordiales.
9801 | 45233217622171 | 2026-01-08 19:18 | 20254050947483 | TRUE | Gantry Stop, Infinity detenido - se requiere atencion en terreno lo antes posible. Los esperamos. Gracias ! &nbsp;
9801 | 45233600633371 | 2026-01-08 19:26 | 27816237178267 | TRUE | Buenos tardes Andrés &nbsp; Acusamos recibo de la información, pronto estaremos en sitio cuando tengamos disponibilidad. &nbsp; De ante mano muchas gracias. &nbsp; Atte. Alexis Echeverría
9801 | 45258411521691 | 2026-01-09 12:49 | 22297930568347 | TRUE | Estimado Andrés &nbsp; Se informa que el inconveniente reportado fue solucionado exitosamente el día de ayer por nuestros ingenieros en terreno. Debido a esto, procederemos al cierre del presente caso y también del&nbsp;ticket #9796, el cual se encontraba duplicado al tratarse del mismo requerimiento. Los detalles técnicos de la intervención pueden consultarse en el&nbsp;reporte #3459, el cual ya ha sido debidamente validado por el equipo de&nbsp;Físico Médico. &nbsp; Quedamos atentos para cualquier duda adicional. &nbsp; Saludos cordiales, Atte. Jose Echeverria
9804 | 45269875722011 | 2026-01-09 17:18 | 20254050952987 | TRUE | Estimados, Les escribo ya que la prueba diaria de la hexapod esta presentando una desviación respecto a los láseres.&nbsp; Cuando podrían venir para realizar la calibración? Nosotros proponemos el que sea el día martes 13 de enero. Quedamos atentos. Muchas gracias.
9804 | 45271457046555 | 2026-01-09 17:50 | 27816237178267 | TRUE | Buenas tardes Nathalie&nbsp; &nbsp; Acusamos recibo de la información, con gusto estaremos allá por favor si nos pueden indicar la disponibilidad del equipo para agendar ese día. &nbsp; Quedamos atentos a comentarios&nbsp; Atte. Alexis Echeverría
9804 | 45271650927131 | 2026-01-09 17:54 | 20254050952987 | TRUE | Muchas gracias Alexis, No tenemos claridad del horario, te confirmamos el lunes. Es posible que sea a las 16:00 horas o antes.
9804 | 45360203608219 | 2026-01-12 18:04 | 27816237178267 | TRUE | Buenas tardes Nathalie&nbsp; &nbsp; Según lo conversado vía telefónica queda agendado la visita a las 16:30 para la calibración de Hexapod &nbsp; Quedamos atentos a comentarios. &nbsp; Atte. Alexis Echeverría
9805 | 45342673212955 | 2026-01-12 11:14 | 26080982926747 | TRUE | Maquina cae a system on por water temp
9805 | 45355172750747 | 2026-01-12 16:32 | 19579468718875 | TRUE | Estimado Juan Carlos: Se asiste a sitio a primera hora para verificar situación informada, se realiza diagnostico y se determina problema de temperatura del Chiller,&nbsp; Se asistira a primera hora de mañana con especialista para resolver situación. Se deja el equipo tratando pacientes con agua de ciudad. &nbsp; Saludos RACH Atte. Roberto Aguila

## DB_Users
id | name | email | role | organization_id | last_login_at | created_at | Actualizado: Mon Jan 12 2026 17:04:37 GMT-0300 (hora de verano de Chile)

## DB_Organizations
id | name | created_at | tags | details | Es_24_7
14481410802331 | E&G Medical Systems | 2023-04-12T17:00:35Z |  |  | No Aplica
14740499786395 | Fundación Arturo López Perez RT | 2023-04-20T15:32:55Z | brachy, synergy, elekta, mosaiq, monaco, media, sinergy, hardware_y_software |  | TRUE
14741297259931 | UC Christus CECA | 2023-04-20T15:56:42Z | dosisoft, infinity, clarity, axesse, monaco, mosaiq, braquiterapia, hardware_y_software, elekta |  | FALSE
14741318546075 | Clinica Alemana | 2023-04-20T15:57:03Z | monaco, suncheck, versahd, agility, sunnuclear, elekta, hardware_y_software, suncheck_machine, mosaiq, sinergy |  | FALSE
14741389938587 | Clinica las Condes | 2023-04-20T16:00:13Z | monaco, hexapod, suncheck, mosaiq, versahd, abc, elekta, hardware_y_software, media |  | FALSE
14741543428379 | Hospital Clinico de Magallanes | 2023-04-20T16:03:53Z | mosaiq, xvi, platform, hardware_y_software, monaco, iview, linac, elekta, suncheck_machine, versahd, hexapod, suncheck, sunnuclear |  | FALSE
14741593614363 | Instituto Nacional del Cancer | 2023-04-20T16:05:17Z | media, linac, storage, mosaiq, citrix, hardware_y_software, elekta, suncheck, sunnuclear, iview, xvi, monaco, integrity, infinity, suncheck_machine |  | FALSE
14741597726619 | Hospital Carlos Van Buren | 2023-04-20T16:04:25Z | iguide, versahd, iba, rtp99, iview, elekta, monaco, mosaiq, hexapod, xvi, monacosim, tcs, hardware_y_software |  | FALSE
14742026913435 | INRAD | 2023-04-20T16:14:27Z | mosaiq, braquiterapia, compact, monaco, monacosim, xio, tcs, hardware_y_software, elekta |  | FALSE
14742056643483 | Oncorad | 2023-04-20T16:15:13Z | comapact, brachy, elekta, flexitron, hardware_y_software, compact |  | FALSE
14949030877211 | RadioNuclear | 2023-04-27T18:39:12Z |  |  | FALSE
14949082632731 | Torre Médica | 2023-04-27T18:40:22Z | precise, hardware, elekta, linac, xio |  | FALSE
15484666348187 | Fundación Arturo López Pérez QF | 2023-05-16T11:25:23Z | achemo, upo-r, apoteca, aps, upo, upi, media, loccioni, hardware_y_software, meta, manager, robot, ps, apoteca_chemo, full_risk_week___weekend_pack, apoteca_manager | UPO, UPO-R, UPI | TRUE
20265216319003 | UC Christus SCA | 2023-11-09T16:49:12Z | versahd, clarity, monaco, mosaiq, braquiterapia, axesse, infinity, linac, hardware_y_software, xvi, monacosim, elekta, barcoding, iview, storage, dosisoft |  | FALSE
20265899162907 | Instituto de Salud Pública | 2023-11-09T17:05:09Z | dosimetria, isp, hardware_y_software, panasonic, dosimetro, qa |  | FALSE
28890463805723 | ROS | 2024-09-04T15:32:06Z | infinity, brachy, elekta, hardware_y_software, flexitron | Asociado a Oncorad | FALSE
34004069037083 | E&G Medical Systems (Comercial) | 2025-02-13T19:56:25Z |  |  | No Aplica
14741318546075 | Clinica Alemana | monaco, suncheck, versahd, agility, sunnuclear, elekta, hardware_y_software, suncheck_machine, mosaiq, sinergy |  | 2023-04-20 15:57
14741389938587 | Clinica las Condes | monaco, hexapod, suncheck, mosaiq, versahd, abc, elekta, hardware_y_software, media |  | 2023-04-20 16:00
14481410802331 | E&G Medical Systems |  |  | 2023-04-12 17:01
34004069037083 | E&G Medical Systems (Comercial) |  |  | 2025-02-13 19:56
15484666348187 | Fundación Arturo López Pérez QF | achemo, upo-r, apoteca, aps, upo, upi, media, loccioni, hardware_y_software, meta, manager, robot, ps, apoteca_chemo, full_risk_week___weekend_pack, apoteca_manager | UPO, UPO-R, UPI | 2023-05-16 11:25
14740499786395 | Fundación Arturo López Perez RT | brachy, synergy, elekta, mosaiq, monaco, media, sinergy, hardware_y_software |  | 2023-04-20 15:33
14741597726619 | Hospital Carlos Van Buren | iguide, versahd, iba, rtp99, iview, elekta, monaco, mosaiq, hexapod, xvi, monacosim, tcs, hardware_y_software |  | 2023-04-20 16:04
14741543428379 | Hospital Clinico de Magallanes | mosaiq, xvi, platform, hardware_y_software, monaco, iview, linac, elekta, suncheck_machine, versahd, hexapod, suncheck, sunnuclear |  | 2023-04-20 16:04
14742026913435 | INRAD | mosaiq, braquiterapia, compact, monaco, monacosim, xio, tcs, hardware_y_software, elekta |  | 2023-04-20 16:14
20265899162907 | Instituto de Salud Pública | dosimetria, isp, hardware_y_software, panasonic, dosimetro, qa |  | 2023-11-09 17:05
14741593614363 | Instituto Nacional del Cancer | media, linac, storage, mosaiq, citrix, hardware_y_software, elekta, suncheck, sunnuclear, iview, xvi, monaco, integrity, infinity, suncheck_machine |  | 2023-04-20 16:05
14742056643483 | Oncorad | comapact, brachy, elekta, flexitron, hardware_y_software, compact |  | 2023-04-20 16:15
14949030877211 | RadioNuclear |  |  | 2023-04-27 18:39
28890463805723 | ROS | infinity, brachy, elekta, hardware_y_software, flexitron | Asociado a Oncorad | 2024-09-04 15:32
14949082632731 | Torre Médica | precise, hardware, elekta, linac, xio |  | 2023-04-27 18:40
14741297259931 | UC Christus CECA | dosisoft, infinity, clarity, axesse, monaco, mosaiq, braquiterapia, hardware_y_software, elekta |  | 2023-04-20 15:57
20265216319003 | UC Christus SCA | versahd, clarity, monaco, mosaiq, braquiterapia, axesse, infinity, linac, hardware_y_software, xvi, monacosim, elekta, barcoding, iview, storage, dosisoft |  | 2023-11-09 16:49
14741318546075 | Clinica Alemana | monaco, suncheck, versahd, agility, sunnuclear, elekta, hardware_y_software, suncheck_machine, mosaiq, sinergy |  | 2023-04-20 15:57
14741389938587 | Clinica las Condes | monaco, hexapod, suncheck, mosaiq, versahd, abc, elekta, hardware_y_software, media |  | 2023-04-20 16:00
14481410802331 | E&G Medical Systems |  |  | 2023-04-12 17:01
34004069037083 | E&G Medical Systems (Comercial) |  |  | 2025-02-13 19:56
15484666348187 | Fundación Arturo López Pérez QF | achemo, upo-r, apoteca, aps, upo, upi, media, loccioni, hardware_y_software, meta, manager, robot, ps, apoteca_chemo, full_risk_week___weekend_pack, apoteca_manager | UPO, UPO-R, UPI | 2023-05-16 11:25
14740499786395 | Fundación Arturo López Perez RT | brachy, synergy, elekta, mosaiq, monaco, media, sinergy, hardware_y_software |  | 2023-04-20 15:33
14741597726619 | Hospital Carlos Van Buren | iguide, versahd, iba, rtp99, iview, elekta, monaco, mosaiq, hexapod, xvi, monacosim, tcs, hardware_y_software |  | 2023-04-20 16:04
14741543428379 | Hospital Clinico de Magallanes | mosaiq, xvi, platform, hardware_y_software, monaco, iview, linac, elekta, suncheck_machine, versahd, hexapod, suncheck, sunnuclear |  | 2023-04-20 16:04
14742026913435 | INRAD | mosaiq, braquiterapia, compact, monaco, monacosim, xio, tcs, hardware_y_software, elekta |  | 2023-04-20 16:14
20265899162907 | Instituto de Salud Pública | dosimetria, isp, hardware_y_software, panasonic, dosimetro, qa |  | 2023-11-09 17:05
14741593614363 | Instituto Nacional del Cancer | media, linac, storage, mosaiq, citrix, hardware_y_software, elekta, suncheck, sunnuclear, iview, xvi, monaco, integrity, infinity, suncheck_machine |  | 2023-04-20 16:05
14742056643483 | Oncorad | comapact, brachy, elekta, flexitron, hardware_y_software, compact |  | 2023-04-20 16:15
14949030877211 | RadioNuclear |  |  | 2023-04-27 18:39
28890463805723 | ROS | infinity, brachy, elekta, hardware_y_software, flexitron | Asociado a Oncorad | 2024-09-04 15:32
14949082632731 | Torre Médica | precise, hardware, elekta, linac, xio |  | 2023-04-27 18:40
14741297259931 | UC Christus CECA | dosisoft, infinity, clarity, axesse, monaco, mosaiq, braquiterapia, hardware_y_software, elekta |  | 2023-04-20 15:57
20265216319003 | UC Christus SCA | versahd, clarity, monaco, mosaiq, braquiterapia, axesse, infinity, linac, hardware_y_software, xvi, monacosim, elekta, barcoding, iview, storage, dosisoft |  | 2023-11-09 16:49

## DB_Groups
id | name | created_at | Actualizado: Mon Jan 12 2026 17:04:43 GMT-0300 (hora de verano de Chile)
14949788520347 | Departamento de logistica | 2023-04-27T18:59:19Z
14481465021595 | EyG Medical Systems. | 2023-04-12T17:00:35Z
14950104512667 | Gerencia | 2023-04-27T19:05:09Z
14949809469211 | Gerencia Comercial | 2023-04-27T19:00:06Z
14949767405467 | Soporte Apoteca | 2023-04-27T18:58:35Z
14949754841371 | Soporte Hardware | 2023-04-27T18:58:14Z
20274977401627 | Soporte Software | 2023-11-09T21:09:50Z